## 1-233 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
131 | Enterinio maitinimo sistema maitinimo pompai ,,Flocare Infinity" | vnt. | 440 | 9.3 | 5% | 4092 | 4296.6 | 1. 1,2-1,3L talpos rezervuaras. 2. Lašinimo kamera. 3. Antgalis, skirtas jungtis su (kūgio formos 4-pakopų) zondu. 4. Antgalis vaistams ir zondo praplovimui. 5. Paženklinta CE ženklu. | Nutricia Medicale, 90011 / 590011 | 131 dalis
156 | Paciento pasyvus elektrodas | vnt. | 15400 | 0.58 | 5% | 8932 | 9378.6 | 1. Padalintas į dvi dalis. 2. Laidumo paviršius ne mažiau 122 cm2. 3. Padengtas lipniu biologiškai suderintu hidrogeliu. 4. Turi tikti REM saugumo sistemą turintiems elektrochirurginiams generatoriams. 5. Elektrodo krašteliai su apsaugine skysčiams nepralaidžia juostele. 6. Vienkartinis. | Telic, Blayco 2500 | 156 dalis
157 | Klizmavimo rinkinys | vnt. | 4400 | 1.15 | 5% | 5060 | 5313 | 1. Kateterio ilgis ne mažiau 135 cm. 2. Kateteris minkštas su atviru galu, su 2 šoninėmis angomis, padegtas liubrikantu. 3.Graduota ne mažesnė kaip 1750 ml PVC talpa. 4. Spaustukas. 5. Servetėlė. 6. Polietileninės pirštinės. 7. Dozė skysto muilo. 8. Paženklintas CE ženklu. | Plasti-med, 120101 | 157 dalis
159 | Antibakteriniai filtrai MG Electrics vakuminiam atsiurbėjui SAM-35 | vnt. | 220 | 9.8 | 5% | 2156 | 2263.8 | Paženklinti CE ženklu. | MG Electric Medical, Hidrofobini filter MSP1002 | 159 dalis
207 | Švirkštai ir prailginimo linija CT MEDRAD STELLANT injektoriui:
207.1 | Vienkartinai švirkštai CT MEDRAD STELLANT injektoriui arba lygiaverčiai | vnt. | 1650 | 5.1 | 5% | 8415 | 8835.75 | 1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Tūris 200 ml. 4. Greito užpildymo vamzdelis. 5. Prailginimo linija.Ilgis ne mažiau 150 cm. 6. Tinkantys CT Medrad Stellant injektoriui. | SCW Medicath, 832602 / 42.16.10002 | 207.1 dalis
207.2 | MEDRAD švirkštų prailginimo linija | vnt. | 880 | 0.6 | 5% | 528 | 554.4 | 1. Vienkartinė. 2. Sterili 3. Ilgis ne mažiau 150 cm. | SCW Medicath, 832653 / 42.02.90001 | 207.2 dalis
|  |  |  | 207 dalis iš viso, Eur: |  | 8943 | 9390.15