## 1-233 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
148 | Šeiverio antgaliai artroskopinėms operacijoms | vnt. | 220 | 109 | 5% | 23980 | 25179 | 1. Vienkartiniai. 2. Plastikinis velenas. 3. Diametras 3,5 mm. 4. Pilno spindulio rezektorius. 5. Pilnai suderinami su Smith Nephew skutiklio rankena (Powermax/powermax Elite). | Smith&Nephew (JAV) | 7205305
149 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 3,50 mm | vnt. | 66 | 109 | 5% | 7194 | 7553.7 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7205305
150 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 4 mm | vnt. | 22 | 109 | 5% | 2398 | 2517.9 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 72205292
151 | Vienkartinis šeiverio antgalis-boras cilindro formos. Vamzdelio diametras 4 mm. | vnt. | 16 | 109 | 5% | 1744 | 1831.2 | 1. Boras cilindro formos darbine dalimi 2. Tinkantis Dyonics šeiveriui 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7205326
152 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 4,50 mm | vnt. | 33 | 109 | 5% | 3597 | 3776.85 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 72202531
154 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 5,50 mm | vnt. | 22 | 109 | 5% | 2398 | 2517.9 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 72202530
155 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 5 mm | vnt. | 33 | 109 | 5% | 3597 | 3776.85 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas ne mažiau 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 72203522