## 1-233 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
7 | T-Kehr silikoninis drenas:
7.1 | T-Kehr silikoninis drenas 9 Ch | vnt. | 11 | 10.8 | 5% | 118.8 | 124.74 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. Skersmuo 3 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu. | Redax, Italija | 24409, 7 p.d. T-Kehr silikoninis drenas 2 psl.
7.2 | T-Kehr silikoninis drenas 12 Ch | vnt. | 11 | 10.8 | 5% | 118.8 | 124.74 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. Skersmuo 4 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu. | Redax, Italija | 24412, 7 p.d. T-Kehr silikoninis drenas 2 psl.
7.3 | T-Kehr silikoninis drenas 15 Ch | vnt. | 11 | 10.8 | 5% | 118.8 | 124.74 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. Skersmuo 5 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu. | Redax, Italija | 24415, 7 p.d. T-Kehr silikoninis drenas 2 psl.
7.4 | T-Kehr silikoninis drenas 18 Ch | vnt. | 11 | 10.8 | 5% | 118.8 | 124.74 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. Skersmuo 6 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu. | Redax, Italija | 24418, 7 p.d. T-Kehr silikoninis drenas 2 psl.
7.5 | T-Kehr silikoninis drenas 21 Ch | vnt. | 11 | 10.8 | 5% | 118.8 | 124.74 | 1. Ilgis ne mažiau 50 cm. 2. Skersmuo 7 mm. 3. Pagamintas iš silikono. 4. Be latekso. 5. Su rentgenokontrastine juostele per visą dreno ilgį. 6. Su atraumatinėmis skylutėmis horizontalioje dreno dalyje. 7. Paženklintas CE ženklu. | Redax, Italija | 24421, 7 p.d. T-Kehr silikoninis drenas 2 psl.
|  |  |  | 7 dalis iš viso, Eur: |  | 594 | 623.7
32 | Krūtinės ląstos drenažinė sistema naujagimiams | vnt. | 7 | 25.6 | 5% | 179.2 | 188.16 | 1. Ne mažiau 2100 ml talpos 3-jų kamerų plastikinis indas. 2. Žymenys butelio išorėje, skirti turinio kiekiui įvertinti. 3. Sterilus, vienkartinis. 4. Vamzdelis su spec. smailėjančiu galu jungti su torakaliniu kateteriu. 5. Galimybė statyti ant grindų. 6. Paženklinta CE ženklu. | Redax, Italija | 10105, 32 p.d. Drentech Compact KONFIDENCIALU 1-4 psl.