## Sheet1
Sutarties sąlygų
1 priedas
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ C-REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės įsigyjamos Karo medicinos centro laboratorijos bei KMT karių sveikatos priežiūros centrų veiklai užtikrinti. 2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. 3. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2019 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. 4. Analizatoriai ir reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. 5. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. 6. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. 7. Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei reikalingą prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, eksploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorijų darbo laikas Pr – Kt: 8:00-17:00 val., Pn – 8:00-15:45 val.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
8. Reagentai CRB tyrimams atlikti turi tikti įstaigoje turimiems 13 vienetų analizatorių „Quick read go“ (valdomiems nuosavybės teise) ir naudojamiems visoje Respublikoje arba Tiekėjas gali siūlyti reagentus CRB tyrimams atlikti su 19 vnt. analizatorių panaudai, 48 mėn. laikotarpiui. Siūlomi analizatoriai panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje. 9. Tiekėjas siūlantis tik reagentus „Quick read go“ analizatoriams, papildomai turi pasiūlyti 6 vnt. analizatorių panaudai atitinkančių techninę specifikaciją pateiktą 2-oje lentelėje. 10. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo CRB tyrimų skaičių 48 900 (neįskaičiuojant kokybės kontrolės tyrimų) per 48 mėnesių laikotarpį su analizatoriais panaudai. Planuojamas kiekvieno padalinio tyrimų kiekis per 48 mėnesių laikotarpį nurodomas 1 lentelėje. 11. Kokybės kontrolė bus atliekama kiekvieną laboratorijos darbo dieną, kiekviename padalinyje, t.y. 5 dienas per savaitę. Kokybės kontrolės lygiai bus keičiami periodiškai, t.y. atidarius vieną pakuotę pvz. patologija žema ir ją atliekant kiekvieną darbo dieną iki kol kokybės kontrolės pakuotė bus užbaigta arba pasibaigs jos galiojimo laikas. Po šios pakuotės bus naudojamas kitas kokybės kontrolės lygis, pvz. patologija aukšta ir tyrimai atliekami analogiškai. Pagal nurodytą kokybės kontrolės naudojimo schemą Tiekėjas turi siūlyti atitinkamą kiekį kokybės kontrolės pakuočių 48 mėnesių laikotarpiui. Kokybės kontolę apskaičiuoti per 48 mėnesių laikotarpį (arba 1461 dienų laikotarpį) atsižvelgiant į jos galiojimo laiką. Pvz. jei kokybės kontrolė galioja 14 d. po atidarymo, tai 1461 d./14 gal.d. =105 vnt. 12. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar papildomų priemonių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones. 13. Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai anglų ir lietuvių kalba (pateikiama kartu su pasiūlymu). 14. Reagentų ir kokybės kontrolės galiojimo laikas pristatant prekes į sandėlį, turi būti ne trumpesnis nei 60 procentų viso prekės galiojimo laiko, skaičiuojant nuo pagaminimo datos. 15. Tiekėjas privalo siūlyti visas tyrimui atlikti reikalingas papildomas priemones, kurios yra gamintojo komplektuojamos kartu su analizatoriumi. 16. Visos siūlomos prekės turi būti pristatomos naujos, gamintojo gamyklinėse, nepažeistose pakuotėse, tinkamos darbui su įstaigos turimais arba panaudos būdu siūlomais analizatoriais. 17. Visi siūlomi reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti suderinti su analizatoriumi, pateikti tai įrodančius dokumentus.
CRB TYRIMAI PADALINIUOSE
1 lentelė
Eil. Nr. | Padalinys | Tyrimų skaičius per 48 mėn (neįskaičiuojant kokybės kontrolių)
1 | Padalinys 1 | 4000
2 | Padalinys 2 | 800
3 | Padalinys 3 | 3200
4 | Padalinys 4 | 3200
5 | Padalinys 5 | 4000
6 | Padalinys 6 | 2000
7 | Padalinys 7 | 4000
8 | Padalinys 8 | 2600
9 | Padalinys 9 | 4000
10 | Padalinys 10 | 4000
11 | Padalinys 11 | 1400
12 | Padalinys 12 | 1200
13 | Padalinys 13 | 1400
14 | Padalinys 14 | 400
15 | Padalinys 15 | 2000
16 | Padalinys 16 | 3200
17 | Padalinys 17 | 2500
18 | Padalinys 18 | 2500
19 | Padalinys 19 | 2500
Viso: |  | 48900
CRB ANALIZATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1 | Analizatoriaus paskirtis | C-reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymui.
2 | Analizatoriaus tipas | Automatinis arba pusiau automatinis analizatorius
3 | Darbas su mėginiu
3.1 | Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. | Būtina.
3.2 | Atlikimo laikas (analizuojamo mėginio trukmė) | Ne ilgiau kaip 3 min.
3.3 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 30 µL (kraujo)
3.4 | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Galimybė tirti mėginį iš serumo, K2EDTA ar K3EDTA, vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių.
3.5 | Matavimo diapozonas | Ne siauresnis, kaip 5 - 200 mg/L.
3.6 | Matavimo metodas | Pagal fotometrinį/imunoturbidimetrinį/turbidimetrinį ar kitą lygiavertį metodą (pvz. imunocheminį, imunofluorescencinį, imunochromatografinį ir kt.)
3.7 | Reagentai turi būti paruošti darbui | Būtina, nereikalinga gaminti, skiesti.
3.8 | HCT (hematokrito) įtakos automatinis eliminavimas atliekant tyrimą iš bendro kraujo | Pageidautina.
4 | Kalibracija ir kokybės kontrolė
4.1 | Kalibracija | Kalibracija atliekama automatiškai arba pagal gamintojo rekomendacijas.
4.2 | Kokybės kontrolė | Būtina, ne mažiau, kaip 2 lygių.
4.3 | Perspėjimo ženklai arba signalai nurodantys ar kokybės kontrolė patenka ar nepatenka į nustatytas kokybės kontrolės ribas | Būtina.
5 | Duomenų bazė ir valdymas
5.1 | Atmintis | Ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų.
5.2 | Galimybė archyve (atmintyje) esančius tyrimų duomenis pakartotinai atspausdinti arba parodyti ekrane. | Būtina.
5.3 | Valdymo kalba | Anglų arba lietuvių kalba
6 | Maitinimo šaltinis. | Prietaisas naudojamas nuo 230V ±10, 50-60 Hz.
7 | Galimybė prietaisui veikti nuo pakrauto akumuliatoriaus arba baterijų arba komplektuojama kartu su UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h. | Pageidautina.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
18. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. 19. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. 20. Tiekėjui pristačius CRB analizatorius jie turi būti visiškai sukomplektuoti ir paruošti darbui, su visais kasdieninei techninei priežiūrai reikalingais įrankiais, prietaisais, sutvarkytais techniniais dokumentais. 21. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas (teoriniai ir praktiniai mokymai) dirbti.