## 1 lapas (hidden)
Pirkimo sąlygų
2 priedas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ C-REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI PIRKIMAS
_____________ Nr.______
(Data)
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos /kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Tiekėjo banko rekvizitai
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. atviro konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
1 lentelėje kiekvienas tiekėjas 2 stulpelį papildo atitinkamai nurodydamas pagal savo siūlomai įrangai eksploatuoti reikalingus reagentus ir papildomas priemones. 4 stulpelyje nurodo reikalingą pakuočių skaičių perkamam tyrimų skaičiui, nurodytam 3 skiltyje. Tiekėjas prekės kainą privalo įrašyti į 5 skiltį (pakuotės kainą be PVM turi būti pateikiama nurodant ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio, taip pat įrašoma PVM suma, kitos skiltys (6, 7, Suma be PVM ir Suma su PVM) bus paskaičiuotos automatiškai). Taip pat tiekėjas užpildo 8 skiltį, nurodydamas gamintoją, šalį, komercinį prekės pavadinimą, pakuotės dydį. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar papildomų priemonių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo terminu savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones.
Mes siūlome šias prekes:
1 pirkimo dalis - Reagentai ir papildomos priemonės C-reaktyvinio baltymo tyrimams atlikti su analizatoriais panaudai: | [6 empty] | 1 lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų ir papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.* | Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Pakuotės kaina, EUR be PVM | Pakuotės kaina, EUR su PVM (21%) | Suma, EUR be PVM 48 mėn. | Gamintojas, šalis, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekės kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | AFIAS CRP (CRB) testai, 24 test./pak. | 48900 | 3207 | 28 | 33.88 | 89796 | Boditech Med. Inc., P.Korėja, AFIAS CRP (CRB) 24 test./pak., (SMFP-2) | Aivaras | 21% | 18857.16 | SMFP-2 | 108653.16 | 18857.16
1.2 | Boditech CRP (CRB) control kontrolė Level 1 and Level 2 (0,5ml x 2) |  | 2793 | 0.01 | 0.0121 | 27.93 | Boditech Med. Inc., P.Korėja, Boditech CRP (CRB) control kontrolė Level 1 and Level 2 (0,5ml x 2), (CFPO-100) | Aivaras | 21% | 5.8653 | CFPO-100 | 33.7953 | 5.8653
1.3 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | (Užpildo tiekėjas) |  |  |  | 0 | 0
... | ...(įterpiamas reikalingas eilučių kiekis. Taip pat patikrinamas/patikslinamas sumos apskaičiavimas) |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Suma be PVM | 89823.93
|  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma | 18863.0253 |  |  |  | 18863.0253 |  | 108686.9553 | 18863.0253
[5 empty] | Suma su PVM | 108686.9553 | [5 empty] | 108686.9553 | 18863.0253
*Pirkėjas Sutarties galiojimo metu įsipareigoja išpirkti ne mažiau 70 % maksimalaus nurodyto tyrimų kiekio, bet neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus tyrimų kiekio.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių „PVM suma“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pažymime, kad susipažinę ir sutinkame su visomis konkurso sąlygų 3 priede nurodytomis pirkimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis, kurios bus perkeltos į pirkimo sutartį be esminių pakeitimų.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu")
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
pildomas 2 lapas

## TS atitikimas
Sutarties 4 priedas
TIEKĖJO PASIŪLYMAS
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomi parametrai
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Prekės įsigyjamos Karo medicinos centro laboratorijos bei KMT karių sveikatos priežiūros centrų veiklai užtikrinti.
2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Atitinka/neatitinka
3. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2019 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Taip/Ne (2023 m.)
4. Analizatoriai ir reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne (pateikti tai įrodantį dokumentą. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 178 psl., 198 psl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_reagentų 16 psl.,18 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus CE sertifikato kopija kaip irodantis dok. del 217/746 ir gamintojo raštas dėl CE paaiškinimų
5. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 6 psl., 178 psl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_reagentų 16 psl.,18 psl. | OBELIS S.A., Belgium - yra nurodytas CE sertifikatuose tiek analizatoriaus tiek reagentų. Ir AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 1/66 psl. (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 1/82 psl.)
6. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. |  |  | Patvirtinama
7. Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei reikalingą prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, ekploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorijų darbo laikas Pr – Kt: 8:00-17:00 val., Pn – 8:00-15:45 val. |  |  | Patvirtinama
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
8. Reagentai CRB tyrimams atlikti turi tikti įstaigoje turimiems 13 vienetų analizatorių „Quick read go“ (valdomiems nuosavybės teise) ir naudojamiems visoje Respublikoje arba Tiekėjas gali siūlyti reagentus CRB tyrimams atlikti su 19 vnt. analizatorių panaudai, 48 mėn. laikotarpiui. Siūlomi analizatoriai panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
9. Tiekėjas siūlantis tik reagentus „Quick read go“ analizatoriams, papildomai turi pasiūlyti 6 vnt. analizatorių panaudai atitinkančių techninę specifikaciją pateiktą 2-oje lentelėje. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
10. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo CRB tyrimų skaičių 48 900 (neįskaičiuojant kokybės kontrolės tyrimų) per 48 mėnesių laikotarpį su analizatoriais panaudai. Planuojamas kiekvieno padalinio tyrimų kiekis per 48 mėnesių laikotarpį nurodomas 1 lentelėje. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
11. Kokybės kontrolė bus atliekama kiekvieną laboratorijos darbo dieną, kiekviename padalinyje, t.y. 5 dienas per savaitę. Kokybės kontrolės lygiai bus keičiami periodiškai, t.y. atidarius vieną pakuotę pvz. patologija žema ir ją atliekant kiekvieną darbo dieną iki kol kokybės kontrolės pakuotė bus užbaigta arba pasibaigs jos galiojimo laikas. Po šios pakuotės bus naudojamas kitas kokybės kontrolės lygis, pvz. patologija aukšta ir tyrimai atliekami analogiškai. Pagal nurodytą kokybės kontrolės naudojimo schemą Tiekėjas turi siūlyti atitinkamą kiekį kokybės kontrolės pakuočių 48 mėnesių laikotarpiui. Kokybės kontolę apskaičiuoti per 48 mėnesių laikotarpį (arba 1461 dienų laikotarpį) atsižvelgiant į jos galiojimo laiką. Pvz. jei kokybės kontrolė galioja 14 d. po atidarymo, tai 1461 d./14 gal.d. =105 vnt. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
12. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar papildomų priemonių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
13. Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai anglų ir lietuvių kalba (pateikiama kartu su pasiūlymu). |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
14. Reagentų ir kokybės kontrolės galiojimo laikas pristatant prekes į sandėlį, turi būti ne trumpesnis nei 60 procentų viso prekės galiojimo laiko, skaičiuojant nuo pagaminimo datos. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
15. Tiekėjas privalo siūlyti visas tyrimui atlikti reikalingas papildomas priemones, kurios yra gamintojo komplektuojamos kartu su analizatoriumi. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
16. Visos siūlomos prekės turi būti pristatomos naujos, gamintojo gamyklinėse, nepažeistose pakuotėse, tinkamos darbui su įstaigos turimais arba panaudos būdu siūlomais analizatoriais. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
17. Visi siūlomi reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti suderinti su analizatoriumi, pateikti tai įrodančius dokumentus. |  |  | Patvirtinama, Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 178 psl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_reagentų 16 psl.,18 psl. | analizatoriaus, testų ir kontroles CE sertifikatų kopijos yra kaip irodantys dok. kad viso priemonės yra vieno ir to paties gamintojo
CRB ANALIZATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Charakteristikos | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas su nuoroda į pateikiamus dokumentus)
Mes siūlome panaudai analizatorius su priedais (spausdintuvas, ups ar pan.) (nurodyti analizatoriaus ir priedų modelius, gamintojus, pagaminimo metus): AFIAS-1 analizatorius, su integruotu spausdintuvu, su barkodų skaitytuvu, su klaviatūra, pipete, spausdinimo popieriumi, AC adapteriu su laidu (Boditech Med. Inc., P.Korėja) 2023m. ir UPS'as Eaton 9E2000I (Eaton) 2023m.
1 | Analizatoriaus paskirtis | C-reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymui. | Taip, atitinka, C-reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymui ir įvairių kitų tyrimų (testų) nustatymui. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 4 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus brošiūros 4 psl.
2 | Analizatoriaus tipas | Automatinis arba pusiau automatinis analizatorius | Taip, atitinka, automatinis analizatorius. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 2 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus brošiūros 2 psl.
3 | Darbas su mėginiu
3.1 | Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. | Būtina. | Taip, atitinka, analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 77-80 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus instukcijos 11 skyrius (62/66 - 64/66 psl. EN instrukcijoje) (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 10 skyrius 72/82 - 75/82 psl.)
3.2 | Atlikimo laikas (analizuojamo mėginio trukmė) | Ne ilgiau kaip 3 min. | Taip, atitinka, 3 min. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_reagentų 1 psl. | AFIAS CRP testo instrukcijos 1 psl.
3.3 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 30 µL (kraujo) | Taip, atitinka, 10 µL (kraujo). Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 2 psl., Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_reagentų 1 psl. | AFIAS CRP testo instrukcijos 1 psl. Ir AFIAS-1 analizatoriaus brošiūros 3 psl.
3.4 | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Galimybė tirti mėginį iš serumo, K2EDTA ar K3EDTA, vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. | Taip, atitinka, galima tirti mėginį iš serumo, iš plazmos, K2EDTA ir K3EDTA, vakuuminės ir kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. Taip, atitinka, 10 µL (kraujo). Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_reagentų 1 psl. | AFIAS CRP testo instrukcijos 1 psl.
3.5 | Matavimo diapozonas | Ne siauresnis, kaip 5 - 200 mg/L. | Taip, atitinka, 0,5 - 200 mg/L. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 4 psl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų 2 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus brošiūros 4 psl. ir AFIAS CRP testo instrukcijos 2 psl.
3.6 | Matavimo metodas | Pagal fotometrinį/imunoturbidimetrinį/turbidimetrinį ar kitą lygiavertį metodą (pvz. imunocheminį, imunofluorescencinį, imunochromatografinį ir kt.) | Taip, atitinka, pagal imunofluorescencinį metodą. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 13 psl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų 1 psl. | AFIAS CRP testo instrukcijos 1 psl. ir AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 6/66 psl. (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 2 skyrius 8/82 psl.)
3.7 | Reagentai turi būti paruošti darbui | Būtina, nereikalinga gaminti, skiesti. | Taip, atitinka, reagentai (testai) yra paruošti darbui, nereikalinga gaminti, skiesti. Testai yra laikomi kambario temperatūroje, nereikalingas šaldytuvas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 2-3 psl., 12 psl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų 1 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus brošiūros 2 psl. ir 3 psl. ir AFIAS CRP testo instrukcijos 1 psl. (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 18/82 psl.)
3.8 | HCT (hematokrito) įtakos automatinis eliminavimas atliekant tyrimą iš bendro kraujo | Pageidautina. | Taip, atitinka, HCT (hematokrito) įtakos automatinis eliminavimas atliekant tyrimą iš bendro kraujo, hematokrito reikšmei esant 40% ir/arba pajungus analizatorių prie PC su "Labdata connect" programa HCT (hematokrito) įtakos eliminavimas atliekant tyrimą iš bendro kraujo. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų 2 psl, 43 psl | AFIAS CRP testo instrukcijos 2 psl. ir UAB Labdata raštas
4 | Kalibracija ir kokybės kontrolė
4.1 | Kalibracija | Kalibracija atliekama automatiškai arba pagal gamintojo rekomendacijas. | Taip, atitinka, kalibracija atliekama automatiškai naudojant "ID chip" (tiekiama su kiekviena testų dėžute) ir pagal gamintojo rekomendacijas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 36 psl., 182-183 psl. | gamintojo raštas dėl kontorlės/kalibracijos ir AFIAS CRB testo instrukcijos 1 psl. "ID chip" (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 31/82 psl.) ir + gamintojo rastas
4.2 | Kokybės kontrolė | Būtina, ne mažiau, kaip 2 lygių. | Taip, atitinka, kokybės kontrolė 2 lygių. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 2 psl., 45 psl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų 11 psl. | Boditech CRB kontrolės instrukcijos 1 psl. (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 40/82 psl.)
4.3 | Perspėjimo ženklai arba signalai nurodantys ar kokybės kontrolė patenka ar nepatenka į nustatytas kokybės kontrolės ribas | Būtina. | Taip, atitinka, perspėjimo ženklai nurodantys ar kokybės kontrolė patenka ar nepatenka į nustatytas kokybės kontrolės ribas ("Pass" - patenka, "Fail" - nepatenka"). Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 44-45 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus EN instukcijos 38/66 psl. (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 40/82 psl.) + Gamintojo rastas
5 | Duomenų bazė ir valdymas
5.1 | Atmintis | Ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų. | Taip, atitinka, atmintis 5000 tyrimų ir 5000 kokybės kontrolės duomenų. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 2 psl., 48 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus brošiūros 2 psl.
5.2 | Galimybė archyve (atmintyje) esančius tyrimų duomenis pakartotinai atspausdinti arba parodyti ekrane. | Būtina. | Taip, atitinka, galimybė archyve (atmintyje) esančius tyrimų duomenis pakartotinai atspausdinti ir parodyti ekrane. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 48-49 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus EN instukcijos 8.2 skyrius (42/66 ir 43/66 psl. EN instrukcijoje) (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 43/82, 44/82, 45/82 psl.)
5.3 | Valdymo kalba | Anglų arba lietuvių kalba | Taip, atitinka, anglų ir lietuvių kalba Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 58 psl., 181 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus EN instukcijos 48/66 ir 49/66 psl. ir gamintojo raštas del LT kalbos (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 53/82 psl.) ir gamintojo raštas del LT kalbos AFIAS-1 analizatoriui
6 | Maitinimo šaltinis. | Prietaisas naudojamas nuo 230V ±10, 50-60 Hz. | Taip, atitinka, prietaisas naudojamas nuo 240V, 50-60 Hz. DC 12V / 5A. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 2 psl., 16 psl. | AFIAS-1 analizatoriaus brošiūros 2 psl. ir analizatoriaus EN instrukcijos 9/66 pls. (naujos AFIAS-1 analizatoriaus EN instrukcijos 11/82 psl.)
7 | Galimybė prietaisui veikti nuo pakrauto akumuliatoriaus arba baterijų arba komplektuojama kartu su UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h. | Pageidautina. | Taip, atitinka, komplektuojama kartu su UPS (modelis Eaton 9E2000I (Eaton)), kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h. / 60 min. ir ilgiau. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus 190 psl., 196 psl. | UPS'o modelis Eaton 9E2000I (Eaton) 2 dokumentai: aprasymas ir kitas kur bateriju grafikas.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS |  |  | Reikšmė (Patvirtinama arba įrašoma tiksli ar reikšmė (jeigu yra)
18. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
19. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
20. Tiekėjui pristačius CRB analizatorius jie turi būti visiškai sukomplektuoti ir paruošti darbui, su visais kasdieninei techninei priežiūrai reikalingais įrankiais, prietaisais, sutvarkytais techniniais dokumentais. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą
21. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas (teoriniai ir praktiniai mokymai) dirbti. |  |  | Patvirtinama, atsižvelgiant į reikalavimą

## Pasiūlymas
Pirkimo sąlygų
2 priedas
UAB „Medita“ Uždaroji akcinė bendrovė, P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius, Tel.: (8~5) 272 03 72, Faks. (8~5) 272 01 01, El. p. info@medita.lt, www.medita.lt, Juridinių asmenų registras, 110323729, LT103237219
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ C-REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI PIRKIMAS
2024-08-16 Nr.1
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  |  | UAB „Medita“
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  |  | P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos /kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/ |  |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
| Telefono numeris |  |  |  | (0~5) 272 03 72, +370 699 68120
| Fakso numeris |  |  |  | (0~5) 272 01 01
| El. pašto adresas |  |  |  | pirkimai@medita.lt
| Tiekėjo banko rekvizitai |  |  |  | A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |  |  | UAB „Interlux“; UAB "Labdata"
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |  |  | UAB „Interlux“ , Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, įm.kodas 110608112; UAB „Labdata“; P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius Įmonės kodas: 300050846
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |  |  | UAB „Interlux“ 35 % UAB „Labdata“ 5 %
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. atviro konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
1 lentelėje kiekvienas tiekėjas 2 stulpelį papildo atitinkamai nurodydamas pagal savo siūlomai įrangai eksploatuoti reikalingus reagentus ir papildomas priemones. 4 stulpelyje nurodo reikalingą pakuočių skaičių perkamam tyrimų skaičiui, nurodytam 3 skiltyje. Tiekėjas prekės kainą privalo įrašyti į 5 skiltį (pakuotės kainą be PVM turi būti pateikiama nurodant ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio, taip pat įrašoma PVM suma, kitos skiltys (6, 7, Suma be PVM ir Suma su PVM) bus paskaičiuotos automatiškai). Taip pat tiekėjas užpildo 8 skiltį, nurodydamas gamintoją, šalį, komercinį prekės pavadinimą, pakuotės dydį. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar papildomų priemonių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo terminu savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones.
Mes siūlome šias prekes:
1 pirkimo dalis - Reagentai ir papildomos priemonės C-reaktyvinio baltymo tyrimams atlikti su analizatoriais panaudai: | [6 empty] | 1 lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų ir papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.* | Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Pakuotės kaina, EUR be PVM | Pakuotės kaina, EUR su PVM (21%) | Suma, EUR be PVM 48 mėn. | Gamintojas, šalis, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekės kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | AFIAS CRP (CRB) testai, 24 test./pak. | 48900 | 3207 | 28 | 33.88 | 89796 | Boditech Med. Inc., P.Korėja, AFIAS CRP (CRB) 24 test./pak., (SMFP-2) | Aivaras | 21% | 18857.16 | SMFP-2 | 108653.16 | 18857.16
1.2 | Boditech CRP (CRB) control kontrolė Level 1 and Level 2 (0,5ml x 2) |  | 2793 | 0.01 | 0.0121 | 27.93 | Boditech Med. Inc., P.Korėja, Boditech CRP (CRB) control kontrolė Level 1 and Level 2 (0,5ml x 2), (CFPO-100) | Aivaras | 21% | 5.8653 | CFPO-100 | 33.7953 | 5.8653
1.3 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | (Užpildo tiekėjas) |  |  |  | 0 | 0
... | ...(įterpiamas reikalingas eilučių kiekis. Taip pat patikrinamas/patikslinamas sumos apskaičiavimas) |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Suma be PVM | 89823.93
|  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma | 18863.0253 |  |  |  | 18863.0253 |  | 108686.9553 | 18863.0253
[5 empty] | Suma su PVM | 108686.9553 | [5 empty] | 108686.9553 | 18863.0253
*Pirkėjas Sutarties galiojimo metu įsipareigoja išpirkti ne mažiau 70 % maksimalaus nurodyto tyrimų kiekio, bet neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus tyrimų kiekio.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių „PVM suma“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas
1 | UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu) | [5 empty] | 1
2 | UAB „Interlux” įgaliojimas (konfidencialu) | [5 empty] | 1
3 | UAB „Interlux” įgaliojimas (konfidencialu) | [5 empty] | 1
4 | Ketinimu protokolas (konfidencialu) Interlux | [5 empty] | 1
5 | Ketinimu protokolas (konfidencialu) Labdata | [5 empty] | 1
6 | UAB Medita deklaracijos | [5 empty] | 2
7 | UAB Interlux deklaracijos | [5 empty] | 2
8 | UAB Labdata deklaracijos | [5 empty] | 2
9 | UAB Medita EBVPD | [5 empty] | 17
10 | UAB Interlux EBVPD | [5 empty] | 17
11 | UAB Labdata EBVPD | [5 empty] | 17
12 | UAB Medita dėl įvykdytų sutarčių | [5 empty] | 2
13 | UAB Medita patvirtinimas | [5 empty] | 3
14 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus | [5 empty] | 198
15 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų | [5 empty] | 64
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pažymime, kad susipažinę ir sutinkame su visomis konkurso sąlygų 3 priede nurodytomis pirkimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis, kurios bus perkeltos į pirkimo sutartį be esminių pakeitimų.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu")
1 | UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu) | [5 empty] | 1
2 | UAB „Interlux” įgaliojimas (konfidencialu) | [5 empty] | 1
3 | UAB „Interlux” įgaliojimas (konfidencialu) | [5 empty] | 1
4 | Ketinimu protokolas (konfidencialu) Interlux | [5 empty] | 1
5 | Ketinimu protokolas (konfidencialu) Labdata | [5 empty] | 1
6 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus | [5 empty] | 198
7 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų | [5 empty] | 64
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Viešųjų pirkimų specialistė | [6 empty] | Jurgita Žaliauskienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
pildomas 2 lapas

## priedas
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
UAB „Interlux“ |  | Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, įm.kodas 110608112 |  | Komunikacija su prekių gamintojais Siūlomos įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas |  | 35%
UAB „Labdata“ |  | P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius Įmonės kodas: 300050846 |  | Sprendimo įdiegimas, skirto automatiškai eliminuoti hematokrito (HCT) įtaką C reaktyviojo baltymo (CRB) tyrimų rezultatams |  | 5%
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu) |  |  |  | Taip
2 | UAB „Interlux” įgaliojimas (konfidencialu) |  |  |  | Taip
3 | UAB „Interlux” įgaliojimas (konfidencialu) |  |  |  | Taip
4 | Ketinimu protokolas (konfidencialu) Interlux |  |  |  | Taip
5 | Ketinimu protokolas (konfidencialu) Labdata |  |  |  | Taip
6 | UAB Medita deklaracijos |  |  |  | Ne
7 | UAB Interlux deklaracijos |  |  |  | Ne
8 | UAB Labdata deklaracijos |  |  |  | Ne
9 | UAB Medita EBVPD |  |  |  | Ne
10 | UAB Interlux EBVPD |  |  |  | Ne
11 | UAB Labdata EBVPD |  |  |  | Ne
12 | UAB Medita dėl įvykdytų sutarčių |  |  |  | Ne
13 | UAB Medita patvirtinimas |  |  |  | Ne
14 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Analizatoriaus |  |  |  | Taip
15 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)_Reagentų |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Jurgita Žaliauskienė

## Bendrieji (hidden)
Pirkimo objektui, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus yra priskiriamas in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to, kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama.
5.10.6. ES ir (arba) EEE nepriklausančiose šalyse esantys gamintojai privalo turėti įgaliotąjį atstovą ES ir (arba) EEE šalyse. Tiekėjas turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
5.10.7. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomo Pirkimo objekto atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomo Pirkimo objekto techninių charakteristikų aprašymus (metodikas, analizatoriaus darbo vadovą, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas su vertimu į lietuvių kalbą). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti konkursui pateiktų duomenų originalus.

## Kvalifikacija (hidden)
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikį pagrindžiantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
1. | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti panaudai teikiamų prietaisų techninę priežiūrą bei remontą | Pateikiamas techninę priežiūrą ir remontą galinčio atlikti specialisto apmokymą patvirtinantis prietaisų gamintojo išduotas dokumentas. | Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas (jo darbuotojas), kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
2. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos pabaigos turi būti įvykdęs ir (ar) vykdyti bent 1 (vieną) sutartį, kurios (kurių) objektas susijęs su laboratorinių reagentų gamyba ir/ar prekyba sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios (kurių) bendra vertė būtų ne mažesnė kaip 54 000,00 Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė kaip nurodyta aukščiau. | Pateikti per paskutinius 3 metus sėkmingai įvykdytų (ar) vykdomų su laboratorinių reagentų gamyba ir/ar prekyba sveikatos priežiūros įstaigoms įvykdytų sutarčių sąrašą (užpildyti konkurso sąlygų 4 priedo priedėlį) nurodant pirkėją (prekių pirkėjo pavadinimą), sutarties objektą (prekių pavadinimą), sutarties numerį ir sutarties sudarymo datą, sutarties vykdymo laikotarpį, įvykdytos sutarties ar sutarties dalies sumą eurais, prekių gavėjų (tiek viešų, tiek privačių asmenų) adresus, kontaktinius asmenis (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris) taip pat kartu su 4 priedo priedėliu pridėti prekių gavėjo atsiliepimą apie tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. | Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
Perkančioji organizacija pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su 4 priedo priedelyje nurodytais asmenimis, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi šiam kvalifikaciniam reikalavimui.
* jeigu tiekėjas siekdamas atitikti šį reikalavimą remiasi vykdoma sutartimi, atitinkamai privalo pateikti įrodymus, jog sutarties įvykdyta dalis atitinka jo deklaruojamą įvykdytą sutarties dalį.

## 2 lapas (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas(jei taikoma)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Žalieji (hidden)
Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, prekių antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Popierinė pakuotė turi būti pagaminta iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. Pardavėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais.

## TS (hidden)
Pirkimo sąlygų 1 priedas
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ C-REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės įsigyjamos Karo medicinos centro laboratorijos bei KMT karių sveikatos priežiūros centrų veiklai užtikrinti. 2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. 3. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2019 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. 4. Analizatoriai ir reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. 5. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. 6. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. 7. Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei reikalingą prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, eksploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorijų darbo laikas Pr – Kt: 8:00-17:00 val., Pn – 8:00-15:45 val.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
8. Reagentai CRB tyrimams atlikti turi tikti įstaigoje turimiems 13 vienetų analizatorių „Quick read go“ (valdomiems nuosavybės teise) ir naudojamiems visoje Respublikoje arba Tiekėjas gali siūlyti reagentus CRB tyrimams atlikti su 19 vnt. analizatorių panaudai, 48 mėn. laikotarpiui. Siūlomi analizatoriai panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje. 9. Tiekėjas siūlantis tik reagentus „Quick read go“ analizatoriams, papildomai turi pasiūlyti 6 vnt. analizatorių panaudai atitinkančių techninę specifikaciją pateiktą 2-oje lentelėje. 10. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo CRB tyrimų skaičių 48 900 (neįskaičiuojant kokybės kontrolės tyrimų) per 48 mėnesių laikotarpį su analizatoriais panaudai. Planuojamas kiekvieno padalinio tyrimų kiekis per 48 mėnesių laikotarpį nurodomas 1 lentelėje. 11. Kokybės kontrolė bus atliekama kiekvieną laboratorijos darbo dieną, kiekviename padalinyje, t.y. 5 dienas per savaitę. Kokybės kontrolės lygiai bus keičiami periodiškai, t.y. atidarius vieną pakuotę pvz. patologija žema ir ją atliekant kiekvieną darbo dieną iki kol kokybės kontrolės pakuotė bus užbaigta arba pasibaigs jos galiojimo laikas. Po šios pakuotės bus naudojamas kitas kokybės kontrolės lygis, pvz. patologija aukšta ir tyrimai atliekami analogiškai. Pagal nurodytą kokybės kontrolės naudojimo schemą Tiekėjas turi siūlyti atitinkamą kiekį kokybės kontrolės pakuočių 48 mėnesių laikotarpiui. Kokybės kontolę apskaičiuoti per 48 mėnesių laikotarpį (arba 1461 dienų laikotarpį) atsižvelgiant į jos galiojimo laiką. Pvz. jei kokybės kontrolė galioja 14 d. po atidarymo, tai 1461 d./14 gal.d. =105 vnt. 12. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar papildomų priemonių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones. 13. Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai anglų ir lietuvių kalba (pateikiama kartu su pasiūlymu). 14. Reagentų ir kokybės kontrolės galiojimo laikas pristatant prekes į sandėlį, turi būti ne trumpesnis nei 60 procentų viso prekės galiojimo laiko, skaičiuojant nuo pagaminimo datos. 15. Tiekėjas privalo siūlyti visas tyrimui atlikti reikalingas papildomas priemones, kurios yra gamintojo komplektuojamos kartu su analizatoriumi. 16. Visos siūlomos prekės turi būti pristatomos naujos, gamintojo gamyklinėse, nepažeistose pakuotėse, tinkamos darbui su įstaigos turimais arba panaudos būdu siūlomais analizatoriais. 17. Visi siūlomi reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti suderinti su analizatoriumi, pateikti tai įrodančius dokumentus.
CRB TYRIMAI PADALINIUOSE
1 lentelė
Eil. Nr. | Padalinys | Tyrimų skaičius per 48 mėn (neįskaičiuojant kokybės kontrolių)
1 | Padalinys 1 | 4000
2 | Padalinys 2 | 800
3 | Padalinys 3 | 3200
4 | Padalinys 4 | 3200
5 | Padalinys 5 | 4000
6 | Padalinys 6 | 2000
7 | Padalinys 7 | 4000
8 | Padalinys 8 | 2600
9 | Padalinys 9 | 4000
10 | Padalinys 10 | 4000
11 | Padalinys 11 | 1400
12 | Padalinys 12 | 1200
13 | Padalinys 13 | 1400
14 | Padalinys 14 | 400
15 | Padalinys 15 | 2000
16 | Padalinys 16 | 3200
17 | Padalinys 17 | 2500
18 | Padalinys 18 | 2500
19 | Padalinys 19 | 2500
Viso: |  | 48900
CRB ANALIZATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1 | Analizatoriaus paskirtis | C-reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymui.
2 | Analizatoriaus tipas | Automatinis arba pusiau automatinis analizatorius
3 | Darbas su mėginiu
3.1 | Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. | Būtina.
3.2 | Atlikimo laikas (analizuojamo mėginio trukmė) | Ne ilgiau kaip 3 min.
3.3 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 30 µL (kraujo)
3.4 | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Galimybė tirti mėginį iš serumo, K2EDTA ar K3EDTA, vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių.
3.5 | Matavimo diapozonas | Ne siauresnis, kaip 5 - 200 mg/L.
3.6 | Matavimo metodas | Pagal fotometrinį/imunoturbidimetrinį/turbidimetrinį ar kitą lygiavertį metodą (pvz. imunocheminį, imunofluorescencinį, imunochromatografinį ir kt.)
3.7 | Reagentai turi būti paruošti darbui | Būtina, nereikalinga gaminti, skiesti.
3.8 | HCT (hematokrito) įtakos automatinis eliminavimas atliekant tyrimą iš bendro kraujo | Pageidautina.
4 | Kalibracija ir kokybės kontrolė
4.1 | Kalibracija | Kalibracija atliekama automatiškai arba pagal gamintojo rekomendacijas.
4.2 | Kokybės kontrolė | Būtina, ne mažiau, kaip 2 lygių.
4.3 | Perspėjimo ženklai arba signalai nurodantys ar kokybės kontrolė patenka ar nepatenka į nustatytas kokybės kontrolės ribas | Būtina.
5 | Duomenų bazė ir valdymas
5.1 | Atmintis | Ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų.
5.2 | Galimybė archyve (atmintyje) esančius tyrimų duomenis pakartotinai atspausdinti arba parodyti ekrane. | Būtina.
5.3 | Valdymo kalba | Anglų arba lietuvių kalba
6 | Maitinimo šaltinis. | Prietaisas naudojamas nuo 230V ±10, 50-60 Hz.
7 | Galimybė prietaisui veikti nuo pakrauto akumuliatoriaus arba baterijų arba komplektuojama kartu su UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h. | Pageidautina.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
18. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. 19. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. 20. Tiekėjui pristačius CRB analizatorius jie turi būti visiškai sukomplektuoti ir paruošti darbui, su visais kasdieninei techninei priežiūrai reikalingais įrankiais, prietaisais, sutvarkytais techniniais dokumentais. 21. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas (teoriniai ir praktiniai mokymai) dirbti.
| PIRKĖJAS | PARDAVĖJAS