{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Kolposkopas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis,  gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.1.","Kolposkopas",1,"vnt.","Kolposkopas Alltion AC-5000","Prekių aprašymo psl. Nr. 1."]
["1.1.1.","Su integruotu LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu",null,null,"Su integruotu LED šviesos šaltiniu","Prekių aprašymo psl. Nr. 4. "]
["1.1.2.","Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą",null,null,"Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą","Prekių aprašymo psl. Nr. 4. "]
["1.1.3.","Plataus lauko stereoskopinis matymas (dviem akimis), okuliarai su dioptriniu reguliavimu",null,null,"Plataus lauko stereoskopinis matymas (dviem akimis), okuliarai su dioptriniu reguliavimu","Prekių aprašymo psl. Nr. 3, 4."]
["1.1.4.","Vaizdo padidinimo galimybė ne mažiau 3 žingsnių. Didinimo faktoriai ne prastesni kaip: 5.0, 8.0, 13.0 ± 2.0",null,null,"Vaizdo padidinimo galimybė 5 žingsnių. Didinimo faktoriai : 6.4, 10.3, 16.1","Prekių aprašymo psl. Nr. 4. "]
["1.1.5.","Įmontuotas įjungiamas ir išjungiamas kontrastą padididantis žalios spalvos filtras",null,null,"Įmontuotas įjungiamas ir išjungiamas kontrastą padididantis žalios spalvos filtras","Prekių aprašymo psl. Nr. 7, 8, 9."]
["1.1.6.","Objektyvo židinio nuotolis 300 mm ± 30 mm",null,null,"Objektyvo židinio nuotolis 300 mm","Prekių aprašymo psl. Nr. 7, 11."]
["1.1.7.","Galimybė pasirinkti tiesų arba palenktą okuliarą",null,null,"Galimybė pasirinkti tiesų arba palenktą okuliarą","Prekių aprašymo psl. Nr. 3."]
["1.1.8.","Sumontuotas ant mobilaus stovo. Kolposkopo padėtis koreguojama dviejų alkūnių pagalba, kurių bendras ilgis ≥ 300 mm",null,null,"Sumontuotas ant mobilaus stovo. Kolposkopo padėtis koreguojama dviejų alkūnių pagalba, kurių bendras ilgis 850 mm","Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 10."]
["1.1.9.","Stovo ratukai privalo turėti stabdymo mechanizmą",null,null,"Stovo ratukai privalo turėti stabdymo mechanizmą","Prekių aprašymo psl. Nr. 6. "]