{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Reanimacijos įranga"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos aparatas"]
["1.1.","Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos aparatas",1,"vnt."]
["1.1.1.","Sistema skirta atlikti šias procedūras:1. Ilgalaikės SCUF; 2. CVVH prediliucijos, postdiliucijos, pre-postdiliucijos, post-postdiliucijos režimais;3. CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu;4. Plazmos terapija TPE;"]
["1.1.2.","Galimybė atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu"]
["1.1.3.","Galimybė procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti  diliucijos režimus"]
["1.1.4.","Galimybė atlikti citratinę procedūrą"]
["1.1.5.","Automatinė skysčių balanso reguliavimo sistema"]
["1.1.6.","Automatinis magistralių rinkinio užpildymas"]
["1.1.7.","Sistemos valdymas liečiamu spalvotu ekranu arba integruotų mygtukų pagalba"]
["1.1.8.","Ekrano įstrižainė ≥ 25 cm"]
["1.1.9.","Integruotas pakaitinių tirpalų šildytuvas"]
["1.1.10.","Šildytuvo temperatūros nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 30° iki 39ºC"]
["1.1.11.","Temperatūros matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 0,5º"]
["1.1.12.","Integruotas kraujo nuotėkio detektorius"]
["1.1.13.","Integruota heparino ir/ar kalcio pompa"]
["1.1.14.","Dozavimo paklaida ne didesnė kaip ± 5 proc. "]
["1.1.15.","Heparino dozavimo greitis ribose ne siauresnėse kaip nuo 0,5 iki 20 ml/val"]
["1.1.16.","Kalcio dozavimo greitis ribose ne siauresnėse kaip nuo 1 iki 100 ml/val"]
["1.1.17.","Heparino boliuso greitis ribose ne siauresnėse kaip nuo ≥ 600 ml/val"]
["1.1.18.","Ne mažiau kaip 3 svarstyklės pakaitiniam tirpalui"]
["1.1.19.","Maksimali svarstyklių apkrova ≥ 12000 g"]
["1.1.20.","Paciento skysčių šalinimo greitis ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 1800 ml/val"]
["1.1.21.","Dializuojančio ir pakaitinių skysčių pompų greitis ≥ 4800 ml/val. "]
["1.1.22.","Maksimalus dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ≥ 10000 ml/val"]
["1.1.23.","Kraujo pompos tėkmės greitis ribose ne siauresnėse kaip nuo 10 iki 500 ml/min"]
["1.1.24.","Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ne siauresnės kaip nuo 0 iki +500 mmHg"]
["1.1.25.","Arterinio kraujo spaudimo matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -280 iki +300 mmHg"]
["1.1.26.","Veninio kraujo spaudimo matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +10 iki +350 mmHg "]
["1.1.27.","Aparato svoris ≤ 80 kg"]
["1.1.28.","Elektros maitinimas 230 V, 50 Hz"]
["1.1.29.","Įranga komplektuojama su vienkartinėmis ir vaistinėmis priemonėmis, tyrimų atlikimui nepertraukiamai 6 mėn., į komplektaciją turi įeiti 1. Skysčių surinkimo maišas 5-10 litrai - 50 vnt; 2. Na citrato tirpalas 4 proc. 2000 ± 500 ml- 25 vnt; 3. Citratinis dializuojantis tirpalas be kalcio K2 5000 ± 500 ml - 55 vnt; 4. Pakaitinis tirpalas bikarbonatinis K2 5000 ± 500 ml - 55 vnt  "]
[]
["2.","Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas"]
["2.1.","Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas",1,"vnt."]
["2.1.1.","Veikimo principas. Krūtinės ląstos paspaudimai (kompresijos), veikiantis nuo integruotos baterijos"]
["2.1.2.","Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų:1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai);2. Pastovios kompresijos režimai;"]
["2.1.3.","Reguliuojamas paspaudimų gylis. Maksimalus galimas paspaudimų gylis ne platesnėse ribose kaip 5 – 6 cm"]
["2.1.4.","Reguliuojamas paspaudimų dažnis ne siauresnėse ribose kaip 100 – 120 k./min."]
["2.1.5.","Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo"]
["2.1.6.","Baterija:1. Pakraunama ličio polimerų arba lygiavertė;2. Išimama/įdedama be papildomų priemonių;3. Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos arba ekrane;4. Tarnauja pilnai pakrovus, įprastinėmis sąlygomis ≥ 45 min.;5. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso;"]
["2.1.7.","Aliarmų sistema:Vizualiniai LED arba ekrane vaizduojami aliarmai ir garsiniai;"]
["2.1.8.","Duomenų archyvavimas. Prietaiso vidinė atminti ≥ 4 GB arba komplektuojama su SD kortele"]
["2.1.9.","Prietaiso svoris su baterija ≤ 8 kg"]
["2.1.10.","Suderinamas su elektros tinklu 230V, 50 Hz"]
["2.1.11.","Apsaugos klasė ≥ IPX3"]
["2.1.12.","Komplektuojama su:1. Dvi baterijos su reikalingais priedais pakrovimui; 2. Transportavimo krepšys, talpinantis visus priedus;"]
["2.1.13.","Komplektuojama su SD kortelė duomenų įrašymui (jeigu reikalinga)"]
[]
["3.","Kraujo komponentų atitirpdymo ir pašildymo prietaisas"]
["3.1.","Kraujo komponentų atitirpdymo ir pašildymo prietaisas",1,"vnt.",null,"Kraujo komponentų atitirpdymo ir pašildymo prietaisas Sahara III basic model\n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 3, 14;"]
["3.1.1.","Prietasas skirtas kraujo elementų (plazmos ir eritrocitų masės) atitirpdymui ir atšildymui prieš transfuziją bei infuzinių tirpalų pašildymui",null,null,null,"Prietasas skirtas kraujo elementų (plazmos ir eritrocitų masės) atitirpdymui ir atšildymui prieš transfuziją bei infuzinių tirpalų pašildymui. Komplektacijoje infuzinių tirpalų pašildymo modulis \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 3, 14, 16;"]
["3.1.2.","Atšildymo, atitirpdymo procesas vykdomas sauso oro ir/ar kaitinimo plokštės pagalba.",null,null,null,"Atšildymo, atitirpdymo procesas vykdomas sauso oro ir kaitinimo plokštės pagalba.\n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 2, 14;"]
["3.1.3.","Talpa ≥ 4 maišeliai vienu metu",null,null,null,"Talpa iki 6 maišelių. Komplektacijoje Maxiterm pašildymo modulis, leidžiantis padidinti prietaiso  talpą iki 6 maišelių. \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 3;"]
["3.1.4.","Nėra kondensato susidarymo ant kraujo elementų maišelio",null,null,null,"Nėra kondensato susidarymo ant kraujo elementų maišelio\n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 14;"]
["3.1.5.","Šildymo proceso parametrų nustatymas: trukmė ir galinė temperatūra nustatomi automatiškai kiekvienam kraujo preparato tipui",null,null,null,"Šildymo proceso parametrų nustatymas: trukmė ir galinė temperatūra nustatomi automatiškai kiekvienam kraujo preparato tipui\n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 14;"]
["3.1.6.","Atšildymo programos temperatūra 37°C ± 3°C",null,null,null,"Atšildymo programos temperatūra 37°C \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 14;"]
["3.1.7.","Apsauga nuo kraujo elementų perkaitinimo",null,null,null,"Apsauga nuo kraujo elementų perkaitinimo\n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 6, 14;"]
["3.1.8.","Vidinės kraujo komponentų temperatūros sekimas: atliekamas infroraudonųjų spindulių sensoriaus dėka",null,null,null,"Vidinės kraujo komponentų temperatūros sekimas: atliekamas infroraudonųjų spindulių sensoriaus dėka\n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2;"]
["3.1.9.","Ledo kristalų nebuvimo detekcijos mechanizmas su vizualine indikacija, skirtas užšaldytai plazmai.",null,null,null,"Ledo kristalų nebuvimo detekcijos mechanizmas su vizualine indikacija, skirtas užšaldytai plazmai. \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 6, 15;"]
["3.1.10.","Integruota maišyklė, temperatūriniam homogeniškumui kraujo maišelyje užtikrinti",null,null,null,"Integruota maišyklė, temperatūriniam homogeniškumui kraujo maišelyje užtikrinti \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2;"]
["3.1.11.","Kraujo komponentų temperatūros indikacija ne siauresniame kaip 29-37°C diapazone",null,null,null,"Kraujo komponentų temperatūros indikacija  29-37°C diapazone \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 15;"]
["3.1.12.","Mobili sistema",null,null,null,"Mobili sistema, kadangi nėra jungiama prie vandens sistemų. Priataiso svoris 13.7kg. Papildomai gali būti užsakomas su transportavimo vežimėliu. \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 7, 17;"]
["3.1.13.","Suderinamas su elektros tinklu 230V, 50 Hz",null,null,null,"Suderinamas su elektros tinklu 230V, 50 Hz \n3 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 17;"]