TSD -1080, VPP-4056

**Fibrobronchoskopų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujama parametro reikšmė** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Fibrobronchoskopas  (kiekis 1 vnt) | 1. Regėjimo laukas ≥ 100 o; 2. Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai:   ≥ 180 o / **≥**100 o;   1. Įvedamo vamzdelio diametras **≤** 5,2 mm; 2. Kanalo diametras ≥ 1,95 mm; 3. Darbinis ilgis ≥ 540 mm; 4. Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. 5. Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; 6. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 1. Regėjimo laukas 110 o; 2. Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai:   180 o /100 o;   1. Įvedamo vamzdelio diametras 5,2 mm; 2. Kanalo diametras 2,3 mm; 3. Darbinis ilgis 540 mm; 4. Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. 5. Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; 6. Garantija 24 mėn.   Karl Storz 11001BNK1; 11301D4  Techniniai aprašai psl. 1; 2; 3; 42 |
| 2. | Fibrobronchoskopas  (kiekis 1 vnt) | 1. Regėjimo laukas ≥ 100 o; 2. Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai:   ≥ 180 o / **≥** 90 o**;**   1. Įvedamo vamzdelio diametras ≤ 6,0 mm; 2. Kanalo diametras ≥ 2,55 mm; 3. Darbinis ilgis ≥ 540 mm; 4. Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. 5. Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; 6. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 1. Regėjimo laukas 110 o; 2. Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai:   180 o / 100 o;   1. Įvedamo vamzdelio diametras 5,6 mm; 2. Kanalo diametras 2,6 mm; 3. Darbinis ilgis 540 mm; 4. Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. 5. Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; 6. Garantija 24 mėn.   Karl Storz 11009BCK1; 11301D4  Techniniai aprašai psl. 1; 2; 3; 42 |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas ( *kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos*) *kopiją*). | Pateiktas CE sertifikatas |
| 4. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

**Papildomas reikalavimas:**

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.