## Techninė specifikacija dezas 24
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr.
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
41 | Sterilizacijos garais kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
41.1. | Proceso poveikio cheminiai indikatoriai | Vnt. | 550000 | Indikatoriaus pavidalas: dvigubas lipdukas, skirtas visų tipų paketų žymėjimui; Indikatoriai turi būti susukti į ritinius, ritinyje nemažiau 750 lipdukų; Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti rankiniu spausdintuvu ne mažiau 36 ženklų ( 3 eilutės, kiekviena iš jų turi talpinti 12 ženklų (raidės ir skaičiai). Po sterilizacijos aiškus spalvų pasikeitimas; Indikatorius pritaikytas įklijuoti į ligoninės dokumentaciją po sterilizacijos proceso, nenaudojant klijų (dvigubas lipdukas); Indikatoriai tinkami įstaigoje naudojamiems rankiniams spausdintuvams, kurių išmatavimai: 2.8 - 3 x 2 - 2.2 cm (galima paklaida: ± 0,3 cm), arba tiekėjo siūlomiems alternatyviems rankiniams spausdintuvams ( 8 vnt.) tinkamiems siūlomiems indikatoriams. Atitinka 1 klasės proceso cheminio indikatoriaus standarto LST EN ISO 11140-1 dalies reikalavimus. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kartu nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalą (apie 60 vnt.). | 0.01 | 21% | 5500 | 6655 | rit. (750vnt.) | 9.075 | C-S-L-1-DA-R-ECO 1 tipo chem.indikatorius garais (750vnt), Gke-GmbH, Vokietija
41.2. | Cheminiai indikatoriai įrangos kontrolei (Bowie Dick testai). | Vnt. | 3300 | Pritaikytas darbui su frakcionuoto vakuumo sterilizatoriumi. Skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote ( stacionarus validuotas išbandymo įtaisas, tai patvirtinus gamintojui) arba ( kiekvienoje indikatorių pakuotėje – naujas proceso išbandymo įtaisas). Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas LST EN ISO 11140-4 standartui. Indikatorius turi atitikti 2 klasę, pagal LST EN ISO 11140-4. Pateikti patvirtinančius dokumentus. Indikatorius / etįketė, pritaikyta klijuoti į registracijos žurnalus , nenaudojant klijų. Sudarytas iš popierinio pagrindo ir ne mažiau keturių segmentų spalvinio indikatoriaus. Indikatorius apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo (padengtas plėvele),dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau 5 metus. Turi būti pateiktas aiškus, įskaitomas A4 formato laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Rezultatas įvertinamas iš karto po sterilizacijos. | 0.9 | 21% | 2970 | 3593.7 | 10vnt. | 10.89 | C-S-BDS-SV1 chem. indikatorius (REF. 211-115), Gke-GmbH, Vokietija
41.3. | Krovinio partijos kontrolės indikatorius | Vnt. | 8800 | Indikatorius skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei, garų, frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, atitinkančiuose EN 285 reikalavimus. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 ir EN 867-5 reikalavimus. Pateikti atitikties dokumentus.. Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, gaminimo kodas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitikimas EN ISO 11140 – 1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris. Krovinio proceso išbandymo įtaisas stacionarus validuotas (pateikti gamintojo patvirtinimą) arba išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote ( kiekvienoje indikatorių pakuotėje – naujas proceso išbandymo įtaisas). Indikatoriaus pavidalas – lipni ne mažiau 4 indikatorinių dažų segmentų/brūkšnių etikete, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos kortelių žurnalus. Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 5 metus, laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis. Turi būti pateiktas aiškus, įskaitomas A4 formato laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Rezultatas įvertinamas iš karto po sterilizacijos. | 0.2 | 21% | 1760 | 2129.6 | 250vnt. | 60.5 | Helix steam strips indikatoriai(250 vnt), Pharmalabel B.V., Olandija
|  |  |  | 41 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 10230 | 12378.3
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [6 empty] | L.R.Tamulio firma “Meditalika”
|  | Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [5 empty] | Komercijos direktorė Rita Gresevičiūtė