## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS 2
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2024 11 15
Nr.: | 27
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Endomeda"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 135128174
Tiekėjo adresas (-ai): |  | A. Juozapavičiaus pr. 27-10, Kaunas LT - 45258
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001492218
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Seb bankas, banko kodas 70440, a/s Nr. LT087044060003231121
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Lina Mikolaitienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 370 698 82290, lina@endomeda.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Lina Mikolaitienė, direktorė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Lina Mikolaitienė, tel.: 370 698 82290, lina@endomeda.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | BIOSINTETINIS KRAUJAGYSLINIS PROTEZAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
1. | BIOSINTETINIS KRAUJAGYSLINIS PROTEZAS
1.1. | Biosintetinis kraujagyslinis protezas | 15 | vnt.
1.1.1. | Vienkartinis, sterilus, biosintetinis kraujagyslinis protezas.
1.1.2. | Pagamintas iš poliesterio tinklo ir avies kolageno sustiprinto glutaraldehidu.
1.1.3. | Tiesus protezas: diametrai 5, 6, 7, 8 mm, ilgiai 20-65 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MIEGO ARTERIJŲ ŠUNTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
2. | MIEGO ARTERIJŲ ŠUNTAI
2.1. | Miego arterijų šuntai | 30 | vnt.
2.1.1. | Šuntas pagamintas iš poliuretano, balionai - iš latekso.
2.1.2. | Spalvinis bendrosios miego arterijos baliono, pripūtimo kanalo ir kranelių žymėjimas.
2.1.3. | Centimetrinės gylio žymos.
2.1.4. | Dvigubo baliono dizainas. Apsauginis balionas su stumdomu apvalkalu.
2.1.5. | Atskiras kanalas su kraneliu atgalinei srovei patikrinti.
2.1.6. | Ilgis 15 ir 31cm. Diametras 8 F, 9 F, 10 F.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VALVULIOTOMAS SU RETROGRADINIU VALVULIOTOMU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
3. | Valvuliotomas su retrogradiniu valvuliotomu
3.1. | Valvuliotomas su retrogradiniu valvuliotomu | 30 | vnt.
3.1.1. | Vienkartinis, sterilus, išorė padengta hidrofiline danga, vidus - silikonine danga.
3.1.2. | Gylio žymos kas 10 cm, žalios saugumo žymos 40 mm, 33 mm ir 22 mm nuo ašmenų, kanalas irigacijai.
3.1.3. | Valvulotomo keturi ašmenys reguliuojasi automatiškai nuo 1,5 mm iki 6 mm, priklausomai nuo kraujagyslės spindžio, nereikia mauti ant pravedėjo, darbinis ilgis 98 cm.
3.1.4. | Rinkinyje kartu su vienkartiniu retrogradiniu valvuliotomu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | LAZERINIS ŠVIESOLAIDIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
4. | Lazerinis šviesolaidis
4.1. | Lazerinis šviesolaidis dviejų žiedų iki 6 mm skersmens, varikozinių venų operacijoms dviejų žiedų | 300 | vnt.
4.1.1. | Lazerinis šviesolaidis užtikrinantis 360 laipsnių homogeninę, radialinę energijos sklaidą dviem emisijos žiedais.
4.1.2. | Pritaikytas darbui su 1470 nm lazerinėmis sistemomis ir neleidžiantis šviesos spinduliavimo į priekį.
4.1.3. | Ilgis ne mažiau 2,5 m, bendras diametras ne didesnis nei 1,05 mm ± 0,05 mm, privalo būti pažymėtas kontrolinėmis ilgio atžymomis kas 1 cm.
4.1.4. | Turi būti suderinamas su ligoninės turimu Ceralas E diodiniu lazeriu.
4.1.5. | Šviesolaidžio šerdis ne storesne nei 400µm + 10 µm,
4.1.6. | atraumatinis, stiklinis antgalis ne didesnis nei 1,57 ± 0,02 mm.
4.1.7. | ne didesnis nei 5Fr pravedėjas ir ne ilgesnis nei 11 cm + 1 cm su papildoma atšaka Luer-Lock jungčiai
4.1.8. | Vienkartinio naudojimo, sterilioje pakuotėje.
4.1.9. | Būtinas CE ženklas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | FOGARTY KATETERIS KRAUJAGYSLINIAMS PROTEZAMS TROMBEKTOMUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
5. | Fogarty kateteris kraujagysliniams protezams trombektomuoti
5.1. | Fogarty kateteris dirbtinėms kraujagyslinėms trombektomuoti, | 90 | vnt.
5.1.1. | balionas padengtas specialu protezo trombektomavimui skirtu tinkliuku.
5.1.2. | Su šerdine styga.
5.1.3. | Silikoninai.
5.1.4. | Dydžiai 4-6F
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | DISTALINIO PRIEŠEMBOLINIO FILTRO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
6. | Distalinio priešembolinio filtro sistema
6.1. | Distalinio priešembolinio filtro sistema | 30 | vnt. | 900 | 27000 | Medtronic Inc (dba ev3), Spider FX, SPD2-xx
6.1.1. | Krepšelio formos, RX tipo | [5 empty] | Krepšelio formos, RX tipo | "Siūlomų priemonių brošiūros" 1 psl., 3 psl., 5 psl.
6.1.2. | Paruoštas filtras/paimanti viela - sistema paruošta įšvirkštimui ir išskleidimui (nereikalingas stiletas ar introdiuseris) | [5 empty] | Paruoštas filtras/paimanti viela - sistema paruošta įšvirkštimui ir išskleidimui (nereikalingas stiletas ar introdiuseris) | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.3. | Galimybė naudoti atskirą, pasirenkamos konfigūracijos vielą-pravedėją pirminėje procedūros stadijoje | [5 empty] | Galimybė naudoti atskirą, pasirenkamos konfigūracijos vielą-pravedėją pirminėje procedūros stadijoje | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.4. | Tinka naudoti su OTW ir RW tipo priemonėmis | [5 empty] | Tinka naudoti su OTW ir RW tipo priemonėmis | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.5. | Rekomenduojamas pirminės vielos pravedėjo diametras - 0.014" ir 0.018" | [5 empty] | Rekomenduojamas pirminės vielos pravedėjo diametras - 0.014" ir 0.018" | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.6. | Filtras pagamintas iš nitinolio su proksimalioje dalyje esančia integruota auksine kilpa - geresnei vizualizacijai | [5 empty] | Filtras pagamintas iš nitinolio su proksimalioje dalyje esančia integruota auksine kilpa - geresnei vizualizacijai | "Siūlomų priemonių brošiūros" 5 psl.
6.1.7. | 4 rentgenokontrastiniai markeriai | [5 empty] | 4 rentgenokontrastiniai markeriai | "Siūlomų priemonių brošiūros" 3 psl.
6.1.8. | Filtras padengtas heparinu - praeinamumui (patency) iki 60 min. | [5 empty] | Filtras padengtas heparinu - praeinamumui (patency) iki 60 min. | "Siūlomų priemonių brošiūros" 3 psl.
6.1.9. | Galimybė paimti organinės kilmės svetimkūnius iki 48 mikronų dydžio | [5 empty] | Galimybė paimti organinės kilmės svetimkūnius iki 48 mikronų dydžio | "Siūlomų priemonių brošiūros" 5 psl.
6.1.10. | Filtro dydžių pasirinkimo įvairovė: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm (3,0-6,0 mm diametro kraujagyslėms) | [5 empty] | Filtro dydžių pasirinkimo įvairovė: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm (3,0-6,0 mm diametro kraujagyslėms) | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.11. | Vielos ilgis RX/OTW - 190/320 cm | [5 empty] | Vielos ilgis RX/OTW - 190/320 cm | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.12. | Išilginis/sukamasis vielos judėjimas - leidžia filtrui išlikti stacionariai intervencijos metu | [5 empty] | Išilginis/sukamasis vielos judėjimas - leidžia filtrui išlikti stacionariai intervencijos metu | "Siūlomų priemonių brošiūros" 3 psl.
6.1.13. | Tinka naudoti su 6Fr nukreipiančiuoju kateteriu | [5 empty] | Tinka naudoti su 6Fr nukreipiančiuoju kateteriu | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.14. | Įvedimo kateterio ID ne mažiau 0.066" | [5 empty] | Įvedimo kateterio ID ne mažiau 0.066" | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
6.1.15. | Dvipusis žemo profilio filtro kateteris: įvedimo galo diametras 3.2Fr, išėjimo galas - 4.2Fr diametro | [5 empty] | Dvipusis žemo profilio filtro kateteris: įvedimo galo diametras 3.2Fr, išėjimo galas - 4.2Fr diametro | "Siūlomų priemonių brošiūros" 4 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 27000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1350
|  |  |  | Suma su PVM | 28350
8. DALIS | STENTAI, SKIRTI AORTAI BALIONU PLEČIAMI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
8. | Stentai, skirti aortai balionu plečiami
8.1. | Stentai, skirti aortai balionu plečiami | 15 | vnt.
8.1.1. | Maksimalus diametras daugiau 14mm iki 25mm, ilgis 40-50mm.
8.1.2. | Stento sienelės storis 0,012
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | KAROTIDINIS STENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
9. | Karotidinis stentas
9.1. | Karotidinis stentas | 60 | vnt.
9.1.1. | Nitinolinis savaime išsiplečiantis, tiksliai dislokuojamas stentas;
9.1.2. | RX segmento ilgis ne trumpesnis nei 24 cm;
9.1.3. | Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio ypatingai didelę apsaugą nuo trombų;
9.1.4. | Tinklelio akutės dydis 375-500 μm;
9.1.5. | Tinkama pravedimo viela – 0,014“ (0.036 mm);
9.1.6. | Skirti darbui su 5,0 Fr introdiuseriu;
9.1.7. | Vidinis diametras 0.074“;
9.1.8. | Neišskleisto stento ilgiai nuo 25 mm iki 43 mm; Išskleisto stento ilgiai: nuo 34 mm iki 60 mm;
9.1.9. | Neišskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 18 mm iki 40 mm;
9.1.10. | Išskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 22 mm iki 60 mm;
9.1.11. | Diametrai nuo ne mažiau 5 mm iki ne daugiau 10 mm;
9.1.12. | Naudojamas kateterio ilgis ne mažiau 135 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | KAROTIDINIS STENTAS SU PRIEŠEMBOLINIU DISTALINĖS APSAUGOS VIELA-FILTRU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
10. | Karotidinis stentas su priešemboliniu distalinės apsaugos viela-filtru
10.1. | Karotidinis stentas su priešemboliniu distalinės apsaugos viela-filtru | 30 | vnt.
10.1.1. | Savaime išsiplečiantys stentai miego arterijų stentavimui (CAS)
10.1.2. | Monorail tipo su ‘‘moderate‘‘ lygio radialinė jėga
10.1.3. | Uždaros gardelės tipo (‘‘closed cell design‘‘) stentas
10.1.4. | Diametras: 6.0 , 8.0, 10.0 mm. (‘‘full open‘‘ diameter)
10.1.5. | Ilgis: 30, 40, 50 mm.
10.1.6. | Darbinis įvedimo kateterio ilgis 135 cm.
10.1.7. | Tinkantys 0.014‘‘ vielai
10.1.8. | Introdiuseris 5F (stentams 6 ir 8 mm diametro), 6F (stentams 10 mm diametro)
10.1.9. | Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus, su atokiais ne trumpesniais kaip 2 metai ir ne mažiau 1500 pacientų turinčių, rezultatais apie siūlomo konkretaus produkto-stento saugumą, savybę mažinti restenozių dažnį
10.1.10. | Apsauginis filtras iš poliurethano medžiagos (110 µg/ mm²)
10.1.11. | Rentgenokontrastine nitinoline gaudyklė
10.1.12. | Tinkantys 0.014‘‘ vielai
10.1.13. | Distalinis rentgenokontrastinis spiralinio tipo galas
10.1.14. | Ilgis: 190 cm, 300 cm
10.1.15. | Introdiuseris 6F
10.1.16. | Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio)
10.1.17. | Peel-away tipo įvedimo sistema su pilnai paruošta (‘‘preloaded‘‘) apsaugine viela
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | PRIEŠEMBOLINĖ DISTALINĖS APSAUGOS VIELA-FILTRAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
10. | Priešembolinė distalinės apsaugos viela-filtras
10.1. | Priešembolinė distalinės apsaugos viela-filtras | 60 | vnt.
10.1.1. | Apsauginis filtras iš poliurethano medžiagos (110 µg/ mm²)
10.1.2. | Rentgenokontrastine nitinoline gaudyklė
10.1.3. | Tinkantys 0.014‘‘ vielai
10.1.4. | Distalinis rentgenokontrastinis spiralinio tipo galas
10.1.5. | Ilgis: 190 cm, 300 cm
10.1.6. | Introdiuseris 6F
10.1.7. | Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio)
10.1.8. | Peel-away tipo įvedimo sistema su pilnai paruošta (‘‘preloaded‘‘) apsaugine viela
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | PTFE MEMBRANA DENGTAS BALIONU PLEČIAMAS STENTAS VIDUTINIO DIAMETRO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
11. | PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas vidutinio diametro
11.1. | PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas vidutinio diametro | 60 | vnt.
11.1.1. | Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno.
11.1.2. | Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių.
11.1.3. | Naudojami su 6F ir 7F introdiuseriais.
11.1.4. | Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja.
11.1.5. | Stento diametras įvairus: nuo 5mm iki 10 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 12mm).
11.1.6. | Stento ilgis įvairus: nuo 16mm iki 59mm.
11.1.7. | Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 8F - 9F.
11.1.8. | Gamintojo užmautas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio.
11.1.9. | Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | PTFE MEMBRANA DENGTAS BALIONU PLEČIAMAS STENTAS DIDELIO DIAMETRO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
12. | PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas didelio diametro
12.1. | PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas didelio diametro | 60 | vnt.
12.1.1. | Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno.
12.1.2. | Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių.
12.1.3. | Naudojami su 9F - 11F introdiuseriais.
12.1.4. | Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja.
12.1.5. | Stento diametras įvairus: nuo 12mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22mm).
12.1.6. | Stento ilgis įvairus: nuo 29mm iki 61mm.
12.1.7. | Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F.
12.1.8. | Gamintojo užmautas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio.
12.1.9. | Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | PTFE MEMBRANA DENGTAS BALIONU PLEČIAMAS STENTAS PERIFERINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
13. | PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas Periferinis
13.1. | PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas Periferinis | 60 | vnt.
13.1.1. | Tinkams gydyti itin vingiuotas arterijas
13.1.2. | ePTFE dengtas didelio lankstumo stentas
13.1.3. | Suspaustas ant PTA baliono ir turintis:
13.1.4. | ∙ Trumpą defliacijos laiką
13.1.5. | ∙ Gerą stumiamumą ir atsekamumą
13.1.6. | OTW tipo
13.1.7. | Suderinamumas su viela pravedėju: 0,035”
13.1.8. | Kateterio ilgis: 75 ir 120 cm
13.1.9. | Suderinamumas su introdiuseriu 6F (iki Ø8mm), 7F (≥8mmØ)
13.1.10. | Stento skersmuo: 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
13.1.11. | Stento ilgis: 18; 22; 23; 27; 28; 37; 38; 57; 58mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | SAVAIME IŠSISKLEIDŽIANTIS KAIŠTIS PERIFERINIŲ KRAUJAGYSLIŲ EMBOLIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomų prekių parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
14. | Savaime išsiskleidžiantis kaištis periferinių kraujagyslių embolizacijai
14.1. | Savaime išsiskleidžiantis kaištis periferinių kraujagyslių embolizacijai | 9 | vnt. | 1750 | 15750 | MVP Plug (Medtronic Inc) MVP-xQ
14.1.1. | Skirtas skirtingo spindžio kraujagyslėms embolizuoti. | [5 empty] | Skirtas skirtingo spindžio kraujagyslėms embolizuoti.
14.1.2. | Ne mažiau 4 skirtingų dydžių, galinčių padengti anatominius kraujagyslių diametrus nuo 1,5 mm iki 9 mm. | [5 empty] | Ne mažiau 4 skirtingų dydžių, galinčių padengti anatominius kraujagyslių diametrus nuo 1,5 mm iki 9 mm. | "Siūlomų priemonių brošiūros" 6 psl.
14.1.3. | Dizainas – savaime išsiplečiantis (self-expandible) karkasas, padengtas PTFE medžiaga. | [5 empty] | Dizainas – savaime išsiplečiantis (self-expandible) karkasas, padengtas PTFE medžiaga. | "Siūlomų priemonių brošiūros" 6-7 psl.
14.1.4. | Kateterių diametrai, per kuriuos kaištis gali būti įvedamas: ne daugiau 0,021"su PET tinkleliu, mikrokateterio vidinio spindžio (ID) smulkioms kraujagyslėms nuo 1,5 mm diametro; ne daugiau 5 F diagnostinio kateterio vidinio spindžio (ID) stambioms 7-9 mm diametro kraujagyslėms. | [5 empty] | Kateterių diametrai, per kuriuos kaištis gali būti įvedamas: ne daugiau 0,021"su PET tinkleliu, mikrokateterio vidinio spindžio (ID) smulkioms kraujagyslėms nuo 1,5 mm diametro; ne daugiau 5 F diagnostinio kateterio vidinio spindžio (ID) stambioms 7-9 mm diametro kraujagyslėms. | "Siūlomų priemonių brošiūros" 6 psl.
14.1.5. | Implantuotas kaištis turi leisti pacientui atlikti magnetinio rezonanso (MRI) tyrimus iki 3T magnetiniame lauke. | [5 empty] | Implantuotas kaištis turi leisti pacientui atlikti magnetinio rezonanso (MRI) tyrimus iki 3T magnetiniame lauke. | "Siūlomų priemonių brošiūros" 7 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 15750
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 787.5
|  |  |  | Suma su PVM | 16537.5

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1796 2024-10-11 07:21:20