## 1-53 pirkimo dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr.
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9 | Infuzinių sistemų bakterinis filtras naujagimiams | vnt. | 1320 | 1.4 | 5% | 1848 | 1940.4 | 1. Plotas 2,8 cm². 2. 0,22 mkm(mikronų )antibakterinis filtras. 3. Tekmės greitis 5ml/min. 4. Pirminis tūris 0,1 ml. 5. Spaudimo pasipriešinimas 500 kPa. 6. Paženklintas CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | Nr.809.22 | 3000
10 | Šlapimo kateteriai naujagimiams CH 5 | vnt. | 44 | 1.1 | 5% | 48.4 | 50.82 | 1. Ovalus galas su dviem ovaliomis angomis. 2. Ne mažiau kaip 40 cm ilgio. 3. Pagamintas iš PVC. 4. RO-kontrastinis. 5. Skaidrus. 6. Paženklinti CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | Nr.310.05 | 150
11 | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams:
11.1. | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams | vnt. | 33 | 49 | 5% | 1617 | 1697.85 | 1. Kateteris 28G (Fr 1), kaniulė ID 0,7 mm. 2. Diametras 0,17 x 0,36 mm. 3. Ilgis ne mažiau 20 cm. 4. RO kontrastinis. 5. Iš PUR, termolabilus. 6. Graduotas kas 1 cm. 7. Tekmės greitis 0,5 ml/min. 8. Pirminis tūris 0,14 ml. 9. Paženklinti CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | Nr.1261.20
11.2. | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams | vnt. | 11 | 50.5 | 5% | 555.5 | 583.275 | 1. Kateteris 23G (Fr 2), kaniulė ID 0,9 mm. 2. Diametras 0,17 x 0,36 mm. 3. Ilgis ne mažiau 20 cm. 4. RO kontrastinis. 5. Iš PUR, termolabilus. 6. Graduotas kas 1 cm. 7. Tekmės greitis 0,5 ml/min. 8. Pirminis tūris 0,14 ml. 9. Paženklinti CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | Nr.1252.30
|  |  |  | 11 dalis iš viso, Eur: |  | 2172.5 | 2281.125 |  |  |  | 3000
12 | Plėvelė hipotermiškam naujagimiui uždengti | vnt. | 17 | 16.6 | 5% | 282.2 | 296.31 | 1. Vienkartinė. 2. Oda turi kvėpuoti. 3. Paženklinta CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | Nr.37.09.14-S, Nr.37.09.15-M, Nr.37.09.16 -L | 400
14 | Neinvazinės ventiliacijos ir CPAP kaukė | vnt. | 11 | 180.4 | 5% | 1984.4 | 2083.62 | 1. Skirta neinvazinei ventiliacijai su DPV, CPAP ir Bi-level sistemoms; 2. Viso veido kaukė oro tiekimui per nosį ir burną; 3. Plastikinis kaukės korpusas su 2 angom deguoniui tiekti ir su silikonine atrama kaktai; 4. Slankios juostelės leidžiančios judinti galvą į šonus, privalo išlaikant kaukę ant veido stabilioje padėtyje; 5. Apatinis kaukės įdėklo kraštas turi apimti smakrą; 6. Galimybė nuimti kaukę vienu atsegimu; 7. Dezinfekavimo galimybės: - Terminė dezinfekcija; - Autoklavavimas (≥50ciklų); 8. Komplektuojama: 8.1.Alkūnės besisukančios 360º turi būti „Vented“ ir Non-vented“; 8.2. Silikoniniai kaukės įdėklai trys dydžiai (S, M, L); 8.3. Juostinė fiksavimo kepurė -šalmas su velkro užsegimais. 9. Paženklinta CE ženklu. | Fisher&Paykel, Naujoji Zelandija | Nr.HC431NIV | 3500
16 | Rinkinys skubiai krikotirotomijai | vnt. | 11 | 158 | 5% | 1738 | 1824.9 | 1. Diametras 4 mm. 2. Anatomiškai išlenkta kaniulė su apsauga nuo aspiracijos. 3. Obturuojantis trachėja balionėlis. 4. Adatos fiksatorius, trachėjos pradurimo apsauga. 5. Speciali pjaunanti adata. 6. Medžiaginis laikiklis ir dviem švirkštais. 7. Paženklintas CE ženklu. | VBM Medizintechnik, Vokietija | Nr.30-10-004-1 | 3000
18 | Nosies kaniulės laikiklis | vnt. | 88 | 2.8 | 5% | 246.4 | 258.72 | 1. Ilgis ne mažiau 47 cm. 2. Su porolonu ir medžiagomis užsegimui. 3. Minkštas. 4. Paženklintas CE ženklu. | VBM Medizintechnik, Vokietija | Nr.40-0008-033 | 400
23 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | 30 | 5% | 150 | 157.5 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 3F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu: 3. Paženklintas CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | Nr.1241.06 | 300
24 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | 35 | 5% | 175 | 183.75 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 4F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklinta CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | Nr.1243.10 | 300
25 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | 45 | 5% | 225 | 236.25 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 5F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklinta CE ženklu. | Vygon, Prancūzija/ Vokietija | 1245.171 | 300
Bendra suma: 9318,40 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  |  | UAB AMI sprendimai
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Direktorius Vytautas Dambrava