TSD-1225, VPP-2774

Oftalmologinių lęšių oftalmoskopijai ir gonioskopijai techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Keturių veidrodžių gonioskopinis lęšis (kiekis 8 vnt) |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Keturių veidrodžių lęšis, skirtas gonioskopijai | Keturių veidrodžių lęšis, skirtas gonioskopijai (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.2. | Lęšio konstrukcija | Lęšis su piramidos formos priekine dalimi, su keturiais veidrodžiais, nukreiptais 64° ± 1° kampu | Lęšis su piramidos formos priekine dalimi, su keturiais veidrodžiais, nukreiptais 64° kampu. (Brošiūra 1 dalis.pdf 2 psl.) |
| 1.3. | Lęšio apžiūros laukas (statinis) | ≥ 80° | 80° (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.4. | Padidinimas | 0,80 – 0,85 x | 0,80x (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.5. | Konkaktinio paviršiaus diametras | 9,0-9,5 mm | 9,0 mm (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.6. | Galinis paviršius | Bazinė kreivė 41.5 ± 0,5 dioptrijų, skersmuo 9-9,5 mm | Bazinė kreivė 41.5dioptrijų, skersmuo 9 mm (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.7. | Lęšio aukštis | 24,5 ± 0,5 mm | 24,5 mm (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.8. | Lęšio laikymo žiedo skersmuo | 25 ± 1 mm | 25 mm (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.9. | Galimybė pridėti didesnio dydžio laikymo žiedą | Būtina galimybė pridėti didesnio dydžio laikymo žiedą | Yra galimybė pridėti didesnio dydžio laikymo žiedą (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.10. | Galimybė sterilizuoti lęšį | Galima sterilizuoti lęšį | Galima sterilizuoti lęšį. (Brošiūra 1 dalis.pdf 1 psl.) |
| 1.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE deklaracija 1 dalis. pdf |
| 1.12. | Kartu su lęšiu pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |
| 2. | Lęšis oftalmoskopijai (Mainster PRP arba analogiškas) (kiekis 1 vnt) |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Oftalmologinis diagnostinis lęšis | Oftalmologinis diagnostinis lęšis (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.2. | Vaizdo padidinimas | ≥ 0.51x | 0.51x (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.3. | Lazerio taško padidinimas | ≥ 1.96x | 1.96x (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.4. | Lęšio konkaktinio paviršiaus diametras (kontaktinis skersmuo) | 16,5 – 17,5 mm | 17,5 mm (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.5. | Lęšio aukštis | 28 ± 0,5 mm | 28 mm (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.6. | Statinis FOV | ≥ 165° | 165° (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.7. | Dinaminis FOV | ≥ 180° | 180° (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.8. | Galimybė sterilizuoti lęšį | Galima sterilizuoti lęšį | Galima sterilizuoti lęšį (Brošiūra 2 dalis.pdf 1 psl.) |
| 2.9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE deklaracija 2 dalis.pdf |
| 2.10. | Kartu su lęšiu pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.