## 2p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (MALDI-Tof) METODU
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAM MASIŲ SPEKTROMETRUI (modelis (tipas): IVD MALDI BIOTYPER 2.2, MICROFLEX LT, gamintojas, kilmės šalis: BRUKER DALTONICS, GMBH, Vokietija. Pagaminimo metai: 2012) ARBA KITAI TIEKĖJO PASIŪLYTAI PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTEI MASIŲ SPEKTROMETRIJOS ĮRANGAI MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI ATLIKTI ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
2. | Reagentai ir priemonės mikroorganizmų identifikacijai masių spektrometrijos ("Maldi-Tof") metodu
2.1. | Mikroorganizmų identifikacija masių spektrometrijos ("Maldi-Tof") metodu (bakterijų identifikavimas iš bakterijų kultūrų) | 75000 |  | 0.8424 | 1.0572 | 25.5% | 63180 | 79290.9
2.1.1. | IVD Matrix HCCA-portioned |  | 36 pak. |  |  | 25.5% | 15480 | 19427.4 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Matrix HCCA-portioned, 8290200, 2000 testų/rink.
2.1.2. | IVD Bacterial Test Standard |  | 8 pak. |  |  | 25.5% | 5920 | 7429.6 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Bacterial Test Standard, 8290190, 200 testų/rink.
2.1.3. | Vienkartinės plokštelės IVD MBT Biotarget 96, 96 vietų |  | 40 pak. |  |  | 25.5% | 41440 | 52007.2 | Bruker Daltonics GmbH, MBT Biotarget 96 1839298, 20 plokštelių/pak.
2.1.4. | Bruker standard solvent |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 340 | 426.7 | Sigma-Aldrich, Bruker standard solvent, 900666, 100 ml/pak.
2.2. | Tiesioginis bakterijų identifikavimas iš kraujo (tiesioginis bakterijų identifikavimas iš teigiamų kraujo pasėlių) | 300 |  | 18.9667 | 23.8032 | 25.5% | 5690 | 7140.95
2.2.1 | MBT Sepsityper IVD Kit |  | 6 pak. |  |  | 25.5% | 3144 | 3945.72 | Bruker Daltonics GmbH, MBT Sepsityper IVD Kit, 1834338, 50 testų/rink.
2.2.2 | IVD Matrix HCCA-portioned |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 430 | 539.65 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Matrix HCCA-portioned, 8290200, 2000 testų/rink.
2.2.3 | IVD Bacterial Test Standard |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 740 | 928.7 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Bacterial Test Standard, 8290190, 200 testų/rink.
2.2.4 | Vienkartinės plokštelės IVD MBT Biotarget 96, 96 vietų |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 1036 | 1300.18 | Bruker Daltonics GmbH, MSP 96 target polished steel BC, 8280800, 1 vnt/pak.
2.3. | Grybų identifikavimas (mieliagrybių ir pelėsinių grybų identifikavimas iš tiriamosios medžiagos) | 500 | - | 4.412 | 5.5371 | 25.5% | 2206 | 2768.53
2.3.1 | IVD Matrix HCCA-portioned |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 430 | 539.65 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Matrix HCCA-portioned, 8290200, 2000 testų/rink.
2.3.2 | IVD Bacterial Test Standard |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 740 | 928.7 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Bacterial Test Standard, 8290190, 200 testų/rink.
2.3.3 | Vienkartinės plokštelės IVD MBT Biotarget 96, 96 vietų |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 1036 | 1300.18 | Bruker Daltonics GmbH, MBT Biotarget 96 1839298, 20 plokštelių/pak.
| Bendra 2-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | 25.5% | 71076 | 89200.38
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ SKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Sistema, skirta mikroorganizmų, pelėsinių grybų ir mieliagrybių identifikavimui pagal duomenų bibliotekas | Įrašo tiekėjas
2. Matavimo metodo principas | Masių spektrometrija | Įrašo tiekėjas
3. Matavimo greitis | 96 mėginiai turi būti išmatuojami ne ilgiau kaip per 30 min. | Įrašo tiekėjas
4. Mėginių skaičius | Minimalus leidžiamas identifikuoti mėginių skaičius turi būti 1 mėginys, maksimalus - 96 mėginiai. | Įrašo tiekėjas
5. Biblioteka | Instaliuota naujausia galima kompiuterinės programinės įrangos ir etalonų bibliotekos versija su ne mažiau kaip 2400 rūšių biblioteka. | Įrašo tiekėjas
6. Matavimo lankstumas | Nepilnai užpildžius daugkartinio naudojimo plokštelę, po matavimo, sistema turi leisti vėl ją panaudoti, papildžius identifikacinius taškus naujais mėginiais, kuriuos sistema turi leisti vėl matuoti nuo bet kurio pasirinkto mėginio. | Įrašo tiekėjas
7. Šaltinio valymas | Turi būti automatinis. Sistemos automatiniam šaltinio valymui turi būti įrengtas papildomas lazeris, šaltinio valymas turi trukti ne ilgiau kaip 15 min. | Įrašo tiekėjas
8. Programinė įranga | Kartu su sistema pateikiama programinė įranga skirta prietaiso valdymui, duomenų analizei, mikroorganizmų identifikavimui. Identifikacijos rezultatai automatiniu būdu turi pereiti į mikrobiologinę programą Epicenter. | Įrašo tiekėjas
9. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD ženklinimą (pateikti CE-IVD sertifikatą). | Įrašo tiekėjas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), ploviklius, specialius valiklius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Reagentai ir vienkartinės identifikacinės plokštelės turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
7. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
8. Reagentai užsakomi dalimis atskirais užsakymais, užsakyti reagentai pristatomi į laboratoriją kurjerių tiesiogiai
9. Tiekėjas turi pateikti siūlomos panaudai įrangos gamintojo patvirtintą sertifikatą inžinieriui instaliuoti ir vykdyti jos techninę priežiūrą bei remontą.
10. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimų gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo laiką
11. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą
12. Tiekėjas suteikia prietaisą panaudos būdu 24 mėn. laikotarpiu. Abipusiu šalių sutarimu panauda gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 mėn.
13. Tiekėjo siūlomų prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.