{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Paciento temperatūros palaikymo sistemos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["1.1.","Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas",5,"vnt.","BLANKETROL III","1.1. Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas. \nKatalogas1.pdf, 9 psl."]
["1.1.1.","Paskirtis - paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas",null,null,null,"1.1.1. Paskirtis - paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas. \nKatalogas1.pdf, 9 psl."]
["1.1.2.","Mobilus, su ratukais",null,null,null,"1.1.2. Mobilus, su ratukais.\nKatalogas1.pdf, 10 psl."]
["1.1.3.","Apklotai įvairių dydžių - suaugusiems, vaikams ir naujagimiams",null,null,null,"1.1.3. Apklotai įvairių dydžių - suaugusiems, vaikams ir naujagimiams. \nKatalogas2.pdf, 1 psl."]
["1.1.4.","Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu ne mažiau kaip 3",null,null,null,"1.1.4. Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu - 3.\nKatalogas1.pdf, 11 psl."]
["1.1.5.","Vandens rezervuaro talpa ne mažiau kaip 7,5 l",null,null,null,"1.1.5. Vandens rezervuaro talpa 7,5 l.\nKatalogas1.pdf, 38 psl."]
["1.1.6.","Skaitmeninis ekranas temperatūrų atvaizdavimui",null,null,null,"1.1.6. Skaitmeninis ekranas temperatūrų atvaizdavimui. \nKatalogas1.pdf, 13 psl."]
["1.1.7.","Garsiniai ir vizualiniai aliarmai",null,null,null,"1.1.7. Garsiniai ir vizualiniai aliarmai. \nKatalogas1.pdf, 13 psl."]
["1.1.8.","Paciento temperatūros nustatymo ribos ne siauresnės kaip 30,0°C – 40,0°C",null,null,null,"1.1.8. Paciento temperatūros nustatymo ribos: 30,0°C – 40,0°C. \nKatalogas1.pdf, 39 psl."]
["1.1.9.","Paciento temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip ± 0,3°C",null,null,null,"1.1.9. Paciento temperatūros matavimo paklaida ± 0,3°C. \nKatalogas1.pdf, 39 psl."]
["1.1.10.","Vandens temperatūros nustatymo ribos ne siauresnės kaip 4,0°C –  42,0°C",null,null,null,"1.1.10. Vandens temperatūros nustatymo ribos 4,0°C –  42,0°C. \nKatalogas1.pdf, 39 psl."]
["1.1.11.","Vandens cirkuliacijos greitis ≥ 2l / min.",null,null,null,"1.1.11. Vandens cirkuliacijos greitis 2,27 l / min.\nKatalogas2.pdf, 2 psl."]
["1.1.12.","Veikimo režimai: rankinis, automatinis, gradientinis",null,null,null,"1.1.12. Veikimo režimai: rankinis, automatinis, gradientinis. \nKatalogas1.pdf, 20 psl."]
["1.1.13.","Suderinamas su elektros tinklu 230 V, 50 Hz",null,null,null,"1.1.13. Suderinamas su elektros tinklu 230 V, 50 Hz. \nKatalogas1.pdf, 38 psl."]
["1.1.14.","Komplektuojama su: 1. Rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 40 vnt.; 2. Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl.; 3. Vienkartinis apklotas suaugusiems – 40 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.1.14. papunkčio reikalavimams)",null,null,null,"1.1.14. Komplektuojama su: 1. Rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 40 vnt.; 2. Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl.; 3. Vienkartinis apklotas suaugusiems – 40 vnt.\nDeklaracija.pdf"]
[]
["2.","Paciento šildymo įrenginys su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["2.1.","Paciento šildymo įrenginys",8,"vnt."]
["2.1.1.","Paskirtis - konveksinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą "]
["2.1.2.","Reikalavimai įrenginio konstrukcijai: sumontuotas ant aparatui pritaikyto mobilaus vežimėlio (stovo) su vieta, skirta įrenginio priedams sudėti; esant poreikiui nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba; "]
["2.1.3.","Prietaiso svoris ≤ 7,5 kg;"]
["2.1.4.","Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas: 1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 2. Su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio  sutrikimo atveju; 3. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus ne daugiau kaip  56°C;"]
["2.1.5.","Temperatūriniai darbo režimai: 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas);  2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras; "]
["2.1.6.","Temperatūros pasirinkimo galimybės ne mažiau kaip trys: 32°C; 38°C arba 43°C ± 1°C (paklaida taikoma visiems temperatūros lygiams); "]
["2.1.7.","Palaikomos temperatūros tikslumas: ne didesnė kaip ± 2,5ºC paklaida esant įprastomis naudojimo sąlygomis, matuojant oro tiekimo žarnos pabaigoje"]
["2.1.8.","Vizualiniai ir garsiniai aliarmai: 1. Techniniai aliarmai;  2. Viršytos temperatūros aliarmas; 3. Pranešimas apie būtinumą keisti filtrą; "]
["2.1.9.","Šildymo įrenginio našumas ne mažiau kaip 1100 l/min."]
["2.1.10.","Integruotas filtras (HEPA arba lygiavertis) "]
["2.1.11.","Triukšmingumas ≤ 55 dBa"]
["2.1.12.","Suderinamas su elektros tinklu 230V, 50 Hz "]
["2.1.13.","Komplektuojama su: 1. Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarną;  2. Mobilus stovas su vieta priemonėms laikyti;  3. 40 vnt. vienkartinių apklotų skirtų visam kūnui; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 2.1.13. papunkčio reikalavimams)"]