## 5.2
Sutarties sąlygų 5 priedas
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIUMI PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2 pirkimo dalis
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės įsigyjamos Karo medicinos centro laboratorijos (1 vnt.) veiklai užtikrinti. |  |  | Taip
2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip
3. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2019 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Taip (2019m.)
4. Analizatoriai, reagentai ir kokybės kontrolė privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip Atitikties deklaracija 2 psl. Nr. 1-32
5. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 1-24. Vartotojo vadovas 2 psl. Nr. 6.
6. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. |  |  | Taip
7. Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei reikalingą prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, ekploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorijų darbo laikas Pr – Kt: 8:00-17:00 val., Pn – 8:00-15:45 val. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
8. Reagentai hematologiniams tyrimams atlikti perkami kartu su analizatoriumi panaudai, 48 mėn laikotarpiui. Siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 1 lentelėje. |  |  | Taip
9. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo hematologinių tyrimų skaičių 36 005 (įskaičiuojant kokybės kontrolės tyrimus), per 48 mėnesių laikotarpį su 1 analizatoriumi panaudai. |  |  | Taip
10. Kokybės kontrolė bus atliekama kiekvieną laboratorijos darbo dieną, kiekviename padalinyje, t.y. 5 dienas per savaitę. Kokybės kontrolės lygiai bus keičiami periodiškai, t.y. atidarius vieną pakuotę pvz. patologija žema ir ją atliekant kiekvieną darbo dieną iki kol kokybės kontrolės pakuotė bus užbaigta arba pasibaigs jos galiojimo laikas. Po šios pakuotės bus naudojamas kitas kokybės kontrolės lygis, pvz. patologija aukšta ir tyrimai atliekami analogiškai. Pagal nurodytą kokybės kontrolės naudojimo schemą Tiekėjas turi siūlyti atitinkamą kiekį kokybės kontrolės pakuočių 48 mėnesių laikotarpiui. Kokybės kontolę apskaičiuoti per 48 mėnesių laikotarpį (arba 1461 dienų laikotarpį) atsižvelgiant į jos galiojimo laiką. Pvz. jei kokybės kontrolė galioja 14 d. po atidarymo, tai 1461 d./14 gal.d. =105 vnt. |  |  | Taip
11. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar papildomų priemonių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones. |  |  | Taip
12. Reagentams, kokybės kontrolėms ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai anglų ir lietuvių kalba (pateikiama kartu su pasiūlymu). |  |  | Taip Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 1-24.; Saugos duomenų lapai psl. Nr. 1-168.
13. Reagentų ir kokybės kontrolės galiojimo laikas pristatant prekes į sandėlį, turi būti ne trumpesnis nei 60 procentų viso prekės galiojimo laiko, skaičiuojant nuo pagaminimo datos. |  |  | Taip
14. Tiekėjas privalo siūlyti visas tyrimui atlikti per 4 metų laikotarpį reikalingas papildomas priemones (pvz. spausdinimo popierius, spausdinimo kasetė, kalibratorius, skystų reagentų utilizavimui reikalingi biocidai ir kt.), taip pat tas, kurios yra gamintojo komplektuojamos kartu su analizatoriumi. Papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į vartojimo laikotarpį, produktų galiojimo laiką bei suvartojamą kiekį. |  |  | Taip
15. Visos siūlomos prekės turi būti pristatomos naujos, gamintojo gamyklinėse, nepažeistose pakuotėse, tinkamos darbui su panaudos būdu siūlomu analizatoriumi. |  |  | Taip
16. Visi siūlomi reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti suderinti su analizatoriumi, pateikti tai įrodančius dokumentus. |  |  | Taip Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 1-24. Vartotojo instrukcija 2 psl. Nr. 55.
HEMATOLOGINIO ANALIZATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Charakteristikos | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas su nuoroda į pateikiamus dokumentus)
Mes siūlome panaudai hematologinį analizatorių su priedais (spausdintuvas, ups ar pan.) (nurodyti analizatoriaus ir priedų modelius, gamintojus, pagaminimo metus): Mindray, BC-5380, 2019m.; Spausdintuvas Brother HL-L2460DN, 2024m, UPS FP 1000 1000VA 600W, 2020m
1 | Paskirtis | Automatizuotai atlikti hematologinius tyrimus su 5 dalių leukocitų diferenciacija. | Automatizuotas atlikti hematologinius tyrimus su 5 dalių leukocitų diferenciacija. Analizatoriaus aprašymas 2psl.Nr.1,2
2 | Tiriami parametrai | 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. 5 dalių leukocitų diferenciacijų absoliutus kiekis (NEU; LYM; MON; EOS; BAS); 13. 5 dalių leukocitų diferenciacijų procentinė išraiška (NEU; LYM; MON; EOS; BAS); | 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. 5 dalių leukocitų diferenciacijų absoliutus kiekis (NEU; LYM; MON; EOS; BAS); 13. 5 dalių leukocitų diferenciacijų procentinė išraiška (NEU; LYM; MON; EOS; BAS);Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 1.
3 | Tiriami ėminiai/mėginiai | Veninis ir kapiliarinis kraujas | Tiriamieji ėminiai/mėginiai. Veninis ir kapiliarinis kraujas. Analizatoriaus aprašymas psl.2.Nr.3
4 | Įsiurbiamas mėginio tūris | Ne daugiau kaip 60µL | Įsiurbiamas mėginio tūris - 20µL. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 1
5 | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Uždari mėgintuvėliai | Mėgintuvėlių naudojimo tipas - uždari mėgintuvėliai. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 1
6 | Parametrų variacijos koeficientai (CV%): | 1. WBC ≤ 3,0 % | 1. WBC ≤2.0％ 2. RBC ≤1.5% 3. HGB ≤1.5% 4. PLT ≤4.0% 5. MCV ≤1.0% Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 4, 5
2. RBC ≤ 2,0 %
3. HGB ≤ 2,0 %
4. PLT ≤ 5,0 %
5. MCV arba HCT ≤ 2,0 %
7 | Matavimo liniškumas ne siauresnis nei: | 1. WBC 0 – 99,99 (109/L) | 1. WBC- 0-99.99(109/L) 2. RBC - 0-8.00(1012/L), 3. HGB- 0-250(g/L) 4.PLT 0-1000 (109/L). Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 4.
2. RBC 0 – 8,00 (1012/L)
3. HGB 0 – 250 (g/L)
4. PLT 10 – 1000 (109/L)
8 | Našumas | Ne mažiau kaip 50 tyrimų per valandą. | Našumas. 50 tyrimų per valandą. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 1
9 | Mėginių paėmimo sistema | Automatinė, ne mažiau 10 vietų. | Mėginių paėmimo sistema. Automatinė su 30 vietų. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 2.
10 | Kokybės kontrolės sistema | 1. Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės. | 1.Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivėmis. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 6, 7.
|  | 2. Ne mažiau 3 lygių kokybės kontrolės. | 2. Lygių kokybės kontrolė: žema, vidutinė ir aukšta. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 8, 9.
11 | Ekranas ir pateikiama informacija | Analizatoriuje integruota jutiklinė arba membraninė klaviatūra arba turi būti išorinis kompiuteris (su klaviatūra ir pele) | Išorinis kompiuteris (su klaviatūra ir pele). Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 10.
|  | Pateikiama informacija: | Pateikiama informacija:
|  | 1. Tyrimo rezultatas. | Tyrimo rezultatas. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 11.
|  | 2. Ne mažiau, kaip 3 histogramos. | 3 histrogramos. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 1.
|  | 3. Paciento ID kodas, pavardė, gimimo data. | 3. Paciento ID kodas, pavardė, gimimo data. Analizatoriaus aprašymas 2 psl.Nr. 12.
|  | 4. Laikas ir data. | 4. Laikas ir data. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 11.
|  | 5. Patologinės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec. simboliu ar spalviniu pasikeitimu). | Patologinės vertės šalia pažymimos (spec. simboliu ) H ir L. Analizatoriaus aprašymas 2 psl.Nr. 11, 13
|  | 6. Nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec. simboliu, ar spalvos pasikeitimu ar kitu būdu); | Nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas spec.simboliu: N-normalu, A- nenormalus, H- didesnė už viršutinę ribą, L- žemesnė už apatinę ribą. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 14.
12 | Komplektuojamas spausdintuvas | Atsakymo lapo formatas – forma A4. Spausdintuvo skleidžiamas garsas ne daugiau, kaip 55 dB. | Atsakymo lapo formatas – forma A4. Spausdintuvo HL-L2460DN skleidžiamas garsas ne daugiau, kaip 49 dB. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 10, 15. 12 ; HL-L2460DN spausdintuvo brosiura psl. 2
13 | Duomenų įvedimas | Paciento ir vartotojo ID duomenys įvedami jutikline arba membranine analizatoriaus klaviatūra arba išorine kompiuterio klaviatūra. | Paciento ir vartotojo ID duomenys įvedami išorine kompiuterio klaviatūra. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 16, 17, 18.
14 | Vidinė atmintis | 1. Ne mažiau, kaip 400 tyrimų rezultatų ir ne mažiau, kaip 50 histogramų. 2. Tyrimo paieškos funkcija turi pateikti tyrimus pagal datą ar ID kodą ir pavardę. | Vidinė atmintis. 1. 40 000 tyrimų įskaitant ir skaitinę bei grafinę informaciją. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 1. 2. Tyrimo paieškos funkcija pateikia tyrimus pagal datą ar ID kodą ir pavardę. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 19
15 | Reagentai | 1. Reagentų informacija įvedama automatiškai nuskenuojant brūkšninį ar QR kodą arba naudojant kortelių skaitytuvą. 2. Galimybė ekrane stebėti reagentų likutį ir garsinis/vaizdinis pranešimas pasibaigus reagentui. | Reagentai. 1. Reagentų informacija įvedama automatiškai nuskenuojant brūkšninį ar QR kodą Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 15. 2. Yra galimybė ekrane stebėti reagentų likutį ir garsinis/vaizdinis pranešimas pasibaigus reagentui. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 21, 22, 23
16 | Nepertraukiamas el. srovės šaltinis | Įtampos stabilizatorius UPS | Kartu komplektuojamas Nepertraukiamas el. srovės šaltinis Įtampos stabilizatorius UPS Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 24.
17 | Naudojami reagentai | Saugūs, be cianido | Saugūs, be cianido. Analizatoriaus aprašymas 2 psl. Nr. 1
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
17. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Taip
18. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
19. Tiekėjui pristačius hematologinius analizatorius jie turi būti visiškai sukomplektuoti ir paruošti darbui, su visais kasdieninei techninei priežiūrai reikalingais įrankiais, prietaisais, sutvarkytais techniniais dokumentais. |  |  | Taip
20. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas (teoriniai ir praktiniai mokymai) dirbti. |  |  | Taip

## 5.1
Pirkimo sąlygų
2 priedas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,MedUS MEDICAL“ Įmonės kodas 306252616, PVM mokėtojo kodas LT100015722414, Veiverių g. 153, LT-46417 Kaunas +370 611 22970
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI PIRKIMAS
2024-11-17 Nr. MP24-120
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  |  | UAB MedUS Medical
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  |  | Veiverių g. 153, LT-46417 Kaunas
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos /kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/ |  |  |  | Eglė Gelbūdienė administratorė - VP specialistė
| Telefono numeris |  |  |  | 864361987
Fakso numeris
| El. pašto adresas |  |  |  | info@med-us.eu
| Tiekėjo banko rekvizitai |  |  |  | A.s. LT184010051005801448 Luminor Bank AS
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. atviro konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
1, 2 ir 3 lentelėse kiekvienas tiekėjas 2 stulpelį papildo atitinkamai nurodydamas pagal savo siūlomai įrangai eksploatuoti reikalingus reagentus ir papildomas priemones. 4 stulpelyje nurodo reikalingą pakuočių skaičių perkamam tyrimų skaičiui, nurodytam 3 skiltyje. Tiekėjas prekės kainą privalo įrašyti į 4 (1 pirk.daliai) 5 (2 pirk.daliai) skiltį (pakuotės kainą be PVM turi būti pateikiama nurodant ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio, taip pat įrašoma PVM suma, kitos skiltys bus paskaičiuotos automatiškai). Taip pat tiekėjas užpildo 5 (1 pirk.daliai) ir 8 skiltį, nurodydamas gamintoją, šalį, komercinį prekės pavadinimą, pakuotės dydį. Pirkėjas Sutarties galiojimo metu įsipareigoja išpirkti ne mažiau 70 % maksimalaus nurodyto Prekių kiekio, bet neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus Prekių kiekio.
Mes siūlome šias prekes:
2 pirkimo dalis - Laboratoriniai reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti: | [6 empty] | 3 lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų ir papildomų priemonių pavadinimai | Tyrimų skaičius per 48 mėn. | Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Pakuotės kaina, EUR be PVM | Pakuotės kaina, EUR su PVM (21%) | Suma, EUR be PVM 48 mėn. | Gamintojas, šalis, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.1 | Reagentas M-53D Diluent | 36005 | 100 | 50 | 60.5 | 5000 | Mindray, Kinija, M-53D Diluent, 1x20L Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 1-2.
2.2 | Reagentas M-53 LEO(I) Lyse |  | 68 | 40 | 48.4 | 2720 | Mindray, Kinija, M-53 LEO(I)Lyse, 1x1L Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 3-4.
2.3 | Reagentas M-53 LEO(II) Lyse |  | 48 | 40 | 48.4 | 1920 | Mindray, Kinija, M-53LEO(II) Lyse, 1x200ml Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 5-6.
2.4 | Reagentas M-53LH Lyse |  | 48 | 40 | 48.4 | 1920 | Mindray, Kinija, M-53LH Lyse, 1x500ml Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 7-8.
2.5. | Reagentas Probe Cleanser |  | 76 | 10 | 0 | 760 | Mindray, Kinija, Probe Cleanser, 1x50ml Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 9-12.
2.6. | Hematologijos kontrolė BC-5D |  | 112 | 35 | 42.35 | 3920 | Mindray, Kinija,Hematology Control BC-5D (L,N arba H), 3ml Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 13-18.
2.7. | Hematologijos kalibratorius SC-CAL PLUS |  | 8 | 21.5 | 26.015 | 172 | Mindray, Kinija, SC-CAL PLUS hematology calibrator, 3ml Reagentų aprašymas 2 psl. Nr. 18-24
2.6. | Spausdintuvo kasetė |  | 13 | 35 | 42.35 | 455 | Spausdintuvo kasetė
2.7. | Popierius 500 |  | 73 | 7 | 8.47 | 511 | Popierius 500 lapu A4
[5 empty] | Suma be PVM | 17378
|  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma | 3649.38
[5 empty] | Suma su PVM | 21027.38
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių „PVM suma“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas
1 | Pasiūlymas
2 | Atitiktis
3 | Analizatoriaus aprašymas 1
4 | Analizatoriaus aprašymas 2
5 | Atitikties deklaracija 1
6 | Atitikties deklaracija 2
7 | HL-L2460DN spausdintuvo brosiura
8 | Reagentų aprašymas 2
9 | Reagentų aprašymas nr. 1
10 | Saugos duomenų lapai 1
11 | Saugos duomenų lapai 2
12 | Vartotojo instrukcija 2
13 | Vartotojo instrukcija 1
14 | Gamintojo įgaliojimas
15 | Nacionalinio_saugumo_reikalavimų_atitikties_deklaracija
16 | Igaliojimas pasirašyti dokumentus
17 | EBVPD
18 | Jungtine_pazyma
19 | Pažymos apie sėkmingai įvykdytas sutartis
20 | Sutarčių sąrašas
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pažymime, kad susipažinę ir sutinkame su visomis konkurso sąlygų 3 priede nurodytomis pirkimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis, kurios bus perkeltos į pirkimo sutartį be esminių pakeitimų.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu")
1 | Analizatoriaus aprašymas 1
2 | Analizatoriaus aprašymas 2
3 | Atitikties deklaracija 1
4 | Atitikties deklaracija 2
5 | HL-L2460DN spausdintuvo brosiura
6 | Reagentų aprašymas 2
7 | Reagentų aprašymas nr. 1
8 | Saugos duomenų lapai 1
9 | Saugos duomenų lapai 2
10 | Vartotojo instrukcija 2
11 | Vartotojo instrukcija 1
12 | Gamintojo įgaliojimas
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Administratorė - VP specialistė Eglė Gelbūdienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
pildomas 2 lapas (jei reikia)