REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ MOLEKULINIAMS PATOLOGIJOS TYRIMAMS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Produkto pavadinimas | Specifikacija | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomas fasuotės kiekis | PVM tarifas % | Suma EUR su PVM | Gamintojas, katalogo Nr. ir Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Reagentai ir papildomos priemonės, skirti darbui su tiekėjo visam reagentų bei papildomų priemonių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikiama automatizuota laboratorine sistema, atliekančia nukleino rūgščių išskyrimą ir molekulinius patologijos tyrimus realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (toliau - PGR) metodu, atitinkančia 1 priede pateiktus reikalavimus. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, pilnai atitinkantis techninius reikalavimus panaudai teikiamai įrangai ir reagentams bei papildomoms priemonėms. |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | Reagentų ir papildomų priemonių, skirtų automatizuotam nukleino rūgščių išskyrimui ir molekuliniams patologijos tyrimams realaus laiko PGR metodu, specifikacija. |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.1. | Bendri reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti naudoti su panaudai siūloma automatizuota laboratorine sistema, atliekančia nukleino rūgščių išskyrimą ir molekulinius patologijos tyrimus realaus laiko PGR metodu. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2. | Reagentų rinkinys BRAF geno mutacijos nustatymui | 1. Paskirtis: BRAF geno V600 kodono mutacijų nustatymas formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose realaus laiko PGR metodu. 2. Nustatomos ne mažiau nei šios mutacijos: V600E, V600E kompleksas, V600D, V600G¸ V600K, V600M, V600R. 3. Sudėtis: į rinkinio sudėtį įeina endogeninė vidinė kontrolė. 4. Ženklinimas: CE-IVD. | 1200 | 48 | 2400,00 | 25 | 5 | 63000,00 | TruPCR (3B BlackBio), 3B1288 1. Paskirtis: BRAF geno V600 kodono mutacijų nustatymas formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 4 psl. 2. Nustatomos šios mutacijos: V600E, V600E kompleksas, V600D, V600G¸ V600K, V600M, V600R. Gamintojų dokumentai 4 psl. 3. Sudėtis: į rinkinio sudėtį įeina endogeninė vidinė kontrolė. Gamintojų dokumentai 5 psl. 4. Ženklinimas: CE-IVD. Gamintojų dokumentai 2 psl. |
| 1.1.3. | Reagentų rinkinys EGFR geno mutacijų nustatymui | 1. Paskirtis: EGFR geno ne mažiau nei 32 mutacijų nustatymui 18-21 egzonuose, formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose ir skystoje biopsijoje realaus laiko PGR metodu. 2. Referentinė laukinio tipo kontrolė amplifikuojama kartu visuose mėgintuvėliuose. 3. Detekcijos riba (LoD) ne daugiau nei 1% S768I mutacijos atveju. 4. Specifiškumas: ne mažiau nei 99%. 5. Ženklinimas: CE-IVD. | 2400 | 48 | 2400,00 | 50 | 5 | 126000,00 | TruPCR (3B BlackBio, 3B1312) 1. Paskirtis: EGFR geno 32 mutacijų nustatymui 18-21 egzonuose, formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose ir skystoje biopsijoje realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 25, 26 psl. 2. Referentinė laukinio tipo kontrolė amplifikuojama kartu visuose mėgintuvėliuose. Gamintojų dokumentai 27 psl. 3. Detekcijos riba (LoD) yra 1% S768I mutacijos atveju. Gamintojų dokumentai 39 psl. 4. Specifiškumas: 99,14%. Gamintojų dokumentai 43 psl. 5. Ženklinimas: CE-IVD. Gamintojų dokumentai 23 psl. |
| 1.1.4. | Reagentų rinkinys KRAS geno mutacijų nustatymui | 1. Paskirtis: KRAS geno mutacijų nustatymui 12, 13, 59, 61, 117 ir 146 kodonuose formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose realaus laiko PGR metodu. 2. Nustatomos ne mažiau nei šios mutacijos: G12A, G12C, G12S, G12R, G12V, G12D, G13D. 3. Sudėtis: į rinkinio sudėtį įeina endogeninė vidinė kontrolė. 4. Detekcijos riba (LoD) ne daugiau nei 1% G12C mutacijos atveju. 5. Ženklinimas: CE-IVD. | 2400 | 48 | 2400,00 | 50 | 5 | 126000,00 | TruPCR (3B BlackBio), 3B1262 1. Paskirtis: KRAS geno mutacijų nustatymui 12, 13, 59, 61, 117 ir 146 kodonuose formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 56, 58 psl. 2. Nustatomos šios mutacijos: G12A, G12C, G12S, G12R, G12V, G12D, G13D, A59x, Q61x, K117x, A146x. Gamintojų dokumentai 60 psl. 3. Sudėtis: į rinkinio sudėtį įeina endogeninė vidinė kontrolė. Gamintojų dokumentai 59 psl. 4. Detekcijos riba (LoD) yra 1% G12C mutacijos atveju. Gamintojų dokumentai 70 psl. 5. Ženklinimas: CE-IVD. Gamintojų dokumentai 56 psl. |
| 1.1.5. | Reagentų rinkinys NRAS geno mutacijų nustatymui | 1.Paskirtis: NRAS geno mutacijų nustatymui 12, 13, 59, 61, 117 ir 146 kodonuose formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose realaus laiko PGR metodu. 2. Į rinkinio sudėtį įeina endogeninė vidinė kontrolė. 3. Mutacijos Q61K, Q61R, A146T ne tik nustatomos, bet ir diferencijuojamos. 4. Detekcijos riba (LoD) ne daugiau nei 1% Q61K mutacijos atveju. 5. Ženklinimas: CE-IVD. | 1200 | 48 | 2400,00 | 25 | 5 | 63000,00 | TruPCR (3B BlackBio), 3B1274 1. Paskirtis: NRAS geno mutacijų nustatymui 12, 13, 59, 61, 117 ir 146 kodonuose formaline fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 81, 83 psl. 2. Į rinkinio sudėtį įeina endogeninė vidinė kontrolė. Gamintojų dokumentai 84 psl. 3. Mutacijos Q61K, Q61R, A146T nustatomos ir diferencijuojamos. Gamintojų dokumentai 85 psl. 4. Detekcijos riba (LoD) yra 1% Q61K mutacijos atveju. Gamintojų dokumentai 95 psl. 5. Ženklinimas: CE-IVD. Gamintojų dokumentai 81 psl. |
| 1.1.6. | Reagentų rinkinys C-KIT geno mutacijos nustatymui | 1. Paskirtis: C-KIT geno mutacijos D816V nustatymui kraujo mėginiuose realaus laiko PGR metodu. 2. Kartu nustatoma referentinė kontrolė. 3. Detekcijos riba (LoD) ne daugiau nei 1% . 4. Rinkinio specifiškumas ne mažiau nei 98%. 5. Ženklinimas: CE-IVD. | 960 | 48 | 2400,00 | 20 | 5 | 50400,00 | TruPCR (3B BlackBio), 3B1342 1. Paskirtis: C-KIT geno mutacijos D816V nustatymui kraujo mėginiuose realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 108 psl. 2. Kartu nustatoma referentinė kontrolė. Gamintojų dokumentai 109 psl. 3. Detekcijos riba (LoD) yra 1%. Gamintojų dokumentai 116 psl. 4. Rinkinio specifiškumas yra 98,08 %. Gamintojų dokumentai 118 psl. 5. Ženklinimas: CE-IVD. Gamintojų dokumentai 106 psl. |
| 1.1.7. | Reagentų rinkinys celiakijos nustatymui | 1.Paskirtis: HLA-DQ alelių, susijusių su celiakija, nustatymui realaus laiko PGR metodu. 2. Nustatomi ne mažiau nei šie aleliai: DQA1*02:01 grupė, DQA1*05:01/03 grupė, DQA1*05:05/08/09 grupė, DQB1*02:01 grupė, DQB1*02:02 grupė, DQB1*03:02 grupė. 3. Į rinkinio sudėtį įeina vidinė teigiama kontrolė. 4. Kartu pateikiama programinė įranga, įvertinanti celiakijos ligos riziką (naudojama ne žemesnė nei IMGT bazė – 3.47.0). 5. Ženklinimas: CE-IVD. | 960 | 48 | 710,40 | 20 | 5 | 14918,40 | BAG Diagnostics, 728202 1.Paskirtis: HLA-DQ alelių, susijusių su celiakija, nustatymui realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 125, 128 psl. 2. Nustatomi šie aleliai: DQA1*02:01 grupė, DQA1*05:01/03 grupė, DQA1*05:05/08/09 grupė, DQB1*02:01 grupė, DQB1*02:02 grupė, DQB1*03:02 grupė. Gamintojų dokumentai 138, 139 psl. 3. Į rinkinio sudėtį įeina vidinė teigiama kontrolė. Gamintojų dokumentai 128 psl. 4. Kartu su rinkiniu pateikiama programinė įranga, įvertinanti celiakijos ligos riziką (naudojama IMGT bazė – 3.47.0). Gamintojų dokumentai 136, 141, 144 psl. 5. Ženklinimas: CE-IVD. Gamintojų dokumentai 125 psl. |
| 1.1.8. | Reagentų rinkinys ESR1 geno mutacijų nustatymui | - 1. Paskirtis: ESR1 geno ne mažiau nei 10 mutacijų (įskaitant D538G, S463P, Y537S, Y537C, Y537N, E380Q) nustatymui realaus laiko PGR metodu. - 2. Į rinkinio sudėtį įeina referentinė laukinio tipo, teigiama ir neigiama kontrolės. 3. Detekcijos riba (LoD) ne daugiau nei 0,5 % D538G mutacijos atveju. | 1200 | 24 | 3660,00 | 50 | 21 | 221430,00 | APIS Assay Technologies, 02202 - 1. Paskirtis: ESR1 geno 11 mutacijų (įskaitant D538G, S463P, Y537S, Y537C, Y537N, E380Q) nustatymui realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 155 psl. - 2. Į rinkinio sudėtį įeina referentinė laukinio tipo, teigiama ir neigiama kontrolės. Gamintojų dokumentai 155, 156 psl. - 3. Detekcijos riba (LoD) yra 0,4 % D538G mutacijos atveju. Gamintojų dokumentai 162 psl. |
| 1.1.9. | Rinkinys DNR išskyrimui iš formalinu fiksuotų, į parafiną įterptų audinių | 1. Paskirtis: automatizuotam genominės DNR išskyrimui paramagnetinių dalelių principu (arba lygiaverčiu) iš formaline fiksuotų, į parafiną įlietų audinių. 2. Rinkinyje yra visi būtini reagentai nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, įskaitant RNase A bei BlueDye (arba lygiavertis reagentas). 3. Pritaikytas darbui su ne siauresnio intervalo kaip 0,02-2 mm3 pjūviais. | 3360 | 48 | 672,00 | 70 | 21 | 56918,40 | Promega, AS1510 1. Paskirtis: automatizuotam genominės DNR išskyrimui paramagnetinių dalelių principu iš formaline fiksuotų, į parafiną įlietų audinių. Gamintojų dokumentai 167 psl. 2. Rinkinyje yra visi būtini reagentai nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, įskaitant RNase A bei BlueDye. Gamintojų dokumentai 168 psl. 3. Pritaikytas darbui su 0,02-2 mm3 intervalo pjūviais. Gamintojų dokumentai 169 psl. |
| 1.1.10 | Rinkinys DNR išskyrimui iš kraujo plazmos | 1.Paskirtis: automatizuotam cirkuliuojančios DNR išskyrimui paramagnetinių dalelių principu (arba lygiaverčiu) iš plazmos. 2. Rinkinyje yra visi būtini reagentai nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, įskaitant resin E arba lygiavertį reagentą. 3. Pritaikytas darbui su ne siauresnio nei 2-4 ml tūrio intervalo mėginiais. | 240 | 48 | 1008,00 | 5 | 21 | 6098,40 | Promega, AS1840 1.Paskirtis: automatizuotam cirkuliuojančios DNR išskyrimui paramagnetinių dalelių principu iš plazmos. Gamintojų dokumentai 179 psl. 2. Rinkinyje yra visi būtini reagentai nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, įskaitant resin E. Gamintojų dokumentai 179 psl. 3. Pritaikytas darbui su 2-4 ml tūrio intervalo mėginiais. Gamintojų dokumentai 179 psl. |
| 1.1.11. | Kiti reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos 1.1.2 -1.1.10 punktuose nurodytų tyrimų reakcijoms atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.1 | 1,5 ml tubes | x | x | x | x | 10 | x | x | VWR, 525-1164 |
| 1.1.11.2 | 15 ml tubes | x | x | x | x | 4 | x | x | VWR, 525-1121 |
| 1.1.11.3 | 2 ml tubes | x | x | x | x | 5 | x | x | VWR, VWRU16466-060 |
| 1.1.11.4 | FrameStar Break-A-Way PCR Plate | x | x | x | x | 4 | x | x | Azenta Life Sciences, 4ti-1201 |
| 1.1.11.5 | qPCR Seal | x | x | x | x | 4 | x | x | Azenta Life Sciences, 4ti-0560 |
| 1.1.11.6 | Multiplate 96-Well PCR Plates | x | x | x | x | 4 | x | x | Bio-Rad, MLL9601 |
| 1.1.11.7 | Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film | x | x | x | x | 4 | x | x | Bio-Rad, MSB1001B |
| 1.1.11.8 | 50 ml tubes | x | x | x | x | 3 | x | x | VWR, 525-0612 |
| 1.1.11.9 | 0.2 ml 8-Tube PCR Strips | x | x | x | x | 5 | x | x | Bio-Rad, TLS0851 |
| 1.1.11.10 | 0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips | x | x | x | x | 5 | x | x | Bio-Rad, TCS0803 |
| 1.1.11.11 | Nuclease-Free Water | x | x | x | x | 2 | x | x | Promega, P1195 |
|  | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | 727765,20 |  |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

- Jeigu tyrimams atlikti reikalinga daugiau reagentų ir priemonių nei nurodyta techninėje specifikacijoje 1.1.2. – 1.1.10. punktuose, tiekėjas privalo nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas būtinąsias sudedamąsias priemones (reagentus, kontrolines medžiagas, mėgintuvėlius ir/arba kitas gamintojo nurodytas būtinąsias priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui su panaudai siūloma įranga.

- Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos  atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas,  nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus.

1 priedas

AUTOMATIZUOTOS LABORATORINĖS SISTEMOS, ATLIEKANČIOS NUKLEINO RŪGŠČIŲ IŠSKYRIMĄ IR MOLEKULINIUS PATOLOGIJOS TYRIMUS REALAUS LAIKO PGR METODU, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (KIEKIS – 1 VNT.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas – įrašo tiekėjas. | Maxwell RSC, Promega CFX 96 Dx Real Time PCR Detection System, Bio-Rad |
| 1. | Paskirtis | Automatinė laboratorinė sistema (toliau tekste - Sistema), skirta atlikti automatizuotą nukleino rūgščių išskyrimą ir techninėje specifikacijoje išvardintus molekulinius patologijos tyrimus realaus laiko PGR metodu. | Automatinė laboratorinė sistema, skirta atlikti automatizuotą nukleino rūgščių išskyrimą ir techninėje specifikacijoje išvardintus molekulinius patologijos tyrimus realaus laiko PGR metodu. Gamintojų dokumentai 193, 297 psl. |
| 2. | Sistemos sudėtis | - Automatizuota laboratorinė nukleino rūgščių išskyrimo sistema ir kompiuteris su programine įranga. - Laboratorinė sistema, atliekanti molekulinius patologijos tyrimus realaus laiko PGR metodu, ir kompiuteris su programine įranga. | 1. Automatizuota laboratorinė nukleino rūgščių išskyrimo sistema ir kompiuteris su programine įranga. Gamintojų dokumentai 195 psl. 2. Laboratorinė sistema, atliekanti molekulinius patologijos tyrimus realaus laiko PGR metodu, ir kompiuteris su programine įranga. Gamintojų dokumentai 297, 319 psl. |
| 3. | Sistemos atliekamos procedūros | - Automatizuotas nukleino rūgščių išskyrimas. - Automatizuoti visi nukleino rūgščių išskyrimo etapai: lizavimas, surišimas, plovimas ir eliucija. - Realaus laiko PGR. | 1. Automatizuotas nukleino rūgščių išskyrimas. 193 psl. 1.1 Automatizuoti visi nukleino rūgščių išskyrimo etapai: lizavimas, surišimas, plovimas ir eliucija. Gamintojų dokumentai 193 psl. 2. Realaus laiko PGR. Gamintojų dokumentai 297 psl. |
| 4. | Sistemos našumas | - Ne mažiau kaip 16 mėginių vienu metu – automatizuotoje nukleino rūgščių išskyrimo sistemoje. - Ne mažiau kaip 96 0,2 ml tūrio mėgintuvėliai arba ne mažiau kaip 96 šulinėlių PGR plokštelė realaus laiko PGR sistemoje. | 1. 16 mėginių vienu metu – automatizuotoje nukleino rūgščių išskyrimo sistemoje. Gamintojų dokumentai 193 psl. 2. 96 0,2 ml tūrio mėgintuvėliai arba 96 šulinėlių PGR plokštelė realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 309, 552, 559 psl. |
| 5. | Nukleino rūgščių išskyrimas | - Paremtas paramagnetinių dalelių susirišimu su nukleino rūgštimis bei buferinių tirpalų panaudojimu arba lygiaverčiu principu. - Atliekamas kiekvienam mėginiui individualiose ir paruoštose naudoti kasetėse. | 1. Paremtas paramagnetinių dalelių susirišimu su nukleino rūgštimis bei buferinių tirpalų panaudojimu. Gamintojų dokumentai 193 psl. 2. Atliekamas kiekvienam mėginiui individualiose ir paruoštose naudoti kasetėse. Gamintojų dokumentai 167 psl. |
| 6. | Sistemos darbo aplinka | Automatizuotoje nukleino rūgščių išskyrimo sistemoje instaliuota UV lempa, skirta sistemos dekontaminacijai. | Automatizuotoje nukleino rūgščių išskyrimo sistemoje instaliuota UV lempa, skirta sistemos dekontaminacijai Gamintojų dokumentai 194 psl. |
| 7. | Įspėjamieji signalai ir pranešimai | Automatizuota nukleino rūgščių išskyrimo sistema garsiniu signalu praneša apie reakcijos pabaigą. Būtina galimybė pranešimą apie pasibaigusią reakciją gauti ir el. paštu. | Automatizuota nukleino rūgščių išskyrimo sistema garsiniu signalu praneša apie reakcijos pabaigą. Yra galimybė pranešimą apie pasibaigusią reakciją gauti ir el. paštu. Gamintojų dokumentai 228, 229 psl. |
| 8. | Tyrimo rezultatų pateikimas | 1. Automatiškai sugeneruojama ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie mėginio atsekamumą, išskyrimo reakcijos pradžios laiką. Vartotojui yra suteikta galimybė atspausdinti reakcijos ataskaitą ir eksportuoti duomenis naudojant USB raktą automatizuotoje nukleino rūgščių išskyrimo sistemoje. 2. Vartotojui yra suteikta galimybė sugeneruoti ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie atliktą tyrimą, realaus laiko PGR sistemoje. | 1. Automatiškai sugeneruojama ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie mėginio atsekamumą, išskyrimo reakcijos pradžios laiką. Vartotojui yra suteikta galimybė atspausdinti reakcijos ataskaitą ir eksportuoti duomenis naudojant USB raktą automatizuotoje nukleino rūgščių išskyrimo sistemoje. Gamintojų dokumentai 257, 259, 270 psl. 2. Vartotojui yra suteikta galimybė sugeneruoti ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie atliktą tyrimą, realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 487 psl. |
| 9. | Mėginio tūris | Ribos ne siauresnės kaip 10 – 25 µl realaus laiko PGR sistemoje. | Ribos 1 – 50 µl realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 550 psl. |
| 10. | Maksimali kaitinimo dangčio temperatūra | Ne mažiau kaip 105 oC realaus laiko PGR sistemoje. | 105 °C realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 550 psl. |
| 11. | Automatinis dangčio atidarymas - uždarymas | Yra automatinio dangčio atidarymo – uždarymo funkcija realaus laiko PGR sistemoje. | Yra automatinio dangčio atidarymo – uždarymo funkcija realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 314 psl. |
| 12. | Termobloko temperatūros ribos | Ne siauresnės kaip 0 - 100 oC, realaus laiko PGR sistemoje. | 0 - 100 °C, realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 550 psl. |
| 13. | Maksimalus temperatūros kitimo greitis | Ne mažiau 5,0 oC/s, realaus laiko PGR sistemoje. | 5,0 °C/s, realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 550 psl. |
| 14. | Vidutinis temperatūros kitimo greitis | Ne mažiau 3,3 oC/s, realaus laiko PGR sistemoje. | 3,3 °C/s, realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 550 psl. |
| 15. | Optinės sistemos sužadinimo šaltinių našumas | Ne mažiau nei 6 LED (arba lygiaverčiai) sužadinimo šaltiniai , įmontuoti judančiame optiniame modulyje. | 6 LED sužadinimo šaltiniai , įmontuoti judančiame optiniame modulyje. Gamintojų dokumentai 550, 546 psl. |
| 16. | Sužadinimo/ detekcijos ribos | Ne siauresnės nei 450 – 730 nm, realaus laiko PGR sistemoje. | 450 – 730 nm, realaus laiko PGR sistemoje. Gamintojų dokumentai 550 psl. |
| 17. | Naudojimo instrukcija | Kartu su panaudai teikiama įranga turi būti pateikta naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | Kartu su panaudai teikiama įranga bus pateikta naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | Panaudai teikiama įranga turi CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui bus pateiktos galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijos). Gamintojų dokumentai 560, 561 psl. |
| 19. | Sistemos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus, įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti specialistų sertifikatus), užtikrinti jos techninę priežiūrą (įskaitant nuotolinės priežiūros galimybę) pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir laiku atlikti tyrimus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | 1. Pateikus įrangą panaudos būdu, savo sąskaita ją įdiegsime, apmokysime vartotojus, įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą (kartu su pasiūlymu bus pateikti specialistų sertifikatai), užtikrinta jos techninė priežiūrą (įskaitant nuotolinės priežiūros galimybę) pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimas (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimas/remontas bei kitaip užtikrintas nenutrūkstamas įrangos veikimas ir tinkamas funkcionavimas visą panaudos sutarties galiojimo terminą (bus pateiktas atitinkamas patvirtinimas). 2. Gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. atvyks reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalins gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai bus pakeista lygiaverte arba kitokiu būdu sudarytos sąlygos kokybiškai ir laiku atlikti tyrimus (bus pateiktas atitinkamas patvirtinimas). |