Sutarties priedas Nr. 1

Pirkimo sąlygų 7 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas, pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

4 Pirkimo objekto  dalis. LUBINĖ DVIEJŲ PEČIŲ, KETURIŲ ALKŪNIŲ KONSOLĖ (ANESTEZIOLOGO REANIMACINĖ PALATA) (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Konsolės sudėtis
	Tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi  alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.
	Bus tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi  alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.
Gamintojo patvirtinimas.

	2. 
	Konsolės tvirtinimas prie lubų
	Konsolė tvirtinama prie lubų nešančiojo perdengimo, tvirtinant per perdangą, naudojant specialų tvirtinimo mazgą.
	Konsolė bus tvirtinama prie lubų nešančiojo perdengimo, tvirtinant per perdangą, naudojant specialų tvirtinimo mazgą.
Gamintojo patvirtinimas.

	3. 
	Kolonų naudingo svorio keliamoji galia
	1.Prietaisų kolonai, anesteziologinėje pusėje (dešinė, žiūrint iš priekio) ne mažesnė kaip 200 kg.

2. Prietaisų kolonai (kairė, žiūrint iš priekio) ne mažesnė kaip 150 kg.
	1.Prietaisų kolonai, anesteziologinėje pusėje (dešinė, žiūrint iš priekio) 200 kg.
Brošiūra 1, 137 psl.
2. Prietaisų kolonai (kairė, žiūrint iš priekio) 200 kg.
Brošiūra 1, 137 psl.

	4. 
	Konsolė turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama.
	Būtina. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Perdangos aukštis apie 4m, pakabinamų lubų aukštis 3m.
	Bus pritaikyta. Tikslūs matmenys bus derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
Gamintojo patvirtinimas.

	5. 
	Lubinių konsolių alkūnės aliuminio lydinio
	800 mm ± 50 mm kiekviena
	800 mm
Gamintojo patvirtinimas.

	6. 
	Konsolės stabdžių sistema
	Konsolės abu pečiai turi turėti pneumatinius stabdžius.
	Konsolės abu pečiai turės pneumatinius stabdžius.
Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 138 psl.

	7. 
	Konsolės alkūnių ir prietaisų kolonos pasukimo kampas
	ne mažesnis kaip >330°
	340°
Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 134 psl.

	8. 
	Konsolė komplektuojama
	- dekoratyviniu dangčiu- gaubtu, užtikrinančiu sandarumą su pakabinamomis lubomis ir priėjimą prie uždarymo ventilių ir pajungimo prievadų. - tvirtinimo prie lubų mazgu su reikalingomis tvirtinimo detalėmis
	- dekoratyviniu dangčiu- gaubtu, užtikrinančiu sandarumą su pakabinamomis lubomis ir priėjimą prie uždarymo ventilių ir pajungimo prievadų. 

Gamintojo patvirtinimas.

- tvirtinimo prie lubų mazgu su reikalingomis tvirtinimo detalėmis
Gamintojo patvirtinimas.

	9. 
	Konsolės spalva
	Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis turi būti nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui. 
	Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis bus nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui.
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 132 psl.

	10. 
	Prietaisų kolona, anesteziologinė pusė (dešinė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm

	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000mm

Gamintojo patvirtinimas.

	11. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	2 jungtys, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	12. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	13. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	14. 
	Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą (ISO9170-2).

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	15. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	16. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	6 el. potencialų išlyginimų jungtys

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	17. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtis RJ45, arba lygiavertės 6kat.


	4 jungtys RJ45 6kat.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	18. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
Gamintojo patvirtinimas. 

	19. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	Bus suderinta su užsakovu.
Gamintojo patvirtinimas.

	20. 
	Slaugių iškvietimo mygtukas
	Numatyti vietą slaugių iškvietimo mygtukui.


	Bus numatyta vieta slaugių iškvietimo mygtukui.

Gamintojo patvirtinimas.

	21. 
	„Dedikuotas konsolinio narkozės aparato laikiklis (kurio gamintojo narkozės aparatui - tikslinti konsolės užsakymo metu)" 
	Būtina


	Bus.
Gamintojo patvirtinimas.

	22. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	23. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių.


	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	24. 
	Priedai
	Kateterio krepšelis 200±100mm x 200±100mm x 400mm ±100mm 1 vnt. tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių.
	Kateterio krepšelis 115 x 115mm x 500mm 1 vnt. tvirtinamas prie vertikalios kolonos bėgelių.
Gamintojo patvirtinimas. 

	25. 
	Prietaisų kolona (kairė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm

	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000mm

Gamintojo patvirtinimas.

	26. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	2 jungtys, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	27. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	28. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	29. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	30. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	6 el. potencialų išlyginimų jungtys

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	31. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtys RJ45 arba lygiavertės 6kat.


	4 jungtys RJ45 6kat.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	32. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.

Gamintojo patvirtinimas. 

	33. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	Bus suderinta su užsakovu.
Gamintojo patvirtinimas.

	34. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos  laikiklių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių arba prie lentynų šoninių bėgelių.
	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	35. 
	Lentyna
	Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje turi būti tvirtinama  lentyna ne mažesnė kaip 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš ne mažiau kaip dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje . Lentyna su stalčiumi. Lentyna privaloma reguliuoti per visą bėgelio ilgį ≥900mm. Pastaba: Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
	Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje bus tvirtinama  lentyna 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje . Lentyna su stalčiumi. Lentyna reguliuojasi per visą bėgelio ilgį 1000mm. Pastaba: Tikslūs matmenys bus derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	36. 
	Infuzinių pompų stovas
	Stovas tvirtinamas prie vertikalių kolonos laikiklių,  prie stovo per alkūnę tvirtinamas vamzdis - stovas 1000±200 mm. ilgio, 25 mm storio infuzinių pompų tvirtinimui. Pasukamas per alkūnę apie tvirtinimo ašį. Infuzinių pompų stovas tvirtinamas bet kurioje konsolės vertikalios kolonos vietoje. Bendras infuzinių pompų kiekis montuojamas ant stovo ≥ 8 vnt.
	Stovas tvirtinamas prie vertikalių kolonos laikiklių,  prie stovo per alkūnę tvirtinamas vamzdis - stovas 1200 mm. ilgio, 25 mm storio infuzinių pompų tvirtinimui. Pasukamas per alkūnę apie tvirtinimo ašį. Infuzinių pompų stovas tvirtinamas bet kurioje konsolės vertikalios kolonos vietoje. Bendras infuzinių pompų kiekis montuojamas ant stovo 8 vnt.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	37. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu ( 2 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Deguonies srauto matuoklis turi būti pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvo indas 100 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C arba dezinfekuojamas taikant terminę dezinfekciją 80-95°C diapazone; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	1. Tiesioginio pajungimo; Brošiūra 2, 1 psl.
2.   Deguonies srauto matuoklis bus pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; Brošiūra 2, 1 psl.
3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 l/min ; Brošiūra 2, 2 psl.
4.   Deguonies drėkintuvo indas 250 ml talpos; Brošiūra 4, 1 psl.
5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C; Brošiūra 4, 1 psl.
6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; Brošiūra 3, 2 psl.
7.   Garso slopinimas darbo metu. 

Brošiūra 4, 1 psl.
8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. Brošiūra 3, 1 psl.

	38. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką arba tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Vakuumo reguliatorius arba jo kištukas turi būti pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;

4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-900 mbar/hPa (0-675 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 55 1/min arba daugiau; 

6.   Indo talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

Brošiūra 5, 2 psl, 10 psl 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; Brošiūra 5, 2 psl, 13 psl.

Filtras.
3.   Vakuumo reguliatorius ir jo kištukas bus  pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;

Brošiūra 5, 10 psl 

4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį 0-750 mmHg. Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; Brošiūra 5, 2 psl 

5.   Atsiurbimo srautas 100 l/; Brošiūra 5, 2 psl
6.   Indo talpa 4,0 litrai; Brošiūra 5, 9 psl
7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; Brošiūra 5, 9 psl
8.   Dangtis prispaudžiamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno; Brošiūra 6, 1-2 psl
9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . Brošiūra 5, 9 psl
10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; Brošiūra 5, 9 psl
11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ; Brošiūra 7, 2 psl

	39. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.


	Pateikta kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopija.
Gamintojo patvirtinimas.

	40. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.


	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020
Brošiūra 1, 132 psl.
Gamintojo patvirtinimas.

	41. 
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	3 mėnesiai

	42. 
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


5 Pirkimo objekto  dalis.  LUBINĖ DVIEJŲ PEČIŲ, KETURIŲ ALKŪNIŲ KONSOLĖ (REANIMACINĖ PALATA) (2 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Konsolės sudėtis
	Tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi  alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.
	Bus tvirtinamas mazgas prie lubų, konstrukcija, du pečiai po dvi  alkūnes kiekviename petyje, dvi vertikalios prietaisų kolonos, papildomos dedamosios dalys, tvirtinamos prie prietaisų kolonų.

Gamintojo patvirtinimas.

	2. 
	Konsolės tvirtinimas prie lubų
	Konsolė tvirtinama prie lubų nešančiojo perdengimo, tvirtinant per perdangą, naudojant specialų tvirtinimo mazgą
	Konsolė bus tvirtinama prie lubų nešančiojo perdengimo, tvirtinant per perdangą, naudojant specialų tvirtinimo mazgą.

Gamintojo patvirtinimas.

	3. 
	Konsolės kiekvienos kolonos naudingo svorio keliamoji galia
	ne mažesnė kaip 200 kg.
	200 kg,

Brošiūra 1, 137 psl.

	4. 
	Konsolė turi būti pritaikyta esamam patalpos aukščiui, kurioje bus montuojama.
	Būtina. Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Perdangos aukštis apie 4m, pakabinamų lubų aukštis 3m.
	Bus pritaikyta. Tikslūs matmenys bus derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Gamintojo patvirtinimas.

	5. 
	Lubinių konsolių alkūnės aliuminio lydinio
	800 mm ± 50 mm kiekviena
	800 mm

Gamintojo patvirtinimas.

	6. 
	Konsolės stabdžių sistema
	Konsolės abu pečiai turi turėti pneumatinius stabdžius.
	Konsolės abu pečiai turės pneumatinius stabdžius.

Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 138 psl.

	7. 
	Konsolės alkūnių ir prietaisų kolonos pasukimo kampas
	ne mažesnis kaip >330°
	340°

Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 134 psl.

	8. 
	Konsolė komplektuojama
	- dekoratyviniu dangčiu- gaubtu, užtikrinančiu sandarumą su pakabinamomis lubomis ir patogų bei operatyvų priėjimą prie uždarymo ventilių ir pajungimo prievadų. - tvirtinimo prie lubų mazgu su reikalingomis tvirtinimo detalėmis
	- dekoratyviniu dangčiu- gaubtu, užtikrinančiu sandarumą su pakabinamomis lubomis ir priėjimą prie uždarymo ventilių ir pajungimo prievadų. 

Gamintojo patvirtinimas.

- tvirtinimo prie lubų mazgu su reikalingomis tvirtinimo detalėmis

Gamintojo patvirtinimas.

	9. 
	Konsolės spalva
	Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis turi būti nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui.
	Konsolės stovo, alkūnių ir prietaisų kolonos tvirtinimo vamzdis bus nudažyti dažais, atspariais valymui ir dezinfekavimui.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 132 psl.

	10. 
	Prietaisų kolona (dešinė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm


	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000mm

Gamintojo patvirtinimas.

	11. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	2 jungtys, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	12. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	13. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.


	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	14. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	15. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	6 el. potencialų išlyginimų jungtys

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	16. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtys RJ45, arba lygiavertės 6kat.


	4 jungtys RJ45 6kat.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	17. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.

Gamintojo patvirtinimas. 

	18. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	Bus suderinta su užsakovu.
Gamintojo patvirtinimas. 

	19. 
	Slaugių iškvietimo mygtukas
	Numatyti vietą slaugių iškvietimo mygtukui.


	Bus numatyta vieta slaugių iškvietimo mygtukui.

Gamintojo patvirtinimas.

	20. 
	Lentyna
	Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje turi būti tvirtinama  lentyna ne mažesnė kaip 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš ne mažiau kaip dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje . Lentyna su stalčiumi. Lentyna privaloma reguliuoti per visą bėgelio ilgį ≥900mm. Pastaba: Tikslūs matmenys turės būti derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.
	Konsolės prietaisų kolonos priekinėje dalyje bus tvirtinama  lentyna 520x480 su 25x10 mm skerspjūvio bėgeliais iš dviejų pusių, lentyna su stalčiumi. Lentyna montuojama ant vertikalių kolonos bėgelių kolonos priekyje . Lentyna su stalčiumi. Lentyna reguliuojasi per visą bėgelio ilgį 1000mm. Pastaba: Tikslūs matmenys bus derinami su užsakovu įvertinant vietą, kurioje bus montuojama.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	21. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	22. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių/bėgelių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių/bėgelių.


	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	23. 
	Infuzinių pompų stovas
	Stovas tvirtinamas prie vertikalių kolonos laikiklių,  prie stovo per alkūnę tvirtinamas vamzdis - stovas 1000±200 mm. ilgio, 25 mm storio infuzinių pompų tvirtinimui. Pasukamas per alkūnę apie tvirtinimo ašį. Infuzinių pompų stovas tvirtinamas bet kurioje vietoje konsolės vertikalios ašies atžvilgiu. Bendras infuzinių pompų kiekis montuojamas ant stovo ≥ 8 vnt.


	Stovas tvirtinamas prie vertikalių kolonos laikiklių,  prie stovo per alkūnę tvirtinamas vamzdis - stovas 1200 mm. ilgio, 25 mm storio infuzinių pompų tvirtinimui. Pasukamas per alkūnę apie tvirtinimo ašį. Infuzinių pompų stovas tvirtinamas bet kurioje konsolės vertikalios kolonos vietoje. Bendras infuzinių pompų kiekis montuojamas ant stovo 8 vnt.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	24. 
	Prietaisų kolona (kairė žiūrint iš priekio)
	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000-1200mm“


	Konsolės prietaisų kolona iš aliuminio profilio su galimybe prieiti prie aptarnaujamų medicininių dujų lizdų, instaliuotų elektros ir informacinių sistemų prietaisų. Kolonos ilgis 1000mm

Gamintojo patvirtinimas.

	25. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	2 jungtys, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	26. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas  (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	27. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	28. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.


	12 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros ei. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	29. 
	Įžeminimo jungtys
	6 el. potencialų išlyginimų jungtys


	6 el. potencialų išlyginimų jungtys

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	30. 
	Kompiuterinės jungtys
	4 jungtys RJ45 arba lygiavertės 6kat.


	4 jungtys RJ45 6kat.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	31. 
	Kitos jungtys
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.
	1 vnt. HDMI

1 vnt. Slaugių iškvietimo mygtukas.

Gamintojo patvirtinimas. 

	32. 
	Jungčių padėtis
	Derinama su užsakovu.
	Bus suderinta su užsakovu.
Gamintojo patvirtinimas. 

	33. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie vertikalios kolonos  laikiklių/bėgelių
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie vertikalios kolonos laikiklių arba prie lentynų šoninių bėgelių.
	Laikiklis (stovas) lašelinėms, tvirtinamas prie kolonos vertikalių laikiklių.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 137 psl.

	34. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu (2 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Deguonies srauto matuoklis turi būti pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvo indas 100 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C arba dezinfekuojamas taikant terminę dezinfekciją 80-95°C diapazone; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	1. Tiesioginio pajungimo; Brošiūra 2, 1 psl.
2.   Deguonies srauto matuoklis bus pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; Brošiūra 2, 1 psl.
3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 l/min ; Brošiūra 2, 2 psl.
4.   Deguonies drėkintuvo indas 250 ml talpos; Brošiūra 4, 1 psl.
5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C; Brošiūra 4, 1 psl.
6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; Brošiūra 3, 2 psl.
7.   Garso slopinimas darbo metu. 

Brošiūra 4, 1 psl.
8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. Brošiūra 3, 1 psl.

	35. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką arba tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Vakuumo reguliatorius arba jo kištukas turi būti pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;

4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-900 mbar/hPa (0-675 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 55 1/min arba daugiau; 

6.   Indo talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

Brošiūra 5, 2 psl, 10 psl 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; Brošiūra 5, 2 psl, 13 psl.

Filtras.
3.   Vakuumo reguliatorius ir jo kištukas bus  pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;

Brošiūra 5, 10 psl 

4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį 0-750 mmHg. Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; Brošiūra 5, 2 psl 

5.   Atsiurbimo srautas 100 l/; Brošiūra 5, 2 psl
6.   Indo talpa 4,0 litrai; Brošiūra 5, 9 psl
7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; Brošiūra 5, 9 psl
8.   Dangtis prispaudžiamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno; Brošiūra 6, 1-2 psl
9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . Brošiūra 5, 9 psl
10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; Brošiūra 5, 9 psl
11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ; Brošiūra 7, 2 psl

	36. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.


	Pateikta kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopija.
Gamintojo patvirtinimas.

	37. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020
Gamintojo patvirtinimas.
Brošiūra 1, 132 psl.

	38. 4
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	3 mėnesiai

	39. 4
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


8 Pirkimo objekto dalis. SIENINĖ KONSOLĖ (HORIZONTALI) (24 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi sieninei horizontaliai konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1. 
	Sieninio bloko aprašymas
	Daugiafunkcinis sieninis blokas, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis. Bloko ilgis parenkamas prieš užsakymą susiderinus su užsakovu - nuo 1100 mm iki 2350 mm. su galimybe jungti keletą į vieną liniją
	Daugiafunkcinis sieninis blokas, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis. Bloko ilgis parenkamas prieš užsakymą susiderinus su užsakovu - nuo 1100 mm iki 2350 mm. su galimybe jungti keletą į vieną liniją. 
Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 97 psl, 99 psl.

	2. 
	Sieninio bloko konstrukcijos tipas
	Horizontalus balkis pagamintas iš milteliniu būdu dažyto aliuminio, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, vakuumo, elektros, ryšių, apšvietimo ir palatinio iškvietimo komponentai. Galimybė pasirinkti miltelinio dažymo spalvą pagal RAL spalvų paletę.
	Horizontalus balkis pagamintas iš milteliniu būdu dažyto aliuminio, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, vakuumo, elektros, ryšių, apšvietimo ir palatinio iškvietimo komponentai. Galimybė pasirinkti miltelinio dažymo spalvą pagal RAL spalvų paletę.
Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 98 psl.

	3. 
	Sieniniame bloke sumontuota
	Palatos bendrojo apšvietimo šviestuvas („į viršų") - LED, ne mažiau 4000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio arba jungiamas konsolėje; Ligonio „skaitymo" šviestuvas ne mažiau 2000 lm šviesos srautas, spalva 4000K±200K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio; Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, spalva 6000 K±200K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, įjungimas konsolėje arba pultelyje; Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas).


	Palatos bendrojo apšvietimo šviestuvas („į viršų") - LED, ne mažiau 4000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio arba jungiamas konsolėje; Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 128 psl, 149 psl.
Ligonio „skaitymo" šviestuvas ne mažiau 2000 lm šviesos srautas, spalva 4000K±200K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio; 
Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 128 psl, 149 psl.
Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, spalva 6000 K±200K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, įjungimas konsolėje arba pultelyje; 
Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 128 psl, 149 psl.
Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas).

Gamintojo patvirtinimas.

Brošiūra 1, 149 psl.

	4. 
	Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar)
	2 jungtys, turi atitikti  DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	2 jungtys, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	5. 
	Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	6. 
	Vakuumo tiekimas (-0,8 bar)
	1 jungtis, turi atitikti DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą.
	1 jungtis, atitinka DIN gydymo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 71 psl.

	7. 
	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu
	6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.
	6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis.
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	8. 
	Įžeminimo jungtys
	3 el. potencialų išlyginimų jungtys
	3 el. potencialų išlyginimų jungtys
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	9. 
	Kompiuterinės jungtys
	1 jungtis RJ45 arba lygiavertės 6kat.
	1 jungtis RJ45 6kat.
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 127 psl.

	10. 
	Med. personalo iškvietimo pultelis
	Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas Ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas).
	Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas Ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas).
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 149 psl.

	11. 
	Sieniniam bloke sumontuota medicininė šyna (bėgelis 25x10) aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui
	Ne mažiau nei 1 medicininė šyna, per visą bloko ilgį. Paliekamas tarpas virš medicininių dujų jungčių.
	1 medicininė šyna, per visą bloko ilgį. Paliekamas tarpas virš medicininių dujų jungčių.
Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 101 psl.

	12. 
	Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie medicininio bėgelio.
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie medicininio bėgelio
	Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie medicininio bėgelio.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 118 psl.

	13. 
	Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo
	Monitoriaus laikiklis tvirtinimas prie konsolės balkyje esančio bėgelio 25x10 cm. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.


	Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie konsolės vertikalių laikiklių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi.

Gamintojo patvirtinimas. 

Brošiūra 1, 118 psl.

	14. 
	Lentyna
	Lentyna kabinama ant medicininio bėgelio bet kurioje konsolės horizontalios ašies atžvilgiu vietoje. Lentynos išmatavimai ne mažiau: 450 x 300 mm.


	Lentyna kabinama ant medicininio bėgelio bet kurioje konsolės horizontalios ašies atžvilgiu vietoje. Lentynos išmatavimai: 450 x 320 mm.
Gamintojo patvirtinimas

	15. 
	Priedai
	· Medicininių pirštinių laikiklis 1 vnt.

· Žaizdų priežiūros priemonių krepšelis 290x160x120mm ±20mm   1 vnt.

· Kateterio krepšelis 200x200x400mm ±100mm 1 vnt.


	· Medicininių pirštinių laikiklis 1 vnt. Gamintojo patvirtinimas
· Žaizdų priežiūros priemonių krepšelis 290x160x120mm 1 vnt.
Gamintojo patvirtinimas

· Kateterio krepšelis 115x115x500mm 1 vnt. Gamintojo patvirtinimas

	16. 
	Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu ( 1 vnt.)
	1.   Tiesioginio pajungimo; 

2.   Deguonies srauto matuoklis turi būti pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; 

3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min ; 

4.   Deguonies drėkintuvo indas 100 - 350 ml talpos; 

5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C arba dezinfekuojamas taikant terminę dezinfekciją 80-95°C diapazone; 

6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; 

7.   Garso slopinimas darbo metu. 

8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. 
	1. Tiesioginio pajungimo; Brošiūra 2, 1 psl.
2.   Deguonies srauto matuoklis bus pritaikytas jungimui prie konsolėje įrengtų deguonies tiekimo lizdų; Brošiūra 2, 1 psl.
3.   Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 l/min ; Brošiūra 2, 2 psl.
4.   Deguonies drėkintuvo indas 250 ml talpos; Brošiūra 4, 1 psl.
5.   Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C; Brošiūra 4, 1 psl.
6.   Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose; Brošiūra 3, 2 psl.
7.   Garso slopinimas darbo metu. 
Brošiūra 4, 1 psl.
8.   Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. Brošiūra 3, 1 psl.

	17. 
	Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką arba tiesiogiai į vakuumo lizdą; 

2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; 

3.   Vakuumo reguliatorius arba jo kištukas turi būti pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;

4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-900 mbar/hPa (0-675 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; 

5.   Atsiurbimo srautas 55 1/min arba daugiau; 

6.   Indo talpa ne mažiau 2,0 litro; 

7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; 

8.   Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono; 

9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . 

10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; 

11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ;
	1.   Pagrindinės   korpuso    dalys   pagamintos    iš plastiko     ir    polikarbonato.     Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos tiesiogiai į vakuumo lizdą; 
Brošiūra 5, 2 psl, 10 psl 
2.   Žarna nuo  atsiurbimo  indo  pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą; Brošiūra 5, 2 psl, 13 psl.

Filtras.
3.   Vakuumo reguliatorius ir jo kištukas bus  pritaikyti jungimi prie konsolėje įrengtų vakuumo tiekimo lizdų;
Brošiūra 5, 10 psl 
4.   Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį 0-750 mmHg. Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas; Brošiūra 5, 2 psl 
5.   Atsiurbimo srautas 100 l/; Brošiūra 5, 2 psl
6.   Indo talpa 4,0 litrai; Brošiūra 5, 9 psl
7.   Pagrindinės indo   korpuso   dalys   pagamintos   iš polikarbonato ; Brošiūra 5, 9 psl
8.   Dangtis prispaudžiamas,  su tarpine pagaminta iš evopreno; Brošiūra 6, 1-2 psl
9.   Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio . Brošiūra 5, 9 psl
10. Apsauginis   -   atbulinis   vožtuvas   vakuumo išsiurbimą   uždarymui,   kad   neužteršti   visos sistemos atjungus; Brošiūra 5, 9 psl
11. Atsiurbimo    indai    atsparūs    dezinfekcinėms priemonėms    ir   autoklavavimo   procesui   ne žemesnėje kaip 134°C ; Brošiūra 7, 2 psl

	18. 
	Dešinės pusės konsolės. Konsolių medicininių dujų jungtys montuojamos dešinėje konsolės pusėje.

Kairės pusės konsolės. Konsolių medicininių dujų jungtys montuojamos kairėje konsolės pusėje.
	Kairinių ir dešininių konsolių skaičius derinamas su užsakovu, išlaikant bendrą konsolių skaičių.
	Kairinių ir dešininių konsolių skaičius bus derinamas su užsakovu, išlaikant bendrą konsolių skaičių.
Gamintojo patvirtinimas

	19. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	Pateikta kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopija.
Gamintojo patvirtinimas.

	20. 
	Standartizacija
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto.
	Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020
Brošiūra 1, 99 psl
Gamintojo patvirtinimas.

	21. 
	Pristatymo su pajungimu terminas
	≤ 3 mėnesiai
	3 mėnesiai

	22. 
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


