## Lapas1
Pirkimo sąlygų 5 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalis | PAVADINIMAS | Specifikacija | Mato vnt. | Numatomas kiekis 24mėn. | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Gaminio kodas | Gamintojas | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra įkainių suma Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur su PVM
2 | Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai (PEG) CH18÷22 | Sterilus. Rinkinį sudaro: 1) Skaidrus graduotas poliuretaninis zondas, ilgis – 40±2cm, su žymeklio juostele, matoma atliekant RTG tyrimą, su stabilia vidine silikonine plokštele, su distaliniu, hidromeriniu antgaliu, užsibaigiančiu kilpa. 2) Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvaplėvės. 3) Spaustukas skysčio tekėjimui reguliuoti. 4) Spaustukas, užtikrinantis reikiamos zondo padėties palaikymą. 5) Vienkartinis skalpelis. 6) Punkcinė adata su vedliu. 7) Traukiamas siūlas, skirtas zondui ištraukti. Vienetinėje pakuotėje. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 25 | Sterilus. Rinkinį sudaro: 1) Skaidrus graduotas poliuretaninis zondas, ilgis – 40cm, su žymeklio juostele, matoma atliekant RTG tyrimą, su stabilia vidine silikonine plokštele, su distaliniu, hidromeriniu antgaliu, užsibaigiančiu kilpa. 2) Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvaplėvės. 3) Spaustukas skysčio tekėjimui reguliuoti. 4) Spaustukas, užtikrinantis reikiamos zondo padėties palaikymą. 5) Vienkartinis skalpelis. 6) Punkcinė adata su vedliu. 7) Traukiamas siūlas, skirtas zondui ištraukti. Vienetinėje pakuotėje. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | 59482X | Nutricia SIA | 72 | 75.6 | 1800 | 1890
3 | Pleuros punkcijos rinkinys | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
3.1 | Pleuros punkcijos rinkinys 80mm adata | 2000ml talpa su vamzdeliu, švirkštas 50÷60ml, 20÷50cm prailginimo linija su luer lock jungtimi, trijų krypčių kranelis, adatos ilgis 80mm. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 150 | 2000ml talpa su vamzdeliu, švirkštas 60ml, 40cm prailginimo linija su luer lock jungtimi, trijų krypčių kranelis, adatos ilgis 80mm. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | M032012S | HMC Premedical S.p.A | 3.9 | 4.095 | 585 | 614.25
3.2 | Pleuros punkcijos rinkinys 50÷55mm adata | 2000ml talpa su vamzdeliu, švirkštas 50÷60ml, užspaudėjas, 50cm prailginimo linija su luer lock jungtimi, trijų krypčių kranelis, adatos ilgis 50÷55mm. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 50 | 2000ml talpa su vamzdeliu, švirkštas 60ml, 50cm prailginimo linija su luer lock jungtimi, trijų krypčių kranelis, adatos ilgis 55mm. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | M032000S | HMC Premedical S.p.A | 3.8 | 3.99 | 190 | 199.5
Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 775 | 813.75
4 | Drenavimo priemonės | Atraumiški, su rentgeno kontrastine linija, ne trumpesni kaip 45cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. |  |  | Atraumiški, su rentgeno kontrastine linija, 50cm ilgio. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus.
4.1 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH15-18 |  | vnt. | 600 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH15-18 | 21903 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 2.25 | 2.3625 | 1350 | 1417.5
4.2 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH21-22 |  | vnt. | 180 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH21-22 | 21904 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 2.5 | 2.625 | 450 | 472.5
4.3 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH24-25 |  | vnt. | 80 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH24-25 | 21905 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 2.6 | 2.73 | 208 | 218.4
4.4 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH27-28 |  | vnt. | 10 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH27-28 | 21906 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 3 | 3.15 | 30 | 31.5
4.5 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH30 |  | vnt. | 10 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH30 | 21907 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 3.4 | 3.57 | 34 | 35.7
4.6 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH32-33 |  | vnt. | 10 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH32-33 | 21908 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 3.8 | 3.99 | 38 | 39.9
4.7 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH35-36 |  | vnt. | 10 | Silikoniniai drenai pilvui drenuoti CH35-36 | 21909 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 3.9 | 4.095 | 39 | 40.95
4.8 | Drenas Redon CH16 | Sterilus. 50±5cm ilgio graduotas, su kontrastingomis juostelėmis, su atrauminiu atviru galu. Kintama perforacija 15±3cm. Vienetinis įpokavimas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10 | Sterilus. 50cm ilgio graduotas, su kontrastingomis juostelėmis, su atrauminiu atviru galu. Kintama perforacija 15cm. Vienetinis įpokavimas. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | 21865 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH | 0.6 | 0.63 | 6 | 6.3
4.9 | Dviejų drenų sujungėjas (konektorius) Ø4x10mm | Diametras 4mm pereinantis į 10mm ±1mm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10 | Diametras 4mm pereinantis į 10mm. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | 9300410 | Medicoplast International GmbH | 1.5 | 1.575 | 15 | 15.75
4.1 | Dviejų drenų sujungėjas (konektorius) Ø7x13mm | Diametras 7mm pereinantis į 13mm ±1mm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 30 | Diametras 7mm pereinantis į 13mm. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | 9300713 | Medicoplast International GmbH | 1.2 | 1.26 | 36 | 37.8
Bendra 4 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 2206 | 2316.3
8 | Zondai skrandžiui plauti be dangtelio | Strerilūs, atrauminiais galais vienkartiniai; ilgis 75÷105cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. |  |  | Strerilūs, atrauminiais galais vienkartiniai; ilgis 80cm. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus.
8.1 | Zondai skrandžiui plauti CH12 |  | vnt. | 400 | Zondai skrandžiui plauti CH12 | Stomach tube CH12 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.24 | 0.252 | 96 | 100.8
8.2 | Zondai skrandžiui plauti CH16 |  | vnt. | 20 | Zondai skrandžiui plauti CH16 | Stomach tube CH16 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.24 | 0.252 | 4.8 | 5.04
8.3 | Zondai skrandžiui plauti CH18 |  | vnt. | 100 | Zondai skrandžiui plauti CH18 | Stomach tube CH18 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.24 | 0.252 | 24 | 25.2
8.4 | Zondai skrandžiui plauti CH20 |  | vnt. | 2000 | Zondai skrandžiui plauti CH20 | Stomach tube CH20 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.25 | 0.2625 | 500 | 525
8.5 | Zondai skrandžiui plauti CH22 |  | vnt. | 350 | Zondai skrandžiui plauti CH22 | Stomach tube CH22 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.25 | 0.2625 | 87.5 | 91.88
8.6 | Zondai skrandžiui plauti CH24 |  | vnt. | 150 | Zondai skrandžiui plauti CH24 | Stomach tube CH24 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.25 | 0.2625 | 37.5 | 39.38
8.7 | Zondai skrandžiui plauti CH30-CH32 |  | vnt. | 700 | Zondai skrandžiui plauti CH30-CH32 | Stomach tube CH30-CH32 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.98 | 1.029 | 686 | 720.3
8.8 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH24 |  | vnt. | 20 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH24 | Rectal tube CH24 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.38 | 0.399 | 7.6 | 7.98
8.9 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH26 |  | vnt. | 20 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH26 | Rectal tube CH26 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.38 | 0.399 | 7.6 | 7.98
8.1 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH28 |  | vnt. | 20 | Vamzdelis dujų (rektalinis) CH28 | Rectal tube CH28 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | 0.38 | 0.399 | 7.6 | 7.98
Bendra 8 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 1458.6 | 1531.53
14 | Kranelis trijų krypčių be prailginimo linijos | Individualiai supakuota, sterili. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 5000 | Individualiai supakuota, sterili. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | 3 way stop cock | Lamed | 0.114 | 0.1197 | 570 | 598.5
16 | Kraujavimą stabdančios (hemostatinės) kempinėlės cilindro formos | Sterilu. Cilindro ilgis 80÷5mm, diametras 30÷5mm. Vienetinis įpokavimas. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 100 | Sterilu. Cilindro ilgis 80mm, diametras 30mm. Vienetinis įpokavimas, priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | 05480302 | Mascia Brunelli | 3.8 | 3.99 | 380 | 399
17 | Pagalbinės priemonės | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
17.1 | Mediniai pagaliukai su vatos galvute 140-160mm ilgio | Sterilūs. 140-160mm ilgio, 2,5-4mm diametro. Supakuoti sterilioje vienetinėje pakuotėje po vienetą arba du. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | pok. | 3000 | Sterilūs. 150mm ilgio, 4mm diametro. Supakuoti sterilioje vienetinėje pakuotėje po vienetą Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | Sterile cotton buds | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. | 0.02 | 0.021 | 60 | 63
17.2 | Burnos kandiklis-sukandimo fiksatorius | Skirtas esant nevalingiems burnos raumenų spazmams. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10 | Skirtas esant nevalingiems burnos raumenų spazmams. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodantys sertifikatai. | MED/102 | Meditalia | 0.98 | 1.029 | 9.8 | 10.29
17.3 | Prezervatyvai | Supakuoti sterilioje pakuotėje po vienetą. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 10080 | Supakuoti sterilioje pakuotėje po vienetą. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | CON-500R | Van Oostveen Medical B.V. (Romed) | 0.056 | 0.0588 | 564.48 | 592.7
Bendra 17 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 634.28 | 665.99
18 | Kitos pagalbinės priemonės
18.1 | Mediniai pagaliukai su vatos galvute 60mm ilgio (ausų krapštukai) | Vienkartiniai, plastikiniai su vatos galiukais abiejose krapštuko galuose; kliniškai švarus. | vnt. | 10000 | Vienkartiniai, plastikiniai su vatos galiukais abiejose krapštuko galuose; kliniškai švarus. | Cotton buds | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. | 0.008 | 0.0084 | 80 | 84
18.2 | Pipetės be futliaro | Stiklinė pipetė. Lašinimo galas - normalinis lašintuvas. Guminis antgalis; kliniškai švarus. | vnt. | 4000 | Stiklinė pipetė. Lašinimo galas - normalinis lašintuvas. Guminis antgalis; kliniškai švarus. | 39.9 | SIA Olko | 0.08 | 0.084 | 320 | 336
18.3 | Diurezės matavimo indas 2,5l | Sugraduotas 0,1 litro reikšmėmis; kliniškai švarus. | vnt. | 10 | Indas su dangčiu 2L skaidrus | 3804 | Kaltek | 1.5 | 1.58 | 15 | 15.8
Bendra 18 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 415 | 435.8
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
* - Gaminio kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
** - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalies) vertė.
Pastaba: Visos pasiūlyme nurodytos Bendros įkainių sumos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).