## 1 PIRKIMO DALIS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: šiame dokumente nurodytiems tyrimams tiekėjas turi taikyti 5 proc. PVM tarifo dydį (kadangi pagrindinė šio pirkimo objekto dalis pagal jo vertę yra reagentai, o reagentams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomas 5 proc. PVM tarifo dydis).
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. PIRKIMO OBJEKTO 1 DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI (S. Nėries g. 3, Klaipėda)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (kokybės kontrolė ir pakartojimai neįskaičiuota) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (%) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra tyrimų kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (4 x 8) | 13
1. | Cheminė šlapimo analizė | Būtinieji parametrai: BLD arba ERY, BIL, URO, LEU, NIT, S.G., KET, GLU, pH, PRO. | 60000 |  |  |  | 0.9 | 5 proc. | 0.045 | 0.945 | 54000
1.1. | Meditape UC-9A diagnostinės juostelės |  |  | MEDITAPE UC-9A yra šlapimo tyrimo juostelė su reagento pagalvėlėmis diagnostinėms žmogaus šlapimo savybėms nustatyti. | 10x100 vnt | 1000 | [5 empty] | 1. Būtinieji parametrai: BLD arba ERY, BIL, URO, LEU, NIT, S.G., KET, GLU, pH, PRO. Atitikimas dokumente: UC-3500_GI_lt, psl. 11; 1.1. Sysmex, Meditape UC-9A, AX119225; Atitikimas dokumente: MEDITAPE UC-9A_lt, psl. 1;
1.2. | UC-Control kontrolinė medžiaga |  |  | UC-CONTROL yra skirtas Sysmex šlapimo cheminių savybių analizatoriaus (UC-3500) kokybės kontrolei atlikti. | UC-CONTROL -H 10 mL × 3 UC-CONTROL -L 10 mL × 3 | 1 pakuotės užteks - 2850 tyrimams; | [5 empty] | Sysmex, UC-Control, AU448468; Atitikimas dokumente: UC-CONTROL_PI_LT, psl.1;
1.3. | Cellclean U valiklis |  |  | Priemonė, kurią būtina naudoti kaip skalavimo tirpalą, skirtą Sysmex visiškai automatinio šlapimo chemijos analizatoriaus, visiškai automatinio šlapimo dalelių analizatoriaus skysčių sistemos komponentams valyti. | 50 mL x 1 | 1 buteliuko užteks - 2000 tyrimams; | [5 empty] | Sysmex, Cellclean U,CM942712; Atitikimas dokumente: CELLCLEAN U_PI_1609_lt, psl.1;
1.4. | SG-Calibrator kalibratorius |  |  | SG Calibrator yra skirtas visiškai automatinio šlapimo cheminių savybių analizatoriaus santykinio tankio šlapimo refraktometrui sukalibruoti. | SG Calibrator L (geltonas skystis) 5x10 mL, SG Calibrator M (oranžinis skystis) 5x10 mL, SG Calibrator H (raudonas skystis) 5x10 mL; | 1 pakuotės užteks - 5000 tyrimams; | [5 empty] | Sysmex, SG-Calibrator, CK920648; Atitikimas dokumente: SG Calibrator PI 1706 lt, psl.1;
1.5. | NATRIO CHLORIDO 0,9 % tirpalas |  |  | Analizatoriaus plovimo tuirpalas | 1000 mL | 1 butelio užteks - 54 tyrimams. | [5 empty] | Polifarma, NATRIO CHLORIDO 0,9 % tirpalas, ENT 6200; Atitikimas dokumente: 1. UC-3500_GI_lt, psl. 58; 2. Natrio chlorido tirpalas_lt, psl. 1; Kadangi prekė nėra Sysmex gamintojo produkcija, pateikiama ofciali Sysmex deklaracija apie techninį atitikimą naudojant UC-3500 analizatorių. 1.Declaration UC-3500 washing solution Biovita
1.6. | Dustbox for UC-3500, dėžutės panaudotoms juostelėms |  |  | Panaudotų tyrimo juostelių šiukšliadėžė | 10 vnt. | 1 pakuotės užteks - 1000 tyrimams. | [5 empty] | Sysmex, Dustbox for UC-3500, BH789643; Atitikimas dokumente: UC-3500_GI_lt, psl.54;
1.7. | Spausdinimo popierius vidiniam spausdintuvui |  |  | Spausdinimo popierius vidiniam spausdintuvui | 5 vnt. | 1 pakuotės užteks - 5000 tyrimams. | [5 empty] | Sysmex, Printing paper, AV258119, Atitikimas dokumente: UC-3500_GI_lt, psl.54;
... | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
2. | Šlapimo nuosėdų analizė | Privalomi parametrai (kiekybinis skaičiavimas ir identifikavimas automatiniu režimu): eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokščio epitelio ląstelės, pereinamo epitelio ląstelės, inkstų vamzdelių epitelio ląstelės, bakterijos, kristalai, cilindrai, grybai, sperma, gleivės. | 15000 |  |  |  | 3.91 | 5 proc. | 0.1955 | 4.1055 | 58650
2.1. | UF-CELLSHEATH laminarinis skystis |  |  | Laminarinio tirpalo pagrindinė funkcija. Nudažytas mėginys reakcijos kameroje įsiurbiamas į įkrovos liniją, naudojant mėginių švirkštą. Mėginių srauto švirkštas įšvirkščia fiksuotą mėginio tūrį pro srauto elementą. Siekiant užtikrinti tiekimą kuo didesniam skaičiui šlapimo elementų ir išvengti užsikimšimo, aukšto slėgio laminarinis skystis (UF-CELLSHEATH) įšvirkščiamas į srauto elementą, kurio viduriu praleidžiamas dažytas mėginys. Laminarinis skystis (UF-CELLSHEATH) suformuoja skysčio tunelį (apvalkalą primenantį laminarinį srautą) į kurį šlapimo ląstelės įtraukiamos viena eile. | 1 pakuotė 20 Litrų | 177 | [5 empty] | 2. Privalomi parametrai (kiekybinis skaičiavimas ir identifikavimas automatiniu režimu): eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokščio epitelio ląstelės, pereinamo epitelio ląstelės, inkstų vamzdelių epitelio ląstelės, bakterijos, kristalai, cilindrai, grybai, sperma, gleivės. Atitikimas dokumente: UF-1500_IFU_lt, psl. 11, 13, 216; 2.1 Sysmex, UF-CELLSHEATH, BH997335; Atitikimas dokumente: UF-CELLSHEATH_PI_2211_lt, psl.1;
2.2 | UF-CELLPACK SF skiediklis |  |  | UF-CELLPACK SF sumažina amorfinių druskų ir gleivių sąlygojamą slopinimą ir sureguliuoja mėginį taip, kad būtų galima pažymėti susidariusius elementus | 2 pakuotės po 2,1 litrų | 1500 | [5 empty] | Sysmex, UF-CELLPACK SF, CE604532; Atitikimas dokumente: UF-CELLPACK SF_PI_2211_lt, psl.1;
2.3 | UF-CELLPACK CR skiediklis |  |  | UF-CELLPACK CR sumažina eritrocitų sukeliamus trukdžius ir sureguliuoja mėginį taip, kad būtų galima pažymėti leukocitus, epitelio ląsteles, bakterijas ir kt | 2 pakuotės po 2,1 litrų | 1500 | [5 empty] | Sysmex, UF-CELLPACK CR, CB505392; Atitikimas dokumente: UF-CELLPACK CR_PI_2211_lt, psl.1;
2.4 | UF-Fluorocell SF dažų kasetė |  |  | UF-CELLPACK SF sumažina amorfinių druskų ir gleivių sąlygojamą slopinimą ir sureguliuoja mėginį taip, kad būtų galima pažymėti susidariusius elementus. | 2 pakuotės po 29 mL | 1500 | [5 empty] | Sysmex, UF-Fluorocell SF, AV083519; Atitikimas dokumente: UF-Fluorocell SF_PI_2211_lt, psl.1;
2.5 | UF-Fluorocell CR dažų kasetė |  |  | UF-CELLPACK CR sumažina eritrocitų sąlygojamą slopinimą ir sureguliuoja mėginį taip, kad būtų galima pažymėti leukocitus, epitelio ląsteles, bakterijas ir kt | 2 pakuotės po 29 mL | 1500 | [5 empty] | Sysmex, UF-Fluorocell CR, BW056982; Atitikimas dokumente: UF-Fluorocell CR_PI_2211_lt, psl. 1;
2.6. | Cellclean U valiklis |  |  | Visiškai automatinio šlapimo dalelių analizatoriaus ir visiškai automatinio šlapimo dalelių vizualizavimo įrenginio skysčių sistemos komponentams valyti. | 50 mL x 1 | 1 buteliuko užteks - 500 tyrimams; | [5 empty] | Sysmex, Cellclean U,CM942712; Atitikimas dokumente: CELLCLEAN U_PI_1609_lt, psl.1;
2.7. | UF-Control kontrolinė medžiaga |  |  | UF-CONTROL sudėtyje yra kontrolinių dalelių, skirtų naudoti atliekant Sysmex visiškai automatinių šlapimo dalelių analizatorių kokybės kontrolės matavimo procedūrą | UF-CONTROL -H: 30 mL x 1 buteliukas UF-CONTROL -L: 30 mL x 1 buteliukas | 241 | [5 empty] | Sysmex, UF-CONTROL, BE740265; Atitikimas: UF-CONTROL_lt, psl.1.
2.8 | UF-Calibrator kalibratorius |  |  | UF-CALIBRATOR – tai kalibravimo medžiaga, sukurta Sysmex visiškai automatinių šlapimo dalelių analizatorių jautrumui reguliuoti. | 30 mL x 2 buteliukai | 3000 | [5 empty] | Sysmex, UF-CALIBRATOR, CN383000; Atitikimas dokumente: UF-CALIBRATOR_PI_2211_lt, psl.1;
2.9. | Sample Cup 4 mL mėgintuvėliai |  |  | 4 mL mėginių indelis praplovimams atlikti ir atlikti UF-1500 kokybės kontrolė | 100 vnt. | Vienos pakuotės užteks atlikti 100 kokybės kontrolių arba 375 tyrimams | [5 empty] | Sysmex, Sample cup 4 mL, 42411608; Atitikimas dokumente: UF-1500_IFU_en, psl. 43.
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
3.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. Šios eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės turi būti įtrauktos į tyrimų, kuriems atlikti jos bus naudojamos, įkainius. |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 112650
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 5632.5
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 118282.5
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas siūlo įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus. Tiekėjas turi įvertinti maksimalų tyrimų kiekį per 1 mėnesį, kuris apskaičiuojamas nurodytą bendrą maksimalų tyrimų kiekį dalijant iš 60 mėnesių. Bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis (nustato gamintojas)), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas bei pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimai sudarys maksimaliai iki 10 % viso nurodyto maksimalaus tyrimų skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas perkančiosios organizacijos naudojamoje informacinėje sistemoje už praėjusį mėnesį. 4. Tiekėjai 1.1 punkto lentelės stulpelyje Nr. 6 turi nurodyti siūlomų reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių siūlomų pakuočių dydį (sudėtį), o stulpelyje Nr. 7 - galimų atlikti tyrimų skaičių iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį). Ši informacija perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) bus naudojama sutarties vykdymo metu prekių užsakymams pateikti planuojamam maksimaliam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti. 1.1 punkto lentelės stulpeliuose Nr. 8 ir Nr. 11 tiekėjai turi nurodyti 1 (vieno) tyrimo atlikimo įkainius Eur be PVM ir Eur su PVM, kurie bus naudojami sutarties vykdymo metu atsiskaitymui su tiekėju, o pirkimo metu bus vertinama bendra nurodyto maksimalaus tyrimų kiekio per 60 mėnesių kaina. 5. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pristatymo datos. 6. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, jei reikalinga, su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 7. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas atitikties šiam reikalavimui įrodymui privalo pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu CE ženklinimas netaikomas, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 9. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 10. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
PILNAI AUTOMATIZUOTA CHEMINĖS ŠLAPIMO ANALIZĖS IR ŠLAPIMO NUOSĖDŲ IŠTYRIMO ANALIZATORIŲ SISTEMA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje*, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
Pilnai automatizuota cheminės šlapimo analizės ir šlapimo nuosėdų ištyrimo analizatorių sistema panaudai*, kurią sudaro automatinis šlapimo cheminės analizės tyrimų analizatorius (1 vnt.) ir automatinis šlapimo nuosėdų analizės tyrimų analizatorius (1 vnt.). Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: 1. Sysmex, automatinis šlapimo cheminės analizės tyrimų analizatorius UC-3500, 2024 metai, Japonija; 2. Sysmex, automatinis šlapimo nuosėdų analizės tyrimų analizatorius UF-1500, 2024 metai, Japonija; * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Analizatorių sistema ir papildoma įranga, užtikrinanti nepertraukiamą tyrimų atlikimą:
1.1. | Analizatoriai turi būti nauji, automatiniai, neeksploatuoti. Pagaminimo data - ne ankstesnė nei 2024 m., techniškai pajėgūs atlikti šlapimo cheminės analizės tyrimus ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus. | [5 empty] | Analizatoriai nauji, automatiniai, neeksploatuoti. Pagaminimo data - 2024 m., techniškai pajėgūs atlikti šlapimo cheminės analizės tyrimus ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2. Analizatorių sistemos paskirtis, sandara:
2.1. | Panaudai turi būti suteikiama visiškai automatizuotos šlapimo analizės prietaisų sistema, apimanti cheminės šlapimo analizės ir šlapimo nuosėdų ištyrimo etapus, taip pat automatinį mėginių transportavimą iš automatizuoto šlapimo cheminės analizės prietaiso į automatizuotą šlapimo nuosėdų ištyrimo prietaisą. | [5 empty] | Siūlomą automatinę šlapimo tyrimo sistemą UN-1500 sudaro cheminis šlapimo analizatorius UC-3500, nuosėdų šlapimo analizatorius UF-1500, automatinis megintuvėlių transportavimo tiltelis SA-52, sujungiantis abu analizatorius ir atliekantis automatinį mėginių transportavimą iš automatizuoto šlapimo cheminės analizės prietaiso į automatizuotą šlapimo nuosėdų ištyrimo prietaisą. Sistemos darbą regulioja programinė įranga U-WAM. 1. PFS SA-52_lt, 1 psl; 2. PFS UC-3500_lt, 1 psl; 3. PFS UF-1500_lt, 1 psl;
2.2. | Automatizuotas šlapimo cheminės analizės prietaisas turi būti integruojamas su automatizuotu šlapimo nuosėdų ištyrimo prietaisu vientisa, nepertraukiama jungtimi, bei sujungti tarpusavyje programiškai. | [5 empty] | Siūloma automatinė šlapimo tyrimo sistema UN-1500 susideda: cheminis šlapimo analizatorius UC-3500, nuosėdų šlapimo analizatorius UF-1500, automatinis megintuvėlių transportavimo tiltelis SA-52, sujungiantis abu analizatorius nepertraukiama jungtimi, bei abu analizatoriai sujungti programiškai per programinę įrangą U-WAM. 1. PFS UF-1500_en, psl. 1; 2. PFS U-WAM_2_EN, psl. 1;
3. Automatinių integruotų ar sujungtų analizatorių ypatumai:
3.1. | Vienoje automatinėje integruotoje visapusiškos šlapimo analizės (cheminės analizės ir nuosėdų analizės) sistemoje gali būti keli skirtingi automatiniai moduliai (arba vienas integruotas analizatorius): vienas – cheminei šlapimo analizei, kitas – šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi. Šios jungties pagalba turi būti galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus (nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų mikroskopijos (kito lygiaverčio sprendimo nuosėdų analizei) sistemos dalį. | [5 empty] | Siūloma automatinė integruota visapusiška šlapimo analizės sistema susidedanti iš dviejų modulių: UC-3500 cheminei šlapimo analizei ir UF-1500 šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi SA-52. Šios jungties pagalba yra galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus. (Nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų sistemos dalį). 1. PFS UF-1500_en, psl. 1; 2. PFS SA-52_en, psl. 1;
4. Mėgintuvėliai / mėgintuvėlių stoveliai:
4.1. | Darbui su automatiniais integruotais ar sujungtais šlapimo analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai. | [5 empty] | Siūlomi prietaisai naudoja vieno tipo mėgintuvėlius ir vieno tipo mėgintuvėlių stovus. 1. UC-3500_GI_lt, psl. 44; 2. UF-1500_IFU_lt, psl. 61.
5. Ėminių valdymas:
5.1. | Automatinė integruota ar sujungta analizinė sistema turi turėti galimybę, netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu. | [5 empty] | Siūloma automatinė sujungta analizinė sistema turi galimybę, netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu. 1. PFS SA-52_en, psl.1; 2. UC-3500_BO_lt, psl. 36; 3. UF-1500_IFU_lt, psl. 135;
6. Integracija į ligoninės / laboratorijos informacinę sistemą (LIS):
6.1. | Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS). | [5 empty] | U-WAM programinė įranga tinkama integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS). 1. U-WAM_Host Interface Specifications_lt, psl. 23-24; 2. PFS U-WAM_lt, psl. 2;
7. Brūkšninių kodų identifikavimo sistema:
7.1. | Sistema privalo turėti vidinę ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertį sprendimą (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | [5 empty] | Sistema turi vidinę ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
8. Komplektacija:
8.1. | Būtinas spausdintuvas ir galimybė jį prijungti prie analizatorių sistemos. | [5 empty] | Analizatorių sistema turi galimybę prijungti spausdintuvą, kuris bus pateiktas pirkėjui. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
8.2. | Sistema turi būti komplektuojama su nepertraukiamu srovės šaltiniu. | [5 empty] | Sistema bus komplektuojama su nepertraukiamu srovės šaltiniu. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
AUTOMATINIS ŠLAPIMO CHEMINĖS ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS (1 vnt.)
1. Tyrimo principas:
1.1. | Sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus). | [5 empty] | Siūlomo analizatoriaus tyrimo principas sausos chemijos analizė, naudojant juosteles. 1. PFS UC-3500_lt, psl. 1
2. Matavimo metodas:
2.1. | Atspindžio (refleksinės) fotometrijos arba lygiavertis. | [5 empty] | Naudojamas matavimo metodas - atspindžio (refleksinė) fotometrija. 1. PFS UC-3500_lt, psl. 2;
3. Ekranas:
3.1. | Lietimui jautrus arba mygtukų pagalba valdomas ekranas, arba lygiavertis sprendimas (gali būti statomas kompiuteris su programine įranga, kuri susieta su bendra analizatorių sistema). | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi lietimui jautrų ekraną. 1. UC-3500_GI_lt, psl. 29;
4. Automatinė juostelių paėmimo sistema:
4.1. | Būtina. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi automatinę juostelių paėmimo sistemą. 1. UC-3500_GI_lt, psl. 31, 56;
5. Automatinė panaudotų juostelių talpa:
5.1. | Būtina. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi automatinę panaudotų juostelių talpą. 1. UC-3500_GI_lt, psl. 25;
6. Kokybės kontrolinė medžiaga:
6.1. | Būtina. Turi būti ne mažiau 2 lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos, skystos, paruoštos naudojimui, nereikia papildomai rankinio darbo. | [5 empty] | Yra dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos, skystos, paruoštos naudojimui, nereikia papildomai skiesti. 1. UC-CONTROL_PI_LT, psl. 1-2;
7. Kokybės kontrolės grafikai:
7.1. | Automatiškai braižomi kontrolės grafikai (pagal Levey-Jennings). | [5 empty] | Siūloma įranga automatiškai braižo kontrolės grafikus pagal Levey-Jennings. 1. UF-1500_IFU_lt, psl. 109, 110; 2. U-WAM_IFU_lt, psl. 75;
8. Naudojamų šlapimo juostelių tipai:
8.1. | Analizatorius privalo turėti galimybę vienu metu nustatyti šiuos parametrus viename mėginyje: šlapimo spalvą, skaidrumą, kraują (eritrocitus), leukocitus, baltymus, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi galimybę vienu metu nustatyti šiuos parametrus viename mėginyje: šlapimo spalvą, skaidrumą, kraują (eritrocitus), leukocitus, baltymus, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį. 1. UC-3500_GI_lt, psl. 11;
9. Analičių specifiškumas:
9.1. | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški šiems parametrams: kraujas arba eritrocitai - intaktiniams eritrocitams ir / arba hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas – bilirubinui; urobilinogenas – urobilinogenui; ketonai – acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui ir baltymams; nitritai – nitritų jonams arba nitritams; gliukozė – gliukozei; leukocitai – intaktiniams ir / arba lizuotiems leukocitams / histiocitams. | [5 empty] | Analičių parodymai specifiški sekantiems parametrams: Eritrocitai - Hemoglobinui; bilirubinas - bilirubinui; urobilinogenas - urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymai -baltymams; nitritai - nitritams; gliukozė - gliukozei; leukocitai - lizuotiems leukocitams. 1. MEDITAPE UC-9A_lt, psl. 1;
10. Analičių jautrumas:
10.1. | Būtinas toks analičių jautrumas (ne didesnis nei): kraujo arba eritrocitų - 10 eritrocitų / mikrolitre arba 0,00024 g/l hemoglobino; bilirubinas – 0,005 g/l bilirubino; urobilinogeno: 0,02 g/l; ketonai: 0,1 g/l; baltymas – 0,2 g/l baltymo; nitritai: 0,5 mg/l nitritų jonų; gliukozė: 0,5 g/l gliukozės; leukocitai – 20 leukocitų / mikrolitre. | [5 empty] | Siūlomas analičių jautrumas: Eritrocitų: 8 RBC/mikrolite; bilirubinas - 0,004 g/l bilirubino; urobilinogeno - 0,016 g/l (pėdsakai); ketonai - 0,08 g/l ; baltymas - 0,12 g/l; nitritai - 0,5 mg/l nitritų jonų; gliukozė - 0,4 g/l; leukocitai - 20 leukocitų/mikrolitre. 1. UC-3500_UC-1000_semi-quantitative ranges_lt, psl.1-4;
11. Interferencijos poveikis:
11.1. | Turi būti analizatoriaus gamintojo pateiktas išsamus galimų interferencinių medžiagų poveikis konkrečioms matuojamoms šlapimo analitėms. | [5 empty] | Gamintojo pateiktas išsamus galimų interferencinių medžiagų poveikis konkrečioms matuojamoms šlapimo analitėms. 1. MEDITAPE UC-9A_lt, psl. 2-3;
12. Diagnostinių juostelių apsauga nuo aplinkos poveikio:
12.1. | Būtina. Diagnostinės juostelės, patalpintos į analizatorių, turi būti apsaugotos nuo aplinkos poveikio (turi būti sandarioje talpoje). | [5 empty] | Diagnostinės juostelės, patalpintos į analizatorių, yra apsaugotos nuo aplinkos poveikio (yra sandarioje talpoje). 1.UC-3500_GI_lt, psl. 24; 2. UC-3500_BO_lt, psl. 31;
13. Tyrimų greitis:
13.1. | Ne mažiau nei 240 tyrimų per valandą. | [5 empty] | Siūlomo analizatoriaus tyrimų greitis - 276 tyrimai per valandą. 1. PFS UC-3500_lt, psl. 2;
14. Minimalus mėginio kiekis:
14.1. | Turi turėti galimybę atlikti tyrimą iš ne didesnio kaip 1,3 ml mėginio tūrio. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius atlieka tyrimą iš 1 ml mėginio tūrio. 1. PFS UC-3500_lt, psl. 2;
15. Kalibravimas:
15.1. | Pagal gamintojo reikalavimus. | [5 empty] | Atliekamas santykio tankio kalibravimas. 1.UC-3500_GI_lt, psl. 59;
16. Analizatoriaus atminties talpa:
16.1. | Turi būti galima saugoti mažiausiai 10 000 pacientų tyrimų rezultatus. | [5 empty] | Analizatorius atminties talpa 10000 tyrimų rezultatų. 1. PFS UC-3500_lt, psl. 2;
AUTOMATINIS ŠLAPIMO NUOSĖDŲ ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS (1 vnt.)
1. Sujungimas ir integralumas su šlapimo cheminės analizės tyrimų analizatoriumi:
1.1. | Galimybė atlikti iš vieno šlapimo mėgintuvėlio cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų automatinės analizės tyrimus nepertraukiamai. | [5 empty] | Galima atlikti iš vieno šlapimo mėgintuvėlio cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų tyrimus nepertraukiamai. 1. PFS SA-52_lt, psl.1; 2. Brosura-Sysmex-UF-1500_LT, psl.2;
2. Funkcijų valdymas:
2.1. | Kompiuterio programinės įrangos pagalba arba lygiavertis sprendimas. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius valdomas programine įranga U-WAM. 1. U-WAM_IFU_lt, psl.11;
3. Tyrimo metodas, naudojamas šlapimo nuosėdų komponentų skaičiavimui:
3.1. | Automatizuota necentrifuguoto šlapimo mikroskopija ir skaitmeninių vaizdų vizualizacija arba automatizuota tėkmės citometrija. | [5 empty] | Siūlomas prietaisas naudoja automatinę tėkmės citometriją identifikuojant šlapimo nuosėdose esančius komponentus. Mėginys nėra necentrifuguojamas ar kaip kitaip veikiamas. 1. PFS UF-1500_lt, psl.2; 2.UF-1500_IFU_lt, psl. 66, 131;
4. Mėginio tūris:
4.1. | Turi turėti galimybę atlikti šlapimo tyrimą iš ne didesnio nei 2 ml mėginio tūrio, atsižvelgiant į negyvąjį tūrį. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi galimybę atlikti šlapimo tyrimą iš 2 ml mėginio tūrio, atsižvelgiant į negyvąjį tūrį. 1.UF-1500_IFU_lt, psl. 131; 2. PFS UF-1500_en, psl.3;
5. Skubaus arba šlapimo, kurio tūris yra mažas, mėginio atlikimo funkcija:
5.1. | Turi būti galimybė atlikti skubaus šlapimo mėginio matavimą iš ≤ 1,2 ml tūrio mėginio. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi galimybė atlikti skubaus šlapimo mėginio matavimą iš 0,6 ml tūrio mėginio. 1. UF-1500_IFU_lt, psl. 131; 2. PFS UF-1500_en, psl.3;
6. Kiekybiškai nustatomi diagnostiniai parametrai šlapimo mėginyje:
6.1. | Šlapime turi būti kiekybiškai nustatomi, automatiniu režimu, nedalyvaujant operatoriui, šie parametrai: eritrocitų skaičius mikrolitre, leukocitų skaičius mikrolitre, epitelio ląstelių skaičius mikrolitre, plokščiojo epitelio skaičius mikrolitre, ne-plokščiojo epitelio skaičius mikrolitre, pereinamojo epitelio skaičius mikrolitre, inkstų kanalėlių epitelio skaičius mikrolitre, cilindrų skaičius mikrolitre, hialininių cilindrų skaičius mikrolitre, pataloginių cilindrų skaičius mikrolitre, bakterijų skaičius mikrolitre, kristalų skaičius mikrolitre, į mieles panašių ląstelių skaičius mikrolitre, spermatozoidų skaičius mikrolitre. | [5 empty] | Šlapime kiekybiškai nustatomi, automatiniu režimu, nedalyvaujant operatoriui, šie parametrai: eritrocitų skaičius mikrolitre, leukocitų skaičius mikrolitre, epitelio ląstelių skaičius mikrolitre, plokščiojo epitelio skaičius mikrolitre, ne-plokščiojo epitelio skaičius mikrolitre, pereinamojo epitelio skaičius mikrolitre, inkstų kanalėlių epitelio skaičius mikrolitre, cilindrų skaičius mikrolitre, hialininių cilindrų skaičius mikrolitre, pataloginių cilindrų skaičius mikrolitre, bakterijų skaičius mikrolitre, kristalų skaičius mikrolitre, į mieles panašių ląstelių skaičius mikrolitre, spermatozoidų skaičius mikrolitre. 1. PFS UF-1500_lt, psl. 1, 2; 2. UF-1500_IFU_lt, psl. 11, 216;
7. Rezultatų pateikimas:
7.1. | Turi būti galimybė pateikti rezultatus šiais vienetais: mikroL (dalelių skaičius/µl); HPF (DPL), LPF (MPL). | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi galimybė pateikti rezultatus šiais vienetais: mikroL (dalelių skaičius/µl); HPF , LPF . UF-1500_IFU_lt, psl. 216;
8. Patologinių rezultatų žymėjimas:
8.1. | Turi būti gautų patologinių rezultatų perspėjamasis žymėjimas. | [5 empty] | Siūloma įranga patologinius rezultatus pažymi specialiu, perspėjamuoju ženklu. 1. U-WAM_IFU_lt, psl. 157; 2. UF-1500_IFU_lt, psl. 154;
9. Vidaus kokybės kontrolė:
9.1. | Ne mažiau 2 lygių, normos ir patologijos, atliekama kasdien. Kontrolinė medžiaga turi patvirtinti šiuos pagrindinius parametrus: eritrocitai, leukocitai, epitelio ląstelės, bakterijos, cilindrai. | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi 2 lygių kontrolės, normos ir patologijos, kurios atliekamos kasdien. Kontrolinė medžiaga patvirtina šiuos pagrindinius parametrus: eritrocitai, leukocitai, epitelio ląstelės, bakterijos, cilindrai. 1. UF-CONTROL_lt, psl.1; 2. UF-1500_IFU_lt, psl. 98; 3. PFS UF-1500_lt, psl.4;
10. Kokybės kontrolės grafikai:
10.1. | Braižomi automatiškai. | [5 empty] | Kokybės kontrolės grafikai braižomi automatiškai. 1. UF-1500_IFU_lt, psl. 109, 110;
11. Našumas:
11.1. | Ne mažiau 40 šlapimo tyrimų per valandą. | [5 empty] | Siūlomo analizatoriaus našumas 60 šlapimo tyrimų per valandą. 1.UF-1500_IFU_lt, psl. 54;
12. Brūkšninių kodų identifikavimo sistema:
12.1. | Vidinė ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | [5 empty] | Siūlomas analizatorius turi vidinė ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.