Atviro konkurso sąlygų 5 priedas
ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS – 1 VNT.
2. Biocheminio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija – 1 vnt. V5600 biocheminis modulis
Teikėjas privalo pasiūlyti vieną analizatorių atliekantį visus išvardintus tyrimus arba pateikti alternatyvą (kelis analizatorius) reikiamiems tyrimams atlikti. Visi 2 pirkimo daliai siūlomi analizatoriai turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus:
	Eil. 

Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	Vitros 5600 (biocheminis modulis/gamintojas Ortho Clinical Diagnostics)

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Automatinis biocheminis analizatorius su duomenų ir procesų valdymo bei kontrolės įranga
	Automatinis biocheminis analizatorius su duomenų ir procesų valdymo bei kontrolės įranga

Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(18 psl., Intellicheck® Technology, 1-6) ir “VITROS_operatoriaus vadovas_LT_sutrumpintas” (6 psl.)

	3.
	Pagrindinio analizatoriaus našumas
	ne mažiau kaip 800 tyrimų per valandą
	Pagrindinio analizatoriaus našumas - ne mažiau kaip 800 tyrimų per valandą
945 testai per valanda.

Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“Official letter from ortho about test per hour” ir “Rastas is gamintojo del analizatoriaus nasumo V5600”, “Rasto vertimas del V5600 analizatoriaus nasumo_skenuotas”, “Oficialus rastas del analizatoriaus nasumo_V5600”, kitų dokumentų pavadinimai:
„V5600 specification_EN“ (1 psl., reagents) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“.

	4.
	Programinė įranga
	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis
	Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo funkcijomis -  Intellicheck

Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(18 psl., Intellicheck® Technology, 1-6) ir “VITROS_operatoriaus vadovas_LT_sutrumpintas” (6 psl.)

Archivavimas
Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(324 psl., archive records onto

an export device for backup…. Viršuje) (17-38) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	5.
	Analizatoriaus jungtys
	Prie Pagrindinio analizatoriaus turi būti galimybė prijungti imunologinį analizatorių apjungiant analizatorių valdymą, būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę
	Analizatoriaus jungtys - Prie Pagrindinio analizatoriaus turi būti galimybė prijungti imunologinį analizatorių apjungiant analizatorių valdymą, būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę

Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(20 psl., Interactive System Management …. Ir  Remote Connectivity ….) (1-8) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”. IR RAŠTAS “Rastas-del siulomos įrangos instaliavimo ir prijungimo prie informacinės sistemos EISIS ir kt.”

	6.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
	Dvikryptė komunikacija- Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(20 psl., Interactive System Management …. Ir  Remote Connectivity ….) (1-8) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”. IR RAŠTAS “Rastas-del siulomos įrangos instaliavimo ir prijungimo prie informacinės sistemos EISIS ir kt.”

	7.
	Atitikimas dirketyvoms
	Atitiktis in -vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC
	CE sertifikatas
Failo pavadinimas “Analizatoriu CE ”,

dokumentų pavadinimai

“DoC VITROS 5600 System” ir “VITROS 5600 ANALIZATORIUS” 

	8.
	Reagentai
	Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas, po vieną, dvi talpykas metodui
	Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas, po vieną, dvi talpykas metodui

Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai
“hsCRP_J21261_EN_I” (2 psl.)
Ir failo pavadinimas 

“Nuotraukos”

	9.
	Reagentų pozicijos analizatoriuje
	ne mažiau 45 metodų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema
	Ne mažiau 45 metodų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema 
Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“ V5600 specification_EN“

ir “Reikalingu punktu vertimas I LT“

	10.
	Galimybė dirbant keisti reagentų talpyklas
	Būtina
	Galimybė dirbant  keisti reagentų talpyklas.

Failo pavadinimas “ V5600 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai
„V5600 operator manual_EN“ (255 psl.) “ The Reagent Management feature enables you to review current inventory

information for the reagents loaded on the system. Using this function, you can

load and unload reagents as necessary.”
Ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“. 

	11.
	Reagentų stabilumas analizatoriuje
	Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau savaitės
	Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau savaitės
Failo pavadinimas “ V5600 analiz.aprasymai ”,

dokumentų pavadinimai

“hsCRP_J21261_EN_I” (2 psl., gale lentelėje) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT” 

	12.
	Galimybė tirti HbA1c iš kraujo(EDTA), be pagalbinio apruošimo
	Būtina
	Galimybė tirti HbA1c iš  kraujo(EDTA)
Failo pavadinimas “ V5600 analiz.aprasymai ”,

dokumentų pavadinimai

„V5600 specification_EN“ (1 psl., sample types) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“ 

	13.
	Mėginiai
	Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
	Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose 
Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“V5600 specification_EN” (1 psl.)

ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	14.
	Mėginių įkėlimas, išėmimas
	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius
	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius

Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 operator manual_EN

(47 psl.) (Once the samples are in

position, MICROSLIDE METERING and MICROIMMUNOASSAY METERING

PROBOSCISES aspirate the sample using VITROS VersaTips™ and dispense

it as required to process the assays)  ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	15.
	Skubių tyrimų atlikimo galimybė
	Skubių tyrimų galimybė su išpilstymo ir tyrimo atlikimo pirmenybe nestabdant pradėtų procesų
	Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė
Failo pavadinimas “ V5600 analiz.aprasymai ”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 operator manual_EN

(122 psl STAT Priority (9-10) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT“

	16.
	Mėginio kiekis iš kurio galima atlikti tyrimą
	ne daugiau 90 µl
	Mėginio kiekis iš kurio galima atlikti tyrimą - ne daugiau 90 µl
Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 specification_EN
(1 psl., Sample Volume) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	17.
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas
	Būtina
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas

Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 operator manual_EN

(21 psl., Reagent Bar Code Readers (1-9) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	18.
	Brūkšninių kodų tipai
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c
Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 operator manual_EN” (21 psl.) (Universal Sample Bar Code Reader..) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”

	19.
	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
	Pateikiama su prietaisu
	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
Failo pavadinimas “V5600 analiz.aprasymai”,

Dokumentų pavadinimai:

“V5600 operator manual_EN” ir “VITROS_operatoriaus vadovas_LT_sutrumpintas”

	20.
	CE sertifikatas
	Būtina
	CE sertifikatas
Failo pavadinimas “Analizatoriu CE ”,

dokumentų pavadinimai

“DoC VITROS 5600 System” ir “VITROS 5600 ANALIZATORIUS” 


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas).

- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
10. PIRKIMO OBJEKTO DALIS – IMUNO-HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS
10.1. Imuno-hematologinių sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.) AutoVue innova
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
	
	AutoVue Innova analizatorius, gamintojas Ortho Clinical Diagnostics GmbH

	2.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti , imuninių antikūnų paieškai bei antigenų nustatymui.
	Visiškai automatizuota testavimo sistema

skirta kraujo grupėms ir suderinamumo testavimui 

Failo pavadinimas “AutoVue Innova analiz.aprasymai”, dokumento pavadinimas “AutoVue_LT_Naudotojo vadovas” (5 psl.), (knygoje žymėjimas apačioje 2-1, skyrius 2) ir “AutoVue_EN_Operator manual” (45 psl.) (knygoje žymėjimas apačioje 2-1, skyrius 2)

	3.
	Analizatoriuje turi būti integruoti:
	Brūkšninių kodų skaitytuvas, inkubatorius, centrifuga, rezultatų nuskaitymo įrenginys, kompiuteris procesų valdymui ir rezultatų interpretavimui, privalomas nuotolinis analizatoriaus valdymas, rezultatų perdavimas į laboratorijos/ ligoninės informacinę sistemą, STAT funkcija skubiems tyrimams, analizatoriuje turi būti išsaugoma kasėtės nuotrauka, tyrimų rezultatai ir įvertinimas
	Brūkšninių kodų skaitytuvas, inkubatorius, centrifuga, rezultatų nuskaitymo įrenginys, kompiuteris procesų valdymui ir rezultatų interpretavimui, nuotolinis analizatoriaus valdymas, rezultatų perdavimas į laboratorijos/ ligoninės informacinę sistemą, STAT funkcija skubiems tyrimams, analizatoriuje išsaugoma kasėtės nuotrauka, tyrimų rezultatai ir įvertinimas
Failo pavadinimas “AutoVue Innova analiz.aprasymai”, dokumento pavadinimas “AutoVue_LT_Naudotojo vadovas” (10,15,85 psl.)
(knygoje žymėjimas apačioje 2-6, 2-11, skyrius 2 ir 7-2, skyrius 7)

 ir “AutoVue_EN_Operator manual” (50,55,154 psl.)
(knygoje žymėjimas apačioje 2-6, 2-11, skyrius 2 ir 7-4, skyrius 7)

	4.
	Greitas centrifugavimo laikas
	Ne ilgesnis nei 5 min.
	Ne ilgesnis nei 5 min..

Failo pavadinimas “AutoVue Innova analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai “AutoVue Innova presentation in EN_original” (25 ir 30 skaidrės), “Centrifugation AutoVue_EN “, “Reikalingu punktu vertimas I LT “ ir Trumpa atlikimo technika – gera”

	5.
	Reagentai, priedai imunohematologiniams tyrimams, atliekamiems pilnai automatiniu būdu, naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją
	Būtina
	Reagentai, priedai imunohematologiniams tyrimams, atliekamiems pilnai automatiniu būdu, naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją būdu 
Failo pavadinimas “AutoVue Innova analiz.aprasymai”, dokumento pavadinimas “AutoVue_LT_Naudotojo vadovas” (38 ir paveiksliukas 85 psl.)

(knygoje žymėjimas apačioje 6-3, skyrius 6 ir 7-2, skyrius 7)

 ir “AutoVue_EN_Operator manual” (105,154 psl.)
(knygoje žymėjimas apačioje 6-3, skyrius 6 ir 7-4, skyrius 7)
Dar dėl stulpelinės agliutinacijos technologijos
“e631300076_EN poly” (pavadinimas straipsnio “PRINCIPLE OF PROCEDURE”) ir ““Reikalingu punktu vertimas I LT “

	6.
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.
	Būtina
	Analizatorius turi galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.

Failo pavadinimas “AutoVue Innova analiz.aprasymai”, dokumento pavadinimas “AutoVue_EN_Operator manual” (26 pls.) “Reikalingu punktu vertimas I LT”. 

	7.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.

Failo pavadinimas “AutoVue Innova analiz.aprasymai”, dokumento pavadinimas “LIS Guide sm158516” (30 ir 34 psl.) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT_LIS Guide sm158516” taip pat ir tiekėjo (UAB VITROLAB) RAŠTAS PAVADINIMU “Rastas-del siulomos įrangos instaliavimo ir prijungimo prie informacinės sistemos EISIS ir kt.”


- Įranga bus  ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas instaliuos ir prijungs įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokys su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas).

- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas nurodė pats užpildydamas specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikiamas reikalingas reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekis, numatomas nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
11. PIRKIMO OBJEKTO DALIS –ENG TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS
11.1. ENG sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.) iSED
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
	
	iSED ENG analizatorius, Alcor Scientific gamintojas

	2.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Analizatorius ENG nustatymui, kuris atlieka tyrimus iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. Gali būti naudojamas tas pats, bendro kraujo, mėgintuvėlis.
	Analizatorius ENG nustatymui, kuris atlieka tyrimus iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (6 psl.) ir “iSED Operator's Manual” (7 psl.)

	3.
	Analizatorius turi būti kalibruotas, jame turi būti įmontuotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas, maišyklė, atliekų talpa
	Būtina
	Imontuotas vidinis brūkšninis kodų skaitytuvas
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (17 psl.) ir “iSED Operator's Manual” (18 psl. skyrius 8.1)

Automatiškai sumaišo 
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (18 psl.) ir “iSED Operator's Manual” ( 19 psl. skyrius 8.2)

 „iSED“ įrenginiai yra sukalibruoti gamykloje 
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (22 psl.) ir “iSED Operator's Manual” ( 23 psl. skyrius 11)

Atliekų buteliukas 
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (30 psl.) ir “iSED Operator's Manual” ( 31psl. skyrius 15.2)

	4.
	Automatinio prasiplovimo funkcija
	Būtina
	Automatinio prasiplovimo funkcija
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “Alcor Scientific letter about 4 and 40 technical requirements” ir “ALCOR laisko vertimas_LT”

	5.
	Tyrimui naudojamas mėginio tūris
	Ne daugiau kaip 200 µl
	Tyrimui naudojamas mėginio tūris - 100 μL kraujo
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (46 psl.) ir “iSED Operator's Manual” (47 psl. skyrius 21)

	6.
	Nuolatinis mėginių įdėjimas, vienu metu galima tirti nuo 1 iki 20 ėminių.
	Būtina
	Nuolatinis mėginių įdėjimas, vienu metu galima tirti iki 20 mėgintuvėlių
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (18 psl.) ir “iSED Operator's Manual” (19 psl. skyrius 8.2)

	7.
	Tyrimo trukmė
	≤ 5 min
	Tyrimo trukmė≤ 5 min (Išspausdinti, pirmi rezultatai prieinami praėjus 19 sek). 
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”,, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (46 psl.) ir “iSED Operator's Manual” (47 psl. skyrius 21)


	8.
	Tyrimo principas
	Kiekybinė kapiliarinė fotometrija
	Fotometrinis reoskopas
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”,, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (46 psl.) ir “iSED Operator's Manual” (47 psl. skyrius 21)

	9.
	Jungtys
	Analizatorius privalo turėti ESIS jungtį
	RS232 DB9 apgaubiamoji jungtis duomenų perdavimui
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”,, dokumentų pavadinimai “iSED_Naudotojo vadovas (14 psl.) ir “iSED Operator's Manual” (47 psl. skyrius 21)

	10.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Automatinio prasiplovimo funkcija
Failo pavadinimas “iSED analizatoriaus aprasymai”, dokumentų pavadinimai “Alcor Scientific letter about 4 and 40 technical requirements” ir “ALCOR laisko vertimas_LT”


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas)
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
PASTABA:
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

2. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkti didesnius (iki 20 proc.) arba mažesnius kiekius prekių, priklausomai pagal poreikį;

3. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Lietuvoje galiojančius standartus bei LR Sveikatos ministerijos apsaugos nustatytas sąlygas.

5. Prekių pristatymo vieta: 1 – 16 pirkimo dalių prekių pristatymo vieta - VšĮ Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. 

                                           17 – 22 pirkimo dalių prekių pristatymo vieta - VšĮ Antakalnio g. 124, LT-10207 Vilnius.

6. Tiekėjas įsispareigoja atlikti analizatorių techninį aptarnavimą sutinkamai su techninėmis instrukcijomis.

7. Tiekėjas įsipareigoja teikti analizatorių techninį aptarnavimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį (paslaugos ir medžiagų/detalių kaina turi būti įskaičiuota į analizatorių nuomos kainą).
8. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms standartus, atlikti kitus įsipareigojimus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.

	DIREKTORIUS
	
	
	
	VAIDAS JANKAUSKIS
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


PAGE  
1

