NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS KRAUJO GRUPAVIMO REAGENTAS ORTHO™ Sera Anti-Lea (Anti-LEI)

ORTHO™ Sera Anti-Leb (Anti-LE2)

6904497

6904498

Paskirtis

Tik in vitro Diagnostikai

Tiesioginiam agliutinacijos testui pagal Stulpelių Agliutinacijos Technologiją

Anti-Lea reagentas skirtas kokybiniam in vitro žmogaus  antigenų Lea ant eritrocitų aptikimui taikant tiesioginį agliutinacijos testą.

Anti-Leb reagentas skirtas kokybiniam in vitro žmogaus antigenų Leb ant eritrocitų aptikimui taikant tiesioginį agliutinacijos testą.

Santrauka ir paaiškinimas

Monokloniniai Anti-Lea ir Anti-Leb kraujo grupavimo reagentai leidžia eritrocitus klasifikuoti į vieną iš keturių fenotipų: Le(a-b+), Le(a+b-), Le(a-b-), Le(a+b+). Fenotipas Le(a+b+) yra labai retai sutinkamas.

Eritrocitų agliutinacija su šeis reagentais rodo, kad atinkmas ieškomas antigenas yra ant paciento eritrocitų paviršiaus.

Lewis antigenai taip pat randami serume ir kituose kūno skysčiuose. Eritrocitai, paiimti iš virkštelės, neturi panakamo kiekio Lewis antigenų, kad su šeis reagentais agliutinacijos būdu butų jie indentifikuoti. Virkštelės eritrocitai bus grupuojami kaip Le(a-b-). Kūdikių Lewis antigenų būsena nera aiški apytiksliai iki  metų1.

Procedūros principai

Kai naudojamas pagal rekomenduojamą technologiją, šis reagentas sukelia eritrocitų agliutinaciją (susodinimą grupėmis) kurie turi Lea ar Leb  antigenus. Jei agliutinacijos nėra -  tai reiškia, kad nėra Lea ar Leb  antigenų ant eritrocitų sienelių.

Reagentai

Anti-Lea tiekiamas kaip vienas reagentas.

1 buteliukas turintis 3 mL pelės monokloninių antikunių su tipais IgM  (Ląstelių linija LEA1) kuriame yra  0.1% (w/v) natrio azido.

Anti-Leb tiekiamas kaip vienas reagentas.

1 buteliukas turintis 3 mL pelės monokloninių antikunių su tipais IgM  (Ląstelių linija LEA1) kuriame yra  0.1% (w/v) natrio azido.

Reagentas paruoštas naudoti. Naudokite tiesiai iš buteliuko.

Saugojimas

Laikyti 2—8 °C.

Kol naudojamas, gali būti kambario temperatūroje (15—30 °C). Uždėkite dangtelį kai nenaudojamas.

Mėginio surinkimas

Nereikalingas specialus paciento/donoro oaruošimas prieš mėginio paėmimą. Mėginiai turėtų būti renkami aseptinėmis sąlygomis su antikoaguliantais. Mėginiai turi būti tiriami iš karto po paėmimo. Jei užtrunka, mėginiai turbi būti laikomi 2—8 °C temperatūroje. Neturėtų būti naudojami kraujo mėginiai, turintys hemolizės požymių ar užsiteršimo. Nenaudokite surinkimo mėgintuvėlių, kuriuose yra plazmos / ląstelių atskyrimo laikmena. Mėginiai paimti į EDTA turi būti analizuojami per 7 dienas. Donoro kraujas su citrato antikoaguliantu gali būti tiriamas iki galiojimo pabaigos.

Įspėjimai

Nenaudokite jei yra drumstumas.

Neskieskite.

Nenaudokite pasibaigus galiojimui.

Anti-Lea reagente yra 0.1% (w/v) natrio azido.

Anti-Leb reagente yra 0.1% (w/v) natrio azido.

Reagentus laikykite kaip potencialiai  infekuojančius.

Tik in vitro diagnostikai.

Perspėjimas:	Natrio azidas gali būti toksiškas jei sugertas ir gali reaguoti su švino ir vario vamzdynais formuodamas sprogius junginius. Jei išpiltas į kanalizaciją – nuleiskite daug vandens. (R22- Žalinga jei nurytas).

Perspėjimas:	Medžiaga iš kurios buvo ruošiamas šis produktas nereagavo į HBsAg, Anti-ŽIV 1/2 ir Anti-HCV. Nėra žinomų būdų, užtikrinančių, kad produktas pagamintas iš žmogaus kraujo neperduos pavojingos infekcijos. Reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

Procedūra

Bendra informacija

Šis reagentas buvo standartizuotas naudojimui pagal žemiau pateiktą procedūrą. Jei naudojama kitokių technologijų sistemose, nėra garantijos, kad produktas veiks kaip priklauso. Naudojant automatinius aparatus, remkitės procedūromis, nurodytomis gamintojo pateiktoje naudojimo instrukcijoje ir nussistatykite atitinkamas patvirtinimo procedūras.

Pateikiamos medžiagos

ORTHO™ Sera Anti-Lea

ORTHO™ Sera Anti-Leb

Papildomos reikiamos medžiagos, kurios nepateikiamos rinkinyje

•	Izotoninis tirpalas

•	Reagentas RBC tinkantis Anti-Lea kontrolei

•	Reagentas RBC tinkantis Anti-Leb kontrolei

•	„Reverse Diluent Ortho BioVue® System“ Kasetės

•	Micropipetė dozavimui 10 μL, 40 μL ir 50 μL

•	Ortho BioVue® System Centrifuga

Tyrimo procedūra

Tiesioginis Agliutinacijos Testas

1.   Paruoškite 0.8% arba 3-5% raudonųjų kūnelių suspensiją iš paciento/donoro kraujo, naudodami izotoninį tirpalą.

2.   Leiskite kasetei ir reagentui sušilti kambario temperatūroje.

3.   Pažymėkite kasetes atitinkamai su mėginio identifikacija.

4.   Įpilkite 40 μL reagento „antisera“ į atitinkamą atidarytos kasetės reakcijos stulpelį(-ius). Nepalieskite pipete reakcijos stulpelio. Jei tai nutinka, pakeiskite pipetės antgalį prieš pereinant prie kito stulpelio.

5.   Įpilkite 50 μL 0.8% eritrocitų suspensijos arba 10 μL 3-5% eritrocitų suspensijos į atitinkamą reakcijos stulpelį(-ius) kasetėje.

6.   Stebėkite, kad reakcijos kameros(-ų) turinys yra sujungti kartu. Jei reikia, bakstelėkite švelniai.

PASTABA: Užtikrinti, kad reagentai pasilieka reakcijos stulpelyje. Neturėtų susimaišyti reaktantai su reagentais stulpelyje prieš centrifugavimą.

7.   Nedelsdami centrifuguokite kasetę naudodami Ortho BioVue® System Centrifūgą.

8.   Nuskaitykite individualių stulpelių priekį ir galą dėl agliutinacijos.

9. Užrašykite reakcijos stiprumą.

Naudojimo instrukcijos

Rezultatų interpretavimas

Agliutinacija = teigiamas rezultatas

Nėra agliutinacijos = neigiamas rezultatas

Rezultatų stabilumas

Testo rezultatai turi būti nuskaitomi, interpretuojami ir užrašomi baigus centrifugavimą

Kokybės Kontrolė

Kokybės kontrolė (QC) reagentui reikalinga. Kontrolė turi būti atliekama kiekvienai  reagento partijai tą dieną kai naudojamas pagal standartines procedūras.

Procedūros apribojimai

1.   Geresni/aiškesni rezultatai gaunami su šviežiais mėginiais.

2.   Silpnos išraiškos antigenai gali sukelti klaidingai-neigiamas reakcijas.

3.   Rezultatų anomalijas gali sukelti:

.	Fibrinas ar kietosios dalelės

.	Eritrocitai prikibę prie stulpelio sienelių

.	DAT teigiami eritrocitai

.	Nenaudokite kasečių, kurios atrodo sugadintos (pvz., pažeistas sandarumas, įtrūkimai, burbuliukai), išdžiuvusių (pvz., skysčio lygis yra ties ar žemiau stiklo rutuliukų) arba pakitusios spalvos (dėl bakterinės taršos).

.	Kai mažai skysčio kasetėje gali sukelti (silpnai) klaidingai teigiamus rezultatus.

.	J reakcijos būna dėl didelės eritrocitų koncentracijos. J reakcijos gali būti gautos jei per centrifugavimą kasetės netinkamai įsistatę laikiklyje ar arba neįsisuko 90 laipsn. kampu.

Note: J reakcija susideda iš ląstelių formuojančių dugną rutuliukų stulpelio dugne ar mikromėgintuvėlyje, kai kažkuri ląstelių dugno pusė pasikelia.

Dugnas gali būti suardytas.

4.   Tyrimai su šiomis ar kitomis anomalijomis turi būti pakartojami.

5.   Klaidingi rezultatai gali atsirasti jei galutinės reakcijos neįvertinamos po centrifugavimo.

6.   Maišytų ląstelių populiacijos gali būti kai yra vaisiaus, motinoje, kraujavimas ar transplantacija.

Explotacinės savybės

Laukiami rezultatai*

Patvirtinimo bandymų rezultatai, mėginiai, kurie buvo tirti su ORTHO™ Sera Anti-Lea pelės monoklonais IgM and ORTHO™

Sera Anti-Leb pelės monoklonais IgM su Ortho BioVue® Stulpelinės agliutinacijos technologija (CAT) pateikti žemiau:

| Reagentas | Tyrimų Skaičius ** | CAT eritrocitų Suspensija | Atitikimas*** | Teigiami mėginiai įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | Dažnumas (%) |
| Anti-Lea | 296 | 0.8% | 100% | 69 | 23 |
|  | 100 | 3-5% |  |  |  |
| Anti-Leb | 298 | 0.8% | 99% | 191 | 64 |
|  | 100 | 3-5% |  |  |  |

* Duomenys iš „Alba Bioscience Limited“.

**Atitikimas tarp šių ir nepriklausomų reagentų.

Rezultatai buvo vertinami pagal CE produktus, naudojančius atitinkamą metodą.

Rezultatai buvo vertinamai pagal panašių produktų su CE  ženklinimu ir panašiomis tyrimo metodikomis rezultatais.

Į tyrimus įtrauktas minimalus skaičius mėginių: donorų ir pacientų, kiekvieno po 10%; naujagymių mėginiai min. 2%; Kraujo grupių mėginiai ABO A ar B min 40%. Bendra proporcija O mėginių testuotų su ORTHO™ Sera Anti-Lea buvo 41%. Bendra proporcija O mėginių testuotų su ORTHO™ Sera Anti-Leb buvo 40%. Bandymų rezultatai parodė tipinį antigeno aptikimo dažnį pagal tyrimus atliktus Jungtinėje karalystėje.1

Specifinės atlikimo charakteristikos

ORTHO™ Sera Anti-Lea pelės monokloniniai IgM ir ORTHO™ Sera Anti-Leb pelės monoklonioniai IgM kraujo grupių reagentai buvo testuojami rankiniu būdu naudojant Ortho BioVue® Sistemą ir  buvo naudojami atsižvelgiant į naudojimo instrukcija, nustatyta, kad būtent žmogaus eritrocitai su atitinkamu antigenu.

ORTHO™ Sera Anti-Lea reagentas reaguoja su  ląstelėmis su Lea antigenu.

ORTHO™ Sera Anti-Leb reagentas reaguoja su  ląstelėmis su Leb antigenu.

For additional information or technical support, contact Customer Technical Support.

Literatūra

1. Daniels, G. Human Blood Groups, 2nd ed. Oxford; Malden MA: Blackwell Science, 2002.

2. Reid MA, Lomas-Francis C. The Blood Group Antigen Facts Book, 2nd ed. London, Academic Press, 2004.

3. Klein HG, Anstee DJ. Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine, 11th ed. Oxford; Malden MA: Blackwell Publishing, 2005.

4. Roback JD, Combs MR, Grossman BJ, Hillyer CD, eds. Technical Manual, 17th ed. Bethesda, MD: AABB, 2011.

Simbolių paaiškinimas

Revizijų santrauka

| Data | Versija | Skyrius | Techniniai pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-05-15 | 1.0 |  | Pirminė versija. |

Naudojimo instrukcijos

Išplatintas:

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

1001 US Highway 202

Raritan, NJ 08869 USA

ORTHO™ Sera Anti-Lea is a trademark of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. ORTHO™ Sera Anti-Leb is a trademark of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

© Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2013