Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius

NAUDOTOJO

VADOVAS

Kat.112-00101

Naudotojo vadovas

iSED®

Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius

Kat. 112-00101

ALCOR Scientific Inc.

20 Thurber Boulevard

Smithfield, RI 02917

WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM

Gerb. „iSED®“ kliente,

„ALCOR Scientific“ norėtų jus pasveikinti įsigijus šį įrenginį, leidžiantį greitai, efektyviai ir tiksliai nustatyti eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) rezultatus (1 techninės specifikacijos reikalav.). Pasveikindami pateikiame informacijos paketą, kuris padės jums pradėti darbą su šiuo įrenginiu. Tikimės, kad ši informacija leis jums lengviau naudoti „iSED“. Pridedame:

„iSED“ trumpąjį vadovą

Šis trumpas vadovas apima paprastą sąranką ir naudojimo nurodymus.

Garantinę kortelę

Šiam įrenginiui taikoma vienerių (1) metų garantija. Norėdami užtikrinti jos taikymą, privalote suaktyvinti savo garantiją užpildydami su įrenginiu pateikiamą garantinę kortelę ir nusiųsdami ją atgal ALCOR. Serijos numerio etiketė yra ant galinio analizatoriaus skydelio. Daugiau informacijos ir nurodymų žr. paskutiniame Naudotojo vadovo puslapyje.

„ALCOR Scientific“ teikia techninį palaikymą nuo pirmadienio iki penktadienio 8:30 – 17:00 Rytų standartiniu laiku (išskyrus visas valstybines JAV šventes), kad jums padėtų kiek įmanoma greičiau. Techninio palaikymo komandą galima pasiekti pasinaudojus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

| Nemokamas tel. | (800) | 495 5270 (tik JAV) | Faksas +1 (401) 737.4519 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1 (401) | 737 3774 |  |
| Adresas korespondencijai: | ALCOR Scientific Inc. |  | El. paštas: techservice@alcorscientific.com |
|  | 20 Thurber Blvd |  |  |
|  | Smithfield, RI 02917 USA (JAV) |  |  |

Iškilus klausimams dėl šiame vadove pateikiamos informacijos, nedvejokite ir susisiekite su ALCOR arba savo įgaliotuoju ALCOR pardavėju.

Dėkojame, kad pasirinkote ALCOR gaminius ir nekantriai laukiame, kada galėsime pasitarnauti jūsų laboratorijai!

Pagarbiai

„ALCOR Scientific“ palaikymo komanda

2

TURINYS

Simbolių nuorodos

Toliau pateikiamas simbolių sąrašas ir nurodoma jų reikšmė, naudojama įrenginyje, eksploatacinės medžiagos ir priedų žymėjimas.

Simbolis	Reikšmė

Įrenginys atitinka Europos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus.

Pagaminimo data

Gamintojas

Serijos numeris

In vitro diagnostinis medicininis prietaisas

Gaminio / nuorodinis numeris

Saugiklio  parametrai (nurodyti ant ser. numerio etiketės, keiskite tos pačios vertės ir

to paties tipo saugikliu)

Kintamoji vienos fazės srovė

Žr. instrukciją – daugiau informacijos pateikiama instrukcijų vadove

Temperatūros apribojimas – laikymo reikalavimų intervalas

EEĮ atliekos: elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimas

Biologinis pavojus: reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių

Įspėjimas: judančios dalys

Įspėjimas: aštri adata

Perspėjimas: žr. naudotojo vadovą ir laikykitės saugos perspėjimų

Įspėjimas: galite patirti elektros šoką

Įspėjimas: įrenginys yra sunkus. Keldami būkite atsargūs ir (arba) paprašykite pagalbos.

3

TURINYS

- PASKIRTIS……...…………………………………………………………………...  6

- Metodika…………………………………………………………….......…………...  6

  - Istorija

  - Palyginimas su esamais metodais

  - Metodų apribojimai

- Procedūros principas……………………………………………….....……….....  7

- Bendroji informacija…………………………………………………………….....  8

  - Naudoti in vitro diagnostikoje

  - Pastabos, atsargumo priemonės, perspėjimai ir biologiniai perspėjimai

  - Atsargumo priemonės ir saugos informacija

  - Mėginiams taikomi reikalavimai

  - Mėgintuvėliui taikomi reikalavimai

- Įrenginio apžvalga…………………………………………………………………. 11

  - Ypatybės

  - Dalių identifikavimas

  - Eksploatacinės medžiagos

  - IWASH skystis

- Išpakavimas ir sumontavimas…...…………………………………………….  13

  - Įrenginio išpakavimas

  - Dėžės turinys

  - Maitinimo laido prijungimas

  - RS-232 jungtis

- Paleidimas………………………………………………………………………….  15

  - Simbolių aprašas

  - Jutiklinio ekrano meniu

  - Datos ir laiko užprogramavimas

- Naudojimo instrukcijos………………………………………………………….  17

  - Paciento identifikavimas

  - Automatinė ID procedūra

  - Rankinis duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis su brūkšniniu kodu

  - Rankinis duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis be brūkšninio kodo

  - Automatiškai priskirto identifikavimo numerio formatas

- Mėginių paėmimas…………………………………………………………….….  21

  - Suderinamumas su CBC mėginių paėmimo mėgintuvėliais

  - Mėginių paėmimo procedūra

- Supaprastintos procedūros apžvalga…………………….............................  22

- Sukalibravimas……………………………………………………………….…...  22

- Procedūros apribojimai………………………………………………………….  22

4

TURINYS

- Pajėgumas…………………………………………………………….....................  22

  - Numatytos vertės

  - Veikimas

  - Rezultatų formatas

  - Atspausdinti rezultatai su klaidos pranešimu

  - Pakartotinis rezultatų atspausdinimas

  - Apžvalgos rezultatai

- Kortelės „Smart Cards“……………………………………………………………  26

  - Kreditų atsisiuntimas iš testinės kortelės

  - Mažo ir nulinio kreditų skaičiaus indikatoriai ir signalai

- Reguliari techninė priežiūra……………………………………………………..…29

  - Spausdintuvo popieriaus pakeitimas

  - Panaudoto buteliuko pakeitimas

  - Pilno panaudoto buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai

  - „iWASH“ buteliuko pakeitimas

  - Tuščio „iWASH“ buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai

  - Saugiklio pakeitimas

- Sistemos būsena, klaidos kodai ir perspėjamieji pranešimai…………….. 37

  - Sistemos būsenos pranešimai

  - Sistemos perspėjamieji pranešimai

  - Sistemos klaidų pranešimai

  - Mėginių paėmimo klaidų pranešimai

  - Mėginių paėmimo klaidų pranešimų atspausdinimas

- Trikčių šalinimas…………………………………………………………………… 42

- Saugos priemonės…………………………………………………………………  43

  - Bendrosios pastabos

  - Biologinės atliekos

- Prevencinė techninė priežiūra……………………………………………..........  44

  - Bendrosios pastabos

  - Prevencinė techninė priežiūra /dalių naudojimo trukmė

- Techninis palaikymas…………………………………………………………….  45

- Techninės specifikacijos…………………………………………………..…….  46

- Trumpasis nuorodų vadovas………………………………………….………… 47

- Garantijos informacija……………………………………………………………  48

5

- Numatytoji naudojimo sritis

„iSED“ eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius yra automatinis nusėdimo greičio analizatorius, nurodantis nusėdimo greitį mm/val. Tai yra nespecifinis kiekybinis rezultatas.Testavimas atliekamas naudojant EDTA / kraujo mėginius, paimtus iš venos. (2 techn.specifik.reikalavimas) Įrenginį galima naudoti ligoninių laboratorijose, klinikinių tyrimų laboratorijose arba gydytojų kabinetų laboratorijose gydytojui paskyrus, siekiant įvertinti bendrą paciento sveikatos būklę.

- Metodika

- Istorija

ENG 1897 m. atrado lenkų gydytojas Edmund Faustyn Biernacki 1 (1866–1911 m.). Svarbiausios jo stebėjimų išvados: skirtingų asmenų kraujo nusėdimo greitis skiriasi; kraujas, kuriame yra mažai kraujo ląstelių, nusėsta greičiau; kraujo nusėdimo greitis priklauso nuo plazmos fibrinogeno lygio; kai karščiuojama (taip pat sergant reumatu) esant aukštam plazminio fibrinogeno lygiui, ENG padidėja; kraujo, iš kurio pašalintas fibrinas, nusėdimo procesas yra lėtesnis. Biernacki pateikti rezultatai aiškiai atskleidė klinikinę ENG svarbą.

1921 m. Švedijos vidaus ligų gydytojas Alf Vilhelm Albertsson Westergren (1891–1968 m.) pateikė ENG 2 reiškinio aprašymą, panašų į Biernacki ir Švedijos hematologo Robert Sanno Fåhraeus (1888–1968 m.) 3 aprašymą. Westergren taikė kraujo mėginio paėmimo metodą ENG testui naudodamas natrio citratą kaip antikoaguliantą. Westergren taip pat apibrėžė ENG testo standartus, kuriais šiandien pagrįsti beveik visi kiti automatiniai ENG analizatoriai.4, 5

- Palyginimas su esamais metodais

Esami ENG tyrimų metodai apima rankinius, pastatomus kapiliarinio vamzdelio tipo įrenginius ir automatines sistemas , naudojančias patentuotus kraujo paėmimo buteliukus. Šių metodų tyrimo laikas paprastai siekia nuo 20 iki 60 min. Tyrimo metu gali reikėti kraują perduoti atviroje talpoje, o mažiausias kraujo kiekis yra didesnis nei 1 ml, todėl tyrimui gali prireikti papildomo kraujo paėmimo.

„iSED“ eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius sukurtas taip, kad galėtų tiesiogiai paimti mėginį iš pagrindinio (šviesiai violetinės spalvos dangtelis) 13 x 75 mm EDTA kraujo paėmimo mėgintuvėlio, automatiškai paimti 100µL tyrimo mėginį ir pateikti rezultatą trumpiau nei per 20 sek., prieš tai atlikus tinkamą homogenizaciją (nuor. skyr. 13.2). Įrenginio mikrosrauto ląstelės leidžia užfiksuoti itin svarbią raudonųjų kraujo kūnelių agregacijos kinetiką ypač kontroliuojamoje tyrimo aplinkoje. Ši sistema pašalina tvarkymo ir susijusius veiksnius, kurie gali prisidėti prie rezultatų nepastovumo.

„iSED“ pateikia rezultatus, kurie buvo susieti su Westergren metodu (2 techn.specifik.reikalav.)

- Biernacki E. Die spontane Blutsedimentirung als eine wissenschaftliche praktisch-klinische untersuchungsmethode.Dtsch Med Wschr 1897; 23: 769–72.

- Westergren A. Studies of the suspension stability of the blood in pulmonary tuberculosis. Acta Med Scand 1921; 54: 247–82

- Fåhraeus R. Über die Ursachen der verminderten Suspensionsstabilität der Blutkörperchen während der Schwangerschaft. Biochem Z 1918;89:355–64

- International Council for Standardization in Haematology (Expert Panel on Blood Rheology): ICSH recommendations for measurement of erythrocyte sedimentation rate. J Clin Pathol 1993; 46:198-208

- Thomas RD, Westengard JC, Hay KL, et al: Calibration and validation for erythrocyte sedimentation tests. Arch Pathol Lab Med 1993; 117:719-72.

6

- Metodų apribojimai 6

Eritrocitų nusėdimo greitis yra laikinas tik šviežio kraujo reiškinys. Tai nėra kraujo matricos komponentas korpuskuliniu arba molekuliniu lygiu. Procedūrų, naudojamų ENG nustatyti, negalima sukalibruoti, nes jos yra jautrios daugybei veiksnių, pavyzdžiui, temperatūrai, hematokritui, vidutiniam kurpuskuliniam eritrocitų tūriui, plazmos klampumui ir pan.

Šie kintamieji gali turėti įtakos „iSED“ rezultatams. Dėl šios priežasties, neatsižvelgus į prieš tai nurodytus kintamuosius, galima pastebėti įrenginio veikimo nukrypimų, palyginus su kitomis procedūromis.

Eritrocitų nusėdimas lieka painus, iš dalies suprastas reiškinys, o kliniškai tai yra nespecifinė reakcija. Kartu su ENG tyrimu labai rekomenduojama atlikti kitų tyrimų, nes normalios ENG vertės nepakanka paciento patologijai atmesti.

Mėginio maišymas atliekamas analizės pradžioje siekiant hemogenizuoti mėginį. Neefektyviai atlikta hemogenizacija gali nulemti įrenginio pateikiamus rezultatus.

- Procedūros principas 7

ENG yra paprastas nespecifinis sveikatos patikrinimo tyrimas, kuriuo netiesiogiai nustatomas kūno uždegimas. Jis atspindi raudonųjų kūnelių tendenciją greičiau nusėsti, kai sergama tam tikromis ligomis, ypač padidėjus kraujo plazmos fibrinogeno, imunoglobulino ir kitų ūminės fazės reakcijos baltymų lygiui. Raudonųjų kraujo kūnelių formos ir skaičiaus pasikeitimas taip pat gali paveikti ENG.

Kai antikoaguliantu apdorotam kraujui leidžiama nusistovėti siaurame vertikaliame mėgintuvėlyje tam tikrą laiko tarpą, RKK – esant sunkio jėgos poveikiui – atsiskiria nuo plazmos. Greitis, kuriuo jie nusėda, išmatuojamas kaip skaidrios plazmos mėgintuvėlio viršuje milimetrų skaičius po vienos valandos (mm/val.). RKK nusėda, nes jų tankis yra didesnis už plazmos; tai ypač pastebima, kai RKK paviršiaus krūvio pasiskirstymas yra pakitęs (kuris paprastai atskiria juos vieną nuo kito) ir taip nulemia jų susikaupimus, kurie yra vadinami ritinėliais. Ritinėlių susiformavimą labiausiai nulemia padidėjęs plazmos fibrinogeno ir globulino lygių padidėjimas. Tai reiškia, kad ENG atspindi pagrindinius plazmos baltymų pakitimus, kurie įvyksta sergant lėtinėmis arba ūminėmis ligomis, degeneracinėmis ligomis arba susiformavus augliams. Tokiose situacijose ENG vertės yra žymiai didesnės už 20 mm/val. Atkreipkite dėmesį, kad ENG paprasčiausiai reiškia audinių pažeidimą arba ligą, o ne pažeidimo ar ligos rimtumą. Jo negalima naudoti ligos eigai sekti arba gydymo efektyvumui stebėti.

- CLSI. Procedures for the Erythrocyte Sedimentation Rate Test; Approved Standard-Fifth Edition. CLSI document H02-A5. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2011.

- McGill University, The McGill Physiology Virtual Laboratory, 200

7

- Bendra informacija

Prieš pradėdami naudoti įrenginį atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Šis dokumentas yra įrenginio naudotojo vadovas. Jis skirtas išsamiai paaiškinti įrenginio veikimą ir gali būti naudojamas naujiems naudotojams apmokyti. Tai yra informacinis vadovas ir trikčių nustatymo nuorodinis šaltinis. Išsaugokite šį vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.

- Naudoti in vitro diagnostikoje

- Pastabos, atsargumo priemonės, perspėjimai ir biologiniai perspėjimai

Naudotojo vadove yra informacijos ir perspėjimų. Įrenginio naudotojas turi juos apsvarstyti, kad galėtų užtikrinti saugų įrenginio veikimą. Pateikiami keturių tipų pranešimai: pastabos, įspėjimai, perspėjimai ir biologiniai perspėjimai.

Pastabos

PASTABA: pabrėžia svarbius faktus, suteikia naudingos informacijos ir patarimų bei paaiškina procedūras.

Įspėjimai

ĮSPĖJIMAS: elektros pavojus! Prieš naudodami atjunkite nuo maitinimo tinklo.

ĮSPĖJIMAS: svarbi informacija apie tinkamą įrenginio naudojimą.

Ši informacija yra labai svarbi norint išvengti įrenginio pažeidimo ir palaikyti sistemą.

Perspėjimai

PERSPĖJIMAS: nustato potencialiai pavojingas situacijas, kurios gali nulemti rimtą laboratorijos darbuotojų sužalojimą.

Biologiniai perspėjimai

PERSPĖJIMAS: reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių. Visuomet mūvėkite pirštines, kad išvengtumėte patogenų poveikio.

8

- Atsargumo priemonės ir saugos informacija

Atkreipkite dėmesį į nurodymus, pastabas ir simbolius, taip pat standartines jūsų įstaigos arba vietinių kontrolės agentūrų nurodytas laboratorines praktikas.

Tarp galinės įrenginio dalies ir sienos visuomet palikite bent 10 cm (4 col.) tarpą, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

Nenaudokite kitų maitinimo tiekimo dažnių arba įtampos nei nurodytieji šiame dokumente.

Prijungimas prie netinkamo maitinimo šaltinio gali nulemti sužalojimą arba gaisrą.

Neardykite ir nekeiskite įrenginio. Tai gali nulemti sužalojimą ir (arba) įrenginio gedimą bei panaikinti garantiją.

Pastatykite įrenginį ant stabilaus ir lygaus nevibruojančio paviršiaus. To nepadarius, galima sukelti sužalojimą arba įrenginio gedimą.

ĮSPĖJIMAS: siekdami sumažinti elektros šoko pavojų, nenuimkite jokio skydelio, nebent vykdote kvalifikuotų darbuotojų nurodymus.

Neužblokuokite ventiliacijos angų.

Nedėkite įrenginio į vandenį.

Nenumeskite ir nemėtykite įrenginio.

Įrenginį naudokite ant lygaus, sauso paviršiaus.

Nejudinkite įrenginio, kai mėginiai yra apdorojami.

Prijunkite įrenginį prie įžeminto maitinimo šaltinio.

PERSPĖJIMAS: norėdami ilgiau apsisaugoti nuo gaisro rizikos ir pavojaus, saugiklius keiskite tik į to paties tipo ir tokių pačių parametrų saugikliais.

PERSPĖJIMAS: įrenginio maitinimo jungiklis naudojamas kaip pagrindinis atjungiamasis įrenginys.

PERSPĖJIMAS: laikykitės bendrųjų atsargumo priemonių. Po naudojimo užterštas medžiagas išmeskite pagal taikomus vietinius reikalavimus.

9

- Mėginiams taikomi reikalavimai

Tyrimo mėginio tūris – 100 μL kraujo (500 μL neveikos tūris)

Kraujo mėginys turi būti paimtas naudojant K3-EDTA antikoaguliacijos mėgintuvėlį.

Mėginys neturi būti nei apdorotas koaguliantu, nei hemolizuotas (intensyviai NEMAIŠYKITE!).

Mėginį ištirti reikia per 4 valandas nuo kraujo paėmimo iš venos (jei mėginys šaldomas 4 °C temperatūroje, ne ilgiau nei 24 valandas).

Bet penkiolika minučių (15) mėginys turi būti laikomas kambario temperatūroje (jei šaldomas).

PASTABA: įrenginiui nereikia jokio papildomo ar specialaus mėginių paruošimo. Kaip ir naudojant visus kitus antikoaguliantų surinkimo mėgintuvėlius, pripildžius mėginius reikia gerai sumaišyti, kad būtų išvengta sukrešėjimo ar kitų sankaupų, galinčių pakeisti ENG tyrimo rezultatus.

- Mėgintuvėliui taikomi reikalavimai

13 x 75 mm mėgintuvėlis su praduriamu dangteliu

EDT antikoaguliantas (šviesiai violetinės spalvos dangtelis)

PERSPĖJIMAS: nenaudokite, jei mėgintuvėlio dangtelis buvo nuimtas arba jo trūksta!

10

5. Įrenginio apžvalga

Greitis, kuriuo raudonieji kraujo kūneliai susitelkia kraujyje, turi tiesioginės įtakos nusėdimo greičiui, todėl nusėdimas netiesiogiai reiškia susitelkimo greitį. „iSED“ eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius naudoja fotometrinį klampumo savybių keitimą raudonųjų kraujo kūnelių susitelkimui tiesiogiai išmatuoti. Kai mėginys automatiškai apdorojamas ir yra reikiamoje padėtyje, jautrus „iSED“ detektorius seka susitelkimo eigą per tam tikrą laiko tarpą. Tuo metu susidaro įtampa, kuri tiesiogiai reiškia susitelkimą. Nuo laiko priklausantis pokyčio dydis siejamas su Westergren metodu.

- Ypatybės

100 μL mėginys tiesiai iš uždaro pirminio EDTA mėgintuvėlio (su brūkšniniu kodu arba be jo). Trumpiausias rezultatų gavimo laikas – 20 sek. (su išankstine homogenizacija).

Jokių išmetamų medžiagų
Visiškai automatinis procesas
Nuolatinis tiekimas

- Dalių identifikavimas

|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | IWASH ir panaudoto buteliuko skyrius |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Jutiklinis ekranas |  |
|  |  | 5 |  |  | 3 | Mėgintuvėlio grąžinimo dėklas |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Spausdintuvas (5 techn.specif.reikalav.) |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Prieigos prie mėginio anga |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 | „Smart Card“ skaitytuvas |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Maitinimo jungties prievadas |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Įjungimo / išjungimo jungiklis |  |
|  |  |  | 3 |  | 9 | RS-232 jungties prievadas |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Saugiklis |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Mėginio išmetimo anga |  |

9

|  | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | 11 |  |
|  | 7 |  |

- Eksploatacinės medžiagos

| Gaminys | Aprašymas | Pakartotinai užsakomos dalies Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spausdintuvo popierius | 57 mm x 25 mm (3 pakuotės) | DS-05233 |  |  |
|  |  | 112-02000 | (2000 tyrimų) |  |
| Tyrimo kortelė | Iš anksto įstatyta „Smart Card“ kortelė „iSED“, galima naudoti su įvairių kiekių | 112-05000 | (5000 tyrimų) |  |
|  | tyrimais | 112-10000 | (10 000 tyrimų) |  |
|  |  | 112-20000 | (20 000 tyrimų) |  |
| „iWASH“ skystis | 50 ml buteliukas su užsukamu dangteliu, iš | 112-12-001 |  |  |
|  | -{}-anksto pripildytas „iWASH“ skysčiu (4 vnt. pakuotė) |  |  |  |
| Atliekų buteliukas | 500 ml plastikinis atliekų buteliukas su | 112-12-002 |  |  |
|  | užsukamu dangteliu (24 vnt. pakuotė) |  |  |  |

- „iWASH“ skystis

Plovimo ciklo metu įrenginys naudoja 1 tipo ypač švarų vandenį kaip valymo priemonę. Bet kokio kito gaminio naudojimas gali paveikti įrenginio veikimą.

5.4.1.  Specifikacija

1 tipo ypač švarus vanduo: viršija klinikinės laboratorijos reagento vandens (CLRW) specifikacijas.

5.4.2.  Nuolatinio veikimo režimas

Rekomenduojama įrenginį visuomet laikyti įjungtą ir paruoštą naudoti. Jei dėl kokios nors priežasties įrenginį reikia išjungti, prieš jį išjungdami paleiskite plovimo ciklą.

PASTABA: įrenginys užprogramuotas atlikti automatinį išsivalymą, kai po paskutinio mėginio tyrimo įrenginys nenaudojamas penkiolika (15) minučių. Šis procesas apytiksliai užtrunka vieną (1) minutę. Kiekvieno plovimo ciklo metu sunaudojama 3 ml „iWASH“ skysčio. Pasibaigus plovimo ciklui, galima toliau įprastai tirti mėginius.

12

- Išpakavimas ir sumontavimas

ĮSPĖJIMAS: įrenginys sveria 30 svar. Keldami sunkius daiktus, naudokite saugius ir tinkamus kėlimo būdus. Jei reikia, paprašykite pagalbos, kad saugiai pakeltumėte įrenginį.

ĮSPĖJIMAS: jei naudojate peilį, ištraukite geležtė iki reikiamo ilgio, kad nesupjaustytumėte jokių vidinių komponentų.

Originalią pakuotę reikia išsaugoti, nes gali tekti įrenginį grąžinti techniniam aptarnavimui arba garantiniam remontui atlikti. Daugiau informacijos žr. Naudotojo vadovo garantijos kortelėje arba skambinkite į klientų aptarnavimo centrą telefonu +1 401 737 3774.

- Įrenginio išpakavimas

Patikrinkite pristatytą pakuotę, ar ant jos nėra akivaizdžių netinkamo naudojimo arba sugadinimo gabenant ženklų. Jei aptinkamas pažeidimas, išsaugokite visas pakuotės medžiagas ir nedelsdami pateikite skundą pristatymo įmonei.

  - Pastatykite pristatymo pakuotę ir atidarykite viršutinę atverčiamą pakuotės dalį.

  - Išimkite priedų dėžę ir padėkite šone.

  - Išimkite dėžę su maitinimo laidu ir mėginių dėklu, esančiu putų įdėkle.

  - Nuimkite dešinįjį putų skydelį, o tuomet kairįjį.

  - Lėtai išimkite įrenginį, vertikaliai jį keldami iš pristatymo pakuotės.

  - Pastatykite įrenginį ant tvirto ir plokščio paviršiaus.

  - Nuo įrenginio nuimkite apsauginį maišelį.

- Dėžės turinys

  - „iSED“ įrenginys (1)

  - Maitinimo laidas ir maitinimo adapteris (po 1)

  - Mėginių surinkimo dėklas (1)

  - Iš anksto pripildytas „iWASH“ buteliukas (1)

  - Atliekų buteliukas (1)

  - Terminis popierius (1)

  - Naudotojo vadovas su garantijos informacija (1)

  - Gaminio registracijos informacinė kortelė

13

- Maitinimo laido prijungimas

  - Prie maitinimo adapterio prijunkite maitinimo laidą.

  - Prijunkite maitinimo adapterio laidą (su teigiama blokavimo jungtimi) prie maitinimo jungties prievado galinėje įrenginio dalyje.

  - Pastatykite įrenginį pastovioje jo naudojimo vietoje ir prijunkite maitinimo laido kištuką prie standartinio sieninio lizdo.

ĮSPĖJIMAS: tarp galinės įrenginio dalies ir sienos visuomet palikite bent dešimties (10) centimetrų(4 col.) tarpą, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

ĮSPĖJIMAS: pastatykite įrenginį ant stabilaus ir lygaus nevibruojančio paviršiaus.

To nepadarius, galima sukelti sužalojimą arba įrenginio gedimą.

ĮSPĖJIMAS: Įrenginį naudokite ant lygaus, sauso paviršiaus.

4.  Norėdami įjungti įrenginį, nuspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį galinėje įrenginio dalyje.

- RS-232 jungtis

Analizatoriuje yra RS232 DB9 apgaubiamoji jungtis duomenų perdavimui. Jungties prijungimas apibūdinamas toliau pateiktame brėžinyje. (9 techninės specifikacijos reikalavimas)

Pageidaujant daugiau informacijos galima rasti 112-09-020 dokumente „Ryšių protokolas“.

14

- Paleidimas

- Simbolių aprašas

Visas įrenginio funkcijas galima pasiekti naudojant jutiklinį ekraną. Toliau esančioje lentelėje pateikiamos visos piktogramos ir nurodomos jų funkcijos:

|  | Pridėti mėginį |  | Pasirinkti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baigti / sustabdyti |  | Grįžti |  |
|  | Paleisti plovimo |  | Spausdinti |  |
|  | ciklą |  |  |  |
|  | Techninis |  | Rodyti kitą mėginį |  |
|  | aptarnavimas |  |  |  |
|  | Siųsti LIS |  | Rodyti ankstesnį mėginį |  |
|  | Nustatyti laiką / datą |  | Pradžia (matavimų ekranas) |  |
|  | Pridėti mėginį |  | Ištrinti |  |
|  | (rankinis mėginys) |  |  |  |

- Jutiklinio ekrano meniu

Įrenginys turi jutiklinį ekraną. Visas programavimo užduotis galima atlikti pasirinkus arba įvedus duomenis šiuose ekranuose:

Pradžios ekranas:

15

Raidinės ir skaitinės klaviatūros:

- Datos ir laiko užprogramavimas

Norint užprogramuoti įrenginio datą ir laiką, reikėtų vadovautis toliau pateikta procedūra:

| 1. | Pagrindiniame ekrane palieskite piktogramą , esančią viršutiniame dešiniajame sistemos informacijos lango kampe. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pasirodys klaviatūra, raginanti naudotoją skaitiniais mygtukais įvesti mėnesį. Įvedę nuspauskite piktogramą , kad galėtumėte tęsti. |  |
| 3. | Įveskite dieną ir nuspauskite piktogramą , kad galėtumėte tęsti. |  |
| 4. | Įveskite metus ir nuspauskite piktogramą , kad galėtumėte tęsti. |  |
| 5. | Įveskite valandą ir nuspauskite piktogramą , kad galėtumėte tęsti. |  |
| 6. | Įveskite minutes ir nuspauskite piktogramą , kad galėtumėte tęsti. |  |
| 7. | Nuspauskite piktogramą , kad galėtumėte tęsti. |  |

16

- Naudojimo instrukcijos

PASTABA: prieš IŠJUNGDAMI įrenginį, visuomet paleiskite plovimo ciklą.

- Paciento identifikavimas

Mėgintuvėliai su brūkšniniais kodais: paciento mėginiai yra automatiškai perskaitomi ir identifikuojami įrenginio vidiniu brūkšninių kodų skaitytuvu, kai mėginiai yra įdedami į įrenginį. Palaikomi visi įprasti laboratoriniai brūkšniniai kodai, įskaitant 39 kodą, UPV ir 93 kodo formatus. Atkreipkite dėmesį į brūkšninio kodo vietą: (3 techninės specifikacijos reikalavimas)

Tais atvejais, kai vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas negali identifikuoti paciento arba ant mėgintuvėlio nėra brūkšninio kodo, įrenginio naudotojas duomenis turi įvesti rankiniu būdu. Instrukcijas, kaip rankiniu būdu įvesti paciento duomenis, žr. 19 psl.

17

- Automatinė ID procedūra

Įrenginys automatiškai sumaišo, paima mėginį, nuskaito jo duomenis ir jį šalina. Bet kuriuo metu į mėginių ratą galima sudėti iki 20 mėgintuvėlių su mėginiais (6 techninės specifikacijos reikalavimas). Kai apdorojamas kiekvienas mėginys (19 sek.), mėginio mėgintuvėlis išmetamas iš mėginių rato ir laikomas vidiniame mėginių surinkimo dėkle. Kai mėginys išmetamas, galima numatyti kitą mėgintuvėlį ir įstatyti į mėginių ratą.

- Palieskite piktogramą .

- Mėginių ratukas pasisuka prie kitos laisvos angis tame pačiame įstatymo prievade.

Informacinėje ekrano juostoje pasirodys pranešimas „Waiting sample“ (Laukiama mėginio) ir įrenginys tyliai pypsės penkias (5) sekundes. Praėjus penkioms (5) sekundėms, pypsėjimas pasidaro greitesnis.

- Įstatykite mėgintuvėlį su brūkšniniu kodu, nukreipdami brūkšninį kodą į dešinę. Kai brūkšninis kodas sėkmingai atpažįstamas, įsižiebia raudona lemputė ir pasigirsta išskirtinis pyptelėjimas.

- Tuomet pradedamas automatinis mėginio apdorojimas.

(3 techn.specifikacijos reikalavimas)

- Kartokite 2–4 veiksmus, kol bus sudėti visi mėginiai ir visos mėginių rato vietos bus užimtos.

| PASTABA: praleidę penkių (5) sekundžių langą, paprasčiausiai dar kartą nuspauskite piktogramą ir iš naujo paleiskite mėginių nustatymo procesą. |  |
| --- | --- |

18

- Rankinis duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis su brūkšniniu kodu

Jei vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas negali nuskaityti brūkšninio kodo informacijos, pateiktos ant mėgintuvėlio, įrenginio naudotojas turėtų vykdyti toliau pateiktą procedūrą.

- Palieskite piktogramą .

- Mėginių ratukas pasisuka prie kitos laisvos angis tame pačiame įstatymo prievade.

- Įstatykite mėgintuvėlį, įrenginys pabandys nuskaityti brūkšninį kodą. Jei to padaryti nepavyks, naudotojas bus paragintas rankiniu būdu įvesti paciento identifikacijos duomenis, naudojant raidinę-skaitinę klaviatūrą.

- Išimkite mėgintuvėlį iš mėginių rato, kad įvesdami paciento duomenis galėtumėte matyti mėgintuvėlio identifikaciją (laisvai pasirenkama).

- Paciento informaciją reikia įvesti į vieną (1) arba daugiau iš šių duomenų laukelių:

  - raidinis-skaitinis ID

  - paciento vardas

  - paciento pavardė

6.	Palieskite	piktogramą norėdami praleisti duomenų laukelį arba patvirtinti įvestą

informaciją

- Mėginio apdorojimas bus pradėtas, kai įvesite paciento duomenis.

PASTABA: (kai mėgintuvėliai yra išimti iš mėginių rato) jei paciento duomenys neįvedami per dešimt (10) sekundžių nuo paskutinio mygtuko nuspaudimo, įkėlimo procesas bus nutrauktas ir įrenginio naudotojas turės iš naujo paleisti to mėgintuvėlio įkėlimą.

PASTABA: (kai mėgintuvėliai nėra išimti iš mėginių rato) jei paciento duomenys neįvedami per dešimt (10) sekundžių nuo paskutinio mygtuko nuspaudimo, įrenginys automatiškai priskiria identifikacijos numerį. Daugiau informacijos apie identifikavimo numerį (-ius), automatiškai priskirtą (-us) įrenginio, žr. 20 psl.

19

- Rankinis paciento duomenų įvedimas, kai naudojamas mėgintuvėlis be brūkšninio kodo

| 1. | Palieskite piktogramą |
| --- | --- |
| 2. | Palieskite piktogramą , kai mėginių ratas |

pasisuka (nurodo įrenginio pypsėjimas) ties kitos atviros angos padėtimi, esančia mėginių įstatymo prievade.

  - Įrenginys paragins naudotoją įvesti paciento identifikacijos duomenis rankiniu būdu naudojant raidinę-skaitinę klaviatūrą. Paciento informaciją reikia įvesti į vieną (1) arba daugiau iš šių duomenų laukelių:

    - raidinis-skaitinis ID

    - paciento vardas

    - paciento pavardė

  - Palieskite  piktogramą norėdami praleisti duomenų laukelį arba patvirtinti įvestą informaciją.

  - Mėginių ratukas pasisuka prie kitos laisvos angis tame pačiame įstatymo prievade.

  - Įstatykite mėgintuvėlį ir mėginių apdorojimas bus pradėtas.

PASTABA: praleidus visus paciento identifikavimo laukelius ir neįstačius jokio mėgintuvėlio, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą ir tęsia mėginių rate esančių mėgintuvėlių apdorojimą. Jei mėgintuvėlis įstatomas, mėginiui automatiškai priskiriamas ID numeris ir pradedamas jo apdorojimas.

PASTABA: rankiniu būdu įveskite ID, vardą arba pavardę, visuomet palieskite piktogramą po kiekvieno įvedimo. Jei šis veiksmas neatliekamas, informacija nepateikiama rezultatuose.

- Automatiškai priskirto identifikavimo numerio formatas

Įrenginio automatiškai priskirtų identifikavimo numerių formatas:

|  | XX | Du (2) skaitmenys, nurodantys padėtį mėginių rate. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + |  |  |  |
|  | XX | Du (2) skaitmenys, nurodantys dienos seansą. |  |
| + |  |  |  |
|  | XXXX | Keturi (4) skaitmenys, nurodantys dienos mėginį. |  |
|  | XX XX XXXX | Iš viso aštuoni (8) skaitmenys. |  |

20

- Mėginių rinkimas

- Suderinamumas su CBC mėginių paėmimo mėgintuvėliais

Įrenginys buvo sukurtas bet kokiems standartiniams 13 x 75 mm dydžio EDTA kraujo paėmimo praduriamiems mėgintuvėliams.

PERSPĖJIMAS: nenaudokite, jei mėgintuvėlio dangtelis buvo nuimtas arba jo trūksta!

- Kraujo paėmimo procedūra (atlieka tik apmokyti darbuotojai) 8

  - Naudokite standartinę lobotomijos įrangą ir asmenines apsaugos priemones laikydamiesi laboratorijos reikalavimų.

  - Paruoškite pacientą.

  - Pasiimkite EDTA, mėgintuvėlį su šviesiai violetinės spalvos dangteliu, adatą ir adatos laikiklį.

  - Atidarykite sterilią adatos pakuotę. Nenuimkite adatos dangtelio. Užsukite adatą ant plastikinio laikiklio ir įstatykite mėgintuvėlį į laikiklį. Nepradurkite mėgintuvėlio, nes taip būtų prarastas vakuumo spaudimas.

  - Nustatykite paciento rankos padėtį kraujui paimti. Pacientas turėtų įsitaisyti patogiai, atsiraitojęs rankovę ir ištiesęs ranką atrasdamas ją į kraujo paėmimo kėdę arba lovą.

  - 3–4 col. aukštyje virš dūrio vietos užveržkite turniketą. Jis turi būti pakankamai stipriai – tiek, kad pacientas jaustų nedidelį nepatogumą. Turniketo negalima laikyti ilgiau nei 1–2 min.

  - Paprašykite paciento atgniaužti kumštį.  Būtina vengti bet kokių staigių rankos judesių, pavyzdžiui, kumščio gniaužimo ir atgniaužimo, nes tai gali paveikti tyrimo rezultatus.

  - Pasirinkite gerą dūrio į veną vietą. Dažniausiai naudojamos ryškesnės viduriniosios iškilusios venos.

  - Nuvalykite dūrio vietą. Naudokite alkoholį dūrio vietai nuvalyti ir judėkite tolygiais sukamaisiais judesiais nuo dūrio vietos į išorę. Prieš tęsdami leiskite odai nudžiūti. Nuvalę dūrio sritį, jos nelieskite.

  - Durkite į veną laikydami adatą / mėgintuvėlio konstrukciją rankoje, nuimkite adatos dangtelį.

  - Tarp adatos / mėgintuvėlio konstrukcijos ir odos turi būti 15 laipsnių kampas. Staigiai, tačiau nedideliu dūriu prasiskverbkite po oda ir, jei įmanoma, vienu judesiu patekite į veną.

  - Laikydami plastikinio mėgintuvėlio laikiklio flanšą su mėgintuvėliu žemiau dūrio vietos, užstumkite mėgintuvėlį ant adatos ir perdurkite dangtelį. Laikykite mėgintuvėlį stačiu kampu, kad į pacientą nepatektų priedų. Adatai pradūrus dangtelį, į mėgintuvėlį turėtų pradėti tekėti kraujas.

  - Sustojus kraujo srautui, nuimkite mėgintuvėlį. Nuėmus nuo paciento dangtelį reikėtų nedelsiant 5–8 kartus švelniai pakratyti, kad mėginys susimaišytų. NEMAIŠYKITE PER STIPRIAI, KAD IŠVENGTUMĖTE HEMOLIZĖS.

  - Greitai ištraukite adatą, kad pacientas nejaustų skausmo, ir nedelsdami uždėkite vatos tamponėlį ir švarų tvarstį.

  - Išmeskite adatą kartu su laikikliu.

  - Užklijuokite ant mėgintuvėlio etiketę.

8. from Department of Pathology, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lab Handbook, Phlebotomy Procedures

21

- Supaprastintos procedūros apžvalga

| 10.1. | „iSED“ maitinimas įjungtas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2. | Mėginio paėmimas | Vadovas |  |
| 10.3. | Matavimo funkcijų pasirinkimas |  |  |
| 10.4. | Mėginio įstatymas |  |  |
| 10.5. | Brūkšninio kodo nuskaitymas | Rankinis / automatinis nuskaitymas |  |
| 10.6. | Mėginio sumaišymas |  |  |
| 10.7. | 100 µL kraujo paėmimas | Automatinis |  |
| 10.8. | Susitelkimo greičio išmatavimas |  |  |
| 10.9. | Mėginio išmetimas |  |  |
| 10.10. Rezultatų spausdinimas / perdavimas |  |  |  |

- Sukalibravimas

„iSED“ įrenginiai yra sukalibruoti gamykloje, naudojant mėginius, palygintus su unikalaus nuorodinio įrenginio rezultatais. Nuorodinis įrenginys yra siejamas su nurodytu Westergren metodu. Įrenginio išmatuojamas greičio intervalas siekia nuo 1 iki 130 mm/val. Įprasto naudojimo metu sukalibravimą veikiantys parametrai yra nuolatos stebimi, o jei jie neatitinka numatytų ribinių verčių, pateikiamas perspėjimas ir tolimesnių tyrimų atlikti nebeleidžiama. (3 techninės specifikacijos reikalavimas).

- Procedūros apribojimai

Kai kurie trikdžiai, padidinantys ENG:

  - padidėjęs fibrinogeno, gama globulino lygis;

  - techninis veiksnys: mechaninė vibracija, aukšta kambario temperatūra.

Kai kurie trikdžiai, sumažinantys ENG:

- neįprastos formos RKK (pjautuvo formos kūneliai, sferocitozė);

- techniniai veiksniai: žema kambario temperatūra, tyrimo uždelsimas (> 2 val.), sukrešėjusio kraujo mėginys, per didelis antikoagulianto kiekis, burbuliukai kraujyje.

PASTABA: ENG yra nespecifinė reakcija. Kartu su ENG tyrimu labai rekomenduojama atlikti kitų tyrimų, nes ENG vertės nepakanka paciento patologijai atmesti arba patologijai diagnozuoti.

22

- Rezultatai

13.1.  Numatytosios vertės

Nuorodinės vertės, pateikiamos toliau esančioje lentelėje yra vidurkiai, nustatyti vyrams, moterims, vaikams ir naujagimiams. Šių verčių padidėjimas gali reikšti įvairias sveikatos problemas, kurias turėtų nustatyti gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

Nuorodinė nusėdimo greičio vertė (mm/val.)*

| Vyrai iki 50 metų | < 15 |
| --- | --- |
| Vyresni nei 50 metų vyrai | < 20 |
| Moterys iki 50 metų | < 20 |
| Vyresnės nei50 metų moterys | < 30 |
| Nuo naujagimių iki lytiškai subrendusių asmenų | 3–-13 |
| Naujagimiai | 0–-2 |

Intervalai pateikiami tik kaip nuorodiniai. Visos laboratorijos turėtų nustatyti savo nuorodinių verčių intervalus, pagrįstus populiacija, kuriai atliekamas tyrimas.

*Article: Wheeler M, Thomas, MD, Chairman, Department of Pathology and Immunology, Baylor College of Medicine, February 15, 2012: emedicine.medscape.com/article/2085201-overview

13.2.  Veikimas

13.2.1 Koreliacija – su „iSED“ ištirti 302 mėginiai ir palyginti su rezultatais, gautais naudojant Westergren metodą. Palyginimas atskleidžia lygiaverčius rezultatus.

n = 302

Mėginio intervalas nuo 0 iki 137 mm/val.
Pokytis = 0,98

Sustabdymas = +1,81

r = 0,98

13.2.2 Pakartojimas / stabilumas – mėginiai buvo ištirti „iSED“ siekiant nustatyti mėginio pasikartojimą ir matavimo stabilumą po laikymo.

n = 5, mėginio intervalas nuo 15 iki 60 mm/val.,	mėginių pasikartojimas CV = 6 %

n = 27, mėginio intervalas nuo 13 iki 97 mm/val.	24 val. esant 4 °C temp. CV = 8,1 %

13.2.3 Pernešimas – mėginiai buvo išanalizuoti siekiant nustatyti pernešimo poveikį mėginiams.

2 padalinti mėginiai, kurių kiekvieno vertė 12 mm/val. ir 59 mm/val., pakartojimas 4 kartus; pernešimo rezultatas = 1,25 %.

23

13.3.  Rezultatų formatas

Atlikus analizę, rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinami vidiniu įrenginio spausdintuvu. Duomenų pateikimo formatas:

Datos formatas:	mėnuo / diena / metai

Laiko formatas:	val. / min. / sek.

Rezultatų formatas:	mm/val.

Normalių rezultatų spausdinio pavyzdys

| =========================== |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Date: 03/25/2013 | Analizės atlikimo data |
|  | Time: 13:36:24 | Rezultatų atspausdinimo data |
|  | iSED Sn: 00001 | Įrenginio serijos numeris |
|  | ID: 812409 | Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas |
|  | ESR (mm/h): 15 | Nurodytų ENG rezultatų formatas |
| =========================== |  |  |
| Aukštų rezultatų spausdinio pavyzdys |  |  |
|  | =========================== |  |
|  | Date: 03/25/2013 | Analizės atlikimo data |
|  | Time: 13:36:24 | Rezultatų atspausdinimo data |
|  | iSED Sn: 00001 | Įrenginio serijos numeris |
|  | ID: 812409 | Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas |
|  | ESR (mm/h): 130 | Nurodytų ENG rezultatų formatas |
|  | =========================== |  |
| Žemų rezultatų spausdinio pavyzdys |  |  |
|  | =========================== |  |
|  | Date: 03/25/2013 | Analizės atlikimo data |
|  | Time: 13:36:24 | Rezultatų atspausdinimo data |
|  | iSED Sn: 00001 | Įrenginio serijos numeris |
|  | ID: 812409 | Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas |
|  | ESR (mm/h): 1 | Nurodytų žemų ENG rezultatų formatas |
|  | =========================== |  |

24

13.4.  Atspausdinti rezultatai su klaidos pranešimu

Jei įrenginys negali išanalizuoti mėginio ir pateikti rezultatų, spausdinio laukelyje „ESR (mm/h):“ pateikiamas klaidos pranešimas. Daugiau informacijos klaidos pranešimus žr. 39 psl.

- Pakartotinis rezultatų atspausdinimas

  - Pradžios ekrane  spustelėkite piktogramą   ir nustatykite failą, kurį norite atspausdinti iš naujo (pastaba: failo pavadinimas yra tyrimo atlikimo data)

  - Nustatę failo buvimo vietą, pasirinkite jį paliesdami failą (pasirinktas laukelis bus išryškinamas)

3.	Ekrane „File“ (Failas) pasirinkite piktogramą  ir visi pasirinkto failo rezultatai bus pakartotinai atspausdinti.

13.6.  Apžvalgos rezultatai

1.	Pradžios ekrane naudokite	ar	piktogramas

slinkti kiekvienu rezultatu.

25

- Kortelės „Smart Cards“

Norint analizuoti ir apdoroti mėginius, būtina atsisiųsti iš anksto įdėtoje „Smart Card“ kortelėje esančius testus, vadinamus „Credit“ (kreditais), su įvairiais kiekiais.

- Kreditų atsisiuntimas iš testo kortelės

  - Kai rodyklė nukreipta į viršų ir į priekį, įstatykite testo kortelę į „Smart Card“ skaitytuvą, esantį įrenginio priekyje.

  - Įstačius kreditai bus automatiškai atsiunčiami į įrenginį.

  - Visi kreditai apims naujai atsisiųstus kreditus ir prieš atsisiuntimą likusius kreditus.

  - Kai į įrenginį atsiunčiami visi kreditai, testo kortelę galima išimti ir išmesti.

PASTABA: jei nurodomas neigiamas įrenginio kreditų skaičius ir iš „Smart Card“ parsisiųsta papildomų kreditų, bendras kreditų skaičius bus sumažinta neigiamų kreditų verte.

26

14.2.  Mažo ir nulinio kreditų skaičiaus indikatoriai ir signalai

Likus mažai arba nuliui kreditų, ekrane pateikiamas pranešimas ir girdimas garsinis signalas, įspėjantis naudotoją apie klaidą arba perspėjamąjį pranešimą.

14.2.1. Nulis kreditų

Tuo atveju, jei nebelieka testo kreditų, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Unavailable credit

Please add credits

Abort	Abort

Request	Request

„Abort Request“ (Nutraukti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą.

Instrukcijas, kaip atsisiųsti kreditų iš testo kortelės, žr. 26 psl.

27

14.2.2. Mažai kreditų

Tuo atveju, jei kreditų skaičius yra mažesnis už ribinę įspėjamąją vertę, ekrane pateikiamas perspėjamasis pranešimas, primenantis naudotojui užsakyti arba įkelti papildomų kreditų.

iSED credits are low Please add credits

Ignore	Ignore

„Ignore Request“ (Ignoruoti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys nepaiso perspėjimo ir operatorius gali tęsti mėginių įkėlimo procesą, aprašytą 18 psl.

Instrukcijas, kaip atsisiųsti kreditų iš testo kortelės, žr. 26 psl.

28

- Įprastas techninis aptarnavimas

15.1.  Spausdintuvo popieriaus pakeitimas

Žalia LED lemputė ant spausdintuvo nurodo, kad baigėsi popierius. Norint įdėti į įrenginio spausdintuvą popieriaus, reikėtų vadovautis toliau aprašyta procedūra:

- Traukite svirtį (A), kol dangtis atsifiksuos.

- Atidarykite popieriaus skyrelio dangtelį ir išimkite likusį popierių.

- Įdėkite į spausdintuvą terminio popieriaus ritinėlį, išvyniodami popierių iš ritinėlio apačios.

- Išvyniokite kelis colius naujo ritinėlio popieriaus. Dedant naują ritinėlį į popieriaus skyrių, iš spausdintuvo turi būti išsikišęs apytiksliai dviejų (2) colių ilgio popieriaus galas.

- Uždarykite dangtelį tolygiai spausdami kiekvieną dangtelio šoną ir jį užfiksuodami.

- Dabar nuplėškite išsikišusį popierių.

PASTABA: jei popieriaus ritinėlis netinkamai įstatomas, popierius slenka, tačiau įrenginys nespausdina.

29

15.2.  Panaudoto buteliuko pakeitimas

PERSPĖJIMAS: naudodami mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite apsauginius akinius.

PASTABA: prieš keičiant atliekų buteliuką reikėtų paleisti plovimo ciklą.

- Atidarykite priekines dureles, kad pasiektumėte buteliuko skyrių (A).

- Nustatykite atliekų buteliuko buvimo vietą viršutiniame skyriuje (B).

- Atjunkite LUER jungtį (C) nuo atliekų buteliuko dangtelio. (3 techn. specifikacijos reikalavimas)

- Išimkite atliekų buteliuką iš įrenginio ir išmeskite laikydamiesi savo laboratorijos biologinių atliekų protokolo.

- Įdėkite atliekų buteliuką į viršutinį skyrių (B) ir tvirtai prijunkite LUER jungtį (C) prie plastikinio dangtelio, ventiliavimo angą nustatę į viršų.

- Uždarykite priekines dureles (A).

PASTABA: plastikinį dangtelį būtina uždėti taip, kad ventiliavimo anga būtų viršuje.

PASTABA: keisdami buteliuką nesulenkite linijos.

PASTABA: rekomenduojama buteliuką keisti kiekvieną dieną.

30

15.3.  Pilno panaudoto buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai

Esant pilnam arba beveik pilnam atliekų buteliukui, ekrane pateikiamas pranešimas ir girdimas garsinis signalas, įspėjantis naudotoją apie klaidą arba perspėjamąjį pranešimą.

PERSPĖJIMAS: šį veiksmą reikėtų atlikti pasirodžius šiam pranešimui.

15.3.1. Pilnas atliekų buteliukas

Tuo atveju, jei atliekų buteliukas yra pilnas, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Waste bottle is full Please replace the bottle

Abort	Bottle

Request	Replaced

„Abort Request“ (Nutraukti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą.

„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant atliekų buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas atliekų buteliukas, atliekų buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti atliekų buteliuką, žr. 30 psl.

31

15.3.2. Beveik pilnas atliekų buteliukas

Tuo atveju, jei atliekų buteliukas yra beveik pilnas, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Waste bottle is almost full

Please replace the bottle

Ignore	Bottle

Request	Replaced

„Ignore Request“ (Ignoruoti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys nepaiso perspėjimo ir operatorius gali tęsti mėginių įkėlimo procesą, aprašytą 18 psl.

„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant atliekų buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas atliekų buteliukas, atliekų buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti atliekų buteliuką, žr. 30 psl.

32

15.4.  „iWASH“ buteliuko pakeitimas

PERSPĖJIMAS: naudodami mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite apsauginius akinius.

- Atidarykite priekines dureles, kad pasiektumėte buteliuko skyrių (A).

- „iWASH“ buteliukas yra apatiniame skyriuje (D).

- Atjunkite LUER jungtį (E) nuo „iWASH“ buteliuko dangtelio.

- Išimkite tuščią „iWASH“ buteliuką, nusukite dangtelį ir pakeiskite naujų „iWASH“ buteliuku.

- Įdėkite naują „iWASH“ buteliuką į apatinį skyrių ir tvirtai prijunkite LUER jungtį (E) prie plastikinio dangtelio, ventiliavimo angą nustatę į viršų.

- Uždarykite priekines dureles (A).

PASTABA: plastikinį dangtelį būtina uždėti taip, kad ventiliavimo anga būtų viršuje.

PASTABA: keisdami buteliuką nesulenkite linijos.

PASTABA: įrenginys užprogramuotas atlikti automatinį išsivalymą, kai po paskutinio mėginio tyrimo įrenginys nenaudojamas penkiolika (15) minučių. Šis procesas apytiksliai užtrunka vieną (1) minutę. Kiekvieno „iWASH“ plovimo ciklo metu sunaudojama 3 ml „iWASH“ skysčio. Pasibaigus plovimo ciklui, galima toliau įprastai tirti mėginius.

33

15.5.  Tuščio „iWASH“ buteliuko indikatoriai ir įspėjamieji signalai

Kai „iWASH“ buteliukas yra tuščias arba beveik tuščias, ekrane pateikiamas pranešimas ir girdimas garsinis signalas, įspėjantis naudotoją apie klaidą arba perspėjamąjį pranešimą.

PERSPĖJIMAS: šį veiksmą reikėtų atlikti pasirodžius šiam pranešimui.

15.5.1. Tuščias „iWASH“ buteliukas

Tuo atveju, jei „iWASH“ buteliukas yra tuščias, ekrane pateikiamas toliau esantis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Wash bottle is empty Please replace the bottle

Abort	Bottle

Request	Replaced

„Abort Request“ (Nutraukti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys automatiškai nutraukia mėginio įkėlimo procedūrą.

„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant „iWASH“ buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti „iWASH“ buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas „iWASH“ buteliukas, „iWASH“ buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti „iWASH“ buteliuką, žr. 33 psl.

34

15.5.2. Beveik tuščias „iWASH“ buteliukas

Tuo atveju, jei „iWASH“ buteliukas yra beveik tuščias, ekrane pateikiamas toliau esantis perspėjamasis pranešimas. Tai galima išspręsti pasirinkus vieną iš dviejų galimybių.

Wash bottle is almost empty

Please replace the bottle

Ignore	Bottle

Request	Replaced

„Ignore Request“ (Ignoruoti užklausą): jei pasirenkama ši parinktis, įrenginys nepaiso perspėjimo ir operatorius gali tęsti mėginių įkėlimo procesą, aprašytą 18 psl.

„Bottle Replaced“ (Buteliukas pakeistas): šią parinktį galima pasirinkti iš karto prieš naudotojui pakeičiant „iWASH“ buteliuką arba jį pakeitus. Pasirinkus šią parinktį, įrenginys neleis naudotojui atidėti „iWASH“ buteliuko keitimo. Kai pakeičiamas „iWASH“ atliekų buteliukas, „iWASH“ buteliuko skaitiklis automatiškai nustatomas iš naujo ir įrenginys tęsią mėginių įkėlimo procesą. Instrukcijas, kaip pakeisti „iWASH“ buteliuką, žr. 33 psl.

35

15.6.  Saugiklio pakeitimas

ĮSPĖJIMAS: prieš keisdami saugiklį, atjunkite įrenginį nuo sieninio lizdo.

ĮSPĖJIMAS: norėdami ilgiau apsisaugoti nuo gaisro rizikos ir pavojaus, saugiklius keiskite tik į to paties tipo ir tokių pačių parametrų saugikliais.

Procedūrai taikomi reikalavimai:	3/16 atsuktuvas (1)

Saugiklis T2A 250 V 5 x 20 mm  (1)

- Nuimkite saugiklių skyriaus dangtelį nuo galinės įrenginio dalies sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

- Išimkite saugiklio laikiklį iš įrenginio.

- Išimkite nudegusį saugiklį saugiklio laikiklio.

- Į saugiklio laikiklį įstatykite to paties tipo ir tokių pačių parametrų naują saugiklį.

- Įdėkite saugiklio laikiklį atgal į įrenginį ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

1

2

3

4

5

36

- Sistemos būsena, klaidos kodai ir perspėjamieji pranešimai

Įrenginio jutiklinio ekrano viršuje yra pilkas išryškintas langas, kuriame rodomi visi aktyvūs sistemos pranešimai. Ekrane pateikiamas 4 eilučių rodinys, kurio pirmosios dvi eilutės skirtos sistemos būsenos pranešimams, kurie nurodo galimų mėginių rato padėčių skaičių ir likusių testo kreditų skaičių. Animacinis jaustukas apatiniame dešiniajame būsenos kampe greitai parodo bendrą veikimo būseną.

16.1.  Sistemos būsenos pranešimai

Kiekvienas iš šių pranešimų yra rodomas jutikliniame ekrane, kai sistema apdoroja mėginius.

|  | 1 ir 2 eilutės |  |  | Būsena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Available Credit“ (Galimas kreditas) |  |  | Galimų testų kiekis |  |  |
|  |  |  |  | „Low“ (Mažai) – įsigykite daugiau testų (įsp. signalas) |  |  |
|  | (2-oji eilutė) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 – testų nėra |  |  |
|  | 3ir 4 eilutės |  |  | Būsena |  |  |
|  | „iSED Is“: |  |  |  |  |  |
|  | „Positioning Sampler“ (Nustatoma mėginių rato padėtis) |  |  | Nustatoma mėginių rato padėtis naujiems mėgintuvėliams įdėti, išsiurbti arba mėgintuvėliams ištraukti |  |  |
|  | „Waiting Cuvette“ (Laukia kiuvetės) |  |  | Laukiama mėginio (pasikartojantys pyptelėjimai) |  |  |
|  | „Memo Sample“ (Mėginio įrašai) |  |  | Mėginio brūkšninis kodas sėkmingai nuskaitytas arba pasibaigė brūkšninio kodo nustatymo laikas |  |  |
|  | „Mixing“ (Maišo) |  |  | Mėginių ratas sukasi ir maišo visus mėginius |  |  |
|  | „Withdrawing“ (Ima mėginį) |  |  | Mėginių rato padėtis nustatyta ir liestukas ima mėginį |  |  |
|  | „Measuring“ (Matuoja) |  |  | Mėginys nustatytas raudonųjų kūnelių padėtyje ir atliekama analizė |  |  |
|  | „Extracting“ (Pašalina) |  |  | Tyrimas baigtas ir mėgintuvėlis pašalinamas iš „iSED“ įrenginio |  |  |
|  | „Idle“ (Tuščioji eiga) |  |  | Visi numatyti tyrimai baigti. |  |  |

PASTABA: veikimas yra normalus, jei trečiojoje eilutėje nerodomas pranešimas „iSED is Warning“ („iSED“ perspėja) arba „iSED is in Error“ („iSED“ klaida). „iSED“ perspėjimų ir klaidų pranešimų aprašymai pateikiami kituose skyreliuose.

37

16.2.  Sistemos perspėjamieji pranešimai

Perspėjamieji pranešimai yra bendrieji pranešimai apie esamą įrenginio veikimą. Toliau nurodytas įspėjimas pateikimas įrenginio ekrane. Taip pat girdimas įspėjamasis signalas.

Persp. pranešimas

Toliau esančioje lentelėje pateikiami perspėjamųjų pranešimų, kuriuos galite pamatyti naudodami įrenginį, ir galimų jų sprendimų pavyzdžiai  Susidūrę su kitais perspėjamaisiais pranešimai, žr. šiame vadove pateikiamą trikčių šalinimo lentelę.

|  | „iSED is Warning“ („iSED“ perspėja) |  | Sprendimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Available Positions = 0“ (Galimų padėčių = 0) |  | Palaukite, kol atsilaisvins anga |  |
|  | „Unavailable credit. Please Add credits“ |  | Norėdami tęsti, atsisiųskite daugiau kreditų; žr. 26 psl. |  |
|  | (Nėra kreditų. Pridėkite kreditų.) |  |  |  |
|  | „iSED Credits are low. Please add credits“ (Mažai „iSED“ kreditų. Pridėkite kreditų.) |  | Norėdami praleisti arba tęsti, atsisiųskite daugiau kreditų; žr. 26 psl. |  |
|  | Rodomas pranešimas „Waste Bottle Full“ (Atliekų buteliukas pilnas) ir girdimas signalas |  | Išimkite ir pakeiskite atliekų buteliuką; žr. 30 psl. |  |
|  | Rodomas pranešimas „Wash Bottle Empty“ (Plovimo buteliukas tuščias) ir girdimas signalas |  | Pakeiskite „iWASH“ buteliuką; žr. 33 psl. |  |
|  | „Ejection Out“ (Išmetimo anga) |  | Patikrinkite, ar neužblokuota išmetimo anga |  |
|  | „Paper Error/Out“ (Popieriaus klaida) (blyksi žalia lemputė) |  | Pakeiskite popierių; žr. 29 psl. |  |
|  | „Rotor Finger“ (Rotoriaus vamzdelis) |  | Pašalinkite bet kokius pašalinius objektus iš srities aplink mėginio įdėjimo prievadą |  |
|  | „Wash not OK“ (Plovimas atliktas netinkamai) |  | Patikrinkite, ar prijungta „iWASH“ buteliuko linija ir ar linija nėra sulenkta |  |

38

16.3.  Sistemos klaidų pranešimai

Sistemos klaidos atveju įrenginio ekrane bus rodomas šis pavojaus signalas ir atitinkamas klaidos pranešimas:

Klaidos pranešimas

Toliau pateiktoje lentelėje pateiktai klaidos pranešimų pavyzdžiai, kuriuos galite pamatyti naudodami įrenginį, ir galimi sprendimai. Jei nepavyksta išspręsti klaidos naudojant siūlomus sprendimus, kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą:

|  | „iSED“ klaida |  | Sprendimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Rotor Home“ (Pradinė rotoriaus padėtis) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Syringe Home“ (Pradinė švirkšto padėtis) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Syringe Up“ (Švirkštas aukštyn) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Syringe Probe“ (Švirkšto zondas) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Syringe No Tube“ (Švirkštas be vamzdelio) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Ejection home“ (Pradinė išstūmimo padėtis) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Ejection lock“ (Išstūmimo užraktas) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Ejection Out“ (Išstūmimo išvestis) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Ejection Tubes Jam“ (Išstumiamų mėgintuvėlių kamštis) |  | Pašalinkite kamščio šaltinį. Išėmus mėgintuvėlį, jutiklis nustatomas iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Tail sensor“ (Galinis jutiklis) |  | Paleiskite įrenginį iš naujo, ištraukite mėginį ir vėl įdėkite mėginį. Jei klaida rodoma vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |
|  | „Unable to withdraw“ (Nepavyko paimti) |  | Patikrinkite mėginio tūrį ir atlikite plovimo ciklą. Jei klaidos pranešimas rodomas vėl, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. |  |

39

16.4.  Mėginių paėmimo klaidų pranešimai

Mėginių paėmimo klaidos atveju įrenginio ekrane bus rodomas šis pavojaus signalas ir atitinkamas klaidos pranešimas:

Klaidos pranešimas

Ekrane bus rodomas mėginių paėmimo klaidos pranešimas ir bus išspausdintas klaidos pranešimas.

| Klaidos pranešimas (išspausdintas) | Sprendimas |
| --- | --- |
| „No Flow detected“ (Neaptiktas srautas) | Reikia paimti naują mėginį |
| „Abnormal sample“ (Nenormalus mėginys) | Reikia paimti naują mėginį |
| „Abnormal Reaction“ (Nenormali reakcija) | Reikia paimti naują mėginį |
| „Insufficient data points“ (Nepakanka duomenų taškų) | Reikia paimti naują mėginį |
| „Sample too dark“ (Mėginys per tamsus) | Reikia paimti naują mėginį |
| „No HCT detected“ (Neaptiktas hematokritas) | Reikia paimti naują mėginį |
| „Sample too clear“ (Mėginys per šviesus) | Reikia paimti naują mėginį |
| „Unable to withdraw“ (Nepavyko paimti) | Kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą |
| „No Flow detected“ (in)“ (Neaptiktas įtekėjimo srautas) | Kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą |
| „No Flow detected“ (out)“ (Neaptiktas ištekėjimo srautas) | Kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą |

40

16.5.  Mėginių paėmimo klaidų pranešimų atspausdinimas

Mėginių paėmimo klaidos atveju įrenginys bandys automatiškai ją išspręsti iš daugiausiai trijų (3) bandymų. Jei po trečio bandymo, įrenginys negalės išspręsti mėginių paėmimo klaidos, bus išspausdintas šis klaidos pranešimas:

| =========================== |  |
| --- | --- |
| Date: 03/25/2013 | Analizės atlikimo data |
| Time: 13:36:24 | Rezultatų atspausdinimo data |
| iSED Sn. 00001 | Įrenginio serijos numeris |
| ID: 812409 | Brūkšniniu kodu pažymėto mėginio identifikavimas |
| Error: Abnormal Reaction |  |
| =========================== |  |

Jei jūsų įrenginys rodo ir (arba) išspausdina mėginių paėmimo pranešimą, kreipkitės į techninio palaikymo skyrių.

41

- Trikčių diagnostika

„iSED“ yra greitas ir patikimas medicininis įrenginys, tačiau, kaip ir su visais įrenginiai, gali kilti problemų. Toliau pateikta trikčių diagnostikos lentelė padės diagnozuoti kai kurias problemas ir pasiūlys sprendimą.

| Situacija | Galimos priežastys | Sprendimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patikrinkite visas elektros jungtis |  |
|  |  | įrenginio gale, maitinimo laidą ir |  |
|  |  | elektros lizdą. Atjunkite maitinimo laidą |  |
|  | Atsilaisvinusios elektros jungtys | visose vietose. Palaukite 30 sekundžių. Prijunkite vėl. |  |
| Įrenginys neįsijungia |  |  |  |
|  | Sugedęs saugiklis | Nedelsdami nuimkite saugiklio dangtelį virš maitinimo jungties |  |
|  |  | įrenginio gale. Patikrinkite saugiklį ir |  |
|  |  | pakeiskite, jei reikia. Žr. 36 psl. |  |
|  | Mėgintuvėlis nukrito | Išjunkite įrenginį ir |  |
| Mėginio mėgintuvėlis įstrigo rate |  | ranka išimkite mėgintuvėlį (-ius) iš rato. |  |
|  | įdedant mėginį |  |  |
| Jutiklinis ekranas neatsako | Jutiklinis ekranas nesukalibruotas | Kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą, kad gautumėte kalibravimas instrukcijas. |  |
|  | Lipeminis, hemolizuotas arba sukrešėjusio kraujo | Patikrinkite mėginio būklę. |  |
|  | mėginys |  |  |
| Gaunami žemų / aukštų reikšmių |  | Paleiskite kontroles. Jei baigus rezultatai |  |
|  | Mėginio apdorojimo prieš | diapazono ribose, naudokite toliau |  |
| rezultatai |  |  |  |
|  | tyrimą pakeitimas arba | įprastai; jei reikšmė už diapazono ribų, |  |
|  | sistemos klaida | nenaudokite tyrimams ir kreipkitės į |  |
|  |  | techninio palaikymo tarnybą. |  |
|  | Pažeista, nesuderinama | Patikrinkite brūkšninio kodo etiketę |  |
| Įrenginys nenuskaito | arba nėra brūkšninio kodo |  |  |
| brūkšninio kodo | etiketės |  |  |
|  | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą, |  |
|  | nesulygiuotas | kad gautumėte instrukciją. |  |

Dėl vadove neaprašytų trikčių diagnostikos problemų, kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą arba įgaliotą ALCOR prekybininką.

42

- Saugos priemonės

18.1.  Bendrosios pastabos

PERSPĖJIMAS: rekomenduojama, kad imti kraujo mėginius mūvint pirštines ir imtis visų atitinkamų atsargumo priemonių dirbant su galimai užkrečiama biologine medžiaga.

ĮSPĖJIMAS: prieš atliekant balymo, techninės priežiūros darbus ar atidengdami  vidinius elektros komponentus ir grandines, įrenginį reikia atjungti nuo elektros lizdo.

PASTABA: naudojant kitaip, nei rekomenduoja gamintojas, galima žala arba sužalojimas.

18.2.  Biologinės atliekos

Visi žmogaus ir gyvūnų organizmo skysčiai ir (arba audiniai) gali kelti biologinį pavojų.

Naudojant įrenginį patariama laikytis savo laboratorijos geros laboratorinės praktikos. Perskaitykite ir vadovaukitės vietinių reglamentų, skyriaus saugos taisyklių ir saugaus biologiškai pavojingų atliekų šalinimo politikos.

PERSPĖJIMAS: išmeskite kraujo mėgintuvėlius įbiologiškai pavojingų atliekų konteinerį.

PERSPĖJIMAS: išmeskite aštrias dalis į biologiškai pavojingų aštrių dalių konteinerį.

PERSPĖJIMAS: visas kitas biologiškai pavojingas atliekas reikia sudėti į joms skirtą maišelį.

PERSPĖJIMAS: biologiškai pavojingų atliekų maišeliai sudedami medicininių atliekų tvarkymo dėžę kuri vėliau paimama.

PERSPĖJIMAS: utilizuokite skysčių atliekų konteinerio turinį laikydamiesi vietinių reglamentų ir laboratorijos procedūrų.

43

- Prevencinė techninė priežiūra

Įrenginiui nereikalinga speciali kasdienė techninė priežiūra, tačiau rekomenduojama laikyti įrenginį atokiai nuo aplinkų, kur yra dulkių ir dalelių, kad jis veiktų efektyviai. Jei būtina naudoti tokioje aplinkoje, periodiškai apžiūrėkite vidinius paviršius galinio ventiliatoriaus bloką, ar nesusikaupė daug dulkių, ir, jei reikia, išvalykite.

19.1.  Bendrosios pastabos

Nenaudokite sterilizavimo tirpalų.

Ilgas veikimas alkoholiu ar stipriais valikliais gali pažeisti įrenginio korpusą.

Įrenginio mėginių dėklo paviršiams valyti naudokite tik vandenį ir švelnius ploviklius.

ĮSPĖJIMAS: prieš keisdami saugiklį, visada atjunkite įrenginį nuo kintamosios srovės lizdo.

19.2.  Prevencinė techninė priežiūra / dalių naudojimo trukmė

PASTABA: po 30 000 dūrių rekomenduojama pakeisti mėginių ėmimo adatą.

Kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą, kad gautumėte nurodymus dėl adatos keitimo.

Prevencinės techninės priežiūros ir atsarginių dalių rinkinius gali įsigyti paskambinus į ALCOR klientų aptarnavimo skyrių arba savo vietiniam įgaliotam ALCOR prekybininkui. Jei galioja garantija, įrenginio remontas gali būti atliktas nemokamai, jei įrenginys grąžinamas originalioje pakuotėje. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į mūsų techninės priežiūros skyrių.

DĖMESIO: prieš grąžindami remontui, išimkite įstatymus mėgintuvėlius ir nukenksminkite juos.

Jei įrenginyje yra surinkto kraujo, jį reikia išvalyti prieš grąžinant gamintojui. Atlikti nukenksminimą reikalauja Federalinis įstatymas (Federalinių taisyklių 48 ir 49 punktai) ir Aplinkos apsaugos agentūros biologiškai aktyvių atliekų tvarkymo taisyklės.

44

- Techninis palaikymas

Jei naudodami įrenginį susiduriate su problemomis, kreipkitės į „ALCOR Scientific Inc.“ arba savo įgaliotą „ALCOR Scientific“ prekybininką. „ALCOR Scientific“ teikia techninį palaikymą nuo pirmadienio iki penktadienio 8:30 – 17:00 Rytų standartiniu laiku (išskyrus visas valstybines JAV šventes). Techninio palaikymo komandą galima pasiekti pasinaudojus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

| Nemokamas tel. | (800) 495 5270 (tik JAV) | Faksas | +1 (401) 737.4519 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarptautinis Nr. | +1 (401) 737.3774 |  |  |
| Adresas | ALCOR Scientific Inc. | El. paštas | techservice@alcorscientific.com |
| korespondencijai: | 20 Thurber Blvd |  |  |
|  | Smithfield, RI 02917 |  |  |
|  | USA (JAV) |  |  |

PERSPĖJIMAS: jei įrenginį reikia grąžinti remontui,

PRIEŠ TRANSPORTUODAMI IŠIMKITE VISUS SKYSČIO KONTEINERIUS.

45

- Techninės specifikacijos

| Įrenginio pavadinimas | iSED® |  |
| --- | --- | --- |
| Įrenginio tipas | Automatinis žmogaus kraujo eritrocitų (1 techn.specif.reikalav.) |  |
|  | nusėdimo greičio analizatorius |  |
| Matavimo principas | Fotometrinis reoskopas (8 techn. specifikacijos reikalavimas) |  |
| Mėginiams taikomi reikalavimai | 100 μL kraujo (500 μL perteklinio tūrio) (5 techn. specifikacijos reikalavimas) |  |
| Analitinis diapazonas | 1–130 mm/val. |  |
| Rezultatai | Išspausdinti, pirmi rezultatai prieinami praėjus 19 sek. po |  |
|  | užprogramuoto sumaišymo laiko. (7 techninės specifikacijos reikalavimas) |  |
| Nuoseklusis prievadas | Nuoseklusis RS232 DB9 prievadas LIS jungčiai |  |
| Brūkšninis kodas | Vidinis (6 techn.specifikacijos reikalavimas) |  |
| Spausdintuvas | Vidinis (5 techn.specifikacijos reikalavimas) |  |
| Darbo aplinka | 10–30 °C |  |
| Laikymo / transportavimo aplinka | -20–65 °C |  |
| Drėgmė | 15 % – 85 % (nesikondensuojant) |  |
| Maitinimas | 100–240 V kintamoji srovė |  |
| Energijos sąnaudos | 160 W |  |
| Dažnis | 50–60 Hz |  |
| Matmenys (I x P x A) | 36 x 27 x 34 cm |  |
|  | 13 x 11 x 14 col. |  |
| Svoris | 13,6 kg |  |
|  | 30 svarų |  |
| Eksploatavimo aukštis | 2000 metrų |  |
| Laikymo aukštis | 2000 metrų |  |
| Apribojimai | Skirtas naudoti tik profesionalams |  |

46

- Trumpasis nuorodų vadovas

Jūsų patogumui prie naujo įrenginio pridedama atskira nuorodų kortelė. Jei pamestumėte nuorodų kortelę, informacijos apžvalga taip pat yra Naudotojo vadove ir pateikta toliau:

47

23.	Garantijos informacija

Gamintojo garantija

„ALCOR Scientific, Inc.“ garantuoja pradiniam pirkėjui, kad šis įrenginys yra be medžiagų ir gamybinių defektų vienerius (1) metus nuo pradinio prikimo datos (išskyrus, jei toliau nurodyta kitaip). Vienerius metus (1) „ALCOR Scientific“ savo nuožiūra nemokamai remontuos arba pakeis pradiniam savininkui įrenginį su medžiagos ar gamybiniais defektais. Keitimo atveju ALCOR savo nuožiūra pristatys naują arba suremontuotą įrenginį.

1.	Ši garantija apsiriboja remontu arba keitimu dėl dalių defektų ar gamybinių defektų. Reikiamos dalys, kurios yra be defektų, bus keičiamos už papildomą mokestį; „ALCOR Scientific“ neremontuos ir nekeis dalių, apgadintų dėl aplaidaus naudojimo, nelaimingo atsitikimo, modifikavimo, netinkamo naudojimo, aplaidumo, jei techninę priežiūrą atliko ne „ALCOR Scientific“, įgaliotas ALCOR techninės priežiūros agentas arba įrenginys nebuvo naudojamas pagal instrukcijas. Be to, „ALCOR Scientific“ netaiko garantijos įrenginių gedimams ar sugadinimui, atsiradusiems naudojant kitokius priedus, nei gamina ar rekomenduoja „ALCOR Scientific“.

2.	„ALCOR Scientific“ pasilieka teisę keisti šio įrenginio dizainą arba programinę įrangą ir neįsipareigoja integruoti tokių keitimų į anksčiau pagamintus įrenginius.

Garantijos apribojimai

ŠI GARANTIJA YRA IŠREIKŠTA VIETOJ VISŲ KITŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT PARDAVIMŲ GARANTIJĄ IR TIKIMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJĄ.

Atsakomybės apribojimas

Bendrovė „ALCOR Scientific“ jokiu atveju nebus atsakinga už tiesioginę, specialią ar pasekminę žalą, net jei „ALCOR Scientific“ buvo įspėta apie tokią žalą.

Jei įrenginį reikia grąžinti bendrovei „ALCOR Scientific“ remontui, keitimui ar dėl kitų priežasčių, jis turi būti transportuojamas originalioje pakuotėje. Kitu atveju gali reikėti mokėti papildomus mokesčius.

48

20 Thurber Boulevard

Smithfield, Rhode Island 02917

(T) 401.737.3774 (F) 401.737.4519

WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM

112-09-043 perž. C