Atviro konkurso sąlygų 5 priedas
PATIKSLINTA ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(4, 6, 18 IR 21 PIRKIMO DALYS)
6. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. KRAUJO DUJŲ, pH.ELEKTROLITŲ,METABOLITŲ IR OKSIMETRIJOS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS (1 VNT.) – ABL90Flex
6.1. Kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
	
	ABL90Flex Kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų sistemos analizatorius, gamintojas Radiometer Medical ApS

	2.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Analizatorius tyrimų atlikimui turi turėti ne mažiau kaip du modulius (sudedamosios dalys). Analizatorius turi išmatuoti visus išvardintus parametrus iš tos pačios reagentinės kasetės
	Analizatorius tyrimų atlikimui turi ne mažiau kaip du modulius . Analizatorius išmatuoja visus išvardintus parametrus iš tos pačios reagentinės kasetės
Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
ABL90 informacinis vadovas_Lt
( 136 psl. viršuje “Bendroji konstrukcija” ir ) ir “ABL90 specifikation_EN” (2 psl.) ir “ABL90 FLEX_specifikacija lietuviu kalba” (2 psl.)

	3.
	Mėginio tūris
	Mėginio tūris visiems parametrams ne daugiau 100µl (± 50 µl)
	Mėginio tūris~ 65 µL

Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
 “ABL90 specifikation_EN” (1 psl.) ir “ABL90 FLEX_specifikacija lietuviu kalba” (1 psl.)

	4.
	Matavimo laikas
	Ne ilgiau 80 sek. (± 40 sek.)
	Matavimo laikas – 35 sek.
Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“ABL90 specifikation_EN” (1 psl.) ir “ABL90 FLEX_specifikacija lietuviu kalba” (1 psl.)

	5.
	Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų
	Būtina
	Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų. Yra tik Sensorinė kasetė ir tirpalų pakuotė

Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“ABL90 specifikation_EN” (2 psl.) ir “ABL90 FLEX_specifikacija lietuviu kalba” (2 psl.)

	6.
	Analizatorius pats pateikia kokybės kontrolės duomenis ir automatiškai braižo diagramas
	Būtina
	Analizatorius pats pateikia kokybės kontrolės duomenis ir automatiškai braižo diagramas
Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
ABL90 informacinis vadovas_Lt

( 128 psl.)


	7.
	Vaizdinė pagalba ekrane
	Būtina
	-Žingsnis po žinsgnio viskas pavaizduota ekrane

Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“ABL90 FLEX brosiura” ( 2 psl.) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”. 

	8.
	Reagentai ir pagalbinės priemonės valdomi nuotoliniu būdu
	Būtina
	Reagentai ir pagalbinės priemonės valdomi nuotoliniu

(Radiance. Per Radiance galima stebeti reagent galiojima, likutį).
Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
ABL90 informacinis vadovas_Lt

( 103 psl., knygos psl. 1-77, ryšio nustatymų numatytieji nustatymai / Radiance Sistema…)  
Ir
Dokumentų pavadinimai

„Radiance user manual 123 psl.( Analyzer Control (“Monitor Reagents, AutoCheck, Electrodes and Other”) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“. 

	9.
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.
	Būtina
	Turi galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus 
Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“ABL90 specifikation_EN” (2 psl., Interface) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”. 

	10.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Dvikrypė komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.

Failo pavadinimas “ABL90  analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
ABL90 informacinis vadovas_Lt

( 103 psl., knygos psl. 1-77)  
Dokumento pavadinimas

„Rastas-del siulomos įrangos instaliavimo ir prijungimo prie informacinės sistemos EISIS ir kt.“


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas).
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
18. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS (1 + 1 VNT.)
18.1. Biocheminio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.) V5600 biocheminis modulis
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	Vitros 5600 analizatorius. Biocheminis modulis, gamintos Ortho Clinical Diagnostics GmbH

	2.
	Reikalavimai biocheminiam nalizatoriui analizatoriams
	Automatinis  biocheminis  analizatorius su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga
	Analizatorius automatinis (viskas vyksta automatizuotai), galima idiegti tarpine duomenui valdymo programą
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
„V5600 operator manual_EN“ (19 psl., Automatic Dilution and Repeat Testing, ir 20 psl. Automatic Two-Way Data Exchange) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“  

	3.
	Vienu metu galintis atlikti ne mažiau 60 fotometrinių testų +3 ISE
	Būtina
	Vienu metu galintis atlikti ne mažiau 60 fotometrinių testų +3 ISE
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“Official letter from ortho about test per hour” ir “Rastas is gamintojo del analizatoriaus nasumo V5600”, “Rasto vertimas del V5600 analizatoriaus nasumo_skenuotas”, “Oficialus rastas del analizatoriaus nasumo_V5600”. 

	4.
	Našumas
	Ne mažiau 400tyr/val. (iki 800 tyr/val įskaitant elektrolitus)
	945 testai per valanda.
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“Official letter from ortho about test per hour” ir “Rastas is gamintojo del analizatoriaus nasumo V5600”, “Rasto vertimas del V5600 analizatoriaus nasumo_skenuotas”, “Oficialus rastas del analizatoriaus nasumo_V5600”, kitų dokumentų pavadinimai:
„V5600 specification_EN“ (1 psl., reagents) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“. 

	5.
	Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis
	Būtina
	Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo funkcijomis -  Intellicheck 
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”, dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(18 psl., Intellicheck® Technology, 1-6) ir “VITROS_operatoriaus vadovas_LT_sutrumpintas” (6 psl.)

Archivavimas
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”, 
dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(324 psl., archive records onto

an export device for backup…. Viršuje) (17-38) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”. 

	6.
	Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę
	Būtina
	Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“V5600 operator manual_EN

(20 psl., Interactive System Management …. Ir  Remote Connectivity ….) (1-8) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT” IR RAŠTAS “V5600 analiz.aprasymai”. 

	7.
	Mėginiai
	Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują, punktatą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
	Mėginiai - Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują, punktatą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“V5600 specification_EN” (1 psl.)

ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	8.
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas
	Būtina
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas

Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 operator manual_EN

(21 psl., Reagent Bar Code Readers (1-9) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	9.
	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius
	Būtina
	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius

Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 operator manual_EN

(47 psl.) (Once the samples are in

position, MICROSLIDE METERING and MICROIMMUNOASSAY METERING

PROBOSCISES aspirate the sample using VITROS VersaTips™ and dispense

it as required to process the assays)  ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”.

	10.
	Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė
	Būtina
	Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“V5600 operator manual_EN

(122 psl STAT Priority (9-10) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT“

	11.
	Galimybė tirti HbA1c iš  kraujo(EDTA)
	Būtina
	Galimybė tirti HbA1c iš  kraujo(EDTA)
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

„V5600 specification_EN“ (1 psl., sample types) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“ 

	12.
	Ne mažiau 40 reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema
	Būtina
	Ne mažiau 40 reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema

Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai
“ V5600 specification_EN“

ir “Reikalingu punktu vertimas I LT“

	13.
	Galimybė dirbant  keisti reagentų talpyklas
	Būtina
	Galimybė dirbant  keisti reagentų talpyklas.
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai
„V5600 operator manual_EN“ (255 psl.) “ The Reagent Management feature enables you to review current inventory

information for the reagents loaded on the system. Using this function, you can

load and unload reagents as necessary.”
Ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“. 

	14.
	Turėtų daugkartinio naudojimo kiuvetes (arba joms lygiavertes, kurių ekspltacijos laikas ne mažesnis kaip 12 mėn.)
	Būtina
	Turėtų daugkartinio naudojimo kiuvetes 
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

“ V5600 operator manual_EN“ (82 psl., 7-6 (VITROS FS Cuvette Supply)  ir “Reikalingu punktu vertimas I LT“

	15.
	Nepertraukiama mėginių padavimo sistema
	Būtina
	Nepertraukiama mėginių padavimo sistema
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

V5600 operator manual_EN“ (47 psl. Sampling Center) “ ir “Reikalingu punktu vertimas I LT“

	16.
	Šaldomosios pozicijos kalibratoriams ir kontrolėms arba joms lygiavertės, užtikrinančios stabilią kalibratorių ir kontrolių temperatūrą.
	Būtina
	Šaldomosios pozicijos kalibratoriams ir kontrolėms arba joms lygiavertės, užtikrinančios stabilią kalibratorių ir kontrolių temperatūrą.
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai
„V5600 operator manual_EN“ (38 psl. Nuotrauka ir 12 punktas „Cooler“(šaldytuvas)

	17.
	Galimybė turėti atskirą šaldomą būgną skubių tyrimų atlikimui
	Būtina
	Galimybė turėti atskirą šaldomą būgną skubių tyrimų atlikimui
Failo pavadinimas “V5600-18.1 analiz.aprasymai”,

dokumentų pavadinimai

„V5600 operator manual_EN“ (38 psl. Nuotrauka ir 12 punktas „Cooler“(šaldytuvas)


18.2. Biocheminio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.) AQT90
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	AQT90Flex, gamintojas Radiometer Medical ApS

	2.
	Reikalavimai biocheminiam analizatoriui 
	Pusiau automatinis
	Failo pavadinimas “AQT90Flex_18.2  analiz.aprasymai”, 
dokumentų pavadinimai
„AQT90Flex brochure“ (2 psl.) (High analytical performance (Autimatic and...)) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“

	3.
	Analizatoriaus paskirtis
	Skirtas kiekybiniam specifiniam Troponino T nustatymui heparinizuotame veniniame kraujyje
	Skirtas kiekybiniam specifiniam Troponino T nustatymui heparinizuotame veniniame kraujyje

Failo pavadinimas “AQT90Flex_18.2  analiz.aprasymai”, 
dokumentų pavadinimai
“995-356_A -AQT90 naudotojo vad SW 8.4 LT” (1 psl. Įvadas) ir “995-356_A -AQT90 naudotojo vad SW 8.4 EN” (1 psl. Introduction)
Ir “AQT90Flex brochure” (2 psl., viršuje Test menu), (2 psl. Results in minutes/measurement..) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”. 


- Įranga ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas instaliuos ir prijungs įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokys su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas)
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
21 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. KRAUJO DUJŲ, pH. ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR OKSIMETRIJOS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS (1 VNT.) – ABL800Basic
21 1. Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos tyrimų sistemos analizatorius (1 vnt.)

	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	ABL800 Basic, gamintojas Radiometer Medical ApS

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Tirpalinis, klasikinės technologijos analizatorius, matuojantis šiuos parametrus: pH, pCO2, pO2, Glu, Cl-, Ca2+, K+, Na+, ctHb, sO2
	Tirpalinis, klasikinės technologijos analizatorius, matuojantis šiuos parametrus: pH, pCO2, pO2, Glu, Cl-, Ca2+, K+, Na+, ctHb, sO2
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”, 
dokumentų pavadinimai
Matuojami parametrai “ABL800_FLEX_specification’ (2,3 psl.) ir “990-625G ABL800 Naudotojo vadovas_ LT (18 psl. 1-2) ir “ABL800 FLEX Operator's Manual Edition F 989-942” (10 psl. 1-2)
Tirpalinis, klasikinės technologijos analizatorius 
Naudotojo vadovas_ LT (56 psl. (2-32) ir “ABL800 FLEX Operator's Manual Edition F 989-942” (50 psl., 2-32)

	3.
	Oksimetrijos parametrų (tHb, sO2) matavimo principas
	Spektrofotometrinis, nustatomi iš ne mažiau kaip 100 skirtingų spektro taškų.
	Oksimetrijos parametrų (tHb, sO2) matavimo principas - Spektrofotometrinis, nustatomi iš ne mažiau kaip 100 skirtingų spektro taškų.
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”, 
dokumentų pavadinimai
 “990-625G ABL800 Naudotojo vadovas_ LT (394 psl. 13-14 Analizatoriaus specifikacija, viršuje) ir “ABL800 FLEX Operator's Manual Edition F 989-942” (350 psl., 13-13, Analyzer specification))
Ir „ABL800 FLEX Reference Manual Edition C 989-963“ (63 psl.) ir „Reikalingu punktu vertimas I LT“
....nustatomi iš ne mažiau kaip 100 skirtingų spektro taškų
„ABL800 FLEX Reference Manual Edition C 989-963“ (74 psl.)

	4.
	Mėginio tipas
	Kapiliarinis, arterinis ir/ar veninis kraujas ir kiti biologiniai skysčiai
	Mėginio tipas - Kapiliarinis, arterinis ir/ar veninis kraujas ir kiti biologiniai skysčiai
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“990-625G ABL800 Naudotojo vadovas_ LT (369-372 psl., 12-5, Pasiruošimas prieš arterinio/veninio kraujo paėmimą) ir “ABL800 FLEX Operator's Manual Edition F 989-942” (326-329 psl., 12-5)

	5.
	Įvedamo mėginio tūris 
	Gali būti kintamas
	Įvedamo mėginio tūris gali būti kintamas
Taip, Yra FLEX mode
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“990-625G ABL800 Naudotojo vadovas_ LT (158 psl. 4-6 FLEX rėžimas) ir “ABL800 FLEX Operator's Manual Edition F 989-942” (146., 4-5)

	6.
	Metabolitų (gliukozės), oksimetrijos parametrai mikro režimu tūris
	ne daugiau kaip 40 µl
	Metabolitų (gliukozės), oksimetrijos parametrai mikro režimu tūris - ne daugiau kaip 40 µl
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“990-625G ABL800 Naudotojo vadovas_ LT (158 psl. 4-6 Felx rėžimas) ir “ABL800 FLEX Operator's Manual Edition F 989-942” (143., 4-5)

	7.
	Elektrodų stabilumas
	Elektrodo stabilumas ne mažiau 12 mėnesių.
	Elektrodo stabilumas ne mažiau 12 mėnesių.
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”, 
dokumentų pavadinimai
“ABL800, Lifetime of electrodes” ir “Rasto vertimas del elektrodu galiojimo laiko”. 

	8.
	Instaliuota lietuviška programinė įranga
	Būtina
	Instaliuota lietuviška programinė įranga
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”, 
dokumentų pavadinimai
„990-625G ABL800 Naudotojo vadovas_ LT“ (39 psl., 41 psl., 42 psl., paveiksliukai su Lt kalba)

	9.
	Automatinė kokybės kontrolės sistema, nereikalaujanti operatoriaus įsikišimo
	Būtina
	Automatinė kokybės kontrolės sistema, nereikalaujanti operatoriaus įsikišimo
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“990-625G ABL800 Naudotojo vadovas_ LT (185 psl. 5-7 Autokontrolės (AutoCheck) matavimas)) ir “ABL800 FLEX Operator's Manual Edition F 989-942” (168 psl., 5-7)

	10.
	Galimybė analizatorių įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę.
	Būtina
	Galimybė analizatorių įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę
Failo pavadinimas “ABL800 analizatoriaus aprasymai”,
dokumentų pavadinimai
“ABL800_FLEX_specification” (4 psl.) ir “Reikalingu punktu vertimas I LT”. 


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas).
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
PAGE  
2

