Vitros BUN/UREA – šlapalo nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C8102204 Vitros Bun/UREA 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas UREA nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – šlapimo hidrolizė į amoniaką ir anglies dioksidą. Amoniakas reaguoja su aukšto spalvingumo dažais. Spalvos intensyvumas yra proporcingas šlapimo nitratų kiekiui mėginyje.

Šlapalo koncentracija matuojama raudonos šviesos diapazone 37 C temperatūroje.

.

| Reakcijos principas | Ureazė H2NCONH2 + H2O  2NH3 + CO2 NH3 + amoniako indikatorius  dažai |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 5,5 l tiriamo serumo ar plazmos, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas.

Reagentai: Ureazė ir N – propil - 4- (2,6 – dinitro–4-chlorobenzil)- kvinoliniumetano sulfonatas.

Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, stabilizatorius ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai:   mmol/l šlapalo (SI vienetai).

mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Analizatoriaus ribos: 20- 110 g/l

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: kolorimetrinis

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapalo reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2valandos. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  1 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  5 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  6 mėn. |

Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Užšaldyti mėginiai, kurie negali būti ištirti iš karto. |

Normos:

serume:		0.71 – 42.83 mmol/l šlapalo (SI vienetais).

2.0 – 120.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai).

šlapime*:	14.91 – 899.43 mmol/l šlapalo (SI vienetais).

42.0 – 2520.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai).

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

serume:

vyrai:		3.2 – 7.1 mmol/l šlapalo (SI vienetais)

9.0 – 20.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai).

moterys:		2.5  –  6.1 mmol/l šlapalo (SI vienetais)

7.0 – 17.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai).

šlapime:

24 – val.		428 – 714 mmol/dienoje** (SI vienetais).

12.0 – 20.0 g/dienoje* (tradiciniai vienetai).

*šlapalo azoto koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL)  mg/dienoje. Konvertuojant mg/dienoje į g/dienoje, dalinant iš 1000.

** šlapalo azoto koncentracija (mmol/L) x 24-valandų apimtis (L)  mmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 C temperatūroje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.