Vitros FE – geležies nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1515808 VITROS Geležis 300 tyr. C1924547 VITROS Geležis 90 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Fe nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - spalvinio komplekso formavimasis tarp geležies jonų ir dažų.

Geležies koncentracija matuojama spektrofotometru 37 C temperatūroje.

.

| Principas | pH 4.0 Transferinas - Fe+3 Transferinas + Fe+3 Fe+3 + askorbino rūgštis  Fe+2 Fe+2 + dažai  Fe+2 - dažai (spalvinis kompleksas) |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo serumo, plazmos (heparinas).

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: askorbino rūgštis, N-(4-(2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenoksi)butil)-5- metoksi-6((2,3,6,7-tetrahidro-8-1H,5H-benzo-kvinolizinas-9-il)azo)-3-pyridino sulfonamidas.

Kitos sudėtinės dalys: stabilizatorius, pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai:   µmol/l (SI vienetai).

µg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Bangos ilgis: 600 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: dviejų taškų.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapimo rūgšties reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  4 savaitės. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandos. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  4 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  7 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  3 mėn. |

Normos:

0.36 – 107.46  µmol/l (SI vienetais).

2.0  -  600.0 µg/dL (tradiciniai vienetai).

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

moterims: 	6.6 – 30.4 µmol/l (SI vienetais).

37.0 – 170.0 µg/dL (tradiciniai vienetai).

vyrams:		8.8 – 32.4 µmol/l (SI vienetais).

49.0 – 181.0 µg/dL (tradiciniai vienetai).

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 C temperatūroje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.