Vitros TP – bendro baltymo nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | Vitros TP 250 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TP nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - proteino reakcija su vario jonais(Cu2+) sudarant violetinį spalvinį kompleksą .

Bendra proteino koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone 37 C temperatūroje.

| Principas | LiOH Proteinas + Vario tartratas  spalvinis kompleksas |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo serumo ar plazmos.

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: vario sulfatas, tartariko rūgštis ir ličio hidroksidas.

Kitos sudėtinės dalys: polimero rutuliukai (lašeliai), rišamoji medžiaga, surfaktantai.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: g/l (SI vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Analizatoriaus ribos: 20- 110 g/l

Bangos ilgis: 540 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: kolorimetrinis

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Bendro baltymo reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  4 savaitės. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandos. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  4 valandos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  3 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  6 mėn. |

Normos:   20.0 – 110.0 g/l (SI vienetais).

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

serume:		63.0 – 82.0 g/l (SI vienetais)

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.