Vitros dHDL – tiesioginio HDL cholesterolio nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C6801895 Vitros dHDL 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas dHDL nustatymui serume arba plazmoje.

| Principas | PTA/MgCl2 HDL + non-HDL  Aukšto tankumo lipoproteinai + non-HDL(↓) Emulgenas-B66 Aukšto tankumo lipoproteinai  Cholesterolis + Cholesterolio esteriai + baltymai Cholesterolio esterio hidrolizė HDL cholesterolio esteriai + H2O  Cholesterolis + riebalinės rūgštys Peroksidazė H2O2 + Leuko dažai  Dažai + 2 H2O |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo serumo ar plazmos.

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: emulgenas B-66 0.7 mg.,  fosfotungstinė rūgštis 0.3 mg., magnio chloridas 0.2 mg., cholesterolio oksidazė (Celulomonas, E.C.1.1.3.6) 0.8 U., cholesterolio esterio hidrolizė (Candida rugosa, E.C.3.1.1.3) 1.2 U., peroksidazė (horseradish root, E.C.1.11.1.7) 2.2 U: ir 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)-4,5-bis-(4dimetil-aminofenil) imidazolis (leuko dažai) 0.02 mg.

Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis, surfaktantai, stabilizatoriai, atliekų ieškiklis ir mišinio sumaišymo (susiejimo) priedas

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: kolorimetrinis

Bangos ilgis: 670 nm.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

dHDL reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  12 sav. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  7 dienos. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandos. |

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  3 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 200C (-40F) |  3 sav. |

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

0.13 – 2.84 mmol/L (SI vienetais)

5.0 – 110.0 mg/dL (tradiciniai vienetai)

Rekomeduojami intervalai:

|  | Tradiciniai vienetai (mg/dL) | SI vienetai (mmol/L) |
| --- | --- | --- |
| Žemi | <40.0 | <1.03 |
| Aukšti | ≥60.0 | ≥1.55 |

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 25. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 25.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- 7 % BSAskiediklis.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.