## Sheet1
				Atviro konkuro
				2 priedas

	Perkamų medicininių priemonių intervencinei radiologijai sąrašas (1 dalis)

Eil. Nr.	Priemonės specifikacijos	Poreikis / metams (iki vnt.)	Mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Mato vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
1	Punkcinės adatos angiografijai	150	vnt.		5,00	3,15	472,50
	Diametras: 18G; 19G
	Ilgis iki 75mm
	Atspari sulinkimui
	Su šoniniais sparneliais geresnei įvedimo kontrolei
	Galimas vielos-pravedėjo diametras: .022" (19G); .038" (18G)
2	Standartiniai įvedėjai ("introdiuseriai")	150	rink.		5,00	12,60	1890,00
	Rinkinyje su išplėtėju
	Rinkinyje su angiografine adata
	Rinkinyje su mini-viela-pravedėju (3F - .018"; 4F - .022" J; virš 5F - .035" J)
	Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
	Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
	Su specialia danga, pagerinančia slydimą
	Įvairaus dydžio: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 12F; 14F; 16F
	Įvairaus ilgio: nuo 6cm iki 23cm
3	Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") miego arterijų angioplastikai ir neurointervencijoms	1	vnt.
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	Vidinis paviršius padengtas teflonu
	Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku
	Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F
	Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095"
	Įvairaus ilgio: 55cm ir 95cm
	Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.)
4	Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") periferinėms intervencijoms	1	vnt.
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale
	Vidinis paviršius padengtas teflonu
	Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku
	Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F
	Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095"
	Įvairaus ilgio: 45cm
	Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.)
5	Specialūs nukreipiantys įvedėjai ("guiding sheats") periferinėms intervencijoms	1	vnt.
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale
	Distalinis galas: su netraumuojančiu galiuku
	Įvedėjo vožtuvų pasirinkimas: Tuohy-Borst, Check-Flo
	Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 5,5F; 6F
	Vidinis praplėtėjas suderinamas su 0,018", 0,035", 0,038" viela
	Įvairaus ilgio: 40cm, 45cm, 55cm, 70cm, 90cm, 110cm
	Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, Ansel, Raabe, Balkin ir pan.)
6	Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") a.radialis punkcijoms	3	rink.		5	15,75	47,25
	Rinkinyje su išplėtėju
	Rinkinyje su angiografine 21G adata
	Rinkinyje su mini-viela: .018"; .021"; ne trumpesnė negu 45cm; tiesiu arba J galu
	Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
	Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
	Su specialia danga, pagerinančia slydimą
	Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F
	Įvairaus ilgio: 11cm; 23cm
7	Ilgi įvedėjai ("introdiuseriai")	3	rink.		5,00	44,10	132,30
	Rinkinyje su išplėtėju
	Rinkinyje su angiografine 18G adata
	Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu
	Kraują/skystį stabdantis vožtuvas
	Su specialia danga, pagerinančia slydimą
	Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F; 8F
	Įvairaus ilgio: 50cm; 55cm; 60cm; 65cm; 70cm; 80cm; 90cm
8	Nukreipiančiųjų kateterių sistema (rinkinys) intracerebrinėms procedūroms	1	rink.
	Kateteris pagamintas iš nailono/poliuretano
	Kateterio karkasas sustiprintas nerūdijančio plieno sijomis
	Vidinis paviršius padengtas teflonu
	Įvairaus dydžio: 5F ir 6F; tiesūs ar formuotu galu (įvairios konfigūracijos)
	Įvairaus ilgio: 90cm, 100cm
	Didelio vidinio diametro: 5F - virš 0,055"; 6F - virš 0,069"
9	Nukreipiantieji kateteriai brachiocefalinėms procedūroms su išplečiamu distaliniu galu	1	vnt.
	Kateteris pagamintas iš nailono/poliuretano
	Kateterio karkasas sustiprintas nerūdijančio plieno sijomis
	Vidinis paviršius padengtas teflonu
	Įvairaus dydžio: 6F ir 8F
	Kateterio ilgis: 100cm
	Vidinis diametras: 0,047"
	Balionėlio išplėtimo tūris (skersmuo): nuo 0,1ml (5mm) iki 1,0ml (11mm)
10	Diagnostiniai kateteriai sustiprintu korpusu	100	vnt.		5,00	25,20	2520,00
	Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą
	Kateterio korpusas sutvirtintas metalinėmis sijomis arba tinkleliu gerai sukimo kontrolei
	Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
	Didelė rezistencija užlinkimui
	Išorinis diametras 4F, 5F, 6F
	Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
	Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s
	Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio
11	Diagnostiniai kateteriai	10	vnt.		5,00	17,85	178,50
	Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis
	Didelė rezistencija užlinkimui
	Išorinis diametras įvairus: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F
	Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą
	Skysčio spaudimo tolerancija: 1450psi
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio
12	Diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai	100	vnt.
	Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
	Vienos dalies konstrukcija
	Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
	Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
	Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)
	Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
	Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)
	Sukimo kontrolė 1:1
13	Diagnostinės PTFE vielos-pravedėjai	5	vnt.		5,00	26,25	131,25
	Diagnostiniai vielos-pravedėjai, padengti PTFE
	Skirtingo diametro: .018"; .025"; .032"; .035"; .038"
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, J-tipo)
	Įvairaus ilgio (150cm, 200cm, 260cm, 400cm,)
	Distalinis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
	Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės, kietos)
14	Diagnostinės didelio stangrumo ("stiff") hidrofilinės vielos-pravedėjai	5	vnt.
	Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
	Vienos dalies konstrukcija
	Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
	Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
	Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)
	Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)
	Didelis stangrumas (kietumas)
	Sukimo kontrolė 1:1
15	Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui)	5	vnt.
	Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai
	Vienos dalies konstrukcija
	Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą
	Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia")
	Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm)
	Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm)
	Sukimo kontrolė 1:1
16	Kraujagyslių rekonstrukcijos priemonės sistema (savaime išsiskleidžiantis uždarų gardelių stentas su nuvedimo-atskyrimo sistema)	1	rink.
	Stentas pagamintas iš nikelio ir titano lydinio, žymėtas tantalu
	Savaime išsiplečiantis, praplėstais galais
	Uždarų celių struktūros, gerai prisitaiko prie kraujagyslės sienelės, pridengia aneurizmos kaklelį, gerai prilaiko neurospirales
	Sumontuotas ant kūgio formos plieninės vielos, spec. introdiuseryje
	Proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastines žymas, nešanti viela su žymekliu per stento ilgį (tiksliam pozicionavimui)
	Rentgenokontrastinės žymos iš platinos ir volframo lydinio
	Diametras 4,5mm, ilgiai nuo 14mm iki 37mm
	Sumontuotos sistemos ilgis: 220 cm
	Suderinama su 0,021" vidinio diametro mikrokateteriu
	Suderinama su mikrokateteriu, kurio distalinis galas 5cm
	Skirta 2,5-4,0mm kraujagyslėms
	Padengtas liubrikantu, palengvinančiu mikrokateterio praėjimą
	Stentas gali būti suskleistas esant daliniam išskleidimui keičiant poziciją
17	Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento rinkinys
17.1	Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiantis mikrostentas	1	vnt.
	Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas
	Mikrostento akutės uždaro tipo, asimetriškų gardelių, po tris rentgenožymeklius galuose
	Sumontuotas ant nešančios stabilizuojančios vielos, spec. introdiuseryje, suskleidžiamas iki 90%
	Nešanti viela turi du auksinius rentgenokontrastinius žymeklius, rentgenokontrolei ir suskleidimo ribos žymėjimui
	Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 35mm
	Mikrostento skersmuo: nuo 3,0mm iki 6,5mm
	Mikrostento storis iki 70mkm žemam trombogeniškumui
17.2	Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento mikrokateteris	1	vnt.
	Mikrokateterio ilgis: 155cm, penkių zonų, padengtas hidrofiline medžiaga
	Mikrokateterio vidinis spindis: 0,0165" (6,5mm stentui - 0,021"), padengtas PTFE
	Konstrukcija sustiprinta, galas atraumatinis, formuojamas, su dviem žymekliais (3cm)
17.3	Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiančio mikrostento tarpinis kateteris	1	vnt.
	Vidinis spindis 0,039"; 0,052"; 0,065", padengtas PTFE
	Konstrukcija sustiprinta, galas atraumatinis, 25° kampu (MP)
	Išorinis skersmuo proksimalėje dalyje 4,2F; 5,3F; 6,3F
	Išorinis skersmuo distalinėje dalyje 3,9F; 5,0F; 6,1F
	Darbinis ilgis 105cm; 115cm; 125cm; 135cm; 145cm
	Viso 17 pozicija
18	Kraujagyslių rekonstrukcijos priemonė	1	rink.
	Pagaminta iš nikelio ir titano lydinio, žymėto tantalu
	Savaime išsiplečianti
	Pintos uždarų celių struktūros
	Sumontuota ant kūgio formos plieninės vielos
	Proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastines žymas
	Rentgenokontrastinės žymos iš platinos ir volframo lydinio
	Diametras 4,5mm, ilgiai nuo 14mm iki 37mm
	Sumontuotos sistemos ilgis: 220 cm
	Suderinama su 0,021" vidinio diametro mikrokateteriu
	Suderinama su mikrokateteriu, kurio distalinis galas 5cm
	Skirta 2,5-4,0mm kraujagyslėms
	Padengtas liubrikantu, palengvinančiu mikrokateterio praėjimą
19	Intrakranijinių kraujagyslių stentas, išsiplečiantis savaime (rinkinys)	1	rink.
	Pintos uždarų celių struktūros
	Skirtas intrakranijinių (nuo 2,0mm iki 6,5mm) kraujagyslių susiaurėjimams gydyti
	Sumontuotas ant nešančios mikrovielos
	Stento diametras: nuo 2,5mm iki 5,5mm
	Stento ilgis: nuo 12mm iki 75mm
	Galima suskleisti iki 90% stento, repozicionuoti
	Rinkinyje su nešančiuoju 2,4F-3,3F mikrokateteriu
20	Galvos smegenų kraujagyslių tėkmes nukreipėjas	1	rink.
	Skirta galvos smegenų kraujagyslių plataus kaklelio, verpstinėms, didelėms ir neplyšusioms gigantinėms aneurizmoms gydyti
	Priemonė pagaminta iš nikelio-titano lydinio sijų
	Priemonė gali būti naudojama viena arba derinant su kitomis priemonėmis (neurospiralėmis)
	Visa priemonė gerai matoma rentgeno kontrolėje (žymekliai ir sijos visame ilgyje)
	Priemonė gali būti pilnai išskleista ir suskleista, kol neatliktas atskyrimas
	Priemonė skirta naudoti su .027" vidinio spindžio mikrokateteriu
	Priemonė skirta naudoti kraujagyslėse nuo 2mm iki 5mm
	Priemonės ilgis nuo 9mm iki 37mm
21	Bifurkacinių galvos smegenų aneurizmų implantas	1	rink.
	Skirtas bifurkacinėms galvos smegenų plataus kaklelio aneurizmoms
	Stento su distaliniais plačiai atsiveriančiais lapeliais (inkaravimui) tipas
	Atskiriamas elektrolizės būdu
	Suderinamas su .021" mikrokateteriu
	Proksimalinis (stento) segmentas: 4mm skersmens (nuo 2,5mm iki 4mm skersmens kraujagyslėms)
	Gali būti su neilono tinkleliu distaliniame gale geresniam spiralių prilaikymui
	Skersmuo tarp inkaruojančių lapelių (išsiskleidus): nuo 5mm iki 15mm
	Proksimalinis (stento) segmentas: 15mm ilgio; 20mm ilgio
22	Intrakranijinis remodeliuojantis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo	1	rink.
	Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas (remodeliuojant kakliuką)
	Skirtas naudoti nuo 3mm iki 6mm skersmens intrakranijinėse kraujagyslėse
	Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu
	Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas
	Mikrostento akutės uždaro tipo
	Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm
	Skirtas naudoti su mikrokateteriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui
	Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1
	Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm
	Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm
23	Vienkartiniai kabeliai atskirti mikrostentui elektrolizės būdu	1	vnt.
	Skirti elektrolizės būdu atskiriamam mikrostentui
	Rinkinyje 2 sterilūs, skirtingų spalvų (atskirti poliariškumui) kabeliai
24	Krešulio retraktoriaus (intrakranijinis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo) rinkinys	1	vnt.
	Skirtas galvos smegenų kraujagyslių retrakcinei (mechaninei) trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju
	Skirtas naudoti stambiose (nuo 3mm iki 6mm skersmens) intrakranijinėse kraujagyslėse
	Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu
	Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas
	Mikrostento akutės uždaro tipo
	Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm
	Skirtas naudoti su mikrokateteriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui
	Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1
	Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm
	Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm
	Rinkinyje vienkartiniai kabeliai stento atskyrimui
	Kabelių ilgis: daugiau kaip 2,75m
	Supakuoti atskirai nuo stento
25	Aspiracinės trombektomijos rinkinys	_
	Skirtas galvos smegenų kraujagyslių aspiracinei trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju
	Tarpusavyje suderinamame rinkinyje:
25.1	Nukreipiantis kateteris: diametras 6F, vidinis spindis 0,088", darbinis ilgis 80-90cm, distalinė lanksti dalis 4cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: tiesi, MP	1	vnt.
25.2	Selektyvios proksimalinės kateterizacijos diagnostinis kateteris: diametras - proks. 5,6F, vid. 6F, distal. 5F; ID 0,040", ilgis 105-125cm, distalinė lanksti dalis 9cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: H1, BER, SIM	2	vnt.
25.3	Selektyvios distalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 4,7F, distal. 3,8F; ID proks. 0,043"-dist.0,035", ilgis 153cm	1	vnt.
25.4	Selektyvios distalinės kateterizacijos mikrokateteris aspiracijai: diametras - proks. 2,95F, distal. 2,6F; ilgis 160cm	1	vnt.
25.5	Separatorius: distalinio galo OD 0,030"-0,035"-0,045", ilgis: nuo 135cm iki 158cm	1	vnt.
25.6	Krešulio retraktorius: 3D dizaino, diametras išskleidus 4,5mm, pritvirtintas ant 200cm vielos-nešėjo	1	vnt.
25.7	Aspiracijos kanistra	1	vnt.
25.8	Prailginimo linija aspiracijai: ID 0,088", distalinis galas - rotuojantis Luer-lock	1	vnt.
	Viso 25 pozicija
26	Mikroviela hidrofilinė standartinėms neurointervencijoms	5	vnt.
	Išorinis skersmuo: .010"; .014"
	Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė)
	Distalinės dalies ilgis: 9,5cm; 30cm
	Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama)
	Šerdies medžiaga: nerūdijantis plienas
	Darbinis ilgis: 200cm; 300cm
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
27	Mikroviela hidrofilinė 0,014" neurointervencijoms	5	vnt.
	Išorinis skersmuo: 0,014"
	Rentgenokontrastinės dalies ilgis: 35cm
	Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama)
	Distalinės dalies minkštumas: standartinis, labai minkštas
	Šerdies medžiaga: titano lydinys
	Ilgis: 300cm
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
28	Mikroviela hidrofilinė neurointervencijoms vingiuotoms kraujagyslėms	5	vnt.		5,00	173,25	866,25
	Išorinis skersmuo: .007"; .009"; .010"; .012"; .014"
	Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė)
	Rinkinyje yra mikro-suktukas
	Distalinės dalies forma: tiesi; 45'; J-tipo
	Šerdies medžiaga: nerūdijantis plienas
	Darbinis ilgis: 200cm
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
29	Plataus kaklelio aneurizmų embolizavimo priemonė	1	vnt.
	Skirta plataus kaklelio ir verpstinėms aneurizmoms gydyti
	Savaime išsiskleidžianti, suskleidžiama
	Žemo trombogeniškumo
	Skirta išskleisti kraujagyslėse nuo 2,5mm iki 6,0mm
	Išskleistas ilgis spindyje nuo 15mm iki 80mm
	Suderinamas su 0,027" mikrokateteriu
	Geras rentgenokontrastiškumas visame ilgyje dėl nikelio-titano lydinio sijų ir trijų platinos-iridžio žymeklių galuose
	Galai praplėsti geriasniam prisitaikymui prie sienelės, atraumatiški (uždaros gardelės)
	Specialus padengimas apsaugo nuo korozijos ir užtikrina mažą trombogeniškumą
30	Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga, atsiskiriančiu galu	2	vnt.
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis
	Mikrokateterio distalinis galas gali atsiskirti: atsiskyrimo vieta pažymėta žymekliu; skirtingo ilgio: 1,5cm, 3cm, 5cm
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	Išorinis diametras: 1,9F
	Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
	Distalinio galo forma: tiesi
31	Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga	1	vnt.
	Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)
	Proksimali kateterio dalis sustiprinta
	Proksimalinis/distalinis kateterio išorinis diametras 2,7F /1,3F
	Distalinio galo vidinis diametras 0,013", ilgis 25cm
	Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies
	Kateterio darbinis ilgis 165cm
	Atsparus užlinkimui
	Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą
	Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
32	Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga	1	vnt.
	Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)
	Proksimalinė kateterio dalis sustiprinta
	Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą
	Išorinis kateterio diametras distalinėje dalyje 3,0F, pereinantis į 1,5F proksimaliai
	Distalinio galo vidinis diametras 0,012", ilgis 35cm arba 42cm
	Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies
	Kateterio darbinis ilgis 165cm
	Atsparus užlinkimui
	Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO
33	Okliuzinių mikro balionų sistema su viela galinėms ir bifurkacinėms aneurizmoms	1	rink.
	Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant galines ir bifurkacinėms aneurizmas
	Žemo slėgio, prisitaikantis
	Bendras kateterio ilgis 150cm
	Kateterio diametras 2,2F, 2,5F ir 3,0F
	Balionų diametrai 6mm, ilgis nuo 7mm iki 20mm
	Baliono galiuko ilgis 2mm
	Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju
	Suderinamas su DMSO medžiaga
34	Okliuzinių mikro balionų sistema su viela šoninių sienelių aneurizmoms	1	rink.
	Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant šoninių sienelių aneurizmas
	Žemo slėgio
	Bendras kateterio ilgis 150cm
	Kateterio diametras iki 2,7F
	Balionų diametrai 3mm, 4mm ir 5mm, ilgis 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
	Baliono galiuko ilgis 4mm
	Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju
	Suderinamas su DMSO medžiaga
35	Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms	3	vnt.
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas volframo spirale; distalinį galą galima formuoti
	Mikrokateteris pagamintas iš: polistero
	Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
	Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	Mikrokateterio išorinis diametras: 2,4F; 2,7F
	Mikrokateterio vidinis diametras: 0,023"; 0,042"
	Mikrokateterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm
	Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018"
36	Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms abdominalinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms	5	vnt.
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas nerūdijančio plieno tinklu
	Mikrokateterio galas: atraumatinis, vienas žymeklis, tiesus arba 45°
	Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
	Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga ne mažiau kaip 65cm distaliniame gale
	Mikrokateterio išorinis diametras: 2,2F
	Mikrokateterio vidinis diametras: ne mažiau 0,020"
	Mikrokateterio ilgis: nuo 105cm iki 150cm
	Lankstaus distalinio galo ilgis: ne mažiau 28cm
	Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,016"
	Maksimalus slėgis: 800psi
37	Mikrokateterio ir mikrovielos rinkinys, skirtas naudoti periferinėms embolizacijoms	3	rink.
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis
	Mikrokateterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti
	Mikrokateteris pagamintas iš: neilono
	Mikrokateterio ir mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
	Mikrokateterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,8F/2,7F
	Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042"
	Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas
	Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027"
	Ilgis: mikrokateterio 140cm, 110cm, naudojamas (darbinis) 135cm, 105cm
	Mikrokateterio distalinis galas lankstus, gali būti: 30cm, 50cm
	Mikrovielos išorinis diametras: 0,018"
	Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm
	Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas
	Mikrovielos galo medžiaga: platinos-volframo spiralė
	Mikrovielos ilgis: 175 cm
	Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas
38	Miego arterijų savaime išsiplečianti priešembolinė sistema	1	rink.		5,00	941,85	941,85
	Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio
	Stento forma: tiesus, prisitaikantis
	Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka
	Skirtas nuo 4,8mm iki 9,0mm kraujagyslėms
	Stento ilgis nuo 4cm iki 6cm
	Stentas padengtas polietileno tereftalato medžiaga
	Sistemos profilis: 6F
	Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 0,014" viela
39	Periferinės okliuzijos priemonės (POD) rinkinys	_
39.1	Spiralės pagamintos iš platinos, skersmuo 0,020"	5	vnt.
	Spiralės atsparios išsitempimui
	Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - pradinė dalis standesnė ("inkaras")
	Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - galinė dalis mikštesnė ("užpildas")
	Suformuotas skersmuo: tinka kraujagyslėms iki 8mm
	Pilnai sutraukiamos, repozicionuojamos (valdomos)
	Suderinamos su 0,025"-0,027" mikrokateteriais
39.2	Mikrokateteris: vidinis spindis: 0,025", galiuko konfigūracija tiesi, 45', 90', 130', 150cm ilgio	2	vnt.
39.3	Atjungėjas 0,020" spiralėms	2	vnt.
	Viso 39 pozicija
40	Embolizacinės neuroradiologinės spiralės, atskiriamos mechaniniu būdu	15	rink.
	Pagamintos iš platinos
	Spiralės atsparios išsitempimui dėl polipropileno mikrosijų spiralės viduje
	Pirma spiralės kilpa mažesnio diametro
	Spiralių konfigūracija: 3D arba plokščia spiralė (Helical)
	Spiralių kietumas: laipsniškai besikeičiantis kietumas, priklausomai nuo spiralės dydžio
	Spiralių diametras: tarp 0,010" ir 0,015", didėjantis priklausomai nuo spiralės dydžio
	Suformuotas skersmuo: nuo 1,5 iki 20mm (Helical), nuo 2 iki 25mm (3D)
	Įvairaus ilgio: nuo 2 iki 50cm
	Spiralės ir pravedėjo jungtis lanksti
41	Periferinės spiralės didelio kalibro aneurizmoms	5	vnt.
	Spiralės tipas 0,020"
	Spiralės gali būti atitrauktos (valdomos)
	Didelio diametro: nuo 3mm iki 32mm
	Įvairaus ilgio: nuo 5cm iki 60cm
	Įvairaus mikštumo: standartinis; minkštos
42	Rinkinys kietojo dangalo arterioveninėms fistulėms gydyti	_
	Skirtas kietojo dangalo arterioveninėms fistulėms gydyti, derinant su skysta embolizuojančia priemone
42.1	Venų remodeliavimo balioninis kateteris	1	vnt.
	Įvedamas per nuvedimo kateterį iki veninio ančio
	Balionas padengtas hidrofiline medžiaga
	Suderinamas su DMSO medžiaga
	Ilgis 160cm
	Baliono ilgis 80mm
	Baliono diametras 10mm
	Suderinamas su 0,14" mikroviela
42.2	Nuvedimo kateteris	1	vnt.
	Išorinis skersmuo 6F
	Vidinis spindis 0,070" (1,78mm)
	Suminkštinta dalis - distalinis 8cm galas
	Įvedamas per šlauninę veną
	Viso 42 pozicija
43	Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms	2	rink.
	Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo
	Polimeras su mikronizuoto tantalo dalelėmis rentgenokontrastiškumui pagerinti
	Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė
	Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą
	Skirtingų klampumų: 12 (sumažintas klampumas), 18 (standartinis klampumas)
	Skirtingo kontrastingumo: su standartiniu ir su 30% sumažintu tantalo kiekiu
	Pakuotėje: 1,5ml embolizacinės medžiagos, 1,5ml dimetilsulfoksido (DMSO), 3vnt. 1ml švirkštų, 2 adapteriai (skirti sumažinti likutinį tūrį tarp švirkšto ir mikrokateterio)
44	Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms su jodo kontrastu	2	rink.
	Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo
	Polimeras su jodo kontrastine medžiaga rentgenokontrastiškumui pagerinti
	Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė
	Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą
	Skirtingo klampumo (DMSO kiekio mišinyje): 25%; 30%; 35%
	Pakuotėje: 1ml švirkšas su paruošta naudoti (be papildomo pasiruošimo) embolizacine medžiaga, 1ml dimetilsulfoksido (DMSO), adapteriai (skirti sumažinti likutinį tūrį tarp švirkšto ir mikrokateterio)

	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.