{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Žemos temperatūros formaldehido sterilizatorius"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Žemos temperatūros sterilizatorius",1,"vnt.","Modelis: LF130                     Modifikacija: LF130-1"," "]
["1.1.1.","Garų ir formaldehido mišinio technologija. Žemos temperatūros ciklo metu leidžia sterilizuoti jautrius karščiui instrumentus",null,null,null,"Garų ir formaldehido mišinio technologija. Žemos temperatūros ciklo metu leidžia sterilizuoti jautrius karščiui instrumentus. Katalogo psl.nr. 16"]
["1.1.2.","Formaldehido koncentracija sterilizacinio tirpalo pakuotėje ≥ 2%",null,null,null,"Formaldehido koncentracija sterilizacinio tirpalo pakuotėje 2% Katalogo psl.nr. 20"]
["1.1.3.","Lietimui jautrus, spalvoto vaizdo valdymo ekranas",null,null,null,"Lietimui jautrus, spalvoto vaizdo valdymo ekranas Katalogo psl. nr.21"]
["1.1.4.","Vienerios durys",null,null,null,"Vienerios durys Katalogo psl. nr.10"]
["1.1.5.","Slėgio ir temperatūros kreivės atvaizduojamos sterilizatoriaus ekrane",null,null,null,"Slėgio ir temperatūros kreivės atvaizduojamos sterilizatoriaus ekrane Katalogo psl. nr. 28"]
["1.1.6.","Prietaiso priekinėje panelėje papildomi pranešimų operatoriui indikatoriai/ikonos",null,null,null,"Prietaiso priekinėje panelėje papildomi pranešimų operatoriui indikatoriai/ikonos Katalogo psl. nr.25"]
["1.1.7.","Integruotas spausdintuvas",null,null,null,"Integruotas spausdintuvas Katalogo psl. nr.22"]
["1.1.8.","Spausdinama informacija: programos numeris ir programos pavadinimas, prietaiso serijinis numeris, proceso numeris, ciklo pradžios data ir laikas, sterilizacijos fazes trukmė, laikas, slėgis ir temperatūra, formaldehido tirpalo sąnaudos (nebūtina, jeigu naudojama vienkartinė formaldehido tirpalo talpa skirta vienam ciklui)",null,null,null,"Spausdinama informacija: programos numeris ir programos pavadinimas, prietaiso serijinis numeris, proceso numeris, ciklo pradžios data ir laikas, sterilizacijos fazes trukmė, laikas, slėgis ir temperatūra, formaldehido tirpalo sąnaudos  Katalogo psl. nr.24"]
["1.1.9.","Sterilizacijos tirpalo automatinė dozavimo sistema",null,null,null,"Sterilizacijos tirpalo automatinė dozavimo sistema  Katalogo psl. nr.17"]
["1.1.10.","Galimybė sterilizuoti tuščiavidurius (kanuliuotus), plastikinius objektus, kurių vidinis diametras ≤ 2 mm, ilgis ≥ 1500 mm",null,null,null,"Galimybė sterilizuoti tuščiavidurius (kanuliuotus), plastikinius objektus, kurių vidinis diametras  0.5 mm, ilgis 3000 mm  Katalogo psl. nr.9"]
["1.1.11.","Sterilizacijos ir testavimo programos:                                                                                                                       1. 60°±3 °C temperatūros programa\n2. 78°± 3 °C temperatūros programa\n3. Vakuumo testo programa",null,null,null,"Sterilizacijos ir testavimo programos: 1. 60° temperatūros programa  2. 78° temperatūros programa 3. Vakuumo testo programa Katalogo psl. nr. 14"]
["1.1.12.","Pilno ciklo trukmė:                                                                                                                                                         1. 60±3 °C programos metu ≤ 210 min.\n2. 78±3 °C  programos metu ≤ 150 min.",null,null,null,"Pilno ciklo trukmė: 1. 60° programos metu - 110 min. 2. 78° temperatūros programos metu - 90 min.  Katalogo psl. nr. 26-27"]
["1.1.13.","Kameros tūris ≥ 110 l",null,null,null,"Kameros tūris - 143 litrai  Katalogo psl. nr. 18"]
["1.1.14.","Horizontalaus pakrovimo sterilizatoriaus kamera, pagaminta iš aliuminio lydinio",null,null,null,"Horizontalaus pakrovimo sterilizatoriaus kamera, pagaminta iš aliuminio lydinio Katalogo psl. nr. 5 ir 15"]
["1.1.15.","Kameros durys pagamintos iš aliuminio lydinio su automatine durų užrakinimo sistema proceso metu",null,null,null,"Kameros durys pagamintos iš aliuminio lydinio su automatine durų užrakinimo sistema proceso metu Katalogo psl. nr. 31 ir 23"]
["1.1.16.","Aparate integruota osmosinio vandens paruošimo sistema arba kitas sprendimas leidžiantis prietaisą naudoti be išorinio RO vandens įvado",null,null,null,"Aparate integruota osmosinio vandens paruošimo sistema  Katalogo psl. nr. 8"]
["1.1.17.","Elektros įvadas 400V, 50 Hz",null,null,null,"Elektros įvadas 400V, 50 Hz Katalogo psl. nr. 19"]
["1.1.18.","Komplektacija: krepšeliai užpildantys pusę kameros ploto – 2 vnt. ir krepšelis užpildantis visa kameros plotą – 1 vnt. arba 2 krepšeliai užpildantys visa kameros plotą, sterilizacijos tirpalo pakuotė – 12 vnt., sterilizatoriaus pakrovimo – iškrovimo vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno – 1 vnt.",null,null,null,"Komplektacija: krepšeliai užpildantys pusę kameros ploto – 2 vnt. ir krepšelis užpildantis visa kameros plotą – 1 vnt., sterilizacijos tirpalo pakuotė – 12 vnt., sterilizatoriaus pakrovimo – iškrovimo vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno – 1 vnt. Katalogo psl. nr. 30, 7 ir 32"]
["1.1.19.","Privalomi standartai ir sertifikatai (pateikti skaitmeninę dokumentų formą):                                                 1. Atitiktis 93/42/EEC medicininės įrangos direktyvai;\n2. EN 14180;\n3. EN ISO 13485;",null,null,null,"Privalomi standartai ir sertifikatai (pateikti skaitmeninę dokumentų formą):                                                                                              1. Atitiktis 93/42/EEC medicininės įrangos direktyvai;\n2. EN 14180;\n3. EN ISO 13485;"]
["1.1.20.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:\n• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;\n• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.\nReikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus",null,null,null,"Pateikiamas eksploatavimo vadovas, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:\n• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;\n• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.\nReikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikiamasi eksploatavimo vadovas Katalogo psl. 33-47"]
["1.1.21.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai",null,null,null,"Užtikriname, kad pakuotė atitiks Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikiamas atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį "]