## Tech.sp.
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, I klasei su matavimo funkcija, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 2017/745EEB „Medicinos prietaisai“ reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
9 | Sterilizatorius, mažasis | CASTELLINI C22, gamintojas Castellini/Cefla Italija
9.1 | Sterilizatoriaus tipas | Garinis, frakcionuoto vakuumo B klasės, atitinkantis EN13060. Pastatomas, nereikalaujantis prijungimo prie vandens tiekimo ir kanalizacijos. Vanduo pilstomas.
9.2 | Sterilizatoriaus kameros darbinė talpa | 22 L
9.3 | Sterilizatoriaus kamera | Nerūdijančio plieno, veidrodiniu paviršiumi.
9.4 | Sterilizatoriaus matmenys | Aukštis 500 mm, plotis 480 mm, gylis 600 mm. Autoklavo kojelės telpa pastatyti ant 60 cm pločio stalviršio
9.5 | Durys | Vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą (Naudojimo instrukcija C psl.14,42)
9.6 | Ne mažiau kaip 5 sterilizavimo programos, skirtos įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti, įskaitant vieną programą mišriems kroviniams sterilizuoti. | 6 sterilizavimo programos, skirtos įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti, įskaitant vieną programą mišriems kroviniams sterilizuoti, 121ºC ir 134ºC temperatūrose.
9.7 | Mažiausiai kaip 2 testavimo programos | 2 testavimo programos: Bowie&Dick, Vakuumo testas.
9.8 | Maitinimas | 220 V - 240V / 50 Hz
9.9 | Maksimalus sterilizatoriaus naudojamas elektros galingumas | 2,3 kW
9.10 | Sterilizatoriaus valdymas | Membraniniai mygtukai
9.11 | Sterilizacijos proceso informacija turi būti pavaizduota LED/LCD ekrane | Sterilizacijos proceso informacija pavaizduota LCD ekrane
9.12 | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba.
9.13 | Sterilizacijos proceso ataskaitų spausdintuvas | Yra sterilizacijos proceso ataskaitų spausdintuvas, terminis
9.14 | Krovimo galimybės | Galima pakrauti 7,5 kg instrumentų arba 2,0 kg tekstilės.
9.15 | Komplektavimas | 1. Yrai galimybė įdėti 5 instrumentų padėklus. 2. Kartu su sterilizatoriumi pateiksime 3 instrumentų padėklus. 3. Bus sumontuota vandens valymo sistema 1 vnt.
9.16 | Išplėtimo galimybės | Prie autoklavo yra gamintojo numatyta: 1. galimybė išsaugoti ciklų ataskaitas atminties kortelėje. 2. ciklų ataskaitas išsaugoti tiesiogiai tinkle.
9.17 | Vidinė atmintis | Sterilizatorius be jokių papildomų priedų išsaugoja informaciją apie 50 paskutinių ciklų.
9.18 | Vandens valymo sistema | 1. Vandens valymo sistemos paskirtis - paruošti vandenį, kuris bus tinkamas naudoti garų streilizatoriuje. 2. Sistemą sudaro 6 filtravimo pakopos, įskaitant atbulinės osmozės (RO) membraną. 3. Sistemos pajėgumas - ne mažiau 15,8 l/val. išvalyto vandens; 4. Sistemoje yra talpa švariam vandeniui, 12 l, ir kranelis su čiaupu.
9.19 | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių | Yra papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių.
9.20 | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane.
9.21 | Garantinis laikotarpis | 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie |  |  | UAB „Alteks“
Krašto apsaugos ministerijos
direktorius |  |  | direktorius
A.V. |  |  | A.V.