TSD-608, VPP-6329

**Belaidžio linijinio ultragarso daviklio techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos (parametrų reikšmės)** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Belaidis linijinis daviklis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 4 iki 13 MHz;  2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris;  3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planštinį kompiuterį;  4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis;  5. Apžiūros laukas ne mažiau kaip 38 mm;  6. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 11 cm;  7. Svoris ne daugiau kaip 300 g;  8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija ne mažiau kaip 60 min.;  9. Elementų skaičius ne mažiau kaip 192;  10. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracjos) kopiją;  11. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai  12. Kartu pateikiama dokumentacija: Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 13 MHz; Clarius HD3.pdf 1 psl.  2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris; Clarius HD3.pdf 1 psl.  3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planšetinį kompiuterį; User Manual.pdf 13 psl.  4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis; User Manual.pdf 27 psl.  5. Apžiūros laukas 38 mm; Clarius HD3.pdf 1 psl.  6. Maksimalus skenavimo gylis 11 cm; Clarius HD3.pdf 1 psl.  7. Svoris 288 g; Clarius HD3.pdf 3 psl.  8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija 60 min.; Clarius HD3.pdf 2 psl.  9. Elementų skaičius 192; Clarius HD3.pdf 1 psl.  10. Atitikties deklaracija pridedama.  11. Garantinis terminas 36 mėnesiai,  12. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su pristatomomis prekėmis. |
| 2. | Belaidis linijinis daviklis (orientacinis kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 5 iki 15 MHz;  2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris;  3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planštinį kompiuterį;  4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis;  5. Apžiūros laukas ne mažiau kaip 50 mm;  6. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 7 cm;  7. Svoris ne daugiau kaip 300 g;  8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija ne mažiau kaip 60 min.;  9. Elementų skaičius ne mažiau kaip 192;  10. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracjos) kopiją;  11. Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai  12. Kartu pateikiama dokumentacija: Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 5 iki 15 MHz; Clarius HD3.pdf 1 psl.  2. Skenavimo režimai: B režimas, M režimas, jėgos dopleris, spalvinis dopleris; Clarius HD3.pdf 1 psl.  3. Duomenys ir vaizdai perduodami belaidžiu ryšiu į išmanųjį telefoną arbą planšetinį kompiuterį; User Manual.pdf 13 psl.  4. Daviklis suderinamas su „iOS“ ir „Android“ sistemomis; User Manual.pdf 27 psl.  5. Apžiūros laukas 50 mm; Clarius HD3.pdf 1 psl.  6. Maksimalus skenavimo gylis 7 cm; Clarius HD3.pdf 1 psl.  7. Svoris 290 g; Clarius HD3.pdf 3 psl.  8. Skenavimo laikas su pilnai įkrauta baterija 60 min.; Clarius HD3.pdf 2 psl.  9. Elementų skaičius 192; Clarius HD3.pdf 1 psl.  10. Atitikties deklaracija pridedama.  11. Garantinis terminas 36 mėnesiai,  12. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su pristatomomis prekėmis. |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
2. Pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos