## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
PROJEKTO NR. 13.1.1-CPVA-V-610-01-0001 "HIBRIDINĖS OPERACINĖS, SKIRTOS ŠIRDIES IR KRŪTINĖS OPERACIJOMS, ĮRENGIMAS VULSK" OPERACINĖS ĮRENGINIŲ (V) PIRKIMAS
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2023-09-25
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | Viva Medical, UAB
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 302820861
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100007018811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s LT257300010159480507 Swedbank AB Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Eglė Tamošaitytė-Bastienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 37065834334, info@vivamedical.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Antanas Juška, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXXXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. On-line monitoringas DKA (dujų monitoravimo modulis) - 2 vnt. |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Mikrocirkuliacijos tyrimo įrenginys - 1 vnt. |  | Ne
3 pirkimo objekto dalis. Funkcinės lovos pooperacinei palatai - 2 vnt. |  | Taip
4 pirkimo objekto dalis. Hemodinamikos monitoravimo sistema - 1 vnt. |  | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  | Taip
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  | Taip
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5405 2021-04-25 16:38:02

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

## 1 PD
1 pirkimo objekto dalis. On-line monitoringas DKA (dujų monitoravimo modulis) - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | 1. Išplėstinių parametrų diagnostinis dujų modulis, kuris turi būti suderinamas su turima dirbtinės kraujo apytakos on-line stebėjimo sistema Quantum System M3,
2. Diagnostinis modulis turi matuoti išplėstinius dujų parametrus neinvaziniu būdu ir realiu laiku juos pateikti System M3 sistemos monitoriaus ekrane.
3. | Diagnostiniu dujų moduliu praplėsta sistema turi neinvaziniu būdu realiame laike matuoti | 1. Į oksigenatorių patenkančių O2 ir CO2 dujų frakcijas,
2. Į oksigenatorių patenkančių dujų srautą,
3. Iš oksigenatoriaus išeinančių dujų O2 ir CO2 frakcijas,
4. Pagal išmatuotus parametrus apskaičiuoti dalinius arterinio kraujo O2 ir CO2 slėgius.
4. | Matavimams neturi būti naudojami jokie vienkartiniai jutikliai ir kiti vienkartiniai priedai | Būtina
5. | Komplektacija | Dujų monitoravimo modulis turi būti komplektuojamas su visais reikalingais priedais, būtinais šioje techninėje specifikacijoje aprašytiems monitoruojamiems parametrams matuoti
6. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas
Pasiūlymas

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Mikrocirkuliacijos tyrimo įrenginys - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Sistema skirta vizualizuoti smulkiąsias kraujagysles, bei tiesiogiai tirti mikrocirkuliaciją prie paciento lovos
3. | Reikalavimai video kamerai
3.1 | Veikimo principas | Kraštinio srauto tamsaus lauko (angliškai: sidestream dark-field arba SDF) arba pulsinė tamsiojo lauko (angliškai: incident dark-field arba IDF) videomikroskopija
3.2 | Vaizdo dydis (pikseliais) | Ne mažiau kaip 1280 x 960
3.3 | Kadrų skaičius | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek
3.4 | Didinimas | ne mažiau kaip 4x
3.5 | USB jungtis (arba lygiavertė) | Būtina
4. | Reikalavimai tyrimo ir vertinimo programinei įrangai
4.1 | Videomikroskopijos kameros valdymo programinis modulis | 1. Visiškai suderinamas su siūloma video kamera,
2. palaiko rankomis kontroliuojamą motorizuoto ryškumo sistemą (arba lygiavertę).
4.2 | Mikrocirkuliacijos vertinimo modulis | 1. Palaiko ne mažesnę kaip 1280 x 960 pikselių mikrocirkuliacijos vaizdų analizę,
2. Atlieka kraujagyslių diametro ir tankio matavimu,
3. Pateikia De Backerio rezultatus.
5. | Komplektą sudaro | 1. Mikrocirkuliacijos video kamera,
2. Video kameros valdymo modulis,
3. Nešiojamas kompiuteris (gamintojo rekomenduojamų parametrų),
4. Komplektas privalo būti pilnai sukomplektuotas (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi reikiami kabeliai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės, pvz. skirtos kalibravimui), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas funkcijas.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas
Pasiūlymas

## 3 PD
3 pirkimo objekto dalis. Funkcinės lovos pooperacinei palatai - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti | Enterprise 9000X, Arjo, Švedija
2 | Lovos sekcijos | Ne mažiau keturių sekcijų konstrukcija | Keturių sekcijų konstrukcija. Enterprise9000X.pdf 1 psl.
3 | Lovos aukščio, galvos - nugaros, šlaunų, blauzdos sekcijos, bei trendelenburgo / anti Trendelenburgo kampo reguliavimas | 1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba), | 1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba).
|  | 2. Ne mažiau kaip du varikliai. Ne mažiau kaip dvi elektrinės teleskopinės kolonos, svirtinis, pantografinis arba lygiavertis pakėlimo mehanizmas, | 2. Du varikliai. Pantografinis pakėlimo mehanizmas. Enterprise9000X IFU.pdf 40, 54 psl.
|  | 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui). | 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui).
4 | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų.), | 1. Sudaryta 4 funkcinių dalių (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų.). Enterprise9000X IFU.pdf 47 psl.
|  | 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), | 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
|  | 3. Galimybė čiužinio platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo, | 3. Galimybė čiužinio platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Yra čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo. Enterprise9000X IFU.pdf 47 psl.
|  | 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos, bei neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų) ne mažesni kaip 200 x 88 cm (ilgis x plotis). | 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos, bei neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų) 202 x 88 cm (ilgis x plotis). Enterprise9000X IFU.pdf 57 psl.
5 | Lovos aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 450 - 750 mm | 340 - 780 mm. Enterprise9000X IFU.pdf 57 psl.
6 | Galvos - nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 60° | 62°. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
7 | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 20° | 20°. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
8 | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 15° | 16°. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
9 | Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne mažiau +10°/-10° | 12°/-12°. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
10 | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių, | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių. Enterprise9000X IFU.pdf 20 psl.
|  | 2. Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. | 2. Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija laisvai nekrenta žemyn.
11 | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau 250 kg | 250 kg. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
12 | Lovos važiuoklė | 1.Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥ 120 mm, | 1.Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo 125 mm. Enterprise9000X IFU.pdf 7 psl.
|  | 2. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: | 2. 3 valdymo padėtys: Enterprise9000X IFU.pdf 16 psl.
|  | a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. | a) visi ratai nestabdomi, manevruojami.
|  | b) visi ratai stabdomi, | b) visi ratai stabdomi,
|  | c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį), | c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį),
|  | 3. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti kojūgalio arba galvūgalio pusėje, | 3. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti kojūgalio ir galvūgalio pusėje. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
|  | 4. Penktas ratukas lengvesniam valdymui transportavimo metu. | 4. Penktas ratukas lengvesniam valdymui transportavimo metu. Enterprise9000X IFU.pdf 7 psl.
13 | Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus) | ≤ (2350 x 1050) mm | (2350 x 1030) mm. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
14 | Lovos prailginimas | ne mažiau kaip 20 cm | 23 cm (nuo 191 cm iki 214 cm). Enterprise9000X IFU.pdf 15 psl.
15 | Lovos naktinis apšvietimas | Būtinas | Lovos naktinis apšvietimas. Enterprise9000X.pdf 2 psl.
16 | Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose | Būtinos | Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
17 | Lovos galai | Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais | Pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
18 | Čiužinys ir čiužinio užvalkalas | 1. Čiužinio storis ne mažiau 140 mm, | 1. Čiužinio storis 170 mm. Pentaflex sizes.pdf 1 psl.
|  | 2. Čiužinio dydis (ilgis ir plotis) atitinkantis siūlomos funkcinės lovos matmenis, | 2. Čiužinio dydis (ilgis ir plotis) atitinkantis siūlomos funkcinės lovos matmenis. Pentaflex sizes.pdf 1 psl.
|  | 3. Čiužinys pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos, | 3. Čiužinys pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų. Pentaflex IFU.pdf 4 psl.
|  | 4. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių, | 4. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių. Pentaflex IFU.pdf 3 psl.
|  | 5. Čiužinio užvalkalas plaunamas, atsparus vandeniui ir dezinfekcinėms medžiagoms, su užtrauktuku, | 5. Čiužinio užvalkalas plaunamas, atsparus vandeniui ir dezinfekcinėms medžiagoms, su užtrauktuku. Pentaflex IFU.pdf 3,4 psl.
|  | 6. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga) | 6. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. Pentaflex IFU.pdf 4 psl.
|  | 7. Čiužinio užvalkalas pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams, | 7. Čiužinio užvalkalas pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. Pentaflex.pdf 2 psl.
|  | 8. Čiužinio užvalkalas antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo, | 8. Čiužinio užvalkalas antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo. Pentaflex.pdf 2 psl.
|  | 9. Čiužinio užvalkalas užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje, | 9. Čiužinio užvalkalas užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Pentaflex.pdf 2 psl.
|  | 10. Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse, | 10. Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose iki 95 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. Pentaflex IFU.pdf 5 psl.
|  | 11. Maksimali čiužinio apkrova (leistinas paciento svoris) ne mažiau kaip 200 kg. | 11. Maksimali čiužinio apkrova (leistinas paciento svoris) 250 kg. Pentaflex.pdf 3 psl.
19 | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, | 1. Pagaminti iš plastiko.
|  | 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose), | 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai yra sumontuoti abiejuose lovos šonuose). Enterprise9000X.pdf 1 psl.
|  | 3. Su galvos - nugaros sekcijos kampo indikatoriais (skaitmeninis arba mechaninis) sumontuotais abiejuose šoniniuose apsauginiuose galvūgalio arba abiejuose šoniniuose apsauginiuose kojūgalio rėmuose, | 3. Su galvos - nugaros sekcijos kampo indikatoriais (skaitmeninis) sumontuotais abiejuose šoniniuose apsauginiuose kojūgalio rėmuose. Enterprise9000X IFU.pdf 9, 43 psl.
|  | 4. Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuoti valdymo mygtukai, skirti keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn) arba lovos šone įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3. | 4. Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuoti valdymo mygtukai, skirti keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn). Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl., Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm, | 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) 35 cm.
|  | 6. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). | 6. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). Enterprise9000X IFU.pdf 19 psl.
20 | Lovos galas | 1. Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro arba lygiaverčio tipo, | 1. Plastikiniai, pusiau uždaro tipo. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
|  | 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių, | 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. Enterprise9000X IFU.pdf 28 psl.
|  | 3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, | 3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo. Enterprise9000X IFU.pdf 28 psl.
|  | 4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. | 4. Užraktas valdomas rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. Enterprise9000X IFU.pdf 28 psl.
21 | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių, | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių,
|  | 2. Ne mažiau du valdymo mygtukai: | 2. Du valdymo mygtukai:
|  | a) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui, | a) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui. Enterprise9000X IFU.pdf 17 psl.
|  | b) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui. | b) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui. Enterprise9000X IFU.pdf 17 psl.
22 | Funkcijų valdymo pultas Nr.1 | 1. Skirtas personalui ir pacientui, | 1. Skirtas personalui ir pacientui
|  | 2. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono, | 2. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono.
|  | 3. Galima valdyti šias funkcijas: | 3. Galima valdyti šias funkcijas:
|  | a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, | a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. | b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
23 | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | 1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje, | 1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
|  | 2. Galima valdyti šias funkcijas: | 2. Galima valdyti šias funkcijas:
|  | a) Gaivinimo padėtis, | a) Gaivinimo padėtis. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | b) Kardiologinė sėdimoji padėtis, | b) Kardiologinė sėdimoji padėtis. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | c) Skubios pagalbos (Trendelenburgo), | c) Skubios pagalbos (Trendelenburgo). Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | d) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn, | d) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | e) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, | e) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | f) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. | f) Šlaunų sekcija pakelti/nuleist. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
24 | Funkcijų valdymo pultas Nr.3 | 1. Skirtas pacientui, | 1. Skirtas pacientui. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
|  | 2. Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone, | 2. Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
|  | 3. Galima valdyti šias funkcijas: | 3. Galima valdyti šias funkcijas:
|  | a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, | a) Nugaros sekcija pakelti/nuleist. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. | b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
25 | Funkcijų valdymo pultas Nr.4 | 1. Pultas skirtas slaugytojams, | 1. Pultas skirtas slaugytojams. Enterprise9000X IFU.pdf 9 psl.
|  | 2. Galima valdyti šias funkcijas: | 2. Galima valdyti šias funkcijas:
|  | a) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn, | a) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | b) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, | b) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
|  | c) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. | c) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. Enterprise9000X control.pdf 1 psl.
26 | Infuzinis stovas | 1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt, | 1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.
|  | 2. Nuimamas, | 2. Nuimamas.
|  | 3. Lova su ≥ 2 infuzinio stovo tvirtinimo taškais, esančiais galvūgalio pusėje. | 3. Lova su 2 infuzinio stovo tvirtinimo taškais, esančiais galvūgalio pusėje. Enterprise9000X IFU.pdf 26 psl.
27 | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥ 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo | 6 vnt. kilpų fiksuotų prie lovos rėmo.
28 | Lova su integruotomis svartyklėmis | Būtina | Lova su integruotomis svartyklėmis. Enterprise9000X IFU.pdf 39 psl.
29 | Išlipimo iš lovos perspėjimo sistema | Būtina | Išlipimo iš lovos perspėjimo sistema. Enterprise9000X IFU.pdf 44 psl.
30 | Rentgeno kasetės dėklas | Būtina | Rentgeno kasetės dėklas. Enterprise9000X IFU.pdf 7 psl.
31 | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas, | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas. Enterprise9000X IFU.pdf 56 psl.
|  | 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). | 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). Enterprise9000X IFU.pdf 56 psl.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 6380
|  | Suma be PVM, Eur | 12760
|  | PVM suma, Eur | 2679.6
|  | Suma su PVM, Eur | 15439.6
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | Penkiolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt devyni eurai ir 00 ct
Pasiūlymas

## 4 PD
4 pirkimo objekto dalis. Hemodinamikos monitoravimo sistema - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Specializuotas prietaisas skirtas neinvaziniam kraujo parametrų (tėkmės/elektrinių) monitoravimui. Sistema realiu laiku teikia informaciją apie širdies indeksą, insulto tūrį ir bendrą periferinį pasipriešinimą
3. | Visa informacija pateikiama viename ekrane | Būtina
4. | Moniotruojami parametrai | 1. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP),
2. SpO2,
3. Širdies indeksą (angliškai: Cardiac Index),
4. Širdies minutinį tūrį (angliškai: Cardiac Output),
5. Sistolinį tūrį (angliškai: Stroke Volume),
6. Sistolinį indeksą (angliškai: Stroke Index),
7. Bendrą periferinį pasipriešinimą.
8. Kontraktiliškumo indeksą,
9. Krūtinės skysčių indeksą,
10. Sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas (SVR/SVRI),
11. Kairio skilvelio darbas (LCW/LCWI), remiantis pleištinio spaudimo reikšme.
5. | Galibybė eksportuoti duomenis į pdf arba lygiaverčio formato failą | Būtina
6. | Jungtys | USB arba Ethernet arba lygiavertės
7. | Ekrano įstrižainė | ≥ 30 cm
8. | Komplektacija | 1. Hemodinamikos monitorius - 1 vnt,
2. Maitinimo laidas - 1 vnt,
3. Laidas elektrodams prijungti prie pacientų, ne trumpesnis kaip 3 m. - 1 vnt,
4. Neinvazinis kraujospūdžio modulis suaugusiems - 1 vnt,
5. Daugartinio naudojimo SpO2 modulis dedamas ant piršto - 1 vnt,
6. Elektrodai – ne mažiau kaip 25 vnt,
7. Specialus monitoriaus laikymo ir transportavimo vežimėlis - 1 vnt.
9. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
2. Vidinė baterija.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne