## Spec.reikalavimai
SPS 1 priedas (1)
Spelialieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

## Techninė specifikacija
CHIRURGINIŲ SIŪLŲ AUTOMATINIO SUKABINIMO IR KIRPIMO ĮRENGINIAI BEI TITANINIAI SIŪLŲ FIKSATORIAI (Nr. 8880) | [10 empty] | SPS 1 priedas (2)
T E C H N I N Ė S P E C I F I K A CI J A
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliuminarus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. | PLANUOTA |  |  |  |  | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | SIŪLOMA |  |  |  |  | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
[6 empty] | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Kuma Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |  | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Kuma Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
1 | 33141120-7 | Chirurginių siūlų automatinio sukabinimo ir kirpimo įrenginiai bei titaniniai siūlų fiksatoriai
1.1 |  | Vienkartinis chirurginių siūlų automatinio sukabinimo ir kirpimo įrenginys | ĮRENGINYS turi būti pritaikytas kardiochirurginėms operacijoms. ĮRENGINYS turi suspausti TITANINĮ FIKSATORIŲ uždarymo vietoje ir nukirpti siūlo perteklių. TITATINIS FIKSATORIUS specialaus „taikiklio“ formos laikiklio pagalba įdedami į ĮRENGINIO distalinį galo veleną. ĮRENGINYS turi būti su paspaudžiama svirtimi. Kiekvienoje sterilioje pakuotėje (rinkinyje) turi būti ne mažiau nei 2 (du) 17 +/- 0,5 cm (veleno skersmuo ne didesnis nei 4 mm) arba 31 +/- 0,5 cm (veleno skersmuo ne didesnis nei 5 mm) ilgio vienkartiniai vienam pacientui naudojami ĮRENGINIAI ir ne mažiau kaip 12 (dvylika) vienkartinių TITANINIŲ FIKSATORIŲ, aprašytų 1.2 punkte.Įrenginys, kurio ilgis 17 +/- 0,5 cm turi turėti sukamąją rankenėlę su posūkio rodikliu. | 138 | Vnt. | 860 | 903 | 5 | 118680 | 124614 | Cor-knot, LSI solutions, 031105, 031450 | 860 | 903 | 5 | 118680 | 124614 | ĮRENGINYS turi būti pritaikytas kardiochirurginėms operacijoms. ĮRENGINYS turi suspausti TITANINĮ FIKSATORIŲ uždarymo vietoje ir nukirpti siūlo perteklių. TITATINIS FIKSATORIUS specialaus „taikiklio“ formos laikiklio pagalba įdedami į ĮRENGINIO distalinį galo veleną. ĮRENGINYS su paspaudžiama svirtimi. Kiekvienoje sterilioje pakuotėje (rinkinyje) yra 2 (du) 17 cm (veleno skersmuo 4 mm) arba 31 cm (veleno skersmuo 5 mm) ilgio vienkartiniai vienam pacientui naudojami ĮRENGINIAI ir ne mažiau kaip 12 (dvylika) vienkartinių TITANINIŲ FIKSATORIŲ, aprašytų 1.2 punkte. Įrenginys, kurio ilgis 17 cm turi sukamąją rankenėlę su posūkio rodikliu. COR-KNOT_MINI_Product_Insert_EU_konfidencialu.pdf, 1-2, 6 p., COR-KNOT_Product_Insert_EU_konfidencialu.pdf 1-2, 6 p. https://www.lsisolutions.com/products/1/cor-knot-device/
1.2 |  | Titaninis siūlų fiksatorius | Ne mažiau nei 12 (dvylika) vienkartinių individuliai supakuotų TITANINIŲ FIKSATORIŲ, kurie suderinami su ĮRENGINIAIS, aprašytais 1.1 punkte. Kiekvienoje individualioje pakuotėje turi būti sterilus TITANINIS FIKSATORIUS laikomas pritaikytame įdėjimo prietaise, kurį sudaro „taikiklis“, kilpa ir buka lenkta adatos formos rankenėlė. TITANINIS FIKSATORIUS turi būti pagamintas iš 100% grynumo titano. TITANINIS FIKSATORIUS turi būti grybo formos tuščiaviduris vamzdelis, kurį suspaudžia ĮRENGINYS, kad sujungtų siūlų segmentus. Turi būti pritaikytas naudojimui su 2-0 poliesterio siūlais. | 46 | Vnt. | 860 | 903 | 5 | 39560 | 41538 | Cor-knot quick load, LSI solutions, 030950 | 860 | 903 | 5 | 39560 | 41538 | 12 (dvylika) vienkartinių individuliai supakuotų TITANINIŲ FIKSATORIŲ, kurie suderinami su ĮRENGINIAIS, aprašytais 1.1 punkte. Kiekvienoje individualioje pakuotėje yrai sterilus TITANINIS FIKSATORIUS laikomas pritaikytame įdėjimo prietaise, kurį sudaro „taikiklis“, kilpa ir buka lenkta adatos formos rankenėlė. TITANINIS FIKSATORIUS turi būti pagamintas iš 100% grynumo titano. TITANINIS FIKSATORIUS yra grybo formos tuščiaviduris vamzdelis, kurį suspaudžia ĮRENGINYS, kad sujungtų siūlų segmentus. Pritaikytas naudojimui su 2-0 poliesterio siūlais. COR-KNOT_MINI_Product_Insert_EU_konfidencialu.pdf, 1, 4, 6 p. https://www.lsisolutions.com/products/1/cor-knot-device/
|  |  |  | 184 |  | VISO KAINA, Eur |  |  | 158240 | 166152 |  | Pasiūlymo kaina Eur |  |  | 158240 | 166152
[6 empty] | 5% PVM suma, Eur |  |  | 7912 |  |  | 5% PVM suma, Eur |  |  | 7912