TSD-1060, VPP-5683

Kraujagyslinių klipsų ir klipsavimo instrumentų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai, reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt. | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |
| 1.1. | Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų). | - | Klipso tipas „Peter Lazic“ Žr. Katalogas.pdf 1 psl. |
| 1.2. | Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams. | - | Klipsai pagaminti iš titano Žr. Katalogas.pdf 2 psl. |
| 1.3. | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo. | - | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Žr. Katalogas.pdf 2 psl. |
| 1.4. | Klipso suspaudimo jėga (1,3 – 1,8 N)  10% | - | 1,41-1,77 N Žr. Katalogas.pdf 3,7 psl. |
| 1.5. | Klipso forma: |  |  |
| 1.5.1. | Tiesūs klipsai |  |  |
| 1.5.1.1. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8 mm. | 17 | 45.740 1. Tiesus; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3. Atsidarymo plotis 8 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.1.2. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,8 mm. | 10 | 45.750 1. Tiesus; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm; 3. Atsidarymo plotis 8,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.1.3. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 10,2 mm. | 6 | 45.760 1. Tiesus; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm; 3. Atsidarymo plotis 10,2 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.1.4. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 12,2 mm. | 5 | 45.780 1. Tiesus; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm; 3. Atsidarymo plotis 12,2 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.1.5. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 18 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 13,3 mm. | 5 | 45.790 1. Tiesus; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 18 mm; 3. Atsidarymo plotis 13,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.2. | Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.5.2.1. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8 mm. | 6 | 45.742 1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3. Atsidarymo plotis 8 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.2.2. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,9 mm. | 6 | 45.752 1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm; 3. Atsidarymo plotis 8,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.2.3. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 10,1 mm. | 6 | 45.762 1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm; 3. Atsidarymo plotis 10,2 mm. |
| 1.5.2.4. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 12,2 mm. | 6 | 45.782 1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm; 3. Atsidarymo plotis 12,2 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.2.5. | - Stipriai lenktas į šoną; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 7,6 mm. | 4 | 45.744 1. Stipriai lenktas į šoną; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3. Atsidarymo plotis 7,6 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.2.6. | - Stipriai lenktas į šoną; - Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,4 mm. | 15 | 45.754 1. Stipriai lenktas į šoną; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm; 3. Atsidarymo plotis 8,4 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.2.7. | - Stipriai lenktas į šoną; - Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 10,5 mm. | 4 | 45.764 1. Stipriai lenktas į šoną; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm; 3. Atsidarymo plotis 10,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.2.8. | - Stipriai lenktas į šoną; - Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 11,4 mm. | 2 | 45.784 1. Stipriai lenktas į šoną; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm; 3. Atsidarymo plotis 11,4 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.3. | Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.5.3.1. | - Stipriai lenktas į šoną (kablio formos); - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,3 mm. | 1 | 45.823 1.Stipriai lenktas į šoną (kablio formos); 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.3.2. | - Stipriai lenktas į šoną (kablio formos); - Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 7,3 mm. | 1 | 45.824 1.Stipriai lenktas į šoną (kablio formos); 2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm; 3.Atsidarymo plotis 7,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.3.3. | - Stipriai lenktas į šoną (kablio formos); - Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,5 mm. | 4 | 45.825 1.Stipriai lenktas į šoną (kablio formos); 2.Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 4 psl. |
| 1.5.4. | Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.5.4.1. | - Lenktas į šoną 20  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,4 mm. | 2 | 45.703 1. Lenktas į šoną 20° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3. Atsidarymo plotis 8,4 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.2. | - Lenktas į šoną 20  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm. | 20 | 45.713 1. Lenktas į šoną 20° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm; 3. Atsidarymo plotis 9,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.3. | - Lenktas į šoną 20  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 10,7 mm. | 15 | 45.723 1. Lenktas į šoną 20° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3. Atsidarymo plotis 10,7 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.4. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 7,9 mm. | 8 | 45.603 1. Lenktas į šoną 45° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3. Atsidarymo plotis 7,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.5. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,1 mm. | 2 | 45.613 1. Lenktas į šoną 45° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm; 3. Atsidarymo plotis 9,1 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.6. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,8 mm. | 2 | 45.623 1. Lenktas į šoną 45° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3. Atsidarymo plotis 9,8 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.7. | - Lenktas (L formos) į šoną 90  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,1 mm. | 6 | 45.819 1.Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3. Atsidarymo plotis 6,1 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.8. | - Lenktas (L formos) į šoną 90  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,1 mm. | 1 | 45.820 1.Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm; 3. Atsidarymo plotis 6,1 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.4.9. | - Lenktas (L formos) į šoną 90  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,1 mm. | 1 | 45.822 1.Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3. Atsidarymo plotis 6,1 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.5. | Durtuvo (bayonet) formos klipsai |  |  |
| 1.5.5.1. | - Durtuvo (bayonet) formos; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm. | 15 | 45.748 1. Durtuvo (bayonet) formos; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3. Atsidarymo plotis 9,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.5.2. | - Durtuvo (bayonet) formos; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 11,9 mm. | 9 | 45.758 1. Durtuvo (bayonet) formos; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3. Atsidarymo plotis 11,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.5.3. | - Durtuvo (bayonet) formos; - Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 13,6 mm. | 6 | 45.759 1. Durtuvo (bayonet) formos; 2. Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm; 3. Atsidarymo plotis 13,6 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.6. | Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.5.6.1. | - Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu; - Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,8 mm. | 6 | 45.850 1.Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm; 3.Atsidarymo plotis 6,8 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.6.2. | - Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,8 mm. | 5 | 45.851 1.Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3.Atsidarymo plotis 7,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.7. | Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai |  |  |
| 1.5.7.1. | - Lenktas 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,5 mm. | 10 | 45.746 1.Lenktas 40° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 8 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.7.2. | - Lenktas kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 10,5 mm. | 10 | 45.761 1.Lenktas 40° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm; 3.Atsidarymo plotis 10,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 5 psl. |
| 1.5.8. | Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 ± 0,1 mm) |  |  |
| 1.5.8.1. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,4 mm. | 2 | 45.598 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,4 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.8.2. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,4 mm. | 4 | 45.600 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 6 mm; 3.Atsidarymo plotis 9,4 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.8.3. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0.5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,3 mm. | 2 | 45.602 1.Lenktas į šoną 45° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3.Atsidarymo plotis 6,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.8.4. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 7,3 mm. | 3 | 45.612 1.Lenktas į šoną 45° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm; 3.Atsidarymo plotis 7,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.8.5. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,3 mm. | 2 | 45.622 1.Lenktas į šoną 45° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.8.6. | - L formos, lenktas 90  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 4,9 mm. | 3 | 45.604 1.Lenktas į šoną 90° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3.Atsidarymo plotis 4,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.8.7. | - L formos, lenktas 90  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 4,9 mm. | 1 | 45.614 1.Lenktas į šoną 90° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm; 3.Atsidarymo plotis 4,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.8.8. | - L formos, lenktas 90  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 4,9 mm. | 1 | 45.624 1.Lenktas į šoną 90° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3.Atsidarymo plotis 4,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 6 psl. |
| 1.5.9. | Langiniai klipsai (lango diametras 5,0 ± 0,1 mm) |  |  |
| 1.5.9.1. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm. | 2 | 45.638 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm; 3.Atsidarymo plotis 9,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 7 psl. |
| 1.5.9.2. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 10,2 mm. | 4 | 45.640 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 6 mm; 3.Atsidarymo plotis 10,2 mm. Žr. Katalogas.pdf 7 psl. |
| 1.5.9.3. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 11,6 mm. | 4 | 45.650 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm; 3.Atsidarymo plotis 11,6 mm. Žr. Katalogas.pdf 7 psl. |
| 1.5.9.4. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 12,7 mm. | 2 | 45.660 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 12 mm; 3.Atsidarymo plotis 12,7mm. Žr. Katalogas.pdf 7 psl. |
| 1.5.9.5. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,3 mm. | 4 | 45.642 1.Lenktas į šoną 45° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 7 psl. |
| 1.5.9.6. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,5 mm. | 1 | 45.652 1.Lenktas į šoną 45° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 7 psl. |
| 1.5.9.7. | - Lenktas į šoną 40  5 kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,0 mm. | 1 | 45.662 1.Lenktas į šoną 45° kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 10 mm; 3.Atsidarymo plotis 9,0 mm. Žr. Katalogas.pdf 7 psl. |
| 2. | Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti miniklipsai |  |  |
| 2.1. | Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų). | - | Klipso tipas „Peter Lazic“ Žr. Katalogas.pdf 1 psl. |
| 2.2. | Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams. | - | Klipsai pagaminti titano Žr. Katalogas.pdf 2 psl. |
| 2.3. | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo. | - | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Žr. Katalogas.pdf 2 psl. |
| 2.4. | Klipso suspaudimo jėga (1 – 1,1 N) ± 10% | - | 1,08 N Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5. | Klipso forma: |  |  |
| 2.5.1. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 3 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 4,8 mm. | 8 | 45.680 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 3 mm; 3.Atsidarymo plotis 4,8 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.2. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,0 mm. | 8 | 45.690 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3.Atsidarymo plotis 6 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.3. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 7,1 mm. | 8 | 45.720 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3.Atsidarymo plotis 7,1 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.4. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 5,9 mm. | 8 | 45.711 1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm; 3.Atsidarymo plotis 5,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.5. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 6,3 mm. | 8 | 45.712 1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3.Atsidarymo plotis 6,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.6. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 7,3 mm. | 8 | 45.722 1. Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3.Atsidarymo plotis 7,3 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.7. | - Stipriai lenktas į šoną; - Spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 5,5 mm. | 8 | 45.714 1. Stipriai lenktas į šoną; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 4 mm; 3.Atsidarymo plotis 5,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.8. | - Stipriai lenktas į šoną; - Spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 5,5 mm. | 8 | 45.724 1. Stipriai lenktas į šoną; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 5 mm; 3.Atsidarymo plotis 5,7 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 2.5.9 | - Lenktas į šoną; - Spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 7,1 mm. | 8 | 45.717 1. Lenktas į šoną; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 6 mm; 3.Atsidarymo plotis 7,1 mm. Žr. Katalogas.pdf 8 psl. |
| 3. | Laikinam („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai |  |  |
| 3.1. | Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų). | - | Klipso tipas „Peter Lazic“ Žr. Katalogas.pdf 1 psl. |
| 3.2. | Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams. | - | Klipsai pagaminti iš titano Žr. Katalogas.pdf 2 psl. |
| 3.3. | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo. | - | Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Žr. Katalogas.pdf 2 psl. |
| 3.4. | Klipso suspaudimo jėga (0,7 – 1,08 N) ± 10% | - | 0.68 - 1,08 N Žr. Katalogas.pdf 9 psl. |
| 3.5. | Klipso forma: |  |  |
| 3.5.1. | Tiesūs klipsai |  |  |
| 3.5.1.1. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,9 mm. | 4 | 45.250 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,9 mm. Žr. Katalogas.pdf 9 psl. |
| 3.5.1.2. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 12,2 mm. | 4 | 45.280 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 15 mm; 3.Atsidarymo plotis 12,2 mm Žr. Katalogas.pdf 9 psl. |
| 3.5.2. | Lenkti klipsai |  |  |
| 3.5.2.1. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 8,9 mm. | 4 | 45.252 1.Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 9 mm; 3.Atsidarymo plotis 8,9 mm Žr. Katalogas.pdf 9 psl. |
| 3.5.2.2. | - Lenktas į šoną nedideliu kampu; - Spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 10,2 mm. | 4 | 45.262 1.Lenktas į šoną nedideliu kampu; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 11 mm; 3.Atsidarymo plotis 10,2 mm Žr. Katalogas.pdf 9 psl. |
| 3.5.3. | Durtuvo (bayonet) formos klipsai |  |  |
| 3.5.3.1. | - Durtuvo (bayonet) formos; - Spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 9,5 mm. | 4 | 45.248 1.Durtuvo (bayonet) formos; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 7 mm; 3.Atsidarymo plotis 9,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 9 psl. |
| 3.5.4. | Lenkti dideliu kampu klipsai |  |  |
| 3.5.4.1. | - Stipriai lenktas ≥ 123° kampu; - Spaudžiamosios dalies ilgis 3 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 3,8 mm. | 2 | 45.899 1.Stipriai lenktas 123° kampu; (180°-57°=123°) 2.Spaudžiamosios dalies ilgis 3 mm; 3.Atsidarymo plotis 3,8 mm. Žr. Katalogas.pdf 10 psl. |
| 3.5.5 | Dideli klipsai |  |  |
| 3.5.5.1. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 21 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 13,5 mm. | 2 | 45.858 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 21 mm; 3.Atsidarymo plotis 13,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 10 psl. |
| 3.5.5.2. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 20 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 13,5 mm. | 2 | 45.859 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 2 mm; 3.Atsidarymo plotis 13,5 mm. Žr. Katalogas.pdf 10 psl. |
| 3.5.5.3. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 25 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 13,7 mm. | 2 | 45.860 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 25 mm; 3.Atsidarymo plotis 13,7 mm. Žr. Katalogas.pdf 10 psl. |
| 3.5.5.4. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 30 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 16 mm. | 2 | 45.861 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 30 mm; 3.Atsidarymo plotis 16 mm. Žr. Katalogas.pdf 10 psl. |
| 3.5.5.5. | - Tiesus; - Spaudžiančios dalies ilgis 25 ± 0,5 mm; - Atsidarymo plotis ≥ 18,7 mm. | 2 | 45.862 1.Tiesus; 2.Spaudžiančios dalies ilgis 25 mm; 3.Atsidarymo plotis 18,7 mm. Žr. Katalogas.pdf 10 psl. |
| 4. | Klipsavimo instrumentai: |  |  |
| 4.1. | Klipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis. | 2 | 45.441 Klipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Žr. Katalogas.pdf 11 psl. |
| 4.2. | Miniklipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis. | 2 | 45.442 Klipsų aplikatorius su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Žr. Katalogas.pdf 11 psl. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamų galvos smegenų kraujagyslių klipsų ir klipsų aplikatorių rinkinys, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi klipsai ir klipsavimo instrumentai.

- Būtina siūlyti tik originalius, gamintojo kataloge nurodytus gaminius, nurodant jų kodus.

- Siūlomi gaminiai turi būti žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojiančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi  būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.