TSD-1043, VPP-7045

Hiperbarinės deguonies terapijos kameros techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vienvietė barokamera, skirta individualiam pacientų gydymui slegiant gryno deguonies dujas | Vienvietė barokamera, skirta individualiam pacientų gydymui slegiant gryno deguonies dujas |
| 2. | Reikalavimai barokameros konstrukcijai | 1. Vientisas, skaidrus, pagamintas iš vientiso, besiūlio PMMA arba lygiavertės medžiagos korpusas; 2. Vidinis diametras: ≥ 75 cm; 3. Vidinis efektyvus ilgis: ≥ 200 cm. 4. Maksimalus slėgis ≥ 3,0 ATA; 5. Avarinio slėgio sumažinimo nuo 3 iki 1 ATA trukmė: ≤ 120 sek.; 6. Deguonies padavimo srautas (ne siauresnis už nurodytą): 80-400 l/min.; 7. Maksimalus leidžiamas paciento svoris: ≥ 220 kg; 8. Paciento įžeminimas; 9. Integruotas pasikalbėjimo su pacientu įrenginys; 10. Integruoti kameros vidinio ir sisteminio slėgio manometrai; 11. Integruotos įsiskverbimo angos (angl. port) skysčiams, dujoms ir kabeliams ≥ 4. | 2.1 Vientisas, skaidrus, pagamintas iš vientiso, besiūlio PMMA (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 4 ir 8 psl.) 2.2 Vidinis diametras: 94 cm (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 8 psl.); 2.3 Vidinis efektyvus ilgis: 215 cm (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 8 psl.); 2.4 Maksimalus slėgis 3,0 ATA (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 8 psl.); 2.5 Avarinio slėgio sumažinimo nuo 3 iki 1 ATA trukmė: 100 sek. (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 8 psl.); 2.6 Deguonies padavimo srautas: 40-400 l/min. (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 8 psl.); 2.7 Maksimalus leidžiamas paciento svoris: 230 kg (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 13 psl.); 2.8 Paciento įžeminimas (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 8 psl.); 2.9 Integruotas pasikalbėjimo su pacientu įrenginys (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 9 ir 12 psl.); 2.10 Integruoti kameros vidinio ir sisteminio slėgio manometrai (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 12 psl.); 2.11 Integruotos įsiskverbimo angos (angl. port) skysčiams, dujoms ir kabeliams- 4 vnt. (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 6 psl.) |
| 3. | Reikalavimai barokameros valdymui | 1. Integruota valdymo konsolė, kurios pagalba reguliuojama: 1.1. slėgio reguliavimas; 1.2 suspaudimo ir dekompresijos laipsnio reguliavimas; 1.3 vėdinimo dažnio reguliavimas; 2. Automatinis arba rankinis slėgio reguliavimas, apsaugantis nuo barotraumos; 3. Avarinis mygtukas. | 3.1.1. slėgio reguliavimas (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 12 psl.) 3.1.2 suspaudimo ir dekompresijos laipsnio reguliavimas (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 12 psl.) 3.1.3 vėdinimo dažnio reguliavimas (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 12 psl.); 3.2 Rankinis slėgio reguliavimas, apsaugantis nuo barotraumos (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 12 psl.); 3.3 Avarinis mygtukas (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 12 psl.). |
| 4. | Reikalavimai barokameros priedams | 1. Antipragulinis čiužinys; 2. Paciento vežimėlis su neštuvais; kai nenaudojamas - įstumiamas po kamera (pageidautina); 3. Reguliuojamas neštuvų nugaros atlošas arba paroloninė nugaros atrama; 4. Instaliavimui būtini priedai, atsarginių dalių rinkinys; 5. Integruota paciento vaizdo ir garso pramogų sistema. | 4.1 Antipragulinis čiužinys (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 13 psl.); 4.2 Paciento vežimėlis su neštuvais (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 13 psl.) 4.3 Paroloninė nugaros atrama (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 13 psl.); 4.4 Instaliavimui būtini priedai, atsarginių dalių rinkinys (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 9 psl.); 4.5 Integruota paciento vaizdo ir garso pramogų sistema. (žr. Baroks_O2_Mono_2024.pdf – 13 psl.) |
| 5. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius (kiekis 1 vnt.) | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius skirtas stebėti paciento gyvybinius parametrus procedūros metu. | 5. Vista 120 S model A (Drager) Paciento gyvybinių funkcijų monitorius, skirtas stebėti paciento gyvybinius parametrus procedūros metu. (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf) |
| 5.1. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1. Spalvotas, ≥ 6 colių įstrižainės; 2. Ne mažiau 3-jų parametrų kreivių ekrane vienu metu. | 5.1.1 Spalvotas, 12,1 colių įstrižainės (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-1 psl.); 5.1.2 6-jų parametrų kreivių ekrane vienu metu. (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-1 psl.) |
| 5.2. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG; 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 3. Neinvazinis kraujospūdis; 4. SpO2. | 5.2.1 EKG (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-4 psl.); 5.2.2 Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-5 psl.); 5.2.3 Neinvazinis kraujospūdis (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-6 psl.);; 5.2.4 SpO2 (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-4 psl.). |
| 5.3. | Maitinimo šaltiniai: | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius). | 5.3.1 230 V, 50 Hz elektros tinklas (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-12 psl.); 5.3.2 Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) (žr. vista-120-S-pi-9103676-en-master.pdf-12 psl.). |
| 5.4. | Reali gyvybinių funkcijų monitoriaus integracija su veikiančia iki 3 ATA slėgiu kamera | Visi reikalingi priedai jungiantys kameros vidų integruojami su išorėje esančiu monitoriumi arba visi reikalingi priedai naudojami kameros viduje perduoda matavimų vertes į išorėje esantį monitoriaus ekraną: - EKG laidai; - AKS matavimui skirta šlangutė ir trijų skirtingų dydžių manžetės; - SpO2 daviklio laidas ir daviklis. | Visi reikalingi priedai gamintojo Corpuls/GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH naudojami kameros viduje perduoda matavimų vertes į išorėje esantį Drager Vista 120 S monitoriaus ekraną: - EKG laidas; - AKS matavimui skirta šlangutė ir trijų skirtingų dydžių manžetės; - SpO2 daviklio laidas ir daviklis. (žr. O2mono_Full_Acyrilic_-_Lithuania__(427) (Quotation)- 1 psl.) |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | 1. Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją); 2. Paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ir su juo naudojamų priedų sertifikatas, patvirtinantis jų naudojimą hiperbarinėje kameroje arba visų priedų, jungiančių kameros vidų ir integruojamų su išorėje esančiu monitoriumi, sertifikatas patvirtinantis jų naudojimą hiperbarinėje kameroje. | 6.1 CE kopija (žr. 93_42_EEC_Declaration of Conformity.pdf) 6.2 visų priedų, jungiančių kameros vidų ir integruojamų su išorėje esančiu monitoriumi, sertifikatas patvirtinantis jų naudojimą hiperbarinėje kameroje (žr.: Corpuls-Defibr_Monitor Declaration of Conformity- 6 ir 7 psl.) |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai hiperbarinės deguonies kamerai ir gyvybinių funkcijų monitoriui | 24 mėnesiai hiperbarinės deguonies kamerai ir gyvybinių funkcijų monitoriui |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 10. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos; j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti. |
| 12. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Taip (žr. Alfameda deklaracija dėl atsarginių dalių tiekimo.pdf) |