PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Buitiniai elektroniniai karšto vandens skaitikliai su nuotoline duomenų perdavimo funkcija (toliau – Skaitikliai).

  - Skaitiklių įsigijimo kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 41 500 vnt.

  - Visas skaitiklių kiekis bus užsakytas per 8 (aštuonis) kartus.

  - Pirma prekių dalis – 10 000 vnt. turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas, antra prekių dalis – 3 500 vnt. ne vėliau kaip per 55 (penkiasdešimt penkias) darbo dienas, trečia prekių dalis –  3 500 vnt. ne vėliau kaip per 66 (šešiasdešimt šešias) darbo dienas, ketvirta prekių dalis – 3 500 vnt. ne vėliau kaip per 85 (aštuoniasdešimt penkias) darbo dienas, penkta prekių dalis – 4 000 vnt. ne vėliau kaip per 108 (vienas šimtas aštuonias) darbo dienas, šešta prekių dalis – 3 500 vnt. ne vėliau kaip per 127 (vienas šimtas dvidešimt septynias) darbo dienas, septinta prekių dalis – 3 500 vnt. ne vėliau kaip per 146 (vienas šimtas keturiasdešimt šešias) darbo dienas, aštunta prekių dalis – 10 000 vnt. ne vėliau kaip per 170 (vienas šimtas septyniasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo vieta derinama Užsakymo metu (Vilniaus mieste).

  - Skaitiklio ilgis (80 mm arba 110 mm) bus nurodytas pateikiamo užsakymo metu.

  - Pristatant paskutinę aštuntą dalį prekių skaitikliai turi būti nauji ir turėti sekančių metų 2026 m. pirminę metrologinę patikrą.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

1.9.    Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Skaitikliai bus įrenginėjami/keičiami Vilniaus miesto daugiabučių namų butuose, Grigiškėse, Salininkuose ir Trakų Vokėje, kuriuose klientams taikomas pirmas karšto vandens tiekimo būdas ir karšto vandens tiekėjas privalo sutvarkyti karšto vandens apskaitą bei vietoje skaitiklių, kuriuos reikia keisti dėl metrologinės patikros termino pabaigos.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS  APRAŠYMO BŪDAI

  - NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

    - Prekės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai, .“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

    - Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktuali redakcija), ir Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (aktuali redakcija) arba lygiavertėse  numatytus reikalavimus  . Visi Skaitikliai turi būti patikrinti, turėti nustatytus matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatus ir pirminės arba periodinės metrologinės patikros ženklus  arba plombas;

    - Pirkėjui patiektas kiekvienas Skaitiklis tūri būti supakuotas į atskirą dėžutę, kuri turi būti paženklinta grafiniu BAR ir (ar) QR (Quick Response) kodu. Dėžutę ženklinančiame BAR ir (ar) QR kode turi būti užkoduotas skaitiklio gamyklinis numeris.

    - Karšto vandens skaitikliai turi būti nauji su einamųjų metų pirmine metrologine patikra, paskutinio užsakymo skaitikliai turi būti su sekančių metų metrologine patikra.

    - Į Skaitiklių kainą turi būti įskaičiuotos visos sudedamosios dalys nurodytos Techninės specifikacijos (toliau – TS) 3.2 punkte, bei visos Skaitiklių tiekimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos.

  - NURODOMOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

Tiekėjas turi pateikti Skaitiklius, kurie atitinka šiuos techninius reikalavimus:

    - Skaitiklių veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) riba - mažiausiai iki + 90 °C imtinai;

    - Didžiausias leidžiamas slėgis – ne mažiau 10 bar;

    - Didžiausias srautas (perkrovos srautas Q4) – ne mažiau kaip 2,0 m3/h;

    - Ilgalaikio darbo srautas Q3 (m3/h) - ne mažesnis kaip 1,6 m3/h;

    - Leistina matavimo paklaida - ne didesnė kaip +/- 3% , kai Q2<Q< Q4;

    - Skaitiklio ilgalaikio darbo ir mažiausio srautų santykis - Q3/Q1 (R):

- horizontalioje padėtyje turi būti ne mažiau kaip 80;

- vertikalioje padėtyje turi būti ne mažiau kaip 40;

    - Skaitiklio apsaugos klasė – IP 64 ar aukštesnė;

    - Mechaninė aplinkos klasė – Ne blogesnė kaip M1;

    - Skaitiklio baterijos veikimo laikas - ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų, siunčiant duomenis ne rečiau kaip 4 (keturis) kartus per parą pateikiant subjektui valandinį suvartojimą;

    - Skaitiklio rodmenys pateikiami 0,001 m³ tikslumu skaitmeniniame ekrane ir ne mažiau kaip aštuonių skaitmenų formatu (pvz. 00000,000 m³).

    - Skaitiklių diametras - DN15, ilgis – 80 mm arba – 110 mm;

    - Skaitiklių prijungimo būdas ir dydis: srieginis; (įėjimas ir išėjimas) – G¾; aukštis iki 80 mm, plotis iki 75 mm;

    - Neturi būti reikalavimų tiesių atkarpų ilgiams prieš ir po skaitiklio U0/D0;

    - Skaitiklyje turi būti integruota radijo ryšio sąsaja, skirta nuotoliniam duomenų nuskaitymui, atitinkanti belaidžio Skaitiklio rodmenų nuskaitymo standarto LST EN 13757-4:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama Skaitiklio dalimi, kad nuotoliniam duomenų nuskaitymui vykdyti nereikėtų jokių papildomų prie Skaitiklio montuojamų elementų ar įrangos;

    - Skaitiklis turi duomenis perduoti 868,00 MHz ir 868,95 MHz radijo ryšio dažnių juostomis;

    - Skaitiklio duomenys turi būti siunčiami atviru duomenų protokolu (OMS V3/V4), atitinkančiu WM-Bus duomenų perdavimo protokolą (EN13757 arba lygiavertis), S1 arba C1 režime. Konkretus duomenų perdavimo režimas nurodomas užsakymo metu;

    - Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodami radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius, ne rečiau kaip 4 (keturis) kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį;

    - Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir atvaizduojamas sunaudoto vandens kiekis nuo Skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį;

    - Per Skaitiklį, kuris nėra skirtas atbuliniam srautui matuoti, turi nefiksuoti atbulinio srauto ir Skaitiklis turi išlaikyti atsitiktinį atbulinį srautą be gedimų ir metrologinių savybių pasikeitimo;

    - Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui bei duomenų perdavimui nedarytų įtakos išorės priemonės (magnetai) ir elektromagnetinių, radijo bangų trikdžiai;

    - Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir/ar vertikaliai;

    - Skaitiklių pardavimo metu jų pirminė metrologinė patikra turi būti atlikta Skaitiklių pardavimo metais;

    - Skaitiklių perdavimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 6 (šeši) mėnesiai;

    - Skaitiklio korpusas ir jo kontaktuojančios dalys su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų;

    - Skaitiklio konstrukcija turi garantuoti, kad nepažeidus plombos ar korpuso nebūtų galimybės paveikti Skaitiklio skaičiavimo mechanizmo, Skaitiklio normalaus darbo ar pakeisti matavimo rezultatų;

    - Skaitiklio komplektuotę turi sudaryti: skaitiklis, techninis aprašas lietuvių kalba, skaitiklio montavimo priedai: neasbestinio paranito arba guminės tarpinės;

    - Prekės naudojimas yra tinkamas visiems naudotojams (tiek asmenims su negalia, tiek kitiems, funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, taip pat tėvams su mažais vaikais, nėščiosioms, lygiai patogūs vyrams ir moterims).

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

    - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

    - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Pirkėjas paruošia ir pateikia elektroniniu paštu Tiekėjui užsakymą Skaitiklių tiekimui (TS priedas Nr. 1.). Prekių užsakyme turi būti nurodyta:

    - sutarties pasirašymo Nr. ir data;

    - užsakymo Nr. ir data;

    - skaitiklio tipas (modelis);

    - montažinis ilgis, mm;

    - kiekis (vnt.).

  - Tiekėjas, pateikdamas Skaitiklius Pirkėjui  TS priede Nr. 1 nurodytu adresu arba kitu su Pirkėju suderintu adresu, kartu su Skaitikliais pateikia prekių perdavimo-priėmimo aktą (TS priedas Nr. 2), kuriame turi būti nurodyta:

    - sutarties pasirašymo Nr. ir data;

    - užsakymo Nr. ir data;

    - skaitiklio tipas (modelis);

    - montažinis ilgis, mm;

    - kiekis (vnt.).

  - Skaitiklių pristatymo dieną, Tiekėjas EXCEL formatu, Pirkėjui el. paštu atsiunčia visų pristatomų skaitiklių sąrašą:

    - eilės Nr.;

    - skaitiklio markė;

    - skaitiklio modelis;

    - metrologinė patikros data;

    - skaitiklio gamyklinis numeris;

    - skaitiklio diametras (DN);

    - skaitiklio ilgis (mm);

    - skaitiklio parodymas (l).

  - Skaitikliai laikomi patiekti jeigu įvykdyti 3.1.3 ir 3.2 punktų reikalavimai, nepastebėta Skaitiklių defektų bei pasirašytas Prekių perdavimo-priėmimo aktas (TS priedas Nr. 2);

  - Pirkėjui užregistravus/informavus Tiekėją apie Skaitiklių defektus, Tiekėjas juos pašalina  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį.

  - Skaitikliams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo pristatymo dieną pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto datos.

  - Tiekėjas atsakingas už visus Skaitiklių defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nepašalinami garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti;

  - Pirkėjo nurodytus Skaitiklių defektus Tiekėjas šalina savo lėšomis.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 – Prekių užsakymas tiekimui.

Priedas Nr.2 – Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

Priedas Nr. 1					Pagal ________ d.

Sutartį Nr. SUT-_________

PREKIŲ UŽSAKYMAS Nr.____

__________________________

(data)

Pirkėjas:				Tiekėjas:

AB Vilniaus šilumos tinklai		____________________________________

Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius		____________________________________

Tel:_______________________	                          Tel:_________________________________

| Karšto vandens skaitiklio tipas, duomenų perdavimo režimas | Karšto vandens skaitiklių ilgis, mm | Užsakomų skaitiklių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Ilgis 80 mm |  |
|  | Ilgis 110 mm |  |
| IŠ VISO: |  |  |

Prekių užsakymą pateikė:

AB Vilniaus šilumos tinklų atstovas	______________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Priedas Nr. 2					Pagal ________ d.

Sutartį Nr. SUT-_________

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pirkėjas:				Tiekėjas:

AB Vilniaus šilumos tinklai		____________________________________

Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius		____________________________________

Tel:_______________________	                           Tel:_________________________________

Šiuo perdavimo-priėmimo aktu patvirtinama, kad Tiekėjas pristatė, o Pirkėjas priėmė žemiau išvardintas prekes:

| Karšto vandens skaitiklio tipas | Karšto vandens skaitiklių ilgis, mm | Perduodamų skaitiklių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Ilgis 80 mm |  |
|  | Ilgis 110 mm |  |
| IŠ VISO: |  |  |

Aktą pateikė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Data:______________ d.