## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Kiekis
3 | 33141000-0 | PTVA vielos nukreipėjos senoms okliuzijoms ir sudėtingos anatomijos susiaurėjimams rekanalizuoti: vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; viena viela supinta ir ne mažiau, kaip 15 mikro vielų, kad distalinis galas būtų lankstus; vielų ilgiai turi apimti intervalą nuo 165 cm iki 330 cm (įskaitant ir 165 cm bei 330 cm ilgį); galimybė prijungti vielą pratęsiklį (iki 165 cm ilgio); tiesūs ar J formos galiukai; turi būti 1 mm J užlenkto galiuko modelis; turi būti nusmailinto ir sulydytų apvijų galiuko modelis; turi būti polimerinės vielos modelis; turi būti padidintos atramos (ES - extra support, - angl.) bent 2 modeliai; galiuko kietumas turi apimti šį intervalą: nuo 0,3 g iki 20,0 g (įskaitant ir vielas su 0,3 g bei 20,0 g galiuko kietumu); galiukas 3 - 20 cm rentgenokontrastiškas (įskaitant ir vielas su 3 cm bei 20 cm ilgio rentgenokontrastiniu galiuku); bent du modeliai su nusmailintu iki 0,010” galiuku. | 1000
5 | 33141000-0 | Diagnostinės vielos - pravedėjai (180 cm ilgio): dviejų dalių kontrukcija; vidinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno; išorinė dalis spiralinė padengta teflonu arba lygiaverčiu – gero slidumo; vielų storiai - 0,021”; 0,025“; 0,032”; 0,035”; 0,038”; J formos galiukas arba tiesus; J galiuko lenktumo radiusai - 1,5-15 mm; J formos galą galima ištiesinti pirštais; 7 cm ir 10 cm lankstus distalinis vielos galas; įvairaus stangrumo; ilgis - 180 cm. | 4000
25 | 33141000-0 | PTVA balioniniai kateteriai su ypatingai didelį slėgį atlaikančiais PTVA balionėliais: dviejų sluoksnių balionėlio sienelė; išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 35 atm; balionėlių diametrai - nuo 2,0 mm iki 4,0 mm, ilgiai - nuo 10 mm iki 20 mm. | 300
38 | 33141000-0 | Specifinių savybių vielos senoms okliuzijoms atkimšti: vielos galiukas supintas iš ne mažiau, nei 90 vnt. mikro vielų ypatingam lankstumui ir patvarumui suderinti (xtrand arba analogiška technologija); vielų ilgis - 190 cm ir 300 cm; turi būti 1 mm J užlenkimo modelis; turi būti nusmailinto ir sulydytų apvijų galiuko modelis; galiuko kietumas turi apimti šį intervalą: nuo 0,3 g iki 6,0 g; galiukas 3-15 cm rentgenokontrastiškas; ne mažiau 15 cm lankstus galas. | 100
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.