## Reag. įstaigos analizatoriams
Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas
Reagentų laboratorinių tyrimų atlikimui ir papildomų priemonių pirkimas su analizatorių panauda
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimo (analitės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 36 mėn. | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (6x8) | 10 | 11
I PIRKIMO DALIS. PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS, ATLIEKAMIEMS MECHANINIU (elektromagnetiniu klampumo kitimo) METODU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI „STA SATELLITE“ ARBA LYGIAVERČIU
1. | Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Krešulio detekcijos metodas: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis ištirti visas normalias, lipemines, hemolizuotas, ikterines plazmas. Siūlomas lygiavertis analizatorius ne senesnis kaip 2024 m., reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo, atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. Jei siūlomi reagentai yra ne analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti analizatoriaus gamintojo klinikinės-analitinės validacijos protokolus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje).
1.1 | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumas (PK) | Protrombino-prokonvertino (Owren’o) metodas, sukalibruotas, reagento pakuotė ne didesnė kaip 10 ml. Mėginys - citruota plazma: normali, lipemiška, ikterinė, hemolizuota (in vivo). Reagentas nejautrus heparinui iki 1 IU/ml, su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. | 20000
... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | Reagentas aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymui (ADTL) | Reagentas turi būti paruoštas naudojimui, stabilumas 2-8 C ne mažiau 30 d. Reagentas su buferiu. Pakuotė ne didesnė nei 10 ml. Mėginys - citruota plazma: normali, hemolizuota (in vivo), lipeminė, ikterinė. | 15000
... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.3 | Kontrolinės medžiagos protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo ir ADTL tyrimams atlikti | Viena (bendra) dviejų lygių reagentų gamintojo kokybės kontrolė protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo) ir ADTL analitėms.
Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti. Įvertinti ir pateikti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui kokybiškai atlikti (pildoma tiek grafų, kiek reikia papildomų priemonių ar medžiagų)
1.4. | Išorinė kokybės kontrolė krešėjimo tyrimams (PK, DATL) | 1 metų ciklas, 6 mėginiai per ciklą, kontrolinis mėginys ne rečiau kaip kas 2 mėnesius. | 3 ciklai
1 pirkimo dalies bendra suma, Eur
PASTABA: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti. 2. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją. 3. Visi siūlomi reagentai, kontrolės ir eksploatacinės priemonės turi būti vieno gamintojo, su brūkšniniais kodais, tinkami darbui "STA Satellite" (arba lygiaverčiam) analizatoriui.
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO ANALIZATORIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – sistema 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas) |  | Analizatorius ne senesnis kaip 2024 m.
2. | Tipas |  | Automatinis kraujo krešėjimo sistemos analizatorius
3. | Matavimo principai |  | 1. Chronometrinis (elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis), leidžiantis patikimai ištirti normalias ir bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas, ikterines, plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis.
4. | Našumas |  | Ne mažesnis kaip 40 tyr./val. (protrombino laiko / aktyvinto dalinio tromboplastino laiko / fibrinogeno ) arba mėginių talpa analizatoriuje ne mažesnė kaip 20.
5. | Tiriamieji mėginiai |  | Atliekant PL , ADTL tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. -Būtinas automatinis mėginio praskiedimas.
6. | Matavimo sistema |  | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų: vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius privalo pateikti rezultatus, matavimo metu susidarant tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliams (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais).
7. | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  | Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie teorinį ir realų jų trūkumą. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką. Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt.
8. | Duomenų atsekamumas |  | Turi būti integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų bei matavimo laikmenų duomenis, skirtus analizatoriaus darbui ir užkoduotus brūkšniniuose koduose.
9. | Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų. |  | Būtina
10. | Komplektacija |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius
11. | Galimybė analizatorių jungti į LIS |  | Būtina. Būtinas dvikryptis RS-232 ryšys. Tiekėjas turi pateikti tvarkyklę, panaudai siūlomą analizatorių tiekėjas savo lėšomis suderina pajungimą prie esančios laboratorijoje sistemos.
I PIRKIMO DALIES VERTINIMO KRITERIJAI (UŽPILDYTI BŪTINA)
Nr. | Papildomas reagentų galiojimo terminas | Tiekėjas turi pasirinkti VIENĄ variantą iš 4 galimų ir nurodyti, kurį variantą siūlo pasirinkdamas „Taip“. Jeigu nesiūlo, tiekėjas pasirenka „Ne“
1. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. (papildomas galiojimo terminas nesuteikiamas) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
2. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 2 mėn. galiojimo terminas (iš viso 8 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
3. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 4 mėn. galiojimo terminas (iš viso 10 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
4. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 6 mėn. galiojimo terminas (iš viso 12 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
II PIRKIMO DALIS. PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ANALIZATORIUMI „SELECTRA PRO M“ ARBA LYGIAVERČIAM
2. | Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, prietaisas turi būti naujas, ne senesnis nei 2024 m. gamybos. Reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
2.1 | HBA1C | Turbidimetrinis metodas. | 22000
... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | Kontrolinės medžiagos reikalingos HbA1c tyrimams atlikti |  | pildo tiekėjas
2.3 | Kalibracinis serumas reikalingas HbA1c tyrimui |  | pildo tiekėjas
2.4 | Sistemos valymo skystis |  | pildo tiekėjas
2.5 | Sisteminis tirpalas |  | pildo tiekėjas
2.6 | Rūgštinis ploviklis |  | pildo tiekėjas
2 pirkimo dalies bendra suma, Eur
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – sistema 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas) |  | Analizatorius ne senesnis kaip 2024 m.
2. | Tipas |  | Automatinis biocheminis analizatorius
3. | Analizatoriaus našumas |  | Ne mažiau 180 fotometrinių tyrimų per valandą
4. | Tiriamieji mėginiai |  | Serumas, plazma, šlapimas
5. | Mėginių sistema |  | Ne mažiau kaip: 50 mėginių pozicijų, 4 pozicijos kontrolėms, 9 pozicijos kalibratoriams, 5 pediatriniams mėginiams ir 3 skubiems mėginiams
6. | Mėginio tūris |  | 1.5-30µl
7. | Automatinis mėginio praskiedimas |  | Būtinas
8. | Mėginių adata |  | Su integruotu skysčio lygio jutikliu, maišymo ir mechaninės kliūties aptikimo funkcija
9. | Reagentų sistema |  | Išimamas reagentų rotorius su ne mažiau kaip 32 pozicijom reagentams. Reagentų pozicijos turi būti šaldomos.
10. | Reagentų adata |  | Šildoma reagentų adata su skysčio lygio jutikliu, integruotu maišytuvu ir mechaninės kliūties aptikimo funkcija.
11. | Reakcijos kiuvetės |  | Daugkartinės reakcijos kiuvetės, skirtos atlikti ne mažiau kaip 10000 tyrimų. Automatinis kiuvečių plovimas ir džiovinimas.
12. | Kokybės kontrolė |  | Levey Jennigs grafikai, Westergardo taisyklių taikymas
13. | Galimybė analizatorių jungti į LIS |  | Sistema turi turėti galimybę ASTM, HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema turi pateikti (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą.
... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.17 | HBA1C | Immuno-turbidimetrinis sustiprintas latekso dalelių.Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 14 dienų. Linijiškumas ne mažiau kaip 16 % | 89
... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.18 | Kontrolinės medžiagos reikalingos CRB tyrimams | Turi būti skysta 2 lygių kontrolė (N ir P), 100% žmogaus medžiaga | 20 ml
7.19 | Kalibracinis serumas reikalingas CRB tyrimui | Turi būti skystas, 100% žmogaus medžiaga | 3 ml
7.20 | Kontrolinės medžiagos reikalingos HbA1c tyrimams atlikti | Turi būti 2 lygių, 100% žmogaus kraujo, liofilizuota kontrolė (N ir P) | 2 ml
7.21 | Kalibracinis serumas reikalingas HbA1c tyrimui | Kalibratorių serija | 2 ml
7.22 | Kontrolinės medžiagos, reikalingos lipidų tyrimams atlikti | Turi būti 3 lygių, 100% žmogaus serumas, liofilizuota kontrolė (žema, normali ir aukšta) | 50 ml
7.23 | Kalibracinis serumas DTL/MTL tyrimams atlikti | Turi būti liofilizuotas , 100% žmogaus serumas | 9 ml
7.24 | Kontrolinės medžiagos biocheminiams tyrimams atlikti | Turi būti liofilizuota 2 lygių kontrolė (N ir P), galimybė tą patį LOT'ą gauti visus metus, pageidaujama pakuotė ne didesnė kaip 5ml | 300ml
7.25 | Kalibracinis serumas biocheminiams tyrimams atlikti | Turi būti liofilizuotas, pageidaujama pakuotė ne didesnė kaip 3 ml | 36 ml
Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti
7.11
7.12
7.13
7.14
II PIRKIMO DALIES VERTINIMO KRITERIJAI (UŽPILDYTI BŪTINA)
Nr. | Papildomas reagentų galiojimo terminas | Tiekėjas turi pasirinkti VIENĄ variantą iš 4 galimų ir nurodyti, kurį variantą siūlo pasirinkdamas „Taip“. Jeigu nesiūlo, tiekėjas pasirenka „Ne“
1. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. (papildomas galiojimo terminas nesuteikiamas) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
2. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 2 mėn. galiojimo terminas (iš viso 8 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
3. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 4 mėn. galiojimo terminas (iš viso 10 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
4. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 6 mėn. galiojimo terminas (iš viso 12 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne

## Regentaisu analizatorių panauda
Reagentų laboratorinių tyrimų atlikimui ir papildomų priemonių pirkimas su analizatorių panauda
TECHNINĖ SPECFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimo ( analitės ) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams ( su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 36 mėn. | Suma, Eur su PVM 36 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (6x8) | 10 | 11
IV PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMAMS
4. | Analizatorius įsigyjamas panaudos teisėmis. Automatinis elektrolitų analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2023 m. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, analizatoriaus gamintojo.
4.1 | Elektrolitų (Na+, K+, Сl-) tyrimas | Mėginio kiekis: ne didesnis kaip 65 µL. Matavimo ribos: iš serumo ir hep. benro kraujo: Na+ 25-245 mmol/L, K+ 1,0-20,0 mmol/L, Cl- 25-250 mmol/, iš šlapimo: Na+ 10-400 mmol/L, K+ 1,0-120,0 mmol/L, Cl- 10-400 mmol/. Reagentų paketo (kasetės) galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo. | 42500
| Elektrolitų (Na+, K+, Сl-) tyrimo reagentai |  |  | Mėginio kiekis 60 µL. Matavimo ribos: iš serumo ir hep. benro ktaujo: Na+ - 20 - 250 mmol/L, K+ -0,5 - 20,0 mmol/L, Cl- - 25 - 250 mmol/, iš šlapimo: Na+ - 10 - 400 mmol/L, K+ - 1,0 - 120,0 mmol/L, Cl- - 20 - 250 mmol/. Reagentų paketo (kasetės) galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo. (Žr.Gamintojų dokumentai/2 dalis/Vartotojo intrukcija, psl.9-1) | 142 | 300 tyr | 137 | 19454 | 20426.7 | i-Sens Inc., I-SENS 05 I-Smart 30 PRO reagentų pakuotė 300 testų (4sav.)
| Elektrolitų (Na+, K+, Сl-) tyrimo reagentai skirti kokybės kontrolei |  |  | Mėginio kiekis 60 µL. Matavimo ribos: iš serumo ir hep. benro ktaujo: Na+ - 20 - 250 mmol/L, K+ -0,5 - 20,0 mmol/L, Cl- - 25 - 250 mmol/, iš šlapimo: Na+ - 10 - 400 mmol/L, K+ - 1,0 - 120,0 mmol/L, Cl- - 20 - 250 mmol/. Reagentų paketo (kasetės) galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo. (Žr.Gamintojų dokumentai/2 dalis/Vartotojo intrukcija, psl.9-1) | 6 | 300 tyr | 137 | 822 | 863.1 | i-Sens Inc., I-SENS 05 I-Smart 30 PRO reagentų pakuotė 300 testų (4sav.)
4.2 | Kontrolinės medžiagos elektrolitų tyrimams | Turi būti skysta 3 lygių (L, N, H). Atidarius kokybės kontrolės galiojimas ne trumpesnis kaip 2,5 mėn. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo. | pildo tiekėjas
| Kokybės kontrolė 3-jų lygių |  |  | Skysta 3 lygių (L, N, H) kokybės kontrolė. Atidarius kokybės kontrolės galiojimas ne trumpesnis kaip 2,5 mėn. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo. (Žr.Gamintojo dokumentai/2 dalis/Vartotojo intrukcija, psl. 9-4) | 11 | Kokybės kontrolė 3 lygių (3x10ml) | 45 | 495 | 519.75 | i-Sens, I-SENS 04 i-Smart 30 kokybės kontr. 3x10 (L/N/H)
| Terminis popierius tyrimų rezultatams atspausdinti |  |  | Terminis popierius tyrimų rezultatams atspausdinti | 320 | 1 vnt | 0.5 | 160 | 193.6 | I-SENS POP I-Smart terminis popieriu KT55F20 /1 vnt./
4 pirkimo dalies bendra suma, Eur | [7 empty] | 20931 | 22003.15
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Kontrolių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Automatinis elektrolitų analizatotius |  | Analizatorius ne senesnis kaip 2023 m. |  |  | Automatinis elektrolitų analizatorius i-Smart 30 PRO (Gamintojas i-Sens Inc) ne senesnis kaip 2023 m.
2. | Matavimo metodas |  | ISE (Ion Selective Electrode) serumo mėginiams variacijos koeficientas (CV%) ≤1% |  |  | ISE (Ion Selective Electrode) serumo mėginiams variacijos koeficientas (CV%) ≤1% (Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine ir 4 i-smart 30 pro analizatoriaus instrukcija/9-4psl
3. | Matuojami parametrai |  | K+, Na+, Cl-; trys analitės vienu tyrimu. |  |  | K+, Na+, Cl-; trys analitės vienu tyrimu.(Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine
4. | Mėginys |  | Kraujo serumas, heparinizuotas bendras kraujas, šlapimas. |  |  | Kraujo serumas, heparinizuotas bendras kraujas, šlapimas.(Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine
5. | Kalibracija |  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai ir rankiniu programos paleidimu. Kalibravimo procesui reagentai nenaudojami |  |  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai ir rankiniu programos paleidimu. Kalibravimo procesui reagentai nenaudojami (Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine
6. | Atmintis |  | Ne mažiau 1000 paskutinių tyrimų su data ir laiku bei 300 paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui (3 lygiai ), bei kalibracijos duomenims su paeiškos funkcija ir išspausdinimu. |  |  | 320 000 paskutinių tyrimų su data ir laiku bei 300 paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui (3 lygiai ), bei kalibracijos duomenims su paeiškos funkcija ir išspausdinimu.(Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/i-Smart 30 PRO Brosiura 2
7. | Reagentai, pakas/kasetė |  | Vartotojo lengvai keičiamas/ įstatomas į analizatoriaus korpusą. Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, vamzdeliai ir uždaras atliekų maišas. |  |  | Vartotojo lengvai keičiamas/ įstatomas į analizatoriaus korpusą. Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, vamzdeliai ir uždaras atliekų maišas. (Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/i-Sens kasetės instrukcija LT)
8. | Kontrolė |  | Skysta kontrolė ne mažiau 3 lygių kiekvienam parametrui, atliekama per integruotą kokybės kotrolės programą / išspausdinamas rezultatas ir kontrolės ribos / kokybės kontrolės ribos, LOT numeris įvedami barkodo skanerio pagalba. |  |  | Skysta kontrolė ne mažiau 3 lygių kiekvienam parametrui, atliekama per integruotą kokybės kotrolės programą / išspausdinamas rezultatas ir kontrolės ribos / kokybės kontrolės ribos, LOT numeris įvedami barkodo skanerio pagalba. (Žr.faile Gamintoju dokumentai/7 dalis/i-Sens QC, LT)
9. | Valdymas |  | Lietimui jautrus ekranas ( touch-screen). Tyrimo atlikimo metu, analizatorius vartotojui ekrane rodo tyrimo seką ir atliekamos procedūros eigą. Monitoruojamas tyrimo likutis. |  |  | Lietimui jautrus ekranas ( touch-screen). Tyrimo atlikimo metu, analizatorius vartotojui ekrane rodo tyrimo seką ir atliekamos procedūros eigą. Monitoruojamas tyrimo likutis. (Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/4 i-smart 30 pro analizatoriaus instrukcija/3-1psl)
10. | Maitinimas |  | El. 220V įtampa ir autonominis: nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų ne mažiau 2 valandoms įprasto darbo. |  |  | El. 220V įtampa ir autonominis: nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų ne mažiau 2 valandoms įprasto darbo. (Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/4 i-smart 30 pro analizatoriaus instrukcija/9-2psl)
11. | Integruotas brūkšninių kodų spausdintuvas |  | Būtina |  |  | Integruotas brūkšninių kodų spausdintuvas(Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/4 i-smart 30 pro analizatoriaus instrukcija/2-6psl)
12. | Galimybė analizatorių jungti į LIS |  | Sistema turi turėti galimybę ASTM, HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema turi pateikti (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. |  |  | Sistema turi galimybę ASTM, HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema turi pateikti (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą.(Žr.faile Gamintoju dokumentai/4 dalis/i-Smart 30 PRO Interface Protocol_(SW1 0)
13. | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį. |  | Būtina |  |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį
IV PIRKIMO DALIES VERTINIMO KRITERIJAI (UŽPILDYTI BŪTINA)
Nr. | Papildomas reagentų galiojimo terminas | Tiekėjas turi pasirinkti VIENĄ variantą iš 4 galimų ir nurodyti, kurį variantą siūlo pasirinkdamas „Taip“. Jeigu nesiūlo, tiekėjas pasirenka „Ne“
1. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. (papildomas galiojimo terminas nesuteikiamas) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
2. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 2 mėn. galiojimo terminas (iš viso 8 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
3. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 4 mėn. galiojimo terminas (iš viso 10 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
4. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 6 mėn. galiojimo terminas (iš viso 12 mėn.) | Taip
VII PIRKIMO DALIS. PRIEMONĖS CRB ir FOB TYRIMAMS
7. | Analizatorius įsigyjamas panaudos teisėmis. Analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2021 m. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, analizatoriaus gamintojo.
7.1 | CRB | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje ne mažesnės kaip nuo 1 iki 200 mg/l, serume – ne mažesnės kaip 1-120 mg/l. | 33000
| CRB tyrimui reagentai |  |  | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje nuo 0,5 iki 200 mg/l, serume – 0,5-120 mg/l. / QuikRead-go-Technical-Specifications-EN_ | 66 | 500 tyr | 704 | 46464 | 48787.2 | Aidian OY, QuikRead go wrCRP kit
| CRB tyrimui reagentai kokybės kontrolei |  |  | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje nuo 0,5 iki 200 mg/l, serume – 0,5-120 mg/l. /QuikRead-go-Technical-Specifications-EN_ | 5 | 500 tyr | 704 | 3520 | 3696 | Aidian OY, QuikRead go wrCRP kit
| CRB tyrimui reagentai kokybės kontrolei |  |  | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje nuo 0,5 iki 200 mg/l, serume – 0,5-120 mg/l. /QuikRead-go-Technical-Specifications-EN_ | 1 | 18 tyr. | 25.34 | 25.34 | 26.607 | Aidian OY, QuikRead go wrCRP kit
7.2 | FOB | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, FOB kiekybinis nustatymas – matavimo ribos ne mažesnės kaip: 50 – 1000 ng/ml arba 10-200 μg/g | 1500
| FOB tyrimui reagentai |  |  | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, FOB kiekybinis nustatymas – matavimo ribos ne mažesnės kaip: 50 – 1000 ng/ml arba 10-200 μg/g /151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web_- 3psl. | 30 | 50 | 156 | 4680 | 4914 | Aidian, QuikRead go iFOBT + sampling kit
| FOB tyrimui reagentai kokybės kontrolei |  |  | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, FOB kiekybinis nustatymas – matavimo ribos ne mažesnės kaip: 50 – 1000 ng/ml arba 10-200 μg/g /151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web_- 3psl. | 15 | 50 | 16 | 240 | 252 | Aidian, QuikRead go iFOBT
| FOB tyrimui reagentai kokybės kontrolei |  |  | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis, FOB kiekybinis nustatymas – matavimo ribos ne mažesnės kaip: 50 – 1000 ng/ml arba 10-200 μg/g /151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web_- 3psl. | 1 | 9 | 3 | 3 | 3.15 | Aidian, QuikRead go iFOBT
7.3 | Kontrolinės medžiagos reikalingos CRB tyrimams | Turi būti 3 lygių kontrolė
| Kolybės kontrolė žema |  | 18 | CRB Kokybės kontrolė Normal 1ml (50 matav. stabil. 2 mėn) | 18 | 1 ml | 20 | 360 | 378 | Aidian, QuikRead CRP Control Low
| Kolybės kontrolė patologinė |  | 18 | CRB Kokybės kontrolė Patol H 1ml (50 matav. stabil. 2 mėn) | 18 | 1 ml | 20 | 360 | 378 | Aidian, QuikRead go CRP Control
| Kolybės kontrolė patologinė aukšta |  | 18 | CRB Kokybės kontrolė Patol L 1ml (50 matav. stabil. 2 mėn) | 18 | 1 ml | 20 | 360 | 378 | Aidian, QuikRead go CRP Control high
7.4 | Kontrolinės medžiagos reikalingos FOB tyrimams atlikti | Turi būti 2 lygių kontrolė (N ir P)
| Kokybės kontrolė I |  | 20 | FOB Kokybės kontrolė Patolog 0.8 ml | 84 | 0,8 ml | 16 | 1344 | 1411.2 | Aidian, QuikRead FOB Positive Control
| Kokybės kontrolė II |  |  | FOB Kokybės kontrolė Neigiama N50 | 15 | 50 | 16 | 240 | 252 | Aidian, QuikRead go iFOBT
| Kokybės kontrolė II |  |  | FOB Kokybės kontrolė Neigiama N50 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3.15 | Aidian, QuikRead go iFOBT
7 pirkimo dalies bendra suma, Eur | [7 empty] | 57599.34 | 60479.307
REIKALAVIMAI CRB IR FOB TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Automatinis diagnostinis analizatorius su brūkšninių kodų skaitytuvu. |  | Būtina, ne senesnis kaip 2021 m. |  |  | Automatinis diagnostinis analizatorius su brūkšninių kodų skaitytuvu "QuikRead go Instrument", nesenesnis kaip 2021m. /QuikRead-go-Family-Brochure-EN / QuikRead-go-Technical-Specifications-EN- / QuikRead-go-Family-Brochure-EN 2psl.
2. | CRB analizei reikalinga |  | Ne daugiau kaip 20ul mėginio: a) veninio kraujo, b) kapiliarinio kraujo, c) serumo, d) plazmos |  |  | 10 ml mėginio: a) veninio kraujo, b) kapiliarinio kraujo, c) serumo, d) plazmos / 146361-5_QR_go_wrCRP_NLESEELT_web 18psl.
3. | Analizatorius kompensuoja HCT automatiškai atliekant CRB iš bendro kraujo |  | Būtina, ne blogiau kaip 15-70% HCT |  |  | Automatinis hematokrito kompensavimas atliekant CRB iš bendro kraujo 15-70% HCT. / 146361-5_QR_go_wrCRP_NLESEELT_web 17 ir 19psl.
4. | Galimybė tirti CRB mėginį iš: |  | K2EDTA, K3EDTA, Na heparino arba Li heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. |  |  | iš K2EDTA, K3EDTA, Na heparino arba Li heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. / 146361-5_QR_go_wrCRP_NLESEELT_web 18psl.
5. | FOB matavimo vienetų pasirinkimas |  | ng/ml arba μg/g |  |  | ng/ml arba μg/g / 151054-4_QuikRead_iFOB_Sampling_Set_web 3psl.
6. | FOB analizei reikalinga |  | ne daugiau 10 mg išmatų. |  |  | ne daugiau 10 mg išmatų, imamų su tam tikru aplikatoriumi /151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web 4psl. / QuikRead-go-Technical-Specifications-EN_.1psl. /151054-4_QuikRead_iFOB_Sampling_Set_web 1psl.
7. | FOB tyrimo atlikimo metodika nereikalauja laikytis pacientui specialios dietos |  | Būtina |  |  | FOB tyrimo atlikimo metodika nereikalauja laikytis pacientui specialios dietos / 151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web, 3psl.
8. | Paimtas FOB mėginys aplikatoriuje stabilus |  | ne mažiau kaip 5 dienas kambario temperatūroje ir ne mažiau kaip 7 dienas laikant šaldytuve. |  |  | ne mažiau kaip 5 dienas kambario temperatūroje ir ne mažiau kaip 7 dienas laikant šaldytuve. / 151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web, 3psl.
9. | Analizės laikas |  | ne ilgiau kaip 2 minutės. |  |  | 2 minutės. /QuikRead-go-Technical-Specifications-EN_.1psl.
10. | Nereikalingas atskiras mėginio paruošimas, skiedimas. |  | Būtina |  |  | Nereikalingas atskiras mėginio paruošimas, gaminimas, skiedimas. / 151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web 3psl. / 146361-5_QR_go_wrCRP_NLESEELT_web 18psl.
11. | Integruota kokybės kontrolės programa, suvedama: LOT ir leidžiamos paklaidos ribos. Kokybės kontrolei nepatekus į kokybės kontrolės leidžiamas paklaidos ribas, analizatorius darbą blokuoja. |  | Būtina |  |  | Integruota kokybės kontrolės programa, suvedama: LOT ir leidžiamos paklaidos ribos. Kokybės kontrolei nepatekus į kokybės kontrolės leidžiamas paklaidos ribas, analizatorius darbą blokuoja. /9015-03EN-QuikRead-go-QC-checking
12. | Analizatoriaus kalibracija (ir reagentų) |  | automatinė |  |  | Automatinė analizatoriaus kalibracija (ir reagentų) / 151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web, 2psl. / 146361-5_QR_go_wrCRP_NLESEELT_web 17psl.
13. | Kartu su tyrimo atsakymu ekrane pateikiama |  | reagentų serijos numeris ir paciento ID/pavardė, tyrimo laikas. |  |  | kartu su tyrimo atsakymu ekrane pateikiama reagentų serijos numeris ir paciento ID/pavardė, tyrimo laikas. / 151053-5_QuikRead_go_iFOBT_GBDEFREE_web, 1psl. / 146361-5_QR_go_wrCRP_NLESEELT_web 1psl.
14. | Galimybė duomenis įvesti į analizatoriaus atmintį |  | operatoriaus ID kodą ar paciento vardą bei pavardę pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba |  |  | Duomenys įvedami operatoriaus ID kodą ar paciento vardą bei pavardę pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba / Duomenų įvedimas.
15. | Analizatoriaus atmintis |  | ne mažiau kaip 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų. |  |  | 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų, Duomenų perkėlimas į kompiuterį atmintinės pagalba. /QuikRead-go-Technical-Specifications-EN_.1psl. / QR GO naud instr LT v5 21psl.
16. | Valdymas per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną – spalvotas LCD. |  | Būtina |  |  | Valdymas per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną – spalvotas LCD. / QR GO naud instr LT v5 11psl.
17. | Lietuviškas valdymo meniu. |  | Pageidaujama |  |  | Lietuviškas valdymo meniu. / LT, QR go Instrument SW
18. | Analizatoriaus maitinimas |  | nuo 220V elektros tinklo ir/arba integruojamą į prietaisą nuo 220V tinklo pakraunamą akumuliatorių. |  |  | nuo 220V elektros tinklo ir integruojamą į prietaisą nuo 220V tinklo pakraunamą akumuliatorių. /QuikRead-go-Technical-Specifications-EN_.1psl.
19. | Analizatorius turi būti paženklintas CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti patvirtinančius dokumentus. |  | Būtina |  |  | Analizatorius paženklintas CE, pateikiama CE deklaracija / QuikRead-go-Instrument_DofC EU2017-746 2022 06 06 EN
20. | Kartu su įranga turi būti pateikiamas pilnai užpildytas įrangos techninis pasas |  | Būtina |  |  | Kartu su įranga bus pateikiamas pilnai užpildytas įrangos techninis pasas
21. | Tiekėjas turi pajungti įrangą bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą, išduoti mokymo sertifikatus |  | Būtina |  |  | Tiekėjas pajungs įrangą bei apmokys su ja dirbsiantį personalą, išduos mokymo sertifikatus
22. | Galimybė analizatorių jungti į LIS |  | Sistema turi turėti galimybę ASTM, HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema turi pateikti (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. |  |  | Analizatorių jungiamas į LIS dauguma būdų nurodytų TS. / 983_07EN_QuikRead_go_Connection_to_LIS_HIS_v5.5 / 8027-05EN-QuikRead-go-Connectivity-Sales-Sheet-web
23. | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį. |  | Būtina |  |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį.
VII PIRKIMO DALIES VERTINIMO KRITERIJAI (UŽPILDYTI BŪTINA)
Nr. | Papildomas reagentų galiojimo terminas | Tiekėjas turi pasirinkti VIENĄ variantą iš 4 galimų ir nurodyti, kurį variantą siūlo pasirinkdamas „Taip“. Jeigu nesiūlo, tiekėjas pasirenka „Ne“
1. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. (papildomas galiojimo terminas nesuteikiamas) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
2. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 2 mėn. galiojimo terminas (iš viso 8 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
3. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 4 mėn. galiojimo terminas (iš viso 10 mėn.) | Tiekėjas turi nurodyti - Taip / Ne
4. | Minimalus reagentų galiojimo terminas 6 mėn. ir papildomas 6 mėn. galiojimo terminas (iš viso 12 mėn.) | Taip

## Reikalavimai Prekėms
Reikalavimai Prekėms:
1. Siūlomos Prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) turėti saugos duomenų lapus (reagentams, terpėms) bei atitikti nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Tiekiamos prekės turi turėti ne mažesnę nei 6 mėnesių galiojimo terminą. Esant trumpesniam prekės galiojimo terminui nei 6 mėnesių, Tiekėjas, prieš tiekdamas užsakytas Prekes, privalo suderinti tai su Pirkėju.
3. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo prietaiso arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.
4. Tiekėjas privalo siūlyti tik tas / tokias Prekes, kurios yra nurodytos Techninėje specifikacijoje, užtikrinant Techninėje specifikacijoje apibūdintą Prekių kokybę. Pasiūlymas, kuriame pateiktos Prekės neatitiks Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, bus atmestas.
5. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti oficialiais gamintojo paruoštais siūlomų prekių bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame gamintojas viešai nurodo siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams. Šie dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (jei pateikiama internetinė nuoroda, tai atitinkamai pateikiamas nurodytos informacijos vertimas į lietuvių kalbą).
6. Tiekėjas, kuriam bus pasiūlyta sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, šios sutarties galiojimo laikotarpiu, kol bus perkami reagentai ir papildomos priemonės, privalės pagal panaudą – neatlygintinai suteikti teisę perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriais (toliau - analizatoriai), atitinkančiais šių konkurso sąlygų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Panaudos sutartis turės būti pasirašoma ir analizatoriai perduodami iki užsakytų reagentų ir papildomų priemonių pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos. Analizatoriai turi būti pristatomi per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Analizatoriai perduodami pasirašant panaudos sutartis ir perdavimo-priėmimo aktus, kuriuose nurodoma kiekvieno perduodamo analizatoriaus vertė. Kartu su analizatoriais pateikiama Konkurso sąlygose reikalaujama dokumentacija.
8. Pirkėjas Prekes užsako telefonu arba elektroninu paštu pateikus užsakymo prašymą. Užsakant elektroniniu paštu, Tiekėjas privalo sudaryti prekių užsakymo formą kurią užpildo Pirkėjas. Užsakymo pristatymą Tiekėjas vykdo savo išlaidomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos, patvirtinus Tiekėjui užsakymo gavimo datą elektroniu paštu ar telefonu.
9. Tiekėjas, pristatydamas reagentus termo konteineriuose privalo juos pasiimti po prekių pristatymo arba 5 dienų laikotarpyje savo kaštų sąskaita.