## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Kiekis
30 | 33141000-0 | PTVA mikrokateteriai lėtinėms visiškoms okliuzijoms atkimšti antegradiškai ar retrogradiškai: galiukas – smailėjantis ir lankstus, kad mikrokateterį būtų galima stumti ant nukreipiančiosios vielos (vidinis diametras - ne mažesnis nei 0,015“, išorinis diametras ne didesnis nei 0,019“); du mikrokateteriai turi tilpti į 6 Fr nukreipiantijį kateterį; vidurinės dalies storis ne didesnis nei 1,9 F; galiuko storis ne didesnis nei 1,3 F; galiukas rentgenokontrastinis; galiukas prijungtas prie kateterio be standžios zonos; galiukas iki 5 mm ilgyje padengtas volframu; ant galiuko yra volframo – platinos arba lygiaverčio iki 0,8 mm dydžio žymeklis; padengti hidrofiline danga; atlaiko iki 300 psi slėgį; mikrokateterio darbinis ilgis - ne mažiau kaip 135 cm; mikrokateterio sienelė – iš poliamido arba lygiaverčio, kurio kietumas tolygiai distaliau mažėja; mikrokateteris supintas iš 2 didesnių ir 8 mažesnių spiralių (SHINKA ar lygiavertė technologija) ir iš volframo vielų arba lygiaverčių - geram sukamojo judesio perdavimui ir atsparumui kompresijai palaikyti; užlinkus mikrokateteriui, linkio vietoje spindis išlieka atviras 100 proc.; stumiant mikrokateterį jį galima sukti į bet kurią pusę bent 10 kartų. | 100
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.