## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ELEKTROFIZIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-03-20
Nr.:
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Sorimpeksas"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 135733248
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Šiaulių 16 a., Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT357332412
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT647300010002276949, AB Swedbank, banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų vadovė Daiva Macijauskienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 370 612 21183 daiva@sorimpeksas.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Ramūnas Žalnerauskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Vadybininkas Kęstutis Statkevičius, +370 682 16987, 8-37 361766, info@sorimpeksas.com,kestutis@sorimpeksas.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | 1)Direktorius Ramūnas Žalnerauskas; 2) Projektų vadovas Rolanas Širmonaitis; 3) Viešųjų pirkimų vadovė Daiva Macijauskienė
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKAMERINIS ELEKTROKARDIOSTIMULIATORIUS (EKS) SU IŠPLĖSTOMIS PROGRAMAVIMO GALIMYBĖMIS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTACIJOS FUNKCIJĄ (VVIR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, SU ELEKTRODU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Vienkamerinis elektrokardiostimuliatorius (EKS) su išplėstomis programavimo galimybėmis, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodu
1.1. | Vienkamerinis elektrokardiostimuliatorius (EKS) su išplėstomis programavimo galimybėmis, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodu | 450 | Vnt | 550 | 247500 | Vitatron Q20 SR MRI SureScan™ su elektrodu Capsure Fix modelis 4076xx, gamintojas Medtronic
1.1.1. | Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. | [5 empty] | Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui / Pacing Modes su R raide ir Rate response Pacing / | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.2. | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT. | [5 empty] | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.3. | Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. | [5 empty] | Stimuliacijos dažnis: 30; 40 -170 imp./min /Lower rate/ | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.4. | Maks. impulso trukmė: 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala. | [5 empty] | Maks. impulso trukmė: 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala./A and V Pulse widht/ | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.5. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). | [5 empty] | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) / Diagnostics "Cardiac Dashboard II" ir Telemetry /. | Vitatron Q20 SR specification 3psl.
1.1.6. | Masė ≤ 24 g, tūris ≤12 cm3. | [5 empty] | Masė 21,5 g, tūris 9,7 cm3. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.ir Vitatron Q20 IFU 25 psl.
1.1.7. | Skilvelių Impulso amplitudė reguliuojama 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V. | [5 empty] | Skilvelių Impulso amplitudė reguliuojama 0,5–7,5 V , žingsnis ne daugiau 0,5 V / RV Amplitude/. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.8. | Prieširdžių impulso amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V. | [5 empty] | Prieširdžių impulso amplitudė 0,5–7,5 V, žingsnis ne daugiau 0,5 V /A Amplitude/. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.9. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. | [5 empty] | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V rodiklis atsargine stimuliacija./Ventricular Output Management: Amplitude Margin: 1,5x; 2x;2,5x;3x;3,5x;4x Amplitude 0,5…3,5V (Apskaičiuojama sudauginant Amplitude Margin x Amplitude = gauname Safety Pacing nuo 0,75 iki 14V. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.10. | Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. | [5 empty] | Jautrumas skilveliuose: 0,4 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–11,2 žingsnis 1,0 mV./ Ventricular Sensitivity: 0,4-11.2 mV/ | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.11. | Jautrumas prieširdžíuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. | [5 empty] | Jautrumas prieširdžíuose: 0,25; 0,5 – 4,0 mV žingsnis kas 0,5 mV /Atrial Sensitivyti: 0,25; 0,5-4mV/ | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.12. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. | [5 empty] | Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito / Pacing Polarity ir Sensing Polarity: Unipolar; Bipolar/. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.13. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. | [5 empty] | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą / Lead Monitor:Auto Polarity Switch; Notify if 1000; 2000;3000; 4000 Omai/ | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.14. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. | [5 empty] | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją / Rate profile optimizatrion /. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.15. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai. | [5 empty] | Yra intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė /Multiple EGM episodes / įvykių žymekliai /Marker channel /. | Vitatron Q20 SR specification 3psl.
1.1.16. | Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, jutiklio histogramos. | [5 empty] | Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, jutiklio histogramos /Rate response Pacing: ADL rate iki 180 imp./min, Exertion Response; Acceleration; Deceleration/. | Vitatron Q20 SR specification 2psl.
1.1.17. | Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu). | [5 empty] | Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu). / Atrial and Ventricular episodes; Heart rate Histograms /. | Vitatron Q20 SR specification 3psl.
1.1.18. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis. | [5 empty] | Saugomų elektrogramų trukmė 60 min, epizodų trukmė 60 min., dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis./Atrial and Ventricular Episodes; Saugomų EGM trukmė: 1 val; 24 val./ | Vitatron Q20 SR specification 3psl. Ir Vitatron Q20 IFU 42 psl.
1.1.19. | Prietaiso darbo trukmė ≥10 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DS stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). | [5 empty] | Numatytas eksplotavimo laikas: 9,6-10,4 metai. (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DS stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). Vidutinis prailgintas eksplotavimo laikas 253 dienos + 9,6 ar 10.4 metai. Galiojimas 18 men. Iki implantacijos pristatant į gydymo įstaigą. | Vitatron Q20 IFU 27 psl.
1.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. | [5 empty] | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio/ERI keitimo indikatorius/. | Vitatron Q20 IFU 28 psl.; 37; 38 psl.
1.1.21. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). | [5 empty] | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). | Vitatron MRI brošiūra- 5 psl.
1.1.22. | Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus. | [5 empty] | Komplekte yra įvairaus ilgio Capsure Fix modelis 4076xx (35, 45; 52; 58; 65; 85; 110 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai ir prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus. | 4076 spec sheet. KLP ir 4076-110 IFU
1.1.23. | Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai | [5 empty] | Komplekte yra įvairaus ilgio Capsure Fix modelis 4076xx (35, 45; 52; 58; 65; 85; 110 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai | 4076 spec sheet. KLP ir 4076-110 IFU
1.1.24. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 247500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 12375
|  |  |  | Suma su PVM | 259875
2. DALIS | VIENKAMERINIS EKS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTACIJOS FUNKCIJĄ (VVIR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodo
2.1. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodo | 3000 | Vnt | 396 | 1188000 | Vitatron Q20 SR MRI SureScan™ , gamintojas Medtronic
2.1.1. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina. | [5 empty] | Yra prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui / Pacing Modes su R raide ir Rate response Pacing/ | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.2. | Vienkamerinis, programuojamas. | [5 empty] | Vienkamerinis, programuojamas / Single chamber pacemaker system; Programmable paratmeters /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.3. | VVIR/AAIR stimuliavimo režimai. | [5 empty] | VVIR/AAIR stimuliavimo režimai /Pacing Modes/. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.4. | Svoris - ne didesnis kaip 25 g. | [5 empty] | Svoris -21,5 g | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.5. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V. | [5 empty] | Maks. impulso amplitudė - 7,5 V / A and RV Amplitude/. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.6. | Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms. | [5 empty] | Maks. impulso trukmė - 1,5 ms / A and RV Pulse Width /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.7. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis) – būtinas. | [5 empty] | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis) / Pacing polarity/ | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.8. | Tarnavimo trukmė, stimuliuojant 100 proc. 60 k./min. dažniu - ne mažiau 8 metų. | [5 empty] | Tarnavimo trukmė, stimuliuojant 100 proc. 60 k./min. dažniu - nuo 8.7 iki 10,4 metų. | Vitatron Q20A2 SR IFU LT KJL 2 pozicija- 27 psl.
2.1.9. | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose – būtinas. | [5 empty] | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose / Ventrivular Output Management /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.10. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – ≤ 0,5 mV. | [5 empty] | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – 0,25 mV / Atrial Sensitivity /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.11. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 1 mV. | [5 empty] | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – 1 mV / A and RV Sensitivity /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 2 psl.
2.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina. | [5 empty] | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike / Multiple EGM episodes /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 3 psl.
2.1.13. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina. | [5 empty] | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 3 psl.
2.1.14. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina. | [5 empty] | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma /Heart Rate Histogram / | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 3 psl.
2.1.15. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas. | [5 empty] | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) / Diagnostics: Pacing Summary; High rate episodes; Cardiac Trend ir t.t. /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 3 psl.
2.1.16. | Prieširdžių ar skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina. | [5 empty] | Prieširdžių ar skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija /Atrial and Ventricular episodes /. | Vitatron Q20 A2 spec.sheet 3 psl.
2.1.17. | Galimybė atlikti mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus. | [5 empty] | Yra galimybė atlikti mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus. | Vitatron MRI brošiūra - 5 psl.
2.1.18. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 1188000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 59400
|  |  |  | Suma su PVM | 1247400
3. DALIS | VIENKAMERINIS EKS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTAVIMO FUNKCIJĄ (VVIR) BEI DU TAM SKIRTUS JUTIKLIUS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (VVIR) bei du tam skirtus jutiklius, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
3.1. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (VVIR) bei du tam skirtus jutiklius, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 60 | Vnt
3.1.1. | VVIR/AAIR stimuliavimo rėžimai;
3.1.2. | Svoris – ne didesnis kaip 25g;
3.1.3. | Korpuso storis nedaugiau 7,5 mm;
3.1.4. | Korpuso tūris nedaugiau 14 cm ³.
3.1.5. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
3.1.6. | Veikimo trukmė, stimuliuojant 100% 60 kart./min. ne mažiau 10 metų.
3.1.7. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina;
3.1.8. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5V.
3.1.9. | Maks. impulso trukmė – ne mažiau 1,5 ms.
3.1.10. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ir bipolinis) – būtinas.
3.1.11. | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose – būtinas.
3.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina.
3.1.13. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 1 mV.
3.1.14. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – ≤0,5 mV
3.1.15. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina.
3.1.16. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina.
3.1.17. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas.
3.1.18. | Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina.
3.1.19. | Du dažnio adaptacijos jutikliai – būtini.
3.1.20. | Galimybė valdyti nuotoliniu ryšiu.
3.1.21. | Stimuliatoriaus galimybė mažiausiai vieną kartą per parą perduoti stimuliacijos parametrus nuotoliniu būdu į gydymo įstaigą, naudojant portatyvinį siųstuvą (siųstuvas į rinkinį neįeina) – būtina.
3.1.22. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | DVIKAMERINIS EKS SU STIMULIACIJOS DAŽNIO ADAPTACIJA FIZINIAM KRŪVIUI (DDDR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4. | Dvikamerinis EKS su stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui (DDDR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
4.1. | Dvikamerinis EKS su stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui (DDDR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 1500 | Vnt | 730 | 1095000 | Vitatron Q70A2 SureScan su dviem elektrodais Capsure Fix modelis 4076 XX, gamintojas Medtronic
4.1.1. | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). | [5 empty] | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.2. | Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. | [5 empty] | Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. / Lower rate / | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.3. | Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala – būtina. | [5 empty] | Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant padala 0,03-0,06 ms /A and RV Pulse Widht /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.4. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). | [5 empty] | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius) / Cardiac Dashboard II ir Cardiac trend /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 3 psl.
4.1.5. | Stimuliacijos amplitudė bent 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V. | [5 empty] | Stimuliacijos amplitudė 0,5–7,5 V, žingsnis: 0,25-0,5V /RV (dešiniojo skilvelio)Pulse Amplitude/ . | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.6. | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė bent 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V. | [5 empty] | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė bent 0,5–7,5 V, žingsnis 0,25- 0,5 V / A (Priežirdžių) Amplitude /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.7. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. | [5 empty] | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija / Ventricular Capture management; atsarginė stimuliacija apskaičiuojama sudauginant: Amplitude Margin:1,5x;2x;2,5x;3x;3,5x;4x padauginama iš Minimum Adapted Amplitude 0,5…3,5V = Atsarginė stimuliacija nuo 0,75 - 14V (tame tarpe ir 5V)/. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 3 psl.
4.1.8. | Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. | [5 empty] | Programuojamas jautrumas skilveliuose: 1-11,2mV; žingsnis 0,4-1 mV / Ventricle Sensitivity / | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.9. | Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. | [5 empty] | Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,18-4 mV; žingsnis: 0,07mV;0,5mV / Atrial Sensitivity / | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.10. | Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. | [5 empty] | Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito /Sensing Polarity: Unipolar; Bipolar Pacing Polarity: Unipolar; Bipolar/. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.11. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. | [5 empty] | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą / Lead Monitor /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.12. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. | [5 empty] | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją / Reduced VP+ ir RateAdaptive AV (RAAV) /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.13. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai. | [5 empty] | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai /Multiple EGM Episodes /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.14. | Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. | [5 empty] | Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos / Rate Response Pacing: ADL rate 180 imp.min / | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. | [5 empty] | Saugomų elektrogramų trukmė 60 min, epizodų aptikimo trukmė 1; 2; 3 … 20; 25; 30 … 50; 55; 60 s , saugojimo trukmė 60 min., / Automatinė ir gydytojo pasirenkama diagnostika / dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis / Multiple EGM episodes; Atrial and Ventricle High rate episodes. Market channel/. | Vitatron Q70A2 IFU LT KJL 2025 46-50 psl., Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.16. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 9 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 1000% DDD stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos) | [5 empty] | Prietaiso darbo trukmė 9 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 1000% DDD stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos | Vitatron Q70A2 IFU LT KJL 2025 27 psl., Tiekėjo patvirtinimas
4.1.17. | Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. | [5 empty] | Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“ / Mode Switch /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.18. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis. | [5 empty] | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis / Upper tracking rate /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.19. | Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas. | [5 empty] | Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas /SVP Modes ir Reduced VP+ /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2 psl.
4.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. | [5 empty] | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio / Lead Monitor, Replacement message on programmer (Cardiac Dashboard II /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 3 psl.
4.1.21. | Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija. | [5 empty] | Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija / Atrial Antitachiarhythmia Therapies and Interventions /. | Spec.sheet Vitatron Q70A2 2-3 psl.
4.1.22. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). | [5 empty] | Yra galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). | Vitatron MRI brošiūra 5 psl.: 1,5 T ir 3T
4.1.23. | Komplekte turi būti:1. Įvairaus ilgio (40–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai2. Įvairaus ilgio (40–55) cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai | [5 empty] | Komplekte yra : 1. Įvairaus ilgio (35-110) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai Capsure Fix modelis 4076XX, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai 2. Įvairaus ilgio (35-110) cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai | 4076 spec sheet 1 psl. 4076-110cm IFU 14-15 psl.
4.1.24. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 1095000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 54750
|  |  |  | Suma su PVM | 1149750
5. DALIS | DVIKAMERINIS EKS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTAVIMO FUNKCIJĄ (DDDR) SU DVIEM JUTIKLIAIS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
5. | Dvikamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (DDDR) su dviem jutikliais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
5.1. | Dvikamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (DDDR) su dviem jutikliais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 150 | vnt
5.1.1. | DDDR ir paprastesni stimuliavimo režimai.
5.1.2. | Svoris – ne didesnis kaip 30g.
5.1.3. | Korpuso storis nedaugiau 7,5 mm.
5.1.4. | Korpuso tūris nedaugiau 12cm ³.
5.1.5. | Galimybė atlikti 1,5 ir 3 T MRT tyrimus visam kūnui.
5.1.6. | Veikimo trukmė, stimuliuojant 100% 60 kart./min. ne mažiau 11 metų.
5.1.7. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
5.1.8. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5V.
5.1.9. | Maks. impulso trukmė – ne mažiau 1,5 ms.
5.1.10. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ir bipolinis) – būtinas.
5.1.11. | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose – būtinas.
5.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike –būtina.
5.1.13. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 1 mV.
5.1.14. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – ≤0,5 mV
5.1.15. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina.
5.1.16. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina.
5.1.17. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas.
5.1.18. | Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina.
5.1.19. | Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching").
5.1.20. | Du jutikliai dažnio adaptacijai.
5.1.21. | Galimybė valdyti nuotoliniu ryšiu.
5.1.22. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | BIVENTRIKULINIS BIPOLIS STIMULIATORIUS, SKIRTAS SKILVELIŲ DARBĄ RESINCHRONIZUOJANČIAI STIMULIACIJAI (CRT-P), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
6. | Biventrikulinis bipolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
6.1. | Biventrikulinis bipolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 60 | Vnt
6.1.1. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.
6.1.2. | Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui.
6.1.3. | Skilvelių stimuliacijos amplitudė 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V .
6.1.4. | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis 0,5 V .
6.1.5. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).
6.1.6. | Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).
6.1.7. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis;
6.1.8. | Masė mažesnė nei 25 g, tūris ≤ 15cm3.
6.1.9. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
6.1.10. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
6.1.11. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
6.1.12. | Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos).
6.1.13. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
6.1.14. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.
6.1.15. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
6.1.16. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
6.1.17. | Prietaiso darbo trukmė ≥7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudes parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).
6.1.18. | Automatinis stimuliacijos impulso parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.
6.1.19. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės.
6.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (ars oar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
6.1.21. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
6.1.22. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
6.1.23. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.
6.1.24. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | BIVENTRIKULINIS KETURPOLIS STIMULIATORIUS, SKIRTAS SKILVELIŲ DARBĄ RESINCHRONIZUOJANČIAI STIMULIACIJAI (CRT-P), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, KOMPLEKTE SU ELEKTRODAIS BEI ĮVEDIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
7. | Biventrikulinis keturpolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, komplekte su elektrodais bei įvedimo sistema
7.1. | Biventrikulinis keturpolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, komplekte su elektrodais bei įvedimo sistema | 300 | Vnt
7.1.1. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.
7.1.2. | DS amplitudė 0,25–7 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu .
7.1.3. | DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu.
7.1.4. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).
7.1.5. | Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).
7.1.6. | Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15 cm3.
7.1.7. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
7.1.8. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
7.1.9. | Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
7.1.10. | Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos).
7.1.11. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
7.1.12. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14min., epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.
7.1.13. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
7.1.14. | Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža.
7.1.15. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 7metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).
7.1.16. | Prekės gamintojo garantija ≥5 metai.
7.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose.
7.1.18. | KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų.
7.1.19. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės.
7.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
7.1.21. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė.
7.1.22. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
7.1.23. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
7.1.24. | Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.
7.1.25. | Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija.
7.1.26. | Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
7.1.27. | Komplekte: 1. Įvairaus ilgio (50–65) cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai2. Įvairaus ilgio (45–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpoliai elektrodai – ≤5F diametro, atstumai tarp kontaktų ≥ 10mm, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai mažiausiai S ir L formos.4. Sistema elektrodo įvedimui:a) introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai;b) styga introdiuserio įvedimui 160–200 cm ilgio;c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokontrastiniu galu.
7.1.28. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | IMPLANTUOJAMAS RESINCHRONIZUOJANTIS KARDIOVERTERIS-DEFIBRILIATORIUS (CRT-D) SU KETURPOLIAIS KAIRIOJO SKILVELIO ELEKTRODAIS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, SU ELEKTRODAIS IR ĮVEDIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
8. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema
8.1. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema | 120 | Vnt.
8.1.1. | Masė ≤ 80g, tūris ≤ 35cm3.
8.1.2. | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių.
8.1.3. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.
8.1.4. | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).
8.1.5. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.
8.1.6. | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.
8.1.7. | ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.
8.1.8. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.
8.1.9. | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.
8.1.10. | Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.
8.1.11. | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.
8.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
8.1.13. | Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.
8.1.14. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
8.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
8.1.16. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
8.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose.
8.1.18. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
8.1.19. | Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
8.1.20. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
8.1.21. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
8.1.22. | DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS sužadinimo taškų identifikavimui.
8.1.23. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
8.1.24. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
8.1.25. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
8.1.26. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).
8.1.27. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
8.1.28. | Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas užtikrinantis biventrikulinę stimuliaciją atitinkamai pagal paciento fizinį aktyvumą.
8.1.29. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.
8.1.30. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
8.1.31. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).
8.1.32. | Komplekte:1. defibriliacijos elektrodas: aktyvios fiksacijos, 60-90 cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, introdiuserio diametras ne daugiau 8F.2. Prieširdinis elektrodas: aktyvios fiksacijos, tiesus, 40-55 cm ilgio.3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpolis elektrodas, ≤5F diametro, atstumai tarp elektrodų ≥ 10 mm. Elektrodo distalinė dalis turi pasirenkamus linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse.4. Sistema elektrodo įvedimui:a) introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai.b) viela introdiuserio įvedimui 160-200 cm ilgioc) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokontrastiniu galu.
8.1.33. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | IMPLANTUOJAMAS RESINCHRONIZUOJANTIS KARDIOVERTERIS-DEFIBRILIATORIUS (CRT-D) SU BIPOLIAIS KAIRIOJO SKILVELIO ELEKTRODAIS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
9. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
9.1. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 30 | Vnt. | 3290 | 98700 | Compia CRT-D modelis: DTMC2D1 - DF1 arba DTMC2D4 - DF4, gamintojas Medtronic
9.1.1. | Masė ≤ 80g, tūris ≤ 40cm3. | [5 empty] | Masė: 80g; Tūris: 35cm3 | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 29 psl.
9.1.2. | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių. | [5 empty] | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių / Tachiaritmijos aptikimo parametrai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, PR logic- prieširdžių -sklivelių, sabtykių, Afib ir t.t. | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 36-38 psl.
9.1.3. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. | [5 empty] | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją / Wavelet | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 37 psl.
9.1.4. | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). | [5 empty] | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas / VT; FVT; VF | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 38-39 psl.
9.1.5. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. | [5 empty] | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti / Ramp, Burst; RAMP+ | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 38-39 psl.
9.1.6. | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulso įkrovos metu. | [5 empty] | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulso įkrovos metu / ATP During charging | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 38 psl.
9.1.7. | ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą. | [5 empty] | ATP terapija virpėjomo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą / ATP Before Charging | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 38 psl.
9.1.8. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 40 J. | [5 empty] | Maksimali defibriliuojančio impulso energija 42J | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 35 psl.
9.1.9. | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą. | [5 empty] | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą / Dviejų fazių aukštos įtampos bangos forma | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 30 psl.
9.1.10. | Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas. | [5 empty] | Antibradikardinė stimuliacija - Režimas DDDR | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 40 psl.
9.1.11. | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai. | [5 empty] | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai / Tiesioginis ritmo monitorius (Marker channel) | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 7 psl.
9.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. | [5 empty] | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai / Tiesioginis ritmo monitorius (Marker channel; EGM šaltinis) | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 7 psl.ir 51 psl
9.1.13. | Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės. | [5 empty] | Įkrovos trukmė iki maks.defibriliuojančio impulso energijos iškrovos 8,3 s | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 35 psl
9.1.14. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. | [5 empty] | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai / Holterio telemetrija | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 52 psl
9.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. | [5 empty] | Saugomų elektrogramų trukmė nuo 0.5 iki 24 val., dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė / Skilvelio registravimo parametrai, EKG | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 52 psl
9.1.16. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija. | [5 empty] | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu / Medtronic Carealert parametrai | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 47-49 psl
9.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V atsargine stimuliacija. | [5 empty] | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V atsargine stimuliacija / Atrial Capture Management; RV Capture Management; LV fiksavimo valdymo parametrai (22 lentelė) | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 42-43 psl
9.1.18. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. | [5 empty] | Automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją / Automatiškai koreguojamas jautrumas | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 8 psl
9.1.19. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. | [5 empty] | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai / RV parametrai ir LV parametrai reguliuojami atskirai (17-18 lentelės) | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 41-42 psl.
9.1.20. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. | [5 empty] | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai / CardioSync | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 53 psl
9.1.21. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. | [5 empty] | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS / CRT stimuliavimo parametrai: V.Pacing | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 42 psl
9.1.22. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. | [5 empty] | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas./ QuickLook II | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 7psl
9.1.23. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. | [5 empty] | Stimuliacija ir jautrumas - vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito / RV pace polarity; RV sense polarity: Bipolar ( dvipolė); Tip to Coil (vienpolė). | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 41 psl
9.1.24. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. | [5 empty] | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą / Elektrodo impidanso tikrinimas | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 11 psl
9.1.25. | Prietaiso veikimo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta). | [5 empty] | Prietaiso veikimo trukmė nuo 7,1 iki 8,9 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 100 proc. DD-Biv stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta) | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 33-34 psl.
9.1.26. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. | [5 empty] | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma: Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai / At/AF detection | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 36 psl.
9.1.27. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais. | [5 empty] | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais / Optivol 2 | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 47 psl.
9.1.28. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. | [5 empty] | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio / Medtronic CareAlert: Garso signalai: aukšto dažnio; žemo dažnio. Prietaiso tonas | Compia CRTD DF1 prietaiso vadovas 47 ir 50 psl.
9.1.29. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse). | [5 empty] | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus / Skenerio charakteristikos | Compia MRT vadovas 5 psl.
9.1.30. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 98700
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4935
|  |  |  | Suma su PVM | 103635
10. DALIS | IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU VIENKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-VR) IR ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO BŪSENOS SEKIMO SISTEMA, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
10. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-VR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
10.1. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-VR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 90 | Vnt. | 2150 | 193500 | PRIMO MRI™ VR SURESCAN modelis: DVMD3D4 (DF-4) arba DVMD3D1 (DF1), gamintojas Medtronic
10.1.1. | Korpuso tūris - ne daugiau 40 cm3. | [5 empty] | Korpuso tūris 33 cm3 / volume | Primo MRI VR tech.spec. 1 psl.
10.1.2. | Svoris - ne daugiau 80 gramų. | [5 empty] | Svoris 77g / Mass | Primo MRI VR tech.spec. 1 psl.
10.1.3. | Antibradikardinė stimuliacija - VVIR režimas (arba sudėtingesnis). | [5 empty] | Antibradikardinė stimuliacija - VVIR režimas / Pacing Parameters: Mode: VVI(R) | Primo MRI VR tech.spec. 3 psl.
10.1.4. | Skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina. | [5 empty] | Skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui / Sensor; ADL Rate | Primo MRI VR tech.spec. 3 psl.
10.1.5. | Maks. impulso amplitudė – ne mažiau 6 V. | [5 empty] | Maks. impulso amplitudė 8V / RV Amplitude | Primo MRI VR tech.spec. 3 psl.
10.1.6. | Maks. impulso trukmė – ne mažiau 1,5 ms. | [5 empty] | Maks. impulso trukmė 1,5ms / RV Pulse Width | Primo MRI VR tech.spec. 3 psl.
10.1.7. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 0,5 mV. | [5 empty] | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose: 0,15; 0,3; 0,45 mV / RV Sensitivity | Primo MRI VR tech.spec. 3 psl.
10.1.8. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina. | [5 empty] | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike / EGM1 Source; EGM2; EGM3 Source | Primo MRI VR tech.spec. 5 psl.
10.1.9. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina. | [5 empty] | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike / Marker channel | Primo MRI VR tech.naudotojo vadovas 6 psl.
10.1.10. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina. | [5 empty] | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma / Dažnių histogramos | Primo MRI VR tech.naudotojo vadovas 7 psl.
10.1.11. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas. | [5 empty] | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) / Tiesioginis ritmo monitorius | Primo MRI VR tech.naudotojo vadovas 6 psl.
10.1.12. | Skilvelinių tachiaritmijų detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios – būtini. | [5 empty] | Skilvelinių tachiaritmijų detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios /Tachyarrhytmia Detection Parameters: Onset, Stability; VT rate; FVT rate; VF rate | Primo MRI VR tech.spec. 2 psl.
10.1.13. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – būtinas. | [5 empty] | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją / Wavelet | Primo MRI VR tech.spec. 2 psl.
10.1.14. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija – būtina. | [5 empty] | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija / ATP (Ramp; Burst; Ramp+) | Primo MRI VR tech.spec. 2 psl.
10.1.15. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija - ne mažiau 35 J. | [5 empty] | Maksimali defibriliuojančio impulso energija 35J / Energy | Primo MRI VR tech.spec. 2 psl.
10.1.16. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas baigėsi terapine intervencija – būtina. | [5 empty] | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas baigėsi terapine intervencija / 25 lentelė: Defibriliacijų skaičius, atliktas epizodo metu | Primo MRI VR tech.naudotojo vadovas 40 psl.
10.1.17. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas nesibaigė terapine intervencija – būtina. | [5 empty] | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas nesibaigė terapine intervencija / 25 lentelė: Defibriliacijų skaičius atliktas epizodo metu | Primo MRI VR tech.naudotojo vadovas 40 psl.
10.1.18. | Neinvazinė programuota stimuliacija – būtina. | [5 empty] | Neinvazinė programuota stimuliacija / 20 lentelė: Stimuliavimo po VT/VF defibriliacijos parametrai (Post shock pacing) | Primo MRI VR tech.naudotojo vadovas 39 psl.
10.1.19. | Veikimo trukmė (nestimuliuojant) - ne mažiau 6 metų. | [5 empty] | Veikimo trukmė (nestimuliuojant) nuo 7,2 - 11 metų. / 9 lentelė. Numatytasis eksploatavimo laikas metais | Primo MRI VR tech.naudotojo vadovas 30 psl.
10.1.20. | Šiam punktui turi būti siūlomi du modeliai - su DF1 ir DF4 jungtimi.Komplekte pateikiamas vienas defibriliacinis elektrodas: keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F. | [5 empty] | Du modeliai - su DF1 (6935) ir DF4 (6935M) jungtimi. Komplekte pateikiamas vienas defibriliacinis elektrodas: keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 49- 72 cm ilgio, 8F / Elektrodas Sprint Quattro Secure modelis 6935 (DF1) ar 6935M (DF4) Leght: 49,55;62; 72 cm; Diameter 8Fr; Steroid type: Dexamethasone acetate | Sprint Quattro Secure 6935M tech.spec. 1 psl.
10.1.21. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 193500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 9675
|  |  |  | Suma su PVM | 203175
11. DALIS | NEDIDELIŲ MATMENŲ IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU VIENKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD - VR),SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
11. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD - VR),sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
11.1. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD - VR),sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 15 | Vnt.
11.1.1. | Korpuso tūris ne daugiau 30 cm3.
11.1.2. | Svoris ne daugiau 65 gramų.
11.1.3. | DF4 jungtis defibriliacijos elektrodui.
11.1.4. | Sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus.
11.1.5. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
11.1.6. | Baterijos veikimo trukmė ne mažiau 8 metų.
11.1.7. | Komplekte pateikiamas vienas defibriliacinis elektrodas: keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F.
11.1.8. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU DVIKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-DR) IR ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO BŪSENOS SEKIMO SISTEMA, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
12. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
12.1. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 90 | Vnt. | 2320 | 208800 | Primo DR SureScan modelis DDMD3D4 (DF-4) arba DDMD3D1 (DF-1), gamintojas Medtronic
12.1.1. | Korpuso tūris - ne daugiau 40 cm3. | [5 empty] | Korpuso tūris 34cm3 | Primo DR prietaiso vadovas 28 psl.
12.1.2. | Svoris - ne daugiau 80 gramų. | [5 empty] | Svoris 78g | Primo DR prietaiso vadovas 28 psl.
12.1.3. | Antibradikardinė stimuliacija - DDDR režimas. | [5 empty] | Antibradikardinė stimuliacija - DDDR režimas / Mode (Režimas) : DDD(R) | Primo DR prietaiso vadovas 44 psl.
12.1.4. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina. | [5 empty] | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui / 20 lentelė. Upper tracking rate; ADL | Primo DR prietaiso vadovas 46 psl.
12.1.5. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 6 V. | [5 empty] | Maks. impulso amplitudė - 8 V / RV Amplitude | Primo DR prietaiso vadovas 45 psl.
12.1.6. | Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms. | [5 empty] | Maks. impulso trukmė - 1,5 ms / RV Pulse Width | Primo DR prietaiso vadovas 45 psl.
12.1.7. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 0,5 mV. | [5 empty] | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose: 0,15; 0,3; 0,45 mV / RV Sensitivity | Primo DR prietaiso vadovas 45 psl.
12.1.8. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina. | [5 empty] | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike /EGM 1 šaltinis; EGM2; EGM 3 šatinis; Prearitmija EGM | Primo DR prietaiso vadovas 55 psl.
12.1.9. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“). | [5 empty] | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“). | Primo DR prietaiso vadovas 6 psl.
12.1.10. | Registracija programavimo metu realiame laike – būtina. | [5 empty] | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) / Tiesioginis ritmo monitorius | Primo DR prietaiso vadovas 6 psl.
12.1.11. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina. | [5 empty] | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma / Dažnių histogramos | Primo DR prietaiso vadovas 7 psl.
12.1.12. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas. | [5 empty] | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) / Tiesioginis ritmo monitorius | Primo DR prietaiso vadovas 6 psl.
12.1.13. | Skilvelinių tachiaritmijų detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios – būtini. | [5 empty] | Skilvelinių tachiaritmijų detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios / (Stabilumas (Stability), aukšto dažnio (HIGH rate); pradžios taško (onset); PR logic) | Primo DR prietaiso vadovas 36-37psl.
12.1.14. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – būtinas. | [5 empty] | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją / Wavelet | Primo DR prietaiso vadovas 36psl.
12.1.15. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija – būtina. | [5 empty] | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija / ATP (Anti-Tachy Pacing) | Primo DR prietaiso vadovas 38 psl.
12.1.16. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija - ne mažiau 35 J. | [5 empty] | Maksimali defibriliuojančio impulso energija 35J / Energy | Primo DR prietaiso vadovas 38, 41 psl.
12.1.17. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas baigėsi terapine intervencija – būtina. | [5 empty] | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas baigėsi terapine intervencija / Defibriliacijų skaičius, atliktas epizodo metu | Primo DR prietaiso vadovas 51 psl.
12.1.18. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas nesibaigė terapine intervencija – būtina. | [5 empty] | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas nesibaigė terapine intervencija / Monitored (Stebėtas) EGM 1; EGM2;EGM;3 LEKG | Primo DR prietaiso vadovas 55 psl.
12.1.19. | Neinvazinė programuota stimuliacija – būtina. | [5 empty] | Neinvazinė programuota stimuliacija / 28 lentelė. Stimuliavimo po defibriliacijos parametrai | Primo DR prietaiso vadovas 49 psl.
12.1.20. | Darbo trukmė (nestimuliuojant) – ne mažiau 6 metų. | [5 empty] | Darbo trukmė (nestimuliuojant) - iki 9 metų / 10 lentelė. Numatytas eksplotavimo laikas metais | Primo DR prietaiso vadovas 33psl.
12.1.21. | Galimybė vertinti širdies nepakankamumo būklę pagal plaučių ir krūtinės ląstos impedansą – būtina. | [5 empty] | Galimybė vertinti širdies nepakankamumo būklę pagal plaučių ir krūtinės ląstos impedansą / Cardiac Compass tendencijos | Primo DR prietaiso vadovas 7 psl.
12.1.22. | Šiam punktui turi būti siūlomi du modeliai - su DF1 ir DF4 jungtimi.Komplekte su kardioverteriu - defibriliatoriumi pateikiamas vienas defibriliacinis ir vienas stimuliacinis elektrodas. Defibriliacinis elektrodas - keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F. Stimuliacinis elektrodas - bipolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 46-58 cm ilgio. | [5 empty] | Du modeliai - su DF1 (6935 ) ir DF4 (6935M) jungtimi. Komplekte su kardioverteriu - defibriliatoriumi pateikiamas vienas defibriliacinis ir vienas stimuliacinis elektrodas. Defibriliacinis elektrodas - keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, įvairaus ilgio 49-72 cm, 8F. Stimuliacinis elektrodas - bipolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, įvairaus ilgio nuo 35 cm. /Elektrodas Sprint Quattro Secure modelis 6935 (DF1) ar 6935M (DF4) Leght: 49,55;62; 72 cm; Diameter 8Fr; Steroid type: Dexamethasone acetate. Elektrodas Capsure Fix modelis 4076XX, Lehgth 35; 45; 52; 58; 65;85;110 cm; MR conditional- sertifikuoti atlikti magnetinio rezonanso tyrimus | Sprint Quattro Secure 6935M tech.spec. 1 psl.; Capsure Fix 4076 tech spec 1 psl.
12.1.23. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 208800
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 10440
|  |  |  | Suma su PVM | 219240
13. DALIS | NEDIDELIŲ MATMENŲ IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU DVIKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-DR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
13. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
13.1. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 15 | Vnt.
13.1.1. | Korpuso tūris ne daugiau 30 cm3.
13.1.2. | Svoris ne daugiau 65 gramų.
13.1.3. | DF4 jungtis defibriliacijos elektrodui.
13.1.4. | Sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus.
13.1.5. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
13.1.6. | Baterijos veikimo trukmė ne mažiau 7 metų.
13.1.7. | Komplekte su kardioverteriu - defibriliatoriumi pateikiamas vienas defibriliacinis ir vienas stimuliacinis elektrodas. Defibriliacinis elektrodas - keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F. Stimuliacinis elektrodas - bipolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 46-58 cm ilgio.
13.1.8. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU DVIKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-DR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, SU PROGRAMUOJAMA DEFIBRILIACIJOS IMPULSO FAZIŲ TRUKME BEI FORMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
14. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su programuojama defibriliacijos impulso fazių trukme bei forma
14.1. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su programuojama defibriliacijos impulso fazių trukme bei forma | 30 | Vnt.
14.1.1. | Masė ≤ 72g, tūris ≤ 32cm3.
14.1.2. | DF1 ir DF4 variantai.
14.1.3. | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykio.
14.1.4. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.
14.1.5. | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).
14.1.6. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.
14.1.7. | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.
14.1.8. | ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.
14.1.9. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.
14.1.10. | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.
14.1.11. | Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.
14.1.12. | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.
14.1.13. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
14.1.14. | Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema.
14.1.15. | Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.
14.1.16. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 25 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
14.1.17. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
14.1.18. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.
14.1.19. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose.
14.1.20. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
14.1.21. | Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai.
14.1.22. | Algoritmas AV optimizacijai.
14.1.23. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
14.1.24. | Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas.
14.1.25. | Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.
14.1.26. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 10 metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 1,0 V DP, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus).
14.1.27. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
14.1.28. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).
14.1.29. | Turi būti pateikti komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodas, aktyvios fiksacijos 60cm, 65cm, 75cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis, introdiuserio diametras ≤7F, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus. 2. Prieširdinis elektrodas, aktyvios fiksacijos, 46cm, 52cm, 58 sm ilgio, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus.
14.1.30. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | KAIRIOJO SKILVELIO KETURPOLIS STIMULIACIJOS ELEKTRODAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
15. | Kairiojo skilvelio keturpolis stimuliacijos elektrodas
15.1. | Kairiojo skilvelio keturpolis stimuliacijos elektrodas | 150 | Vnt.
15.1.1. | Ilgis 75-95 cm, diametras ne daugiau 5 F, atstumas tarp polių >10 mm.
15.1.2. | Elektrodo distalinė dalis turi linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse. Linkiai yra „S“ ir „L“ formos, nekreipiantys elektrodo į vieną pusę.
15.1.3. | Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus.
15.1.4. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | DEŠINIOJO SKILVELIO ENDOKARDINIS DEFIBRILIACIJOS ELEKTRODAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
16. | Dešiniojo skilvelio endokardinis defibriliacijos elektrodas
16.1. | Dešiniojo skilvelio endokardinis defibriliacijos elektrodas | 60 | Vnt
16.1.1. | Aktyvios fiksacijos 52-65cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis pasirinktinai (turi būti pasiūlyti abu variantai), introdiuserio diametras ≤7F, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus.
16.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | INTRODIUSERIS KORONARINIO SINUSO KANIULIAVIMUI BEI ELEKTRODO ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
17. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui bei elektrodo įvedimui
17.1. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui bei elektrodo įvedimui | 150 | Vnt | 250 | 37500 | Attain Command Surevalve modelis 6250XXXX, gamintojas Medtronic
17.1.1. | Įvairios formos (lenkimai) – bent 90, 115, 135 ir kt. laipsnio kampo lenkimai, įvairūs ilgiai, pasirenkamai pjaustomas (komplekte su peiliuku) arba plėšomas. | [5 empty] | Įvairios formos (lenkimai) – 90, 115, 135 ir kt. laipsnio kampo lenkimai /Straight; Amplazt; Curved; Extented Hook ir kt / , įvairūs ilgiai, pasirenkamai pjaustomas (komplekte su peiliuku). | Attain Command Surevalve KJL 2025-1 psl., Attain Command SureValve 4,5,6 psl.
17.1.2. | Su pjaustomu introdiuseriu pateikiamas peiliukas | [5 empty] | Su pjaustomu introdiuseriu pateikiamas peiliukas / Slitter / | Attain Command Surevalve vadovas KJL 2025 8 psl.
17.1.3. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 37500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1875
|  |  |  | Suma su PVM | 39375
18. DALIS | INTRODIUSERIS (KREIPIKLIS) SUBSELEKTORIUS KORONARINIO SINUSO ŠAKOMS KANIULIUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
18. | Introdiuseris (kreipiklis) subselektorius koronarinio sinuso šakoms kaniuliuoti
18.1. | Introdiuseris (kreipiklis) subselektorius koronarinio sinuso šakoms kaniuliuoti | 120 | Vnt | 160 | 19200 | Attain Select II SureValve modelis 6248VIxxxxx, gamintojas Medtronic
18.1.1. | Turi susiderinti su koronarinio sinuso introdiuseriu-kreipikliu (teleskopinės sistemos principu), arba būti pateikiamas kartu su atskiru koronarinio sinuso introdiuseriu-kreipikliu. Trijų-keturių formų pasirinkimas – aštraus, tiesaus, buko kampo, retrogradinės eigos. | [5 empty] | Suderinamas su koronarinio sinuso introdiuseriu-kreipikliu Attain Command Surevalve (teleskopinės sistemos principu). Aštuonių formų pasirinkimas, buko kampo, retrogradinės eigos (90;130, 180 laipsnių). | Attain Select II Surevalve KJL 2025
18.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 19200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 960
|  |  |  | Suma su PVM | 20160
19. DALIS | ANGIOGRAFINIS KATETERIS SU BALIONU KORONARINIO SINUSO OBTURACIJAI IR RETROGRADINIAM KONTRASTAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
19. | Angiografinis kateteris su balionu koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui
19.1. | Angiografinis kateteris su balionu koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui | 420 | Vnt
19.1.1. | Kateteris su išpučiamu balionu, obturuojančiu koronarinį sinusą jo angiografijos metu, ilgis 110 - 120 cm, diametras ne daugiau 7F.Į komplektą turi įeiti specialus dozuoto tūrio švirkštas angiografinio baliono išpūtimui.
19.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | STYGOS PRAVEDĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
20. | Stygos pravedėjai
20.1. | Stygos pravedėjai | 450 | Vnt
20.1.1. | Ilgis >130 cm, diametras 0,038 colio, distalinis galas minkštas, J formos, distalinio minkšto galo ilgis 5 – 10 cm, toliau styga yra pakankamai stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją. Turi būti pasiūlyti mažiausiai 3 skirtingų ilgių variantai
20.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | HIDROFILINĖS STYGOS PRAVEDĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
21. | Hidrofilinės stygos pravedėjai
21.1. | Hidrofilinės stygos pravedėjai | 600 | Vnt
21.1.1. | Styga hidrofilinė, sudrėkus slidi, diametras – 0,035 colio, distalinis galas minkštas, J formos, distalinio minkšto galo ilgis 5 – 10 cm, toliau styga yra pakankamai stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją. Turi būti pasiūlyti mažiausiai 3 ilgių variantai 80-250 cm intervale
21.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | VIELOS KAIRIOJO SKILVELIO (KORONARINIO SINUSO) STIMULIACIJOS ELEKTRODUI ĮVESTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
22. | Vielos kairiojo skilvelio (koronarinio sinuso) stimuliacijos elektrodui įvesti
22.1. | Vielos kairiojo skilvelio (koronarinio sinuso) stimuliacijos elektrodui įvesti | 300 | Vnt
22.1.1. | Diametras 0,014 colio, ilgis 180-200 cm. Hidrofilinis padengimas. Turi būti ryškiai rentgenokontrastiniu galu. Turi būti pasiūlytos mažiausiai trijų kietumo variantų vielos (minkšta, vidutinio kietumo, kieta).
22.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | AKLĖ IS-1 STANDARTO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
23. | Aklė IS-1 standarto
23.1. | Aklė IS-1 standarto | 60 | Vnt
23.1.1. | Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui. Turi būti pasiūlytas variantas standartinio bipolio ir biventrikulinio EKS keturpolio elektrodui lizdams izoliuoti
23.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | AKLĖ DF-1 STANDARTO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
24. | Aklė DF-1 standarto
24.1. | Aklė DF-1 standarto | 60 | Vnt
24.1.1. | Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui
24.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | MINKŠTA ĮMAUTĖ (AKLĖ) ELEKTRODUI IZOLIUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
25. | Minkšta įmautė (aklė) elektrodui izoliuoti
25.1. | Minkšta įmautė (aklė) elektrodui izoliuoti | 90 | Vnt
25.1.1. | 1,5−3 mm diametro elektrodui
25.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | ATSUKTUVAS ELEKTRODO-STIMULIATORIAUS JUNGČIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
26. | Atsuktuvas elektrodo-stimuliatoriaus jungčiai
26.1. | Atsuktuvas elektrodo-stimuliatoriaus jungčiai | 60 | Vnt
26.1.1. | Sterilus atsuktuvas IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui
26.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | SUPLĖŠOMAS („PEEL-AWAY“) INTRODIUSERIS STIMULIACIJOS ELEKTRODO ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
27. | Suplėšomas („peel-away“) introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui
27.1. | Suplėšomas („peel-away“) introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | 6000 | Vnt | 15.7 | 94200 | Suplėšomas "Peel-away" introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui Gamintojas FIAB, Italija.
27.1.1. | Ilgis 12-14 cm, diametras 6, 7, 8, 9, 10F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Pateikiami dvigubame steriliame įpakavime: išorinis – minkštas, prasiskleidžiantis pagal užklijavimo liniją, o vidinis – kietas, visi punkcinės sistemos elementai yra nejudriai fiksuoti vidinėje kietoje sterilioje plastikinėje dėžutėje. | [5 empty] | Ilgis 13,5 cm, diametras 6, 7, 8, 9, 10F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Pateikiami dvigubame steriliame įpakavime: išorinis – minkštas, prasiskleidžiantis pagal užklijavimo liniją, o vidinis – kietas, visi punkcinės sistemos elementai yra nejudriai fiksuoti vidinėje kietoje sterilioje plastikinėje dėžutėje. | 27 p.d. Brošiūra; 27p.d. Pakuotės foto
27.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu). | [5 empty] | Yra žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės bus pažymėtos CE ženklu). | Konfidencialu. Fiab SpA CE sertifikatai
|  |  |  | Suma be PVM | 94200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4710
|  |  |  | Suma su PVM | 98910
28. DALIS | SUPLĖŠOMAS („PEEL-AWAY“) ILGAS INTRODIUSERIS STIMULIACIJOS ELEKTRODO ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
28. | Suplėšomas („peel-away“) ilgas introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui
28.1. | Suplėšomas („peel-away“) ilgas introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | 90 | Vnt
28.1.1. | Ilgis 20-25 cm, diametras 6, 7, 8, 9, 10 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai.
28.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | RESTERILIZUOJAMAS LAIDAS PRAILGINTUVAS MATAVIMAMS STIMULIATORIAUS IMPLANTAVIMO OPERACIJOS METU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
29. | Resterilizuojamas laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu
29.1. | Resterilizuojamas laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu | 90 | Vnt
29.1.1. | Laido ilgis 2,5-4,0 m, jungtis Merlin stimuliatorių programavimo prietaisui viename gale ir gnybtai kitame. Trys laidų poros – dešiniojo prieširdžio, dešiniojo skilvelio, kairiojo skilvelio stimuliacijai. Turi būti suderinamas su St. Jude Medical stimuliacijos parametrų nustatymo prietaisu Merlin.
29.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | VIENKARTINIS STERILUS LAIDAS PRAILGINTUVAS MATAVIMAMS STIMULIATORIAUS IMPLANTAVIMO OPERACIJOS METU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
30. | Vienkartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu
30.1. | Vienkartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu | 900 | Vnt
30.1.1. | Laido ilgis 2,5-4,0 m. sudarytas iš dviejų izoliuotų gijų, piršteliai, tinkami pajungti į elektrofiziologinių signalo registravimo sistemą, viename gale, gnybtai kitame gale.
30.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | VAMZDELIŲ RINKINYS IMPLANTUOTAM ELEKTRODUI ATPALAIDUOTI NUO SĄAUGŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
31. | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų
31.1. | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 150 | Vnt
31.1.1. | Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-40 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto kietumo lygio) medžiaga.
31.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
32. DALIS | POLIMERINIS AUDINIŲ STABILIZAVIMO VAMZDELIS METALINIU GALU, SKIRTAS ATPALAIDUOTI ELEKTRODĄ NUO SĄAUGŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
32. | Polimerinis audinių stabilizavimo vamzdelis metaliniu galu, skirtas atpalaiduoti elektrodą nuo sąaugų
32.1. | Polimerinis audinių stabilizavimo vamzdelis metaliniu galu, skirtas atpalaiduoti elektrodą nuo sąaugų | 75 | Vnt
32.1.1. | Polimerinis vamzdelis metaliniu galu, skirtas elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų, per kurio vidinį diametrą galima pravesti sistemą, skirtą elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų.
32.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
33. DALIS | LŪŽUSIO ELEKTRODO ILGINIMO VIELA ŠALINIMO OPERACIJOS METU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
33. | Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu
33.1. | Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu | 30 | Vnt
33.1.1. | Ilgis 50-80 cm. Galimybė fiksuoti ir tokiu būdu prailginti lūžusį stimuliatoriaus arba kardiovereterio-defibriliatoriaus laidą šalinimo procedūros metu, tilpti į 7F preperavimo vamzdelį.
33.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
34. DALIS | SISTEMA IMPLANTUOTAM ELEKTRODUI ATPALAIDUOTI NUO SĄAUGŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
34. | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų
34.1. | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 60 | Vnt
34.1.1. | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu atvirą metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem arba viena kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (pasirenka pirkėjas), ilgis 20-70 cm.
34.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
35. DALIS | VIELINIS ŠALINAMŲ EKS LAIDŲ SUSPAUDĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
35. | Vielinis šalinamų EKS laidų suspaudėjas
35.1. | Vielinis šalinamų EKS laidų suspaudėjas | 150 | Vnt
35.1.1. | Sterilios vielytės su dviem nuimamais laikikliais galuose, pagamintos iš tvirto ir plastiško metalo, skirtos šalinamų elektrokardiostimuliatorių laidų suspaudimui su izoliacija.
35.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
36. DALIS | KATETERIS SU KOMBINUOTA KILPA GAUDYKLE SVETIMKŪNIŲ ŠALINIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
36. | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui
36.1. | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui | 15 | Vnt
36.1.1. | Diametras 8-15 F, ilgis 90-130cm. Galimybė griebti ne tik šalinimo objekto galą, bet ir per vidurį.
36.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
37. DALIS | IMPLANTUOJAMAS EKG ĮVYKIŲ REGISTRAVIMO PRIETAISAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
37. | Implantuojamas EKG įvykių registravimo prietaisas
37.1. | Implantuojamas EKG įvykių registravimo prietaisas | 30 | Vnt
37.1.1. | Darbo trukmė ne mažiau 72 mėn.
37.1.2. | Svoris ≤ 4 g, tūris ≤2 cm3.
37.1.3. | Telemetrija – Bluetooth low energy.
37.1.4. | Automatinė EKG įrašo aktyvacija, esant bradikardijai, tachikardijai ar asistolijai. Prieširdžių virpėjimo/prieširdinių tachiaritmijų automatinio atpažinimo ir kiekybinio įvertinimo galimybė.
37.1.5. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose.
37.1.6. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 60 min., epizodų trukmė ≥ 10-60 sekundžių (PV epizodų trukmė > 60 sekundžių).
37.1.7. | Galimybė programuoti gaunamų registuotų epizodų kiekį pasirinktinai, priklausomai nuo kiekvieno paciento klinikinės situacijos.
37.1.8. | Galimybė pasirinktinai programuoti registruotus epizodus pagal pirmumą.
37.1.9. | Sertifikuotas 3T magnetinio rezonanso tyrimams atlikti.
37.1.10. | Komplekte su įvykių registratoriumi pateikiamas jo įsodinimo į paodę įrenginys, leidžiantis įstumti implantuojamą prietaisą pro mažesnį nei 1 cm ilgio pjūvį.
37.1.11. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
38. DALIS | STERILUS PERIKARDO DRENAVIMO RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
38. | Sterilus perikardo drenavimo rinkinys
38.1. | Sterilus perikardo drenavimo rinkinys | 60 | Vnt
38.1.1. | Rinkinio sudėtyje turi būti: perikardo drenavimo kateteris su šoninėmis angomis, kurio diametras 8 – 8,5 F, ilgis 40 + 2 cm; dilatatorius kurio diametras 8,5 – 9 F, ilgis 20 – 25 cm; viela – pravedėjas abiem minkštais galais, ilgis 80 + 5 cm; dvi 18G punkcinės adatos (9 ir 15 cm ilgio), vienkartinis skalpelis Nr. 11, ne mažiau kaip du švirkštai (10 ml ir 60 ml), 1000 ml talpos drenavimo maišelis su išleidimo galimybe, trišakis didelio diametro kraniukas surinkimo maišeliui prijungti prie dreno, siūlas dreno fiksavimui (3.0 netirpstantis siūlas su lenkta pjaunančia adata).
38.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
39. DALIS | INTRODIUSERIS NUKREIPĖJAS TARPPRIEŠIRDINĖS PERTVAROS PUNKCIJAI IR ABLIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
39. | Introdiuseris nukreipėjas tarpprieširdinės pertvaros punkcijai ir abliacijai
39.1. | Introdiuseris nukreipėjas tarpprieširdinės pertvaros punkcijai ir abliacijai | 900 | Vnt
39.1.1. | Diametras 8-11F, ilgis 60-63cm, su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale, turi būti galimybė rinktis iš bent 3 skirtingos formos bei kampo distalinių linkių įskaitant SL1 tipą.
39.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
40. DALIS | INTRODIUSERIS NUKREIPĖJAS RADIODAŽNINEI ABLIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
40. | Introdiuseris nukreipėjas radiodažninei abliacijai
40.1. | Introdiuseris nukreipėjas radiodažninei abliacijai | 450 | Vnt
40.1.1. | Diametras 8-10F, ilgis 60-63cm, su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale, turi būti galimybė rinktis iš bent 3 skirtingos formos bei kampo distalinių linkių, įskaitant SR0, SR1 tipo.
40.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
41. DALIS | BROCKENBROUGH TIPO ARBA LYGIAVERTĖS ADATOS PRIEŠIRDŽIŲ PERTVAROS PUNKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
41. | Brockenbrough tipo arba lygiavertės adatos prieširdžių pertvaros punkcijai
41.1. | Brockenbrough tipo arba lygiavertės adatos prieširdžių pertvaros punkcijai | 900 | Vnt
41.1.1. | Ilgis 56, 71, 89 arba 98 cm, pateikiama pagal pirkėjo pageidavimus, diametras 18 G, įvairių linkių (įskaitant SL1 tipo), su hermetizuojančiu kraniuku proksimaliniame gale.
41.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
42. DALIS | INTRODIUSERIAI ELEKTROFIZIOLOGINIAMS TYRIMAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
42. | Introdiuseriai elektrofiziologiniams tyrimams
42.1. | Introdiuseriai elektrofiziologiniams tyrimams | 4500 | Vnt
42.1.1. | 11 – 14 cm ilgio;
42.1.2. | 6, 7, 8, 10, 11, 13 F diametro;
42.1.3. | lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, diliatatoriumi;
42.1.4. | su geru hemostatiniu vožtuvu;
42.1.5. | distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos;
42.1.6. | didelės rezistencijos užlinkimui;
42.1.7. | plėtiklis užsirakinantis išoriniame vamzdelyje;
42.1.8. | su specialia danga, pagerinančia slydimą;
42.1.9. | su viela pravedėju;
42.1.10. | hemostatinis vožtuvas su ne mažiau 5 žvaigždės formos įpjovų (ne cirkuliarinis), pasižymintis maža trintimi, leidžiantis lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu ar elektrodu.
42.1.11. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
43. DALIS | INFUZIJOS LINIJA ABLIACIJAI NAUDOJANT ST. JUDE MEDICAL/ABBOTT COOL POINT POMPĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
43. | Infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical/Abbott Cool Point pompą
43.1. | Infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical/Abbott Cool Point pompą | 900 | Vnt
43.1.1. | Tinkama St. Jude Medical/Abbott Cool Point abliacijos pompai
43.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
44. DALIS | INFUZIJOS LINIJA ABLIACIJAI NAUDOJANT BOSTON SCIENTIFIC POMPĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
44. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Boston Scientific pompą
44.1. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Boston Scientific pompą | 600 | Vnt
44.1.1. | Tinkama Boston Scientific abliacijos pompai
44.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
45. DALIS | INFUZIJOS LINIJA ABLIACIJAI NAUDOJANT BIOSENSE WEBSTER POMPĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
45. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Biosense Webster pompą
45.1. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Biosense Webster pompą | 60 | Vnt
45.1.1. | Tinkama Biosense Webster abliacijos pompai
45.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
46. DALIS | STYGOS PRAVEDĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
46. | Stygos pravedėjai
46.1. | Stygos pravedėjai | 450 | Vnt
46.1.1. | Ilgis >130 cm, diametras 0,032 colio, distalinis galas minkštas, J formos, distalinio minkšto galo ilgis 5 – 10 cm, toliau styga yra pakankamai stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją. Turi būti pasiūlyti mažiausiai 3 skirtingų ilgių variantai.
46.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Konfidencialu. Direktoriaus igaliojimas (2024 D) |  |  |  | Taip
5 | Konfidencialu. Fiab SpA CE sertifikatai |  |  |  | Taip
6 | Konfidencialu. Medtronic CE sertifikatai |  |  |  | Taip
7 | Katalogai, brošiūros, foto |  |  |  | Ne
8 | Techninių duomenų lapai |  |  |  | Ne
9 | Tiekėjo patvirtinimas |  |  |  | Ne
10 | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų vadovė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Daiva Macijauskienė
2510 2025-02-20 12:48:01