## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekė turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekė privalo būti nauja, nenaudota ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomos įsigyti prekės gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekės komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1. | Endoskopinė vaizdo sistema
1.1 | Monitorius | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.1.1 | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 31 colio.
1.1.2 | Skiriamoji geba | Ne prasčiau nei 4K raiškos, ne blogiau kaip 3840x2160 / 16:9
1.1.3 | Matricos tipas | IPS arba TFT arba lygiavertis.
1.1.4 | Visos reikalingos jungtys monitoriaus sujungimui su vaizdo procesoriumi | Būtina.
1.2 | Vaizdo procesorius | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.2.1 | Vaizdo signalų išvestys | HD-SDI arba DVI arba HDMI arba lygiavertės.
1.2.2 | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas.
1.2.3 | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis, ne mažiau kaip 3 lempos.
1.2.4 | Stebėjimo režimai ne mažiau nei šie: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas. 2. Siauro spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui. 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse). 4. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas (pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą) arba režimas pagerinantis kraujagyslių matomumą. 5. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas ( išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą) - pageidautina.
1.2.5 | Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija | 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba vaizdas ne vaizde (POP) ar lygiavertės.
1.2.6 | Jutiklinis skydelis | Turi būti rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena arba vaizdo sistemos centro indikatoriai ir valdymo mygtukai ant priekinės panelės.
1.2.7 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo nuotolinius jungiklius (mygtukus). 2. Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus arba galimybė priskirti funkcijas klaviatūros mygtukams.
1.2.8 | Automatinis stiprinimo valdymas arba automatinė šviesumo kontrolė | Būtina
1.2.9 | Diafragmos rėžimai, ne mažiau nei šie: | 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis
1.2.10 | Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI | Pageidautina.
1.2.11 | Prietaiso valdymo kalba | Anglų arba lietuvių.
1.3 | Vaizdo gastroskopas | Ne mažiau kaip 2 vnt.
1.3.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio.
1.3.2 | Apžiūros laukas | Ne mažiau kaip 140°
1.3.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne blogiau kaip 2-100 mm
1.3.4 | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn /žemyn - ≥ 210° / ≥ 90° 2. Dešinėn /kairėn - ≥100°/ ≥ 100°
1.3.5 | Įvedamosios dalies diametras | Ne didesnis kaip 9,8 mm
1.3.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis kaip 9,9 mm
1.3.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne mažesnis kaip 2,8 mm
1.3.8 | Oro/vandens kanalas | Būtina.
1.3.9 | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm
1.3.10 | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina.
1.4 | Vaizdo kolonoskopas | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.4.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio.
1.4.2 | Apžiūros laukas | Ne mažesnis nei 140°
1.4.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne prastesnėse ribose nei 2 - 100 mm
1.4.4 | Lenkimo kampai: | 1. aukštyn/žemyn - ≥ 180°/ ≥ 180° 2. dešinėn/kairėn - ≥160°/≥ 160°
1.4.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | Ne didesnis nei 13,0 mm
1.4.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis nei 13,5 mm
1.4.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne siauresnis nei 3,5 mm
1.4.8 | Įvedimo vamzdelio reguliuojamas standumas | Būtina.
1.4.9 | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina.
1.4.10 | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 50 mm
1.4.11 | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina.
1.5 | Vežimėlis endoskopui | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.5.1 | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena arba artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti.
1.5.2 | Endoskopo laikiklis | Ne mažiau kaip 2 endoskopams.
1.5.3 | Lentynos įrangai | Ne mažiau kaip 3 vnt.
1.5.4 | Skiriamasis transformatorius | Būtina.
1.5.5 | Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina.
1.6 | Endoskopinis siurblys | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.6.1 | Oro srautas | Ne mažiau kaip 30 L/min.
1.6.2 | Vakuumas | Ne mažiau kaip 90 kPa.
1.6.3 | Indas skysčiams | Ne mažesnės talpos kaip 2 L.
1.7 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.7.1 | Pompos tipas | Peristaltinis plovimo siurblys.
1.7.2 | Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Būtina
1.7.3 | Reguliuojamas vandens srautas | 1. Per papildomą vandens kanalą ne mažiau kaip 200 ml/min; 2. Per instrumento kanalą ne mažiau kaip 600 ml/min.
1.7.4 | Komplektacija | 1. Vandens konteineris, ne mažesnės kaip 1000 ml talpos, tinkamas sterilizavimui - ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Vienkartinis kanalo vamzdelis vandeniui- ne mažiau kaip 50 vnt.
1.8 | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn., garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo įvedimo į eksploataciją datos. | Būtina. Įskaitant visą reikalingą priežiūrą ir susidėvinčias dalis bei jų keitimą pagal gamintojo reikalavimus.
1.9 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekės ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

## 2 priedas Tiekejo pasiulymas ka
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" |  |  |  |  | Pirkimo sąlygų 2 priedas
ENDOSKOPINĖ VAIZDO SISTEMA
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2024-01-13
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 9000273809
Tiekėjo adresas (-ai): |  | P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (L. Zamenhofo g. 3, Vilnius)
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100009813015
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT077044060008063000, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
7. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi užpildyti tik baltus (neužtušuotus) langelius.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė ekonominio naudingumo balui apskaičiuoti | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
1. | Endoskopinė vaizdo sistema | 1 |  | kompl. | 83119.45 | 83119.45 | Olympus medical systems corp, EVIS X1 , Japonija
1.1. | Vaizdo procesoriaus. Šviesos šaltinis 4 ir daugiau LED lempos |  | 5 LED lempos, failas "Bukletai" psl. 6, 8 | vnt.
1.2. | Vaizdo procesorius. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas (išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą). |  | TAIP (jeigu yra vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas BAI-MAC) , failas "Bukletai" psl. 6, 8 | Taip/Ne
1.3. | Vaizdo procesorius. Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI (TAIP/NE) (galimos reikšmės: )) |  | TAIP ( yra Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI) , failas "Bukletai" psl. 6, 8 | Taip/Ne
1.4. | Prietaiso valdymo kalba lietuvių (TAIP/NE) (galimos reikšmės: )) |  | TAIP ( yra Prietaiso valdymas lietuvių kalba), failas "Bukletai" psl.14 | Taip/Ne
[5 empty] | Suma be PVM | 83119.45
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 17455.08
[5 empty] | Suma su PVM | 100574.53

## 2 priedas.Tiekejo techn.rodikl.
TVIRTINU
Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius
Sigitas Dzekunskas
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ 2. Nurodome siūlomų prekių technines specifikacijas, charakteristikas ir pagrindines savybes pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas). 3. Patvirtiname, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį bus įvykdyti šie reikalavimai:
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė (patvirtinama)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekė turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip, pridedamas falialas"EU certificate 2017 745 2026 03 25 En LT"
2. Prekė privalo būti nauja, nenaudota ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomos įsigyti prekės gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Ne, įgaliotas atstovas, registruotas ES šalyje,- OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG, Wendenstraße 20, 20097 HAMBURG, GERMANY
4. Prekės komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)nurodyti pateiktą brošiūrą, aprašymą bei puslapį, kuriame yra pateikta informacija apie atitiktį reikalavimui failas"Bukletai"
1. | Endoskopinė vaizdo sistema
1.1 | Monitorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. | OEV321UH, 1 vnt.
1.1.1 | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 31 colio. | 31,5 colio, failas"Bukletai" Psl.2,4
1.1.2 | Skiriamoji geba | Ne prasčiau nei 4K raiškos, ne blogiau kaip 3840x2160 / 16:9 | 4K raiškos, 3840x2160 / 16:9, failas"Bukletai" Psl.1,3,2,4
1.1.3 | Matricos tipas | IPS arba TFT arba lygiavertis. | TFT, failas"Bukletai" Psl.2,4
1.1.4 | Visos reikalingos jungtys monitoriaus sujungimui su vaizdo procesoriumi | Būtina. | Reikalingos jungtys monitoriaus sujungimui su vaizdo procesoriumi, 12G-SDI, 3G-SDI, failas"Bukletai" Psl.2,4
1.2 | Vaizdo procesorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. | CV-1500, 1 vnt.
1.2.1 | Vaizdo signalų išvestys | HD-SDI arba DVI arba HDMI arba lygiavertės. | 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, failas"Bukletai" Psl.6,8,11
1.2.2 | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas. | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas, failas"Bukletai" Psl.13
1.2.3 | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis, ne mažiau kaip 3 lempos. | LED arba lygiavertis, 5 lempos, failas"Bukletai" Psl. 6,8
1.2.4 | Stebėjimo režimai ne mažiau nei šie: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas. 2. Siauro spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui. 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse). 4. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas (pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą) arba režimas pagerinantis kraujagyslių matomumą. 5. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas ( išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą) - pageidautina. | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas , failas"Bukletai" Psl. 6,8 2. NBI,- Siauro spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui , failas"Bukletai" Psl. 6,8 3. TXI,- Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse) , failas"Bukletai" Psl. 6,8 4. RDI.- Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas (pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą) , failas"Bukletai" Psl. 6,8 5. BAI-MAC,-Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas ( išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą) , failas"Bukletai" Psl. 6,8
1.2.5 | Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija | 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba vaizdas ne vaizde (POP) ar lygiavertės. | Vaizdas vaizde (PIP) ir vaizdas ne vaizde (POP) , failas"Bukletai" Psl.6,8
1.2.6 | Jutiklinis skydelis | Turi būti rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena arba vaizdo sistemos centro indikatoriai ir valdymo mygtukai ant priekinės panelės. | Jutiklinis skydelis, - rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena , failas"Bukletai" Psl.9-10
1.2.7 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo nuotolinius jungiklius (mygtukus). 2. Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus arba galimybė priskirti funkcijas klaviatūros mygtukams. | 1. 5 endoskopo nuotolinius jungiklius (mygtukus) , failas"Bukletai" Psl.6,8, 12 2. 3 (3 pagrindunio ekrano) jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus , failas"Bukletai" Psl.6,8, 12
1.2.8 | Automatinis stiprinimo valdymas arba automatinė šviesumo kontrolė | Būtina | AGC, -Automatinis stiprinimo valdymas , failas"Bukletai" Psl.6, 8, 11
1.2.9 | Diafragmos rėžimai, ne mažiau nei šie: | 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis | 1. Automatinis , failas"Bukletai" Psl.6,8,11 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) , failas"Bukletai" Psl.6,8,11 3. Vidutinis , failas"Bukletai" Psl.6,8,11
1.2.10 | Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI | Pageidautina. | Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI, failas"Bukletai" Psl.6,8,11
1.2.11 | Prietaiso valdymo kalba | Anglų arba lietuvių. | Anglų arba lietuvių, failas"Bukletai" Psl. 14
1.3 | Vaizdo gastroskopas | Ne mažiau kaip 2 vnt. | GIF-H185, 2 vnt.
1.3.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi,- jungtis sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio, failas"Bukletai" Psl.40,42
1.3.2 | Apžiūros laukas | Ne mažiau kaip 140° | 140°, failas"Bukletai" Psl. 40,42
1.3.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne blogiau kaip 2-100 mm | 2-100 mm, failas"Bukletai" Psl. 40,42
1.3.4 | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn /žemyn - ≥ 210° / ≥ 90° 2. Dešinėn /kairėn - ≥100°/ ≥ 100° | 1. Aukštyn /žemyn - 210° / 90°, failas"Bukletai" Psl. 40,42 2. Dešinėn /kairėn - 100°/ 100° , failas"Bukletai" Psl.40,42
1.3.5 | Įvedamosios dalies diametras | Ne didesnis kaip 9,8 mm | 9,2 mm, failas"Bukletai" Psl. 40,42
1.3.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis kaip 9,9 mm | 9,2 mm , failas"Bukletai" Psl. 40,42
1.3.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne mažesnis kaip 2,8 mm | 2,8 mm, failas"Bukletai" Psl. 40,42
1.3.8 | Oro/vandens kanalas | Būtina. | Oro/vandens kanalas, , failas"Bukletai" Psl. 40,42
1.3.9 | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm | 1030 mm , failas"Bukletai" Psl. 40,42
1.3.10 | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina. | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi CV-1500, failas"Bukletai" Psl.48-49
1.4 | Vaizdo kolonoskopas | Ne mažiau kaip 1 vnt. | CF-H185L, 1 vnt.
1.4.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi,- jungtis sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.2 | Apžiūros laukas | Ne mažesnis nei 140° | 140°, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne prastesnėse ribose nei 2 - 100 mm | 2 - 100 mm, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.4 | Lenkimo kampai: | 1. aukštyn/žemyn - ≥ 180°/ ≥ 180° 2. dešinėn/kairėn - ≥160°/≥ 160° | 1. aukštyn/žemyn - 180°/ 180°, failas"Bukletai" Psl. 44, 46 2. dešinėn/kairėn - 160°/ 160°, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | Ne didesnis nei 13,0 mm | 12,8 mm, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis nei 13,5 mm | 12,8 mm, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne siauresnis nei 3,5 mm | 3,7 mm, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.8 | Įvedimo vamzdelio reguliuojamas standumas | Būtina. | Įvedimo vamzdelio reguliuojamas standumas, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.9 | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina. | Papildomas vandens srovės kanalas, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.10 | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 50 mm | 1680 mm, failas"Bukletai" Psl. 44, 46
1.4.11 | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina. | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi CV-1500, failas"Bukletai" Psl. 48-49
1.5 | Vežimėlis endoskopui | Ne mažiau kaip 1 vnt. | WM-NP3, 1 vnt.
1.5.1 | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena arba artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti. | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle, failas"Bukletai" Psl.16,19, 22, 23
1.5.2 | Endoskopo laikiklis | Ne mažiau kaip 2 endoskopams. | 2 endoskopams, failas"Bukletai" Psl. 24
1.5.3 | Lentynos įrangai | Ne mažiau kaip 3 vnt. | 4 vnt., failas"Bukletai" Psl.15
1.5.4 | Skiriamasis transformatorius | Būtina. | Skiriamasis transformatorius, failas"Bukletai" Psl.16,19
1.5.5 | Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina. | Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas, failas"Bukletai" Psl. 16, 19
1.6 | Endoskopinis siurblys | Ne mažiau kaip 1 vnt. | KV-6, 1 vnt.
1.6.1 | Oro srautas | Ne mažiau kaip 30 L/min. | 40 L/min., failas"Bukletai" Psl.26, 30
1.6.2 | Vakuumas | Ne mažiau kaip 90 kPa. | 95 kPa, failas"Bukletai" Psl. 26, 30
1.6.3 | Indas skysčiams | Ne mažesnės talpos kaip 2 L. | 2 L, failas"Bukletai" Psl. 27, 31
1.7 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | Ne mažiau kaip 1 vnt. | OFP-2, 1 vnt.
1.7.1 | Pompos tipas | Peristaltinis plovimo siurblys. | Peristaltinis plovimo siurblys, failas"Bukletai" Psl.34
1.7.2 | Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Būtina | Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu, failas"Bukletai" Psl. 37
1.7.3 | Reguliuojamas vandens srautas | 1. Per papildomą vandens kanalą ne mažiau kaip 200 ml/min; 2. Per instrumento kanalą ne mažiau kaip 600 ml/min. | 1. Per papildomą vandens kanalą 230 ml/min, failas"Bukletai" Psl.38 2. Per instrumento kanalą 750 ml/min., failas"Bukletai" Psl. 38
1.7.4 | Komplektacija | 1. Vandens konteineris, ne mažesnės kaip 1000 ml talpos, tinkamas sterilizavimui - ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Vienkartinis kanalo vamzdelis vandeniui- ne mažiau kaip 50 vnt. | 1. Vandens konteineris, 2000 ml talpos, tinkamas sterilizavimui - 1 vnt., failas"Bukletai" Psl.37 2. Vienkartinis kanalo vamzdelis vandeniui- 50 vnt. , failas"Bukletai" Psl.35
1.8 | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn., garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo įvedimo į eksploataciją datos. | Būtina. Įskaitant visą reikalingą priežiūrą ir susidėvinčias dalis bei jų keitimą pagal gamintojo reikalavimus. | 24 mėn. nuo įvedimo į eksploataciją datos ( Įskaitant visą reikalingą priežiūrą ir susidėvinčias dalis bei jų keitimą pagal gamintojo reikalavimus)
1.9 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina. | PDF dokumentas pavadinimu "Deklaracija dėl atsarginių dalių"
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekės ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

## 3 priedas Užsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS