## Lapas1
Priedas nr 1 prie sutarties Nr. S1 - ___________/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI III
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
2 | Specialus pravedėjas | vnt. | 30 | 1. Diametras 0,014", 0,018", 0,035". 2. Ilgis 180, 300 cm (± 1 cm). 3. Kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei padengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155, 235, 275 cm.) 4. 25 cm distalinė dalis, padengta hidrofiline danga. 5. Viršūnės smailėjimo ilgis - 5 cm. 6. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu. | 5 | 157 | 4710 | 4945.5 | Terumo. Radifocus Glidewire Advantage. RA*xxxxxxxCM | Japonija | Katalogas_poz2.pdf, 1-2 psl
3 | Vaistus išskiriantis dilatacinis balioninis kateteris | vnt. | 10 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 30, 40, 60 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 5. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų. 6. Introdiuseris: 6 F 7. Ant kateterio 2 rentgeno kontrastiniai markeriai. 8. Veiklioji medžiaga: paklitokselio mišinys arba lygiavertis.
5 | Balioninis kateteris su besirezorbuojančiu stentu | vnt. | 60 | 1. Stento ilgis 12, 18, 24 mm. 2. Stento diametras 2,5, 3,0, 3,5 mm. 3. Kateterio ilgis 140 cm (± 1 cm). 4. Turi atlaikyti slėgį nuo 7 iki 18 atmosferų. 5. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm.) 6. Nukreipiantis kateteris 6F. 7. Galimybė papildomai išplėsti ne mažiau kaip 0,75 mm. virš nominalaus diametro 2,5 mm-3,0 mm ir ne mažiau 0,5 mm- 3,5 mm implantus. 8. Stentas pilnai rezorbuojasi per 4 metus. 9. Stentinės struktūros besirezorbuojantis arterijų implantas iš Tyrocore arba lygiaverčio polimero užmautas ant dalinai kintamo diametro RX tipo balioninio kateterio.
14 | Nukreipiančios hidrohilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | vnt. | 1950 | 1. Diametras 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" . 2. Ilgis 50, 80, 120, 180 cm (± 1 cm). 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, „J“ 1,5 mm, „J“ 3 mm, „Bolia“. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. | 5 | 21.9 | 42705 | 44840.25 | Terumo. Radifocus Guidewire M standard. RFxgxxxxxxM | Japonija | Katalogas_poxz14_poz15.pdf, 1-2psl
15 | Prailgintos nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | vnt. | 1050 | 1. Diametras 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". 2. Ilgis 220, 260, 300 cm (± 1 cm). 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas;. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm. | 5 | 44.3 | 46515 | 48840.75 | Terumo. Radifocus Guidewire M standard long. RFxgxxxxxxM | Japonija | Katalogas_poxz14_poz15.pdf, 1-2psl
16 | Padidinto stangrumo vielos- pravedėjos angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | vnt. | 900 | 1. Ilgis 150, 180, 260 cm (± 1 cm). 2. Diametras: 0,018", 0,025", 0,035", 0,038". 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: kampu, „J“ 1,5 mm, tiesus. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis 1 cm, 3 cm. | 5 | 27.3 | 24570 | 25798.5 | Terumo. Radifocus Guidewire M stiff.. RF-PxxxxxxM | Japonija | Katalogas_poz16.pdf, 1 psl
Bendra suma: 124425,00 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB AmberCell Solutions
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Evaldas Gražys