## Lapas1
Priedas Nr 1 prie sutarties Nr. S1-_____/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI IV
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
3 | A. Carotis WALL stentas | vnt. | 3 | 1. Diametras 7,0 mm. 2. Ilgis 40 mm. 3. Kateterio ilgis 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,003" (0,076 mm)). 5. Introdiuseris: ne daugiau 6,4 F. 6. Su filtru. | 5 | 2510 | 7530 | 7906.5 | Boston Scientific, Carotid Wallstent with Filter wire, kodai: H965SCH647080 , H749201051900 | JAV | Katalogas Nr.1 psl.2-10, 21-23
7 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 30 | 1. Diametras 6,0, 7,0 mm. 2. Ilgis 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm. 3. Kateterio ilgis 75, 120 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,003" (0,076 mm)). 5. Introdiuseris: ne daugiau 6F. 6. Konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema. | 5 | 332 | 9960 | 10458 | Boston Scientific, Epic , kodai: nuo H74939054052070 iki H74939054146020 | JAV | Katalogas Nr.1 , psl.11-18
11 | Periferinis Stent Graft | vnt. | 3 | 1. Su įvedimo sistema. 2. Diametras 9 mm. 3. Ilgis 70 mm. 4. Introdiuseris: ne daugiau 11F. 5. Jei kraujagyslės D 7 mm, stento ilgis 100 mm. 6. Jei kraujagyslės D 8 mm, stento ilgis 91 mm. 7. Kateterio ilgis 116 cm (± 1 cm). | 5 | 1260 | 3780 | 3969 | Boston Scientific, Wallgraft, kodas: H965520150 | JAV | Katalogas Nr.1 , psl.20
12 | Periferinis Stent Graft | vnt. | 3 | 1. Su įvedimo sistema. 2. Diametras 12 mm. 3. Ilgis 70 mm. 4. Introdiuseris: ne daugiau 11F. 5. Jei kraujagyslės D 10 mm - stento ilgis 94 mm. 6. Jei kraujagyslės ilgis 11 mm - stento ilgis 87 mm. 7. Kateterio ilgis 116 cm (± 1 cm). | 5 | 1260 | 3780 | 3969 | Boston Scientific, Wallgraft, kodas: H965520230 | JAV | Katalogas Nr.1 , psl.20
16 | PVA nesirezorbuojančios emboliazinės dalelės | vnt | 12 | 1. Dalelės supakuotos sandariame uždarytame buteliuke. 2. Dalelių dydis 45-1180 mikr. 3. Pakuotė 1 cc. | 5 | 111.9 | 1342.8 | 1409.94 | Boston Scientific, Contour , kodai: nuo M0017600121 iki M0017601151 | JAV | Katalogas Nr.1, psl.19
Bendra suma: 27712,44 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Ilsanta
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Vykdomasis direktorius Tomas Godelis