## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1 - _____/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI IV
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 13 | 1. Diametras 6,0 mm. 2. Ilgis 14, 18 mm. 3. Kateteris 4F. 3. Kateterio ilgis 90, 150 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 5. Introdiuseris: ne daugiau 5F. 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų. | 5 | 299 | 3887 | 4081.35 | Pan Medical, Perico 18. | Jungtinė Karalystė. | Failas "Katalogas 1 pd", psl. 1-2.
4 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 60 | 1. Diametras 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm. 2. Ilgis 18, 23, 27, 28, 38, 57, 58 mm. 3. Kateteris 5F. 4. Kateterio ilgis 75, 120 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 6 F. 7. Turi atlaikyti slėgį: iki 13 atmosferų 5-6 mm diametro stentui; iki 12 atmosferų 7-10 mm diametro stentui. 8.Stentas lankstus, pasižymi didele radialine jėga, 2 rentgenokontrastiniai žymekliai. | 5 | 420 | 25200 | 26460 | Bentley Innomed, BeSmooth. | Vokietija | Failas "Katalogas 4 pd", psl. 1-4.
8 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 18 | 1. Diametras 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Ilgis 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 130 cm (± 3 cm). 4. Pravedėjas 0,035 " (0,89 mm) 5. Introdiuseris: ne daugiau 6F, vidinis skersmuo 1,25 mm. 6. Stentas su 3 dideliais (0,208 mm) markeriais kiekviename gale. | 5 | 400 | 7200 | 7560 | Andramed, U-Flex. | Vokietija | Failas "Katalogas 8 pd", psl. 1-2.
9 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 15 | 1. Diametras 8,0 mm. 2. Ilgis 80 mm. 3. Kateterio ilgis 130 cm (± 5 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) (± 0,03 mm). 5. Introdiuseris: ne daugiau 6F, vidinis skersmuo 1,25 mm 6. Stentas su markeriais. 7. Stentas su 3-4 markeriais kiekviename gale. | 5 | 315 | 4725 | 4961.25 | Andramed, AX08080-130. | Vokietija | Failas "Katalogas 9 pd", psl. 1.
10 | Self- Expanding stentas su įvedimo sistema | vnt. | 3 | 1. Diametras 3,0 mm. 2. Ilgis 40 mm. 3. Kateterio ilgis 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 5. Introdiuseris: ne daugiau 4F. | 5 | 840 | 2520 | 2646 | Optimed, 7803-7540. | Vokietija | Failas "Katalogas 10 pd", psl. 1.
14 | Aortos didelio diametro stentgraftas | vnt. | 3 | 1. Kobalto - chromo stentas dengtas spec. ePTFE danga. 2. Stento ilgis: 19; 29; 39; 49; 59 mm 3. Stento diametras: 14 mm 4. Kateterio ilgis: 75 cm, 120 cm (± 2 cm) 5. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris 11F 7. Slėgis- iki 10 atmosferų 8. Balionas su rentgeno kontrastiniais žymekliais. 9. Stentas užmautas ant OTW tipo balioninio kateterio. | 5 | 2800 | 8400 | 8820 | Bentley, BeGraft Aortic. | Vokietija | Failas "Katalogas 14 pd", psl. 1-4.
19 | Suktukas pravedėjui | vnt | 250 | 1. Nuo 0,014" iki 0,035" (nuo 0,36 mm iki 0,89 mm) 2. Užsukami ant pravedėjo. 3. Nedeformuojantys pravedėjo. | 5 | 4.4 | 1100 | 1155 | Sunny Medical, SM-TD-PW-MP. | Kinija. | Failas "Katalogas 19 pd", psl. 1-2.
Bendra suma: 55683,60 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Septeka
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Direktorė Vestina Strakšytė