## Sheet1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-_____/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI II
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
2 | Vaistus išskiriantis balioninis diliatacinis kateteris | vnt. | 90 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 mm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atm. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5 F - 4,0 - 6,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6 F - 7,0 - 8,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 7 F - 9,0 - 10,0 mm balioniniams kateteriams; 8. Veiklioji medžiaga: Citostatikas, slopinantis proliferaciją, imunomoduliatorius, priklauso taksanų grupei. | 5 | 650 | 58500 | 61425 | Cardionovum, Legflow. | Vokietija | Failas "Katalogas 2 pd", psl. 1-2.
13 | Hemodializės šuntų, balioniniai kateteriai | vnt. | 39 | 1. Baliono diametras: 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm; 2. Baliono ilgis: 20, 40, 60 mm; 3. Kateterio ilgis:: 40, 80 cm (± 2 cm); 4. Pravedėjas 0,035'' (0,89 mm); 5. Introdiuseris: 6F-5,0, 6,0 mm balioniniams kateteriams; 6. 7F-7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm balioniniams kateteriams; 7. Slėgis: minimalus- 6 atmosferos; maksimalus- 20 atmosferų. 8. Veiklioji medžiaga - paklitakselis ar lygiavertis, kiekis baliono paviršiuje 3,0 mcg/mm² | 5 | 630 | 24570 | 25798.5 | Cardionovum, Apero. | Vokietija. | Failas "Katalogas 13 pd", psl. 1-2.
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Septeka
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorė Vestina Strakšytė