## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI II
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
2 | Vaistus išskiriantis balioninis diliatacinis kateteris | vnt. | 90 | 61425 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 mm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atm. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5 F - 4,0 - 6,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6 F - 7,0 - 8,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 7 F - 9,0 - 10,0 mm balioniniams kateteriams; 8. Veiklioji medžiaga: Citostatikas, slopinantis proliferaciją, imunomoduliatorius, priklauso taksanų grupei. | 5 | 650 | 58500 | 61425 | Cardionovum, Legflow. | Vokietija | Failas "Katalogas 2 pd", psl. 1-2.
3 | Vaistus išskiriantis balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 15 | 8190 | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 cm. 2. Baliono ilgis 80, 100, 120, 150 mm. 3. Kateterio ilgis - 90, 150 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas - 0,014 " (0,36 mm). 5.Padengtas paclitaxel mišiniu ar lygiaverčiu mišiniu be polimerų. 6. Du rengenokontrastiniai markeriai. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4 F. 8. Nukreipiantis kateteris: ne daugiau 5F. 9. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų. | 5 | 518 | 7770 | 8158.5 | Cardionovum, Legflow XP. | Vokietija | Failas "Katalogas 3 pd", psl. 1-2.
4 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 120 | 13104 | 1. Baliono diametras 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis (± 5 cm) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 130 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 11 atmosferų. 7. Introdiuseris 5 F. | 5 | 96 | 11520 | 12096 | Biotronik, Passeo-35. | Vokietija. | Failas "Katalogas 4 pd", psl. 1.
13 | Hemodializės šuntų, balioniniai kateteriai | vnt. | 39 | 25798.5 | 1. Baliono diametras: 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm; 2. Baliono ilgis: 20, 40, 60 mm; 3. Kateterio ilgis:: 40, 80 cm (± 2 cm); 4. Pravedėjas 0,035'' (0,89 mm); 5. Introdiuseris: 6F-5,0, 6,0 mm balioniniams kateteriams; 6. 7F-7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm balioniniams kateteriams; 7. Slėgis: minimalus- 6 atmosferos; maksimalus- 20 atmosferų. 8. Veiklioji medžiaga - paklitakselis ar lygiavertis, kiekis baliono paviršiuje 3,0 mcg/mm² | 5 | 630 | 24570 | 25798.5 | Cardionovum, Apero. | Vokietija. | Failas "Katalogas 13 pd", psl. 1-2.