TSD-194, VPP-3921,3927

Plataus lauko akies dugno fotografavimo bendrinės nejautros sąlygomis sistemos

su FAG moduliu ir licencija ir optinio biometro techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Plataus lauko akies dugno fotografavimo bendrinės nejautros sąlygomis sistema su FAG moduliu ir licencija   (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Mobilus diagnostinis įrenginys su integruotu kompiuteriu ir rankiniu davikliu – kamera, skirtas vaikų akių dugno vaizdų aukštos raiškos skaitmeninėms fotografijoms gauti, joms kaupti ir analizuoti. | Mobilus diagnostinis įrenginys su integruotu kompiuteriu ir rankiniu davikliu – kamera, skirtas vaikų akių dugno vaizdų aukštos raiškos skaitmeninėms fotografijoms gauti, joms kaupti ir analizuoti. Žr. Bukletas.pdf 1, 2, 5, 12 psl. |
|  | Mobilumas, techninis išpildymas | Visi komponentai intregruoti originaliame, to paties gamintojo mobiliame vežimėlyje/konsolėje, turinčiame stabilizavimo galimybę. Vežimėlis/konsolė turi užtikrinti saugų įrenginio transportavimą ligoninės viduje. | Visi komponentai intregruoti originaliame, to paties gamintojo mobiliame vežimėlyje/konsolėje, turinčiame stabilizavimo galimybę. Vežimėlis/konsolė užtikrina saugų įrenginio transportavimą ligoninės viduje. Žr. Bukletas.pdf 5, 8, 15 psl. |
|  | Kompiuteris | 1. Integruotas į vežimėlį. 2. ≥16 GB RAM, ≥ 1 TB SSD. | 1. Integruotas į vežimėlį. Žr. Bukletas.pdf 3, 8, 9 psl. 2. 16 GB RAM, 1 TB SSD. Žr. Bukletas.pdf 3 psl. |
|  | Būtinos kompiuterio išorinės jungtys | USB, LAN/Ethernet | USB, LAN/Ethernet. Žr. Bukletas.pdf 9, 11, 27 psl. |
|  | Programinė įranga | 1. Įrenginio valdymui; 2. Pacientų duomenų bazės ir jiems atliktų tyrimų išsaugojimui bei vėlesnei peržiūrai; 3. Suderinama su DICOM. | 1. Įrenginio valdymui; Žr. Bukletas.pdf 9, 16, 17 psl. 2. Pacientų duomenų bazės ir jiems atliktų tyrimų išsaugojimui bei vėlesnei peržiūrai; Žr. Bukletas.pdf 5, 9 psl. 3. Suderinama su DICOM. Žr. Bukletas.pdf 5, 13 psl. |
|  | Monitorius | 1. IPS touchscreen technologijos (arba lygiavertis); 2. ≥ 21 colių įstrižainės, ≥ 1920x1080 raiškos; 3. Ant reguliuojamo laikiklio; | 1. IPS touchscreen technologijos; Žr. Bukletas.pdf 3 psl. 2. 21,5 colių įstrižainės, 1920x1080 raiškos; Žr. Bukletas.pdf 3 psl. 3. Ant reguliuojamo laikiklio; Žr. Bukletas.pdf 9, 10 psl. |
|  | Klaviatūra, kompiuterinė pelė | Būtina klaviatūra ir kompiuterinė pelė. | Yra klaviatūra ir kompiuterinė pelė. Žr. Bukletas.pdf 5, 8, 9 psl. |
|  | Rankinis daviklis | 1. Su integruota kamera ir fluorescentinei angiografijai skirtu barjeriniu filtru; 2. Jungiamas per jungiamuosius laidus ir šviesolaidį; | 1. Su integruota kamera ir fluorescentinei angiografijai skirtu barjeriniu filtru; Žr. Bukletas.pdf 5, 8, 9 psl. 2. Jungiamas per jungiamuosius laidus ir šviesolaidį; Žr. Bukletas.pdf 12 psl. |
|  | Rankinio daviklio kameros keičiami lęšiai | 1. Plataus kampo (≥130° apžvalgos kampo) lęšis; 2. Apžvalginėms akies išorės fotografijoms skirtas lęšis; | 1. Plataus kampo (130° apžvalgos kampo) lęšis; Žr. Bukletas.pdf 6 psl. 2. Apžvalginėms akies išorės fotografijoms skirtas lęšis; Žr. Bukletas.pdf 6, 25 psl. |
|  | Fluorescentinės angiografijos tyrimo galimybė | Sistemoje yra fluorescentinės angiografijos tyrimo funkcija | Sistemoje yra fluorescentinės angiografijos tyrimo funkcija. Žr. Bukletas.pdf 7 psl. |
|  | Rankinis valdymo pultas | 1.Su atskirais (ne klaviatūros) mygtukais pagrindinėms valdymo funkcijoms: 1.1. Fokusavimui (arčiau-toliau); 1.2. Apšvietimui (įjungti-išjungti ir šviesiau-tamsiau); 1.3. Fotografavimui/filmavimui paleisti; | 1.Su atskirais (ne klaviatūros) mygtukais pagrindinėms valdymo funkcijoms: 1.1. Fokusavimui (arčiau-toliau); Žr. Bukletas.pdf 26 psl. 1.2. Apšvietimui (įjungti-išjungti ir šviesiau-tamsiau); Žr. Bukletas.pdf 26 psl. 1.3. Fotografavimui/ filmavimui paleisti; Žr. Bukletas.pdf 26 psl. |
|  | Daugiafunkcinis kojinis valdymo pultas | Sujungtas laidu su pagrindiniu įrenginiu, valdantis fokusavimą (arčiau-toliau), apšvietimą (šviesiau-tamsiau) ir paleidžiantis fotografavimą/filmavimą. | Sujungtas laidu su pagrindiniu įrenginiu, valdantis fokusavimą (arčiau-toliau), apšvietimą (šviesiau-tamsiau) ir paleidžiantis fotografavimą/filmavimą. Žr. Bukletas.pdf 14 psl. |
|  | Autonominis energijos šaltinis | 1. Integruotas pakraunamas akumuliatorius; 2. Užtikrinantis ≥10 min. įrenginio darbą nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklo; | 1. Integruotas pakraunamas akumuliatorius; Žr. Bukletas.pdf 3 psl. 2. Užtikrinantis 10 min. įrenginio darbą nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklo; Žr. Bukletas.pdf 3 psl. |
|  | Maitinimas | Iš elektros tinklo 230V 50Hz. | Iš elektros tinklo 230V 50Hz. Žr. Bukletas.pdf 3 psl. |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Žymimas CE ženklu. Žr. Atitikties deklaracija.pdf |
|  | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | 1. Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba; Žr. Bukletas.pdf 28 psl. |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Žr. Bukletas.pdf 28 psl. |
| 18. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Žr. Bukletas.pdf 28 psl. |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Žr. Bukletas.pdf 28 psl. |