TSD-219, VPP-7591

Elektrokoaguliatoriaus su irigacine sistema techninė specifikacija 
(kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokoaguliatorius (elektrochirurginis generatorius) – 1 vnt. |  | ERBE VIO 3 , kat. nr. 10160-000 |
| 1.1. | Paskirtis | Elektrokoaguliatorius skirtas naudoti atliekant audinių pjovimo ir koaguliavimo procedūras Pastaba: Elektrokoaguliatorius bus naudojamas atliekant galvos smegenų operacijas | Elektrokoaguliatorius skirtas naudoti atliekant audinių pjovimo ir koaguliavimo procedūras Techninio aprašo psl. 1,2 |
| 1.2. | Pjovimo režimai: | ≥ 4 skirtingi pjovimo režimai | 4 skirtingi pjovimo režimai: |
| 1.2.1. | Pjovimas | - Monopoliarinis; - Audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu arba lygiavertis audinius tausojantis sprendimas; - Skirtas visiems elektrai laidiems audiniams; - Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui; - Didžiausia galia ≥ 300 W. | 1. Monopoliarinis autoCUT 2.Audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu 3.Skirtas visiems elektrai laidiems audiniams; 4.Su pikinės galios sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui; 5.Didžiausia galia 400 W. Techninio aprašo psl. 3 |
| 1.2.2. | Pjovimas | - Monopoliarinis arba bipoliarinis; - Audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole arba lygiavertis audinius tausojantis sprendimas; - Skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje; - Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui; - Didžiausia galia ≥ 320 W. | 1.Monopoliarinis highCUT 2.Audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole 3.Skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje; 4.Su pikinės galios sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui; 5. Didžiausia galia 400 W. Techninio aprašo psl. 4 |
| 1.2.3. | Pjovimas | - Monopoliarinis; - Pjovimas su hemostaze; - Skirtas atviroms ir endoskopinėms procedūroms, reikalaujančioms pradinės hemostazės; - Didžiausia galia ≥ 200 W. | 1.Monopoliarinis dryCUT 2.Pjovimas su hemostaze; 3.Skirtas atviroms ir endoskopinėms procedūroms, reikalaujančioms pradinės hemostazės; 4.Didžiausia galia 240 W. Techninio aprašo psl. 5 |
| 1.2.4. | Pjovimas | - Bipoliarinis; - Pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu; - Skirtas visiems elektrai laidiems audiniams; - Didžiausia galia ≥ 100 W. | 1. Bipoliarinis autoCUT bipolar; 2.Pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu; 3.Skirtas visiems elektrai laidiems audiniams; 4.Didžiausia galia 120 W. Tech. aprašo psl. 6 |
| 1.3. | Koaguliacijos režimai: | ≥ 8 skirtingi koaguliavimo režimai | 8 skirtingi koaguliavimo režimai: |
| 1.3.1. | Koaguliacija | - Monopoliarinis arba bipoliarinis; - Koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizavimo, sumažinantis elektrodo lipimą prie audinių; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Su „Auto Stop“ arba lygiaverte funkcija; - Didžiausia galia ≥ 120 W. | 1.Monopoliarinis softCOAG; 2.Koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizavimo, sumažinantis elektrodo lipimą prie audinių; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Su „Auto Stop“ funkcija; 5.Didžiausia galia 240 W. Tech. aprašo psl. 7 |
| 1.3.2. | Koaguliacija | - Monopoliarinis arba bipoliarinis; - Efektyvus, standartinis koaguliavimas; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Su „Auto Stop“ arba lygiaverte funkcija; - Didžiausia galia ≥ 120 W. | 1.Monopoliarinis forcedCOAG 2.Efektyvus, standartinis koaguliavimas; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Su „Auto Stop“ funkcija; 5.Didžiausia galia 144 W. Tech. aprašo psl. 8 |
| 1.3.3. | Koaguliacija | - Efektyvus koaguliavimas; - Režimas yra tinkamas audinių preparavimui su stipria hemostaze; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 120 W. | 1.Efektyvus koaguliavimas swiftCOAG 2.Režimas yra tinkamas audinių preparavimui su stipria hemostaze; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Didžiausia galia 240 W. Tech. aprašo psl. 9 |
| 1.3.4. | Koaguliacija | - Monopoliarinis; - Purškiantis, bekontaktis koaguliavimas; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 120 W. | 1.Monopoliarinis sprayCOAG 2.Purškiantis, bekontaktis koaguliavimas; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Didžiausia galia 175 W. Tech. aprašo psl. 10 |
| 1.3.5. | Koaguliacija | - Monopoliarinis; - Efektyvus koaguliavimas su pjovimo galimybe; - Režimas yra tinkamas audinių preparavimui; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 120 W. | 1.Monopoliarinis preciseSECT; 2.Efektyvus koaguliavimas su pjovimo galimybe; 3.Režimas yra tinkamas audinių preparavimui; 4.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 5.Didžiausia galia 144 W. Tech. aprašo psl. 11 |
| 1.3.6. | Koaguliacija | - Efektyvus koaguliavimas; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 120 W; - Pageidautina: režimas leidžia aktyvuoti du monopoliarinius elektrodus tuo pačiu metu. | 1.Efektyvus koaguliavimas twinCOAG 2.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 3.Didžiausia galia 240 W; 4.Režimas leidžia aktyvuoti du monopoliarinius elektrodus tuo pačiu metu. Tech. aprašo psl. 12,13 |
| 1.3.7. | Koaguliacija | - Bipoliarinis; - Režimas yra skirtas visoms chirurginėms procedūroms; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Su „Auto Start“ ir „Auto Stop“ arba lygiavertėmis funkcijomis; - Didžiausia galia ≥ 120 W. | 1.Bipoliarinis softCOAG bipolar 2.Režimas yra skirtas visoms chirurginėms procedūroms; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Su „Auto Start“ ir „Auto Stop“ arba lygiavertėmis funkcijomis; 5. Didžiausia galia 240 W. Tech. aprašo psl.14,15 |
| 1.3.8. | Koaguliacija | - Bipoliarinis; - Efektyvus koaguliavimas; - Režimas yra skirtas kraujagyslėms; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Su „Auto Start“ ir „Auto Stop“ arba lygiavertėmis funkcijomis; - Didžiausia galia ≥ 144 W. | 1.Bipoliarinis forcedCOAG bipolar 2.Efektyvus koaguliavimas; 3.Režimas yra skirtas kraujagyslėms; 4.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 5.Su „Auto Start“ ir „Auto Stop“ arba lygiavertėmis funkcijomis; Didžiausia galia 144 W. Tech. aprašo psl. 16, 17 |
| 1.4. | Režimų aktyvavimas | - Monopoliariniai pjovimo ir koaguliacijos režimai aktyvuojami paspaudus monopoliarinio įrankio rankenėlėje esantį atitinkamą mygtuką arba kojiniu pedalu; - Bipoliarinė koaguliacija aktyvuojama suspaudus bipoliniu pincetu koaguliuojamus audinius arba bipolinei koaguliacijai skirtu kojiniu pedalu. | 1.Monopoliariniai pjovimo ir koaguliacijos režimai aktyvuojami paspaudus monopoliarinio įrankio rankenėlėje esantį atitinkamą mygtuką arba kojiniu pedalu; 2.Bipoliarinė koaguliacija aktyvuojama suspaudus bipoliniu pincetu koaguliuojamus audinius arba bipolinei koaguliacijai skirtu kojiniu pedalu. Tech. aprašo psl. 14, 16,29, 32, 34, |
| 1.5. | Neutralaus elektrodo stebėjimo sistema | Yra neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema | Yra neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema NESSY. Tech. aprašo psl. 18 |
| 1.6. | Programuojami darbo režimų parametrai | Yra ≥ 9 vartotojo programuojami darbo režimų parametrų atminties nustatymai | Iki 300 vartotojo programuojamų darbo režimų parametrų atminties nustatymų Tech. aprašo psl. 19 |
| 1.7. | Išvestys | - ≥ 2 monopolinės; - ≥ 1 bipolinė; - ≥ 1 neutralaus elektrodo. | 1. 2 monopolinės; 2. 1 bipolinė; 3. 1 neutralaus elektrodo. Tech. aprašo psl. 20 |
| 1.8. | Lizdų universalumas | Modulinio tipo, keičiami, individualiai konfigūruojami lizdai, skirti prijungti įvairių standartų kabelių jungtis | Modulinio tipo, keičiami, individualiai konfigūruojami lizdai, skirti prijungti įvairių standartų kabelių jungtis Tech. aprašo psl. 21 |
| 1.9. | Generatoriaus darbo režimų ir parametrų valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu arba skydelio priekyje esančiais mygtukais | Valdomas lietimui jautriu ekranu Tech. aprašo psl. 22 |
| 1.10. | Apsaugos klasė | I apsaugos klasė pagal IEC/EN 60601-1 (arba lygiavertė) | I apsaugos klasė pagal EN 60601 Tech. aprašo psl. 23 |
| 1.11. | Techninė priežiūra | Yra galimybė elektrokoaguliatorių techniškai aptarnauti ir programuoti per bevielį internetą arba vietoje | Yra galimybė elektrokoaguliatorių techniškai aptarnauti ir programuoti per bevielį internetą arba vietoje Tech. aprašo psl. 24 |
| 2. | Irigacinė sistema – 1 vnt. |  | EIP 2 , kat. nr.10325-000 |
| 2.1. | Aprašymas | Elektrochirurginis aparatas komplektuojamas su irigacijos pompa. Irigacinė pompa yra: - Skirta naudoti su steriliu vandeniu; - Skirta naudoti su vienkartiniais priedais. | Elektrochirurginis aparatas ERBE VIO3 komplektuojamas su irigacijos pompa EIP 2. Irigacinė pompa 1.Skirta naudoti su steriliu vandeniu; 2.Skirta naudoti su vienkartiniais priedais. Tech. aprašo psl. 25, 26 |
| 2.2. | Pompos valdymas | Valdoma automatiškai iš elektrochirurginio įrenginio | Valdoma automatiškai iš elektrochirurginio įrenginio Tech. aprašo psl. 27 |
| 2.3. | Irigacija | Iriguojama silpna srove | Iriguojama silpna srove Tech. aprašo psl. 28 |
| 3. | Priedai: |  |  |
| 3.1. | Kojinis jungiklis – 1 vnt. | - Monopolinis; - Su 2 pedalais; - Su režimų perjungimu; - Laido ilgis ≥ 4 m. | 1.Monopolinis; 2.Su 2 pedalais; 3.Su režimų perjungimu; 4.Laido ilgis 5 m. Kat. Nr. 20189-350 Tech. aprašo psl. 29 |
| 3.2. | Kojinis jungiklis – 1 vnt. | - Bipolinis; - Su 1 pedalu; - Su režimų perjungimu; - Laido ilgis ≥ 4 m. | 1.Monopolinis; 2.Su 1 pedalu; 3.Su režimų perjungimu; 4.Laido ilgis 5 m. Kat. Nr. 20188-350 Tech. aprašo psl. 29 |
| 3.3. | Neutralūs elektrodai – 1 pak. | - Vienkartiniai paciento elektrodai; - 2-jų kontaktinių zonų; - Efektyvus paviršiaus plotas 80–110 cm2; - Su ekvipotenciniu (ar lygiaverčiu) žiedu; - Vienoje pakuotėje ≥ 50 vnt. elektrodų. | 1.Vienkartiniai paciento elektrodai; 2. 2-jų kontaktinių zonų; 3.Efektyvus paviršiaus plotas 85 cm2; 4.Su ekvipotenciniu žiedu; 5.Vienoje pakuotėje 50 vnt. elektrodų. Kat. Nr. 20193-082 Tech. aprašo psl. 30 |
| 3.4. | Jungiamasis kabelis neutraliems elektrodams – 1 vnt. | - Skirtas vienkartiniams elektrodams; - Laido ilgis ≥ 4,6 m; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. | 1. Skirtas vienkartiniams elektrodams; 2.Laido ilgis 5 m; 3.Daugkartinio naudojimo; 4.Sterilizuojamas. Kat. Nr. 20194-078 Tech. aprašo psl. 30, 31 |
| 3.5. | Rankenėlė monopoliniams elektrodams – 1 vnt. | - Daugkartinė; - Su 2 mygtukais; - Laido ilgis ≥ 4 m. | 1.Daugkartinė; 2.Su 2 mygtukais; 3.Laido ilgis 4 m. Kat. Mr. 20190-066 Tech. aprašo psl. 32 |
| 3.6. | Monopoliniai elektrodai – 1 pak. | - „Spatula“ (arba lygiavertės) formos; - Vienoje pakuotėje ≥ 5 vnt. elektrodų. | 1. „Spatula“ formos; 2.Vienoje pakuotėje 5 vnt. elektrodų. Kat. Nr.21191-002 Tech. aprašo psl. 33 |
| 3.7. | Bipolinis pincetas – 1 vnt. | - Daugkartinis; - Durtuvo/bajoneto (arba lygiavertės) formos; - Irigacinis; - Ilgis: 20 cm ± 1 cm; - Darbinių galiukų plotis 0,5 mm ± 0,1 mm. | 1.Daugkartinis; 2.Durtuvo/bajoneto formos; 3.Irigacinis; 4.Ilgis: 20 cm; 5.Darbinių galiukų plotis 0,5 mm Kat. Nr.20195-151 Tech. aprašo psl. 34 |
| 3.8. | Bipolinis pincetas – 1 vnt. | - Daugkartinis; - Durtuvo/bajoneto (arba lygiavertės) formos; - Irigacinis; - Ilgis: 20 cm ± 1 cm; - Darbinių galiukų plotis 1 mm ± 0,1 mm. | 1.Daugkartinis; 2.Durtuvo/bajoneto formos; 3.Irigacinis; 4.Ilgis: 20 cm; 5.Darbinių galiukų plotis 1 mm Kat. Nr.20195-152 Tech. aprašo psl. 34 |
| 3.9. | Kabelis bipoliniam pincetui – 1 vnt | - Daugkartinis; - Skirtas bipolinių pincetų pajungimui; - Laido ilgis ≥ 3,5 m. | 1.Daugkartinis; 2.Skirtas bipolinių pincetų pajungimui; 3.Laido ilgis 5 m. Kat. Nr.20196-057 Tech. aprašo psl. 35 |
| 3.10. | Vamzdeliai irigacijai – 1 pak. | - Vienkartiniai; - Skirti irigaciniams bipoliniams pincetams; - Vienoje pakuotėje ≥ 10 vnt. vamzdelių. | 1.Vienkartiniai; 2.Skirti irigaciniams bipoliniams pincetams; 3.Vienoje pakuotėje 10 vnt. vamzdelių. Kat. Nr.20325-011 Tech. aprašo psl. 34 |
| 3.11. | Kablys – 1 vnt. | Skirtas irigacijos skysčio talpai pakabinti | Skirtas irigacijos skysčio talpai pakabinti Kat. Nr.20325-002 Tech. aprašo psl. 36 |
| 4. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms Tech. aprašo psl. 37 |
| 5. | Elektros maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo Tech. aprašo psl. 38 |
| 6. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai elektrokoaguliatoriui ir irigacinei pompai; - ≥ 12 mėnesių priedams. | 1. 30 mėnesių elektrokoaguliatoriui ir irigacinei pompai; 2. 12 mėnesių priedams. |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE sertifikato kopija pridedama Tech. aprašo psl. 39, 40 |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 10. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Prekių aprašymai, katalogas lietuvių ir anglų kalba; - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | 1.Prekių aprašymai, katalogas lietuvių ir anglų kalba; 2.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 3.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; Instaliavimo instrukcijos; Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; Aptarnavimo instrukcijos; Gedimų nustatymo instrukcijos; Išardymo-surinkimo instrukcijos; Atsarginių dalių katalogas; Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
| 12. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas elektrokoaguliatoriaus su irigacine sistema komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.