## Sheet1
Pirkimo dokumentų PD2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur. be PVM. | Kaina Eur. be PVM (5x6 grafos) | Informacija patvirtinanti siūlomų prekių techninius parametrus, katalogo psl.; prekės kodas, gamintojas;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Skalpelio rankena | Nr.3, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio galvutėms, su milimetrine liniuote ant šono, iki 6 cm arba daugiau, bendras ilgis 125mm ±2mm | vnt. | 10 | 4 | 40 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 38 psl., "1 p.d.", BB074R, Aesculap
2. | Tepimo instrumentas | Gross arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su dantukais ir išilgine išpjova, su užraktu, žiedinės rankenos, bendras ilgis 200 ±3mm | vnt. | 10 | 42 | 420 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 185 psl., "2 p.d.", BF046R, Aesculap
3. | Sugriebimo spaustukas | Boys-Allis tipo, tiesus, kojelės išgaubtos, darbinės dalys su dantukais 5x6, rankenos su užraktu, bendras ilgis 155±3mm | vnt. | 2 | 68 | 136 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 196 psl., "3 p.d.", EA010R, Aesculap
4. | Atraumatinis spaustukas | Lenktas, darbinės dalys 27±0,5mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 165±3mm | vnt. | 1 | 145 | 145 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 23 psl., 794 psl., "4 p.d.", FB443R, Aesculap
5. | Atraumatinis pincetas | De Bakey, tiesus, darbinės dalys 2±0,1mm pločio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150±3mm | vnt. | 1 | 54 | 54 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 160 psl., "5 p.d.", FB400R, Aesculap
6. | Kabliukas | Dvidantis, aštriais kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (9,2x7,5)±0,3mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 165±3mm | vnt. | 1 | 24 | 24 | "Surgical Instrument Catalog" 631 psl., "6 p.d.", BT122R, Aesculap
7. | Sugriebimo spaustukas | Allis tipo, tiesus, kojelės išgaubtos, darbinės dalys su dantukais 5x6, rankenos su užraktu, bendras ilgis 155±3mm | vnt. | 10 | 47 | 470 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 539 psl., "7 p.d.", EA016R, Aesculap
8. | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinis plotis 1,5±0,1mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130±3mm | vnt. | 11 | 9 | 99 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 174 psl., "8 p.d.", BD535R, Aesculap
9. | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinis plotis 2,5±0,1mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130±3mm | vnt. | 11 | 9 | 99 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 174 psl., "9 p.d.", BD555R, Aesculap
10. | Anatominis pincetas | Tiesus, darbinis plotis 3,5±0,1mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130±3mm | vnt. | 10 | 8 | 80 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 156 psl., "10 p.d.", BD045R, Aesculap
11. | Anatominis pincetas | Tiesus, darbinis plotis 2,0±0,1mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130±3mm | vnt. | 10 | 8 | 80 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 156 psl., "11 p.d.", BD025R, Aesculap
12. | Preparacinės žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, tolygiai užapvalintais darbiniais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos žiedinės, bendras ilgis145±3mm | vnt. | 5 | 25 | 125 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 87 psl., "12 p.d.", BC605R, Aesculap
13. | Preparacinės žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, su volframo karbido darbinėmis dalimis, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos žiedinės, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 180±3mm | vnt. | 3 | 130 | 390 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 98 psl., 23 psl."13 p.d.", BC263R, Aesculap
14. | Preparacinės žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, su volframo karbido darbinėmis dalimis, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, viena briauna su skersiniais dantukais, rankenos žiedinės, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 180±3mm | vnt. | 3 | 141 | 423 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 102 psl., 23 psl."14 p.d.", BC271W, Aesculap
15. | Ligatūrinės žirklės | Lenktos su volframo karbido darbinėmis dalimis, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, viena briauna su skersiniais dantukais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, uždarytoje pozicijoje žiedai nesusiglaudžia, bendras ilgis 180±3mm | vnt. | 8 | 144 | 1152 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 104 psl., 23 psl."15 p.d.", BC295W, Aesculap
16. | Chirurginės žirklės | Cooper arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, nusklembtomis briaunomis, 130±3mm ilgio | vnt. | 4 | 19 | 76 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 73 psl., "16 p.d.", BC413R, Aesculap
17. | Peanas | Pean arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, 140±3mm ilgio | vnt. | 20 | 24 | 480 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 222 psl., 23 psl., "17 p.d.", BH145R, Aesculap
18. | Peanas | Baby-Crile arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, 140±3mm ilgio | vnt. | 20 | 26 | 520 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 222 psl., 23 psl., "18 p.d.", BH141R, Aesculap
19. | Peanas | Leriche arba lygiavertis, tiesus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, 150±3mm ilgio | vnt. | 10 | 27 | 270 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 223 psl., 23 psl., "19 p.d.", BH160R, Aesculap
20. | Peanas | Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 160±3mm | vnt. | 8 | 26 | 208 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 233 psl., 23 psl., "20 p.d.", BH443R, Aesculap
21. | Moskitas | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125±3mm | vnt. | 20 | 23 | 460 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 220 psl., 23 psl., "21 p.d.", BH111R, Aesculap
22. | Moskitas | Baby-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100±3mm | vnt. | 20 | 27 | 540 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 220 psl., 23 psl., "22 p.d.", BH105R, Aesculap
23 | Kocheris | Rochester-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3mm | vnt. | 10 | 25 | 250 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 235 psl., 23 psl., "23 p.d.", BH618R, Aesculap
24. | Kocheris | Kocher arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 130±3mm | vnt. | 10 | 24 | 240 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 235 psl., 23 psl., "24 p.d.", BH612R, Aesculap
25. | Kocheris | Kocher arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 150±3mm | vnt. | 8 | 31 | 248 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 235 psl., 23 psl., "25 p.d.", BH630R, Aesculap
26. | Adatkotis su kietmetaliu | Baumgartner arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,5mm žingsniu, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir stambesnėm siuvimo medžiagom, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3mm | vnt. | 12 | 85 | 1020 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 208 psl., 23 psl., "26 p.d.", BM015R, Aesculap
27. | Adatkotis | Mayo-Hegar arba lygiavertis, kryžmiškai dantytos darbinės dalys su išilgine išpjova, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir stambesnėm siuvimo medžiagom, bendras ilgis 150±3mm | vnt. | 10 | 26 | 260 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 301 psl., "27 p.d.", BM235R, Aesculap
28. | Adatkotis su kietmetaliu | Hegar-Mayo arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,5mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 16±0,5mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir stambesnėm siuvimo medžiagom, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 185±3mm | vnt. | 4 | 79 | 316 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 310 psl., 23 psl., "28 p.d.", BM066R, Aesculap
29. | Adatkotis su kietmetaliu | Hegar-Mayo arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,5mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir stambesnėm siuvimo medžiagom, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 150±3mm | vnt. | 2 | 74 | 148 | "PILNAS General Catalog su vertimu i LT" 310 psl., 23 psl., "28 p.d.", BM065R, Aesculap
[5 empty] | Suma Eur. be PVM: | 8773
[5 empty] | PVM (5%) Eur. : | 1842.33
[5 empty] | Pasiūlymo kaina Eur su PVM: | 10615.33
Pasiūlymo kaina žodžiais: dešimt tūkstančių šeši šimtai penkiolika Eur ir 33 ct
Bendrieji reikalavimai instrumentams:
1. Siūlomi instrumentai pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių)
2. Instrumentai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
3. Siūlomi instrumentai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2017/745 dėl medicinos priemonių.
4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas UDI (unikaliu indentifikaciniu kodu) ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
5. Siūlomiems instrumentams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.
Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai:
1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011m. Birželio 28 d. įsakymu D1-508 "Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:
1.1. Tiekėjas privalo prekes atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.
2. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).