Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

I PIRKIMO DALIS

„VAIZDO GASTROSKOPO SISTEMA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą ir atitikties deklaraciją ar sertifikatą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) ar CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

4.3.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Lentelė. Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vaizdo gastroskopo sistema (procesorius + šviesos šaltinis) 1 kompl. |  |  |  |  |
| Prekės gamintojas Prekės modelis |  |  | Prekės gamintojas: Aohua Prekės modelis: AQ-300 | Prekės aprašymo psl. Nr.1 |
| 1.1. | Vaizdų ir vaizdų sekų (video filmų) išsaugojimas ir jų perdavimas į PACS | Būtina | Taip. Vaizdų ir vaizdų sekų (video filmų) išsaugojimas ir jų perdavimas į PACS [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr.68 |
| 1.2. | Diafragmos režimas | - Automatinis; - Didžiausios reikšmės (maksimalus); - Vidutinis. | 1. Taip. Automatinis 2. Taip. Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3. Taip.Vidutinis. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr.18 |
| 1.3. | Vaizdo procesorius ir monitorius palaiko ne blogesnį nei 4 K raiškos vaizdą | Būtina | Taip. Vaizdo procesorius ir monitorius palaiko 4 K raiškos vaizdą [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 2, 19 |
| 1.4. | Spalviniai chromoendoskopijos režimai | 1. Režimas paryškinantis (iškeliantis) audinio struktūrų kontrastą, skirtas darinio aptikimui 2. Režimas suteikiantis aukšto kontrastingumo (mėlyno atspalvio) vaizdą aiškiam gleivinės ir kraujagyslių struktūrų matymui | 1. Taip.Režimas paryškinantis (iškeliantis) audinio struktūrų kontrastą, skirtas darinio aptikimui 2. Taip. Režimas suteikiantis aukšto kontrastingumo (mėlyno atspalvio) vaizdą aiškiam gleivinės ir kraujagyslių struktūrų matymui [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 22 |
| 1.5. | Dirbtinis intelektas, susijęs su endoskopinėmis funkcijomis | Būtina | Tai. Dirbtinis intelektas, susijęs su endoskopinėmis funkcijomis [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 69, 70, 71 |
| 1.6. | Šviesos šaltinio intensyvumas valdomas automatiškai | Būtina | Taip. Šviesos šaltinio intensyvumas valdomas automatiškai [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 24 |
| 1.7. | Lietimui jautrus ekranas | Būtina | Taip. Lietimui jautrus ekranas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 32, 42 |
| 2. | Vaizdo gastroskopas | 2 vnt. | Taip. Vaizdo gastroskopas UHD-GT300 2 vnt. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.1. | Gastroskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu | Būtina | Taip. Gastroskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 27, 42, 43 |
| 2.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° | Apžiūros laukas 145° Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.3. | Fokuso gylis | ≤ 2 - ≥ 100 mm | Fokuso gylis 2 -100 mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.4. | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/ kairėn | - ≥ 2100/ ≥ 900 2. ≥ 1000/ ≥ 1000 | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/ kairėn 1. 2100/ 1200 2. 1000/ 1000 Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,9 mm | Įvedamosios dalies diametras: 9,2 mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 9,9 mm | Distalinio galo diametras: 9,2 mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm | Instrumentinio kanalo diametras: 2,8 mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.8. | Oro/vandens kanalas | Būtina | Taip. Oro/vandens kanalas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 46, 47, 48 |
| 2.9. | Irigacinis kanalas | Būtina | Taip. Irigacinis kanalas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 34 |
| 2.10. | Darbinis ilgis | > 1030 mm | Darbinis ilgis: 1100 mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.11. | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina | Taip. Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 49 |
| 3. | Sistemos priedai | 1 kompl. |  |  |
| 3.1. | Medicininis monitorius | 1. Įstrižainė ≥ 31,5 colių 2. ≥ 3840 x 2160 pikselių 3. 12G-SDI | Medicininis monitorius 1. Įstrižainė 32 colių 2. 3840 x 2160 pikselių 3. 12G-SDI [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 19, 20 |
| 3.2 | Endoskopinis vežimėlis | 1. Laikiklis vaizdo monitoriui 2. Endoskopų laikiklis ≥ 2 endoskopams 3. Ne mažiau kaip 2 lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Endoskopinis vežimėlis Aohua AET-S2: 1. Laikiklis vaizdo monitoriui 2. Endoskopų laikiklis 2 endoskopams 3. 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 50, 56 |
| 3.3 | Endoskopinis siurblys | 1. Našumas ≥ 42 L/min 2. Vakuumas ≥ 90 kPa | Endoskopinis siurblys Medist MEVACS M46 1. Našumas 50 L/min 2. Vakuumas 93 kPa [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 60, 61 |
| 3.4 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | 1. Reguliuojamas vandens srautas 2 Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Apiplovimo (irigacinė) pompa AFP-1 1. Reguliuojamas vandens srautas 2 Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 63 |
| 3.5 | Elektrochirurginis generatorius | 1.Ne mažiau 120 W 2.Endoskopinis režimas | Elektrochirurginis generatorius KLSmartin MaXium smart C: 1. 120 W 2.Endoskopinis režimas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 64, 65, 66, 67 |
| 4 | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar deklaracijos kopiją | Taip. Pateikiamos CE sertifikato ir deklaracijos kopijos [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | CE sertifikatai |
| 5 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina | Garantija 24 mėn. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Tiekėjo patvirtinimas |

Pastabos:

- Galimi Tiekėjo siūlomų Prekės atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomos Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomos Prekės gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių lentelėse.

- Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus lentelėje „Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai“ nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekės informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokią Prekę tiekėjas pristatys.

- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.).

Pirkimo sąlygų 2 priedo

„Techninė specifikacija“ tęsinys

II PIRKIMO DALIS

„VAIZDO KOLONOSKOPO SISTEMA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

2.1.  Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą ir atitikties deklaraciją ar sertifikatą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) ar CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Lentelė. Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo kolonoskopo sistema (procesorius + šviesos šaltinis) 1 kompl. |  |  |  |  |
| Prekės gamintojas Prekės modelis |  |  | Prekės gamintojas: Aohua Prekės modelis: AQ-300 |  |
| 1.1. | Diafragmos režimas | 1. Automatinis; 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3. Vidutinis. | 1. Taip. Automatinis 2. Taip. Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3. Taip. Vidutinis. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr.18 |
| 1.2. | Vaizdo procesorius ir monitorius palaiko ne blogesnį nei 4 K raiškos vaizdą | Būtina | Taip. Vaizdo procesorius ir monitorius palaiko 4 K raiškos vaizdą [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 2, 19 |
| 1.3. | Spalviniai chromoendoskopijos režimai | 1. Režimas paryškinantis (iškeliantis) audinio struktūrų kontrastą, skirtas darinio aptikimui 2. Režimas suteikiantis aukšto kontrastingumo (mėlyno atspalvio) vaizdą aiškiam gleivinės ir kraujagyslių struktūrų matymui | 1. Taip. Režimas paryškinantis (iškeliantis) audinio struktūrų kontrastą, skirtas darinio aptikimui 2. Taip. Režimas suteikiantis aukšto kontrastingumo (mėlyno atspalvio) vaizdą aiškiam gleivinės ir kraujagyslių struktūrų matymui [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 22 |
| 1.4. | Dirbtinis intelektas, susijęs su endoskopinėmis funkcijomis | Būtina | Taip. Dirbtinis intelektas, susijęs su endoskopinėmis funkcijomis [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 69, 70, 71 |
| 1.5. | Šviesos šaltinio intensyvumas valdomas automatiškai | Būtina | Taip. Šviesos šaltinio intensyvumas valdomas automatiškai [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 24 |
| 1.6. | Lietimui jautrus ekranas | Būtina | Taip. Lietimui jautrus ekranas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 32, 42 |
| 2 | Vaizdo kolonoskopas | 2 vnt. | Taip. Vaizdo Kolonoskopas UHD-CL300L 2 vnt. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.1. | Kolonoskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu | Būtina | Taip. Kolonoskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 27, 43, 44 |
| 2.2. | Apžiūros laukas | ≥ 170° | Apžiūros laukas: 170° Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.3. | Fokuso gylis | < 2 - > 100 mm | Fokuso gylis : 2 - 100 mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.4. | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/kairėn | 1. ≥ 1800/ ≥ 1800 2. ≥ 1600/ ≥ 1600 | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/kairėn 1. 1800/ 1800 2. 1600/ 1600 Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.5. | Įvedamosios dalies vamzdelio diametras | ≤12,8 mm | Įvedamosios dalies vamzdelio diametras: 12 mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,2 mm | Distalinio galo diametras: 12,2 mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm | Instrumentinio kanalo diametras: 3,8 mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.8. | Oro/vandens kanalas | Būtina | Taip. Oro/vandens kanalas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 46, 47, 48 |
| 2.9. | Irigacinis kanalas | Būtina | Taip. Irigacinis kanalas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 34 |
| 2.10. | Darbinis ilgis | > 1650 mm | Darbinis ilgis: 1700 mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.11. | Standumo reguliavimas | Būtina | Taip. Standumo reguliavimas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 9 |
| 2.12. | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina | Taip. Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 49 |
| 3. | Sistemos priedai 1 kompl. |  |  |  |
| 3.1. | Medicininis monitorius | 1. Įstrižainė ≥ 31,5 coliai 2. ≥ 3840 x 2160 pikseliai 3. 12G-SDI | Medicininis monitorius 1. Įstrižainė 32 colių 2. 3840 x 2160 pikselių 3. 12G-SDI [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 19, 20 |
| 3.2 | Endoskopinis vežimėlis | 1. Laikiklis vaizdo monitoriui 2. Endoskopų laikiklis ≥ 2 endoskopams 3. Ne mažiau kaip 2 lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Endoskopinis vežimėlis Aohua AET-S2: 1. Laikiklis vaizdo monitoriui 2. Endoskopų laikiklis 2 endoskopams 3. 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 50, 56 |
| 3.3 | Endoskopinis siurblys | 1. Našumas ≥ 42 L/min 2. Vakuumas ≥ 90 kPa | Endoskopinis siurblys Medist MEVACS M46 1. Našumas 50 L/min 2. Vakuumas 93 kPa [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 60, 61 |
| 3.4 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | 1. Reguliuojamas vandens srautas 2. Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Apiplovimo (irigacinė) pompa AFP-1 1. Reguliuojamas vandens srautas 2 Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 63 |
| 3.5. | Elektrochirurginis generatorius | 1.Ne mažiau 120 W 2.Endoskopinis režimas | Elektrochirurginis generatorius KLSmartin MaXium smart C: 1. 120 W 2.Endoskopinis režimas [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 64, 65, 66, 67 |
| 4. | Vaizdų ir vaizdų sekų (video filmų) išsaugojimas ir siuntimas į PACS | Būtina | Taip. Vaizdų ir vaizdų sekų (video filmų) išsaugojimas ir siuntimas į PACS [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Prekės aprašymo psl. Nr. 68 |
| 5. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją | Taip. Pateikiamos CE sertifikato ir deklaracijos kopijos [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | CE sertifikatai |
| 6. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina | Garantija 24 mėn. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | Tiekėjo patvirtinimas |